## Sheet1
一、第三方检测分析检测仪器设备
序号 | 货物名称 | 拟采购设备参数 | 数量
1 | 高效液相色谱仪（PDA） | 1. 工作条件： 1.1 工作电压：220V±10%，50Hz 1.2 温度：4.0~40.0 °C （39.2~104.0 °F） 1.3 湿度：20%~80%，无冷凝 2. 技术指标： 2.1 四元溶剂管理系统 2.1.1色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器 2.1.2泵压力传感器反馈回路：2路 2.1.3压缩补偿：自动、连续 2.1.4梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合 2.1.5流量范围：0.01~ 5.000 mL/min，增量为0.001 mL 2.1.6脱气：集成式真空脱气，4个脱气包 2.1.7最大操作压力：9500 psi（0-5ml/min全流量范围） 2.1.8柱塞清洗：自动，可编辑 2.1.9流速精度：＜0.075% RSD（保留小数点后3位有效数字）或+/-0.020 min SD（取较大者），基于6次重复进样的结果 2.1.11流速准确度：流速为0.5、3.0和5.0 mL/min时，准确度为±1.0% 2.1.12梯度变化模式：预编11种梯度曲线，由色谱软件实现准确控制 2.2 自动进样器管理系统 2.2.1流通针式（FTN）进样模式 2.2.2样品容量：768（2×384孔板）或96（2 mL样品瓶架） 2.2.3进样精度：<0.20% RSD 2.2.4进样准确度：±0.2 μL 2.2.5样品交叉污染/样品残留：<0.003% 2.2.6进样体积：0.1~50 μL，增量：0.1 μL； 2.2.7样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃ 2.2.8进样次数：每个样品1~99次进样 2.3 色谱柱管理器 2.3.1色谱柱容量：最大内径7.8 mm；最长300 mm 2.3.2温度范围：室温~65.0℃ 2.3.3溶剂平衡：被动预加热 2.4二极管阵列检测器 2.4.1 波长范围：190~800 nm，单一光源氘灯，无其它辅助光源 2.4.2 波长准确度：±1 nm 2.4.3 带宽：1.2 nm 2.4.4 采样频率：80 Hz 2.4.5 内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量 2.4.6 流通池：专利型梯形狭缝池，消除示差折光效应 2.4.7 可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值 3. 色谱数据管理系统： 3.1是在最新Windows ，64中文版操作系统下编写和测试。 3.2原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 3.3内置甲骨文图文数据库（不接受外挂数据库，数据库必须内置在软件中，不接受数据库和软件分开安装）：保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。 3.4登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。 3.5操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 3.6具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。 4. 基本配置： 4.1 高效液相色谱四元泵 1套 4.2 自动进样器 1套 4.3 柱温箱 1套 4.4 二极管阵列检测器 1套、定制色谱柱 1支 4.5 色谱数据管理系统1套 4.6 C18色谱柱 1根，C8柱1根，氨基柱1根 4.7样品瓶300个 4.8 1L流动相溶剂瓶 6个 4.9 电脑1套: i7处理器，16G内存，显卡，1T硬盘 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
2 | 高效液相色谱仪(PDA+RID) | 1. 工作条件： 1.1 工作电压：220V±10%，50Hz 1.2 温度：4.0~40.0 °C （39.2~104.0 °F） 1.3 湿度：20%~80%，无冷凝 2. 技术指标： 2.1 四元溶剂管理系统 2.1.1色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器 2.1.2泵压力传感器反馈回路：2路 2.1.3压缩补偿：自动、连续 2.1.4梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合 2.1.5流量范围：0.01~ 5.000 mL/min，增量为0.001 mL 2.1.6脱气：集成式真空脱气，4个脱气包 2.1.7最大操作压力：9500 psi（0-5ml/min全流量范围） 2.1.8柱塞清洗：自动，可编辑 2.1.9流速精度：＜0.075% RSD（保留小数点后3位有效数字）或+/-0.020 min SD（取较大者），基于6次重复进样的结果 2.1.11流速准确度：流速为0.5、3.0和5.0 mL/min时，准确度为±1.0% 2.1.12梯度变化模式：预编11种梯度曲线，由色谱软件实现准确控制 2.2 自动进样器管理系统 2.2.1流通针式（FTN）进样模式 2.2.2样品容量：768（2×384孔板）或96（2 mL样品瓶架） 2.2.3进样精度：<0.20% RSD 2.2.4进样准确度：±0.2 μL 2.2.5样品交叉污染/样品残留：<0.003% 2.2.6进样体积：0.1~50 μL，增量：0.1 μL； 2.2.7样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃ 2.2.8进样次数：每个样品1~99次进样 2.3 色谱柱管理器 2.3.1色谱柱容量：最大内径7.8 mm；最长300 mm 2.3.2温度范围：室温~65.0℃ 2.3.3溶剂平衡：被动预加热 2.4二极管阵列检测器 2.4.1 波长范围：190~800 nm，单一光源氘灯，无其它辅助光源 2.4.2 波长准确度：±1 nm 2.4.3 带宽：1.2 nm 2.4.4 采样频率：80 Hz 2.4.5 内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量 2.4.6 流通池：专利型梯形狭缝池，消除示差折光效应 2.4.7 可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值 2.5示差检测器 2.5.1新的光路设计，比传统示差折光检测器灵敏度高* 2.5.2新颖的流动池温度控制 2.5.3自动优化诊断，简化用户的操作及维护过程* 2.5.4折光范围：1.00-1.75RIU 2.5.5量程：7×10－9～5×10－4RIU 2.5.6噪音：＜±1.5 X 10-9RIU(2秒时间常数，1ml/min水，35℃ ) 2.5.7漂移：＜±1X10-7RIU/小时(2秒时间常数，1ml/min水，35℃ ) 2.5.8检测池体积：10μL 2.5.9检测池控温：有独立控温 3. 色谱数据管理系统： 3.1是在最新Windows ，64中文版操作系统下编写和测试。 3.2原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 3.3内置甲骨文图文数据库（不接受外挂数据库，数据库必须内置在软件中，不接受数据库和软件分开安装）：保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据。 3.4登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。 3.5操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 3.6具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。 4. 基本配置： 4.1 高效液相色谱四元泵 1套 4.2 自动进样器 1套 4.3 柱温箱 1套 4.4 二极管阵列检测器 1套、定制色谱柱 1支 4.5 示差检测器 1套 4.5 色谱数据管理系统1套 4.6 C18色谱柱 1根，C8柱1根，氨基柱1根 4.7 样品瓶300个 4.8 1L流动相溶剂瓶 6个 4.9 电脑1套: i7处理器，16G内存，显卡，1T硬盘 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
3 | 高效液相色谱仪(DAD+CAD) | 1．数量：1台 2．应用范围：用于食品、药品等常规理化分析 3．技术要求 3.1液相色谱系统：包含流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、柱温箱、自动进样器、二极管阵列检测器、电雾式检测器、色谱柱等。。 3.2流路：采用UHPLC/HPLC专用连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋即可拧紧、拆卸，零死体积。 3.3四元泵 3.3.1工作原理：串联双柱塞 3.3.2通道数量：4个 3.3.3流量范围：≥0.001~5.000 mL/min，步进0.001 mL/min 3.3.4最大耐压：≥60Mpa (600 bar, 8700 psi) 3.3.5压力波动：<0.2 MPa or <1% 3.3.6流量准确度：≤±1.0% 3.3.7流量精密度：≤0.075% RSD or <0.01 min SD 3.3.8梯度准确度：≤±0.5%（全流域范围内） 3.3.9梯度精密度：≤0.15%SD 3.3.10泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞 3.3.11液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况 3.3.12溶剂脱气：内置4通道脱气机 3.3.13压缩性补偿 全自动，与流动相组成无关 3.4自动进样器： 3.4.1样品瓶位：≥96位（1.5~2ml样品瓶） 3.4.2进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留 3.4.3进样体积：≥0.01~50μL 3.4.4进样准确度：≤± 1.0% 3.4.5进样量精度：<0.25% RSD 3.4.6交叉污染：≤0.002% 3.4.7进样周期：< 8s 3.4.8 UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能 3.4.9进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液） 3.4.10自动化特点：条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理 3.4.11可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调（最小可调单位1uL） 3.5柱温箱： 3.5.1安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。 3.5.2控温原理：帕尔贴加热模式或空气循环加热模式或多种加热模式 3.5.3温控范围：≥5~80℃（至少可制冷至室温以下15℃） 3.5.4温度准确度：≤±0.5℃ 3.5.5温度稳定性：≤±0.3℃ 3.5.6容量：≥2支色谱柱，最长30cm 3.5.7升温速率：典型值5 min 从 25°C 升温至40°C 3.5.8降温速率：典型值15 min 从 50°C 降温至20°C 3.5.9预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 3.5.10管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。 3.5.11温度精度：≤0.1℃ 3.6 二极管阵列检测器： 3.6.1二极管数量：≥512 3.6.2光源：氘灯 3.6.3波长范围：≥190-800 nm 3.6.4波长准确度：≤±1 nm 3.6.5波长精确度：≤±0.1 nm 3.6.6分辨率：≤0.6nm 3.6.7通道数：≥8+3D UV光谱扫描 3.6.8数据采集频率：≥80HZ 3.6.9自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 3.6.10基线噪声：<±10μAU在254nm下 3.6.11基线漂移：<1 mAU/h 在254nm下 3.6.12线性：2.2AU时<5% 3.6.13光谱扫描：支持 3.7电喷雾检测器： 3.7.1采用电雾式检测技术，适用于任何非挥发性和大部分半挥发性分析物的通用性检测器 3.7.2流动相流速范围： 0.2 ml/min~2.0 ml/min 3.7.3雾化方式：共轴雾化方式 3.7.4雾化室温度：三档可调（35℃，50℃或70℃） 3.7.5雾化温度准确度：＜± 5℃ 3.7.6最大采集频率：100Hz 3.7.7增强型动态响应模式（Power Function） 3.8软件: 3.8.1操作系统：可兼容Windows 10和windows 11 3.8.2色谱控制分析数据库：通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输，可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。 3.8.3可自动进行快速数据采集和后处理. 3.8.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。 3,8.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。 3.8.6 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器 3.8.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。 4.配置要求 4.1四元泵1套（包含4个1L流动相瓶、四通道在线脱气机） 4.2自动进样器1套 4.3二极管阵列检测器1套 4.4电雾式检测器1套（该检测器如果主机同品牌不生产，可采购其它品牌，保证能够与主机无缝连接使用） 4.5同品牌柱温箱1套 4.6同品牌C18色谱柱（250x4.6mm 5µm）1根 4.7同品牌C8色谱柱（250x4.6mm 5µm） 1支 4.8同品牌氨基色谱柱（250x4.6mm 5µm） 1支 4.9同品牌2ml样品瓶1包（含瓶盖、进样隔垫、100个/包） 4.10同品牌中文操作软件1套（具有权限管理、审计追踪等功能） 4.11管路转换接头1套 4.12柱前预加热器1套 4.13知名品牌商务电脑1套（非组装、i7/256G SSD硬盘/8G内存/Win10专业版64位正版系统） 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
4 | 高效液相色谱仪(DAD+ELSD) | 1．数量：1台 2．应用范围：用于食品、药品等常规理化分析 3．技术要求 3.1液相色谱系统：包含流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、柱温箱、自动进样器、二极管阵列检测器、蒸发光散射检测器、色谱柱等。。 3.2流路：采用UHPLC/HPLC专用连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋即可拧紧、拆卸，零死体积。 3.3四元泵 3.3.1工作原理：串联双柱塞 3.3.2通道数量：4个 3.3.3流量范围：≥0.001~5.000 mL/min，步进0.001 mL/min 3.3.4最大耐压：≥60Mpa (600 bar, 8700 psi) 3.3.5压力波动：<0.2 MPa or <1% 3.3.6流量准确度：≤±1.0% 3.3.7流量精密度：≤0.075% RSD or <0.01 min SD 3.3.8梯度准确度：≤±0.5%（全流域范围内） 3.3.9梯度精密度：≤0.15%SD 3.3.10泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞 3.3.11液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况 3.3.12溶剂脱气：内置4通道脱气机 3.3.13压缩性补偿 全自动，与流动相组成无关 3.4自动进样器： 3.4.1样品瓶位：≥96位（1.5~2ml样品瓶） 3.4.2进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留 3.4.3进样体积：≥0.01~50μL 3.4.4进样准确度：≤± 1.0% 3.4.5进样量精度：<0.25% RSD 3.4.6交叉污染：≤0.002% 3.4.7进样周期：< 8s 3.4.8 UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能 3.4.9进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液） 3.4.10自动化特点：条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理 3.4.11可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调（最小可调单位1uL） 3.5柱温箱： 3.5.1安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。 3.5.2控温原理：帕尔贴加热模式或空气循环加热模式或多种加热模式 3.5.3温控范围：≥5~80℃（至少可制冷至室温以下15℃） 3.5.4温度准确度：≤±0.5℃ 3.5.5温度稳定性：≤±0.3℃ 3.5.6容量：≥2支色谱柱，最长30cm 3.5.7升温速率：典型值5 min 从 25°C 升温至40°C 3.5.8降温速率：典型值15 min 从 50°C 降温至20°C 3.5.9预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 3.5.10管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。 3.5.11温度精度：≤0.1℃ 3.6 二极管阵列检测器： 3.6.1二极管数量：≥512 3.6.2光源：氘灯 3.6.3波长范围：≥190-800 nm 3.6.4波长准确度：≤±1 nm 3.6.5波长精确度：≤±0.1 nm 3.6.6分辨率：≤0.6nm 3.6.7通道数：≥8+3D UV光谱扫描 3.6.8数据采集频率：≥80HZ 3.6.9自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 3.6.10基线噪声：<±10μAU在254nm下 3.6.11基线漂移：<1 mAU/h 在254nm下 3.6.12线性：2.2AU时<5% 3.6.13光谱扫描：支持 3.7 蒸发光散射检测器参数 3.7.1具有分流和不分流两种模式； 3.7.2光源：激光二极管； 3.7.3气源：压缩空气或氮气； 3.7.4使用标准柱，信噪比为5，以氢化可的松计2ng； 3.7.5噪音≤0.5mv；漂移≤2mv@1h； 3.7.6重复性：50ug/ml氢化可的松20ul连续6针RSD%< 2.0%； 3.7.7雾化器、漂移管、光池和出口管四个区域可分别独立控温。漂移管温度范围：≥室温~120℃； 3.7.8雾化气体流速0-5L/min可调节，内置式数字型恒流流量计控制； 3.7.9喷雾压力：0-80psi可调节； 3.7.10气体开关控制：自动；信号输出自动调零； 3.7.11出错修正系统：能智能控制并修正气体流量、气体压力及温度；安全功能：自动报警，泄漏检测； 3.7.12漂移管及整个流路系统耐腐蚀； 3.7.13运行结束后可选择待机模式，节省气体； 3.7.14仪器自身可储存10种方法，可快速完成方法设定； 3.8软件: 3.8.1操作系统：可兼容Windows 10和windows 11 3.8.2色谱控制分析数据库：通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输，可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。 3.8.3可自动进行快速数据采集和后处理. 3.8.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。 3,8.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。 3.8.6 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器 3.8.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。 4.配置要求 4.1四元泵1套（包含4个1L流动相瓶、四通道在线脱气机） 4.2自动进样器1套 4.3二极管阵列检测器1套 4.4蒸发光散射检测器1套（该检测器如果主机同品牌不生产，可采购其它品牌，保证能够与主机无缝连接使用） 4.5同品牌柱温箱1套 4.6同品牌C18色谱柱（250x4.6mm 5µm）1根 4.7同品牌C8色谱柱（250x4.6mm 5µm） 1支 4.8同品牌氨基色谱柱（250x4.6mm 5µm） 1支 4.9同品牌2ml样品瓶1包（含瓶盖、进样隔垫、100个/包） 4.10同品牌中文操作软件1套（具有权限管理、审计追踪等功能） 4.11管路转换接头1套 4.12柱前预加热器1套 4.13知名品牌商务电脑1套（非组装、i7/256G SSD硬盘/8G内存/Win10专业版64位正版系统） 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
5 | 超高效液相色谱仪（DAD） （生物兼容） | 1．数量：1台 2．应用范围：广泛用于食品、制药、环保、化工行业的研发及各种常规分析 3．技术要求 3.1液相色谱系统（生物兼容）：模块化设计，包含流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、自动进样器、柱温箱、二极管阵列检测器、超高效C18色谱柱等。 3.2流路：采用UHPLC专用连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋即可拧紧、拆卸，零死体积。 3.3四元泵 3.3.1操作原理：串联双柱塞 3.3.2流量范围：≥0.001-5 mL/min，增量为 1 μL/min 3.3.3最大压力：≥15,000 psi 3.3.4流量准确度：≥±0.1% 3.3.5流量精密度：<0.05% 3.3.6 梯度混合精确度：< 0.15% 3.3.7 溶剂种类：4种 3.3.8混合器体积：400 μL（标配50+350ul，另配100ul静态混合器） 3.3.9剂脱气：内置式，4 通道 3.3.10压缩性补偿：全自动，与流动相组成无关 3.4自动进样器： 3.4.1操作原理：分流进样 3.4.2兼容孔板及常规样品瓶，样品瓶位：≥96位（1.5~2ml样品瓶） 3.4.3压力范围：≥15,000 psi 3.4.4进样量范围：0.01-25 μL，最小步进0.01 μL；可选范围：0.01-100 μL 3.4.5 进样体积准确度：≤0.5% 3.4.6进样量精度： <0.25% 3.4.7进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液） 3.4.8进样周期时间：<8 s；取决于可设置的进样参数，与样品位置无关 3.4.9进样残留：<0.0004% 3.4.10洗针液（外部）：1 种溶剂，连续浸没清洗 3.4.11样品室温度范围：4-40℃（RH <80%，低于环境温度时 ≥ 23 K） 3.4.12样品温度准确度：-2℃ /+4℃ 3.4.13样品温度稳定性：± 1℃ 3.5柱温箱： 3.5.1安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。 3.5.2控温原理：帕尔贴加热模式或空气循环加热模式或多种加热模式 3.5.3温控范围：≥5~80℃（至少可制冷至室温以下15℃） 3.5.4温度准确度：≤±0.5℃ 3.5.5温度稳定性：≤±0.3℃ 3.5.6容量：≥2支色谱柱，最长30cm 3.5.7升温速率：典型值5 min 从 25°C 升温至40°C 3.5.8降温速率：典型值15 min 从 50°C 降温至20°C 3.5.9预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 3.5.10管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。 3.5.11温度精度：≤0.1℃ 3.6二极管阵列检测器： 3.6.1光学设计：单光束反向光学设计，包括凹面全息光栅、消色差光学元件、1024 像素光电二极管阵列。 3.6.2最大数据采集率：≥200 Hz 3.6.3波长范围：190-800 nm 3.6.4噪音：在 230 nm 处 <±6μAU（标准流通池，带宽：4 nm；狭缝宽度：宽；时间常数：2 s） 3.6.5漂移：在 230 nm 处 <1 mAU/ 小时 3.6.6线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%） 3.6.7狭缝宽度：可设置：宽、窄 3.6.8光谱带宽：像素分辨率： 0.6 nm（平均值） 3.6.9光源：氘灯、钨灯 3.6.10信号通道数：10+3D 3.6.11流通池体积：2.5ul 3.6.12波长准确度：±1 nm 3.6.13波长可重复性：±0.1 nm 3.6.14波长校准：采用氘灯 D-阿尔法射线的内部校准 3.6.15波长验证：采用氧化钬滤光片的内部校准 3.7操作系统 3.7.1操作系统：可兼容Windows 10和windows 11 3.7.2色谱控制分析数据库：通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输，可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。 3.7.3可自动进行快速数据采集和后处理. 3.7.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。 3.7.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。 3.7.6 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器 3.7.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。 4.配置要求： 4.1超高压四元泵1套（包含4个1L流动相瓶、四通道在线脱气机） 4.2超高压自动进样器1套 4.3同品牌柱温箱1套 4.4二极管阵列检测器1套 4.5同品牌中文操作软件1套（具有权限管理、审计追踪等功能） 4.6 超高效C18色谱柱（100x2.1mm 2.6µm） 1支 4.7 超高效C8色谱柱（100x2.1mm 1.9µm） 1支 4.8 超高效氨基色谱柱（100x2.1mm 1.9µm） 1支 4.9同品牌2ml样品瓶1包（含瓶盖、进样隔垫、100个/包） 4.10管路转换接头1套 4.11柱前预加热器1套 4.12知名品牌商务电脑1套（非组装、i7/256G SSD硬盘/8G内存/Win10专业版64位正版系统） 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
6 | 高效液相色谱仪 （DAD+FLD） | 1．数量：1台 2．应用范围：用于食品、药品等常规理化分析 3．技术要求 3.1液相色谱系统：包含流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、柱温箱、自动进样器、二极管阵列检测器、蒸发光散射检测器、色谱柱等。。 3.2流路：采用UHPLC/HPLC专用连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋即可拧紧、拆卸，零死体积。 3.3四元泵 3.3.1工作原理：串联双柱塞 3.3.2通道数量：4个 3.3.3流量范围：≥0.001~5.000 mL/min，步进0.001 mL/min 3.3.4最大耐压：≥60Mpa (600 bar, 8700 psi) 3.3.5压力波动：<0.2 MPa or <1% 3.3.6流量准确度：≤±1.0% 3.3.7流量精密度：≤0.075% RSD or <0.01 min SD 3.3.8梯度准确度：≤±0.5%（全流域范围内） 3.3.9梯度精密度：≤0.15%SD 3.3.10泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞 3.3.11液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况 3.3.12溶剂脱气：内置4通道脱气机 3.3.13压缩性补偿 全自动，与流动相组成无关 3.4自动进样器： 3.4.1样品瓶位：≥96位（1.5~2ml样品瓶） 3.4.2进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留 3.4.3进样体积：≥0.01~50μL 3.4.4进样准确度：≤± 1.0% 3.4.5进样量精度：<0.25% RSD 3.4.6交叉污染：≤0.002% 3.4.7进样周期：< 8s 3.4.8 UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能 3.4.9进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液） 3.4.10自动化特点：条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理 3.4.11可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调（最小可调单位1uL） 3.5柱温箱： 3.5.1安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。 3.5.2控温原理：帕尔贴加热模式或空气循环加热模式或多种加热模式 3.5.3温控范围：≥5~80℃（至少可制冷至室温以下15℃） 3.5.4温度准确度：≤±0.5℃ 3.5.5温度稳定性：≤±0.3℃ 3.5.6容量：≥2支色谱柱，最长30cm 3.5.7升温速率：典型值5 min 从 25°C 升温至40°C 3.5.8降温速率：典型值15 min 从 50°C 降温至20°C 3.5.9预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 3.5.10管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。 3.5.11温度精度：≤0.1℃ 3.6 二极管阵列检测器： 3.6.1二极管数量：≥512 3.6.2光源：氘灯 3.6.3波长范围：≥190-800 nm 3.6.4波长准确度：≤±1 nm 3.6.5波长精确度：≤±0.1 nm 3.6.6分辨率：≤0.6nm 3.6.7通道数：≥8+3D UV光谱扫描 3.6.8数据采集频率：≥80HZ 3.6.9自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 3.6.10基线噪声：<±10μAU在254nm下 3.6.11基线漂移：<1 mAU/h 在254nm下 3.6.12线性：2.2AU时<5% 3.6.13光谱扫描：支持 3.7荧光检测器： 3.7.1光源：闪烁氙灯 3.7.2脉冲频率：支持高能模式（300Hz）、标准模式（100Hz）、长寿命模式（20Hz） 3.7.3扫描模式：激发、发射、同步扫描 3.7.4激发波长：≥200~630nm 3.7.5发射波长：≥265~650nm 3.7.6带宽：激发和发射都是20nm 3.7.7通道数：1个 3.7.8波长准确度：± 2 nm 3.7.9波长精密度：±0.2 nm 3.7.10最大数据采集频率：100Hz 3.7.11灵敏度：拉曼S/N：>550 ASTM标准全灯寿命范围内；S/N：>2100当扣除背景噪声时 3.7.12流通池温控：室温+10 ℃ to 50 ℃ 3.7.13激发发射波长切换时间：小于250ms 3.8软件: 3.8.1操作系统：可兼容Windows 10和windows 11 3.8.2色谱控制分析数据库：通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输，可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。 3.8.3可自动进行快速数据采集和后处理. 3.8.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。 3,8.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。 3.8.6 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器 3.8.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。 4.配置要求 4.1四元泵1套（包含4个1L流动相瓶、四通道在线脱气机） 4.2自动进样器1套 4.3二极管阵列检测器1套 4.4荧光检测器1套 4.5同品牌柱温箱1套 4.6同品牌C18色谱柱（250x4.6mm 5µm）1根 4.7同品牌C8色谱柱（250x4.6mm 5µm） 1支 4.8同品牌氨基色谱柱（250x4.6mm 5µm） 1支 4.9同品牌2ml样品瓶1包（含瓶盖、进样隔垫、100个/包） 4.10同品牌中文操作软件1套（具有权限管理、审计追踪等功能） 4.11管路转换接头1套 4.12柱前预加热器1套 4.13知名品牌商务电脑1套（非组装、i7/256G SSD硬盘/8G内存/Win10专业版64位正版系统） 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
7 | 高效液相色谱仪 （等度泵+紫外检测器,教学用） | 1．数量：5台 2．应用范围：用于食品、药品等常规理化分析 3．技术要求 3.1液相色谱系统：包含流动相瓶、高精度等度泵、柱温箱、自动进样器、双波长紫外检测器、色谱柱等。 3.2流路：采用UHPLC/HPLC专用连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋即可拧紧、拆卸，零死体积。 3.3等度泵 3.3.1工作原理：串联双柱塞 3.3.2通道数量：1个 3.3.3流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min 3.3.4最大压力：70Mpa (700 bar, 10100 psi) 3.3.5压力波动：<0.2 MPa or <1% 3.3.6流量准确度：±0.1% 3.3.7流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD 3.3.8泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞 3.3.9液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况 3.3.10压缩性补偿 全自动，与流动相组成无关 3.4自动进样器： 3.4.1样品瓶位：≥96位（1.5~2ml样品瓶） 3.4.2进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留 3.4.3进样体积：≥0.01~50μL 3.4.4进样准确度：≤± 1.0% 3.4.5进样量精度：<0.25% RSD 3.4.6交叉污染：≤0.002% 3.4.7进样周期：< 8s 3.4.8 UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能 3.4.9进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液） 3.4.10自动化特点：条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理 3.4.11可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调（最小可调单位1uL） 3.5柱温箱： 3.5.1安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。 3.5.2控温原理：帕尔贴加热模式或空气循环加热模式或多种加热模式 3.5.3温控范围：≥5~80℃（至少可制冷至室温以下15℃） 3.5.4温度准确度：≤±0.5℃ 3.5.5温度稳定性：≤±0.3℃ 3.5.6容量：≥2支色谱柱，最长30cm 3.5.7升温速率：典型值5 min 从 25°C 升温至40°C 3.5.8降温速率：典型值15 min 从 50°C 降温至20°C 3.5.9预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 3.5.10管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。 3.5.11温度精度：≤0.1℃ 3.6 双波长紫外检测器： 3.6.1原理：双波长，可变波长 3.6.2光源：氘灯、（可选配钨灯） 3.6.3频带宽度：6 nm 在254 nm 3.6.4通道数量：2个 3.6.5波长范围：190-750 nm 3.6.6波长准确度：±1 nm 3.6.7波长精确度：±0.1 nm 3.6.8线性范围：< 5% RSD 在2.5 AU时； 3.6.9数据采集频率：≥100HZ 3.6.10自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 3.6.11噪声：<±5.0μAU 3.6.12漂移：<0.1 mAU/h 在254nm下 3.6.13停泵扫描：支持 3.7软件: 3.7.1操作系统：可兼容Windows 10和windows 11 3.7.2色谱控制分析数据库：通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输，可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。 3.7.3可自动进行快速数据采集和后处理. 3.7.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。 3.7.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。 3.7.6 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器 3.7.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。 4.配置要求 4.1高精度等度泵1套（包含4个1L流动相瓶） 4.2自动进样器1套 4.3双波长紫外检测器1套 4.4同品牌柱温箱1套 4.5同品牌C18色谱柱（250x4.6mm 5µm）1根 4.6 同品牌C8色谱柱（250x4.6mm 5µm） 1支 4.7 同品牌氨基色谱柱（250x4.6mm 5µm） 1支 4.8同品牌2ml样品瓶1包（含瓶盖、进样隔垫、100个/包） 4.9同品牌中文操作软件1套（具有权限管理、审计追踪等功能） 4.10管路转换接头1套 4.11柱前预加热器1套 4.12知名品牌商务电脑1套（非组装、i7/256G SSD硬盘/8G内存/Win10专业版64位正版系统） 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 3
8 | 高效液相色谱仪(手动进样+恒流恒压泵+紫外检测器，教学用) | 1.操作环境 1.1工作电压：220V ±10%，单相 1.2工作温度：4-35℃ 1.3相对湿度：小于80% 2.技术参数部分： 2.1泵系统： 2.1.1泵型：微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复并联泵 2.1.2 传动机制：皮带传动 2.1.3流速范围：0.0001-10.0000ml/min 2.1.3流速精确度：≤0.062％ 2.1.4流速准确度：1% 2.1.5工作压力：最大耐压40Mpa 2.1.6溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行 2.1.7梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进 2.1.8梯度混合精度：0.1%RSD 2.1.9安全机制：高压、低压报警、漏液报警等。 2.1.10时间程序：流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段 2.1.11 物理双泵头：便于维护 2.1.12 输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换） 2.1.13 独立控制面板：可脱离工作站独立操作。 2.2手动进样器： 2.2.1进样方式：全量进样, 环路进样 2.2.2样品瓶数目：100个(1.5mL样品瓶)等可选 2.2.3进样量准确度: 1%以下 2.2.4使用pH范围: pH1 ~ pH14 2.3柱温箱 2.3.1容量：可放置5根4.6x 300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等 2.3.2温度控制范围: (室温+10)C~80C 2.3.3控温方式：强制空气循环式 2.3.4温度稳定性:±0.1C（典型值0.04C） 2.3.5安全措施： a.为防止过热，可设定使用最高温度保护 b.内装温度保险丝； c.内装可燃溶剂漏夜传感器 2.3.6时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分 2.3.7控制方式：软件控制、面板控制 2.3.8 独立控制面板：可脱离工作站独立操作。 2.4紫外检测器： 2.4.1光源：氘灯，汞灯 2.4.2 波长范围： 190－700nm 2.4.3 波长校正：氘灯自校正；低压汞灯 2.4.4波长准确度：≤1nm 2.4.5波长精密度： < 0.1nm 2.4.6噪音：±0.25×10－5 2.4.7飘移：1×10－4AU/h 2.4.8流通池温控：支持 2.4.9流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃ 2.4.10停泵扫描：可停泵作UV光谱图扫描 2.4.11波长时间程序：支持 2.4.12双波长检测：支持 2.4.13比例色谱：支持 2.5系统控制器 2.5.1控制单元数：4个单元 2.5.2数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率） 2.5.3Web控制功能：可实现以太网远程控制功能 2.5.4软件：数据可以用原厂软件用电脑打开，进行数据处理；软件支持用户账号权限分级管理，至少可以设定四级以上账号权限管理；支持数据完整性溯源要求，满足中国 GMP,GLP 有关于 GMP 计算机化系统的实验室管理的法规要求。数据日志文件不可以修改和删除，满足软件数据安全性要求，未经授权者不允许删除修改数据文件。具备审计追踪功能，对于原始数据的变动记录完整保存。 3配置清单： 3.1 输液泵2个； 3.2 柱温箱1个； 3.3 储液瓶托盘1个； 3.4 高校混合器1个； 3.5 手动进样器1个； 3.6 紫外检测器1个； 3.7 系统控制器1个； 3.8 配套软件1套； 3.9 配套工作站1套； 3.10 配套色谱柱1根；定制色谱柱 1支 3.11 1.5ml样品瓶100个； 3.12 1L流动相瓶1套。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 3
9 | 紫外可见分光光度计（带粉末测定型） | 1 工作环境 1.1使用温度范围：15°C to 35°C 1.2 使用湿度范围：30% to 80% 2 技术规格 2.1 分光系统 2.1.1 光学系统: 双光束 2.1.2 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 2.1.3 设定波长范围: 185~900nm 2.1.4 测试波长范围: 185-1400nm 2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm 2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm） ±0.3nm（全波段） 2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm 2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度：4000nm/min; 2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） 2.1.12 分辨率: 0.1nm 2.1.13 杂散光: KCI < 1%T （198nm） NaI < 0.005%T （220nm) NaNO2 < 0.005%T （340nm) 2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（%），反射率（%），能量（E） 2.1.16 测光范围: 吸光度：-5~5 Abs 2.1.17 光度准确性 ±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.003Abs(0.5-1Abs) ±0.006Abs(1.0-2.0Abs) ±0.3%T 2.1.18光度重现性 ±0.001Abs(0.5Abs) ±0.001Abs(1Abs) ±0.003Abs(2Abs) ±0.1%T 2.1.19 噪音 0.00003Abs (500nm) 2.1.20基线稳定性 < 0.0002Abs/hour 2.1.21基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm) 2.1.22 记录范围: 吸光度-10~10 Abs; 透射率±10^12% 2.1.23 漂移：小于0.0002Abs/h 2.1.24基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） 2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型） 2.3 检测器：光电倍增管 2.4 软件：数据可以用原厂软件用电脑打开，进行数据处理；软件支持用户账号权限分级管理，至少可以设定四级以上账号权限管理；支持数据完整性溯源要求，满足中国 GMP,GLP 有关于 GMP 计算机化系统的实验室管理的法规要求。数据日志文件不可以修改和删除，满足软件数据安全性要求，未经授权者不允许删除修改数据文件。具备审计追踪功能，对于原始数据的变动记录完整保存。 3. 配置清单 3.1 紫外可见分光光度计主机1套； 3.2 比色皿5个； 3.3 配套积分球1套； 3.4 配套软件1套； 3.5 配套工作站1套； 3.6 比色皿支架1套。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
10 | 紫外可见分光光度计（普通液体检测型） | 1 工作环境 1.1使用温度范围：15°C to 35°C 1.2 使用湿度范围：30% to 80% 2 技术规格 2.1 分光系统 2.1.1 光学系统: 双光束 2.1.2 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 2.1.3 设定波长范围: 185~900nm 2.1.4 测试波长范围: 185-900nm 2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm 2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm） ±0.3nm（全波段） 2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm 2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度：4000nm/min; 2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） 2.1.12 分辨率: 0.1nm 2.1.13 杂散光: KCI < 1%T （198nm） NaI < 0.005%T （220nm) NaNO2 < 0.005%T （340nm) 2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（%），反射率（%），能量（E） 2.1.16 测光范围: 吸光度：-5~5 Abs 2.1.17 光度准确性 ±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.003Abs(0.5-1Abs) ±0.006Abs(1.0-2.0Abs) ±0.3%T 2.1.18光度重现性 ±0.001Abs(0.5Abs) ±0.001Abs(1Abs) ±0.003Abs(2Abs) ±0.1%T 2.1.19 噪音 0.00003Abs (500nm) 2.1.20基线稳定性 < 0.0002Abs/hour 2.1.21基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm) 2.1.22 记录范围: 吸光度-10~10 Abs; 透射率±10^12% 2.1.23 漂移：小于0.0002Abs/h 2.1.24基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） 2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型） 2.3 检测器：光电倍增管 2.4 软件：数据可以用原厂软件用电脑打开，进行数据处理；软件支持用户账号权限分级管理，至少可以设定四级以上账号权限管理；支持数据完整性溯源要求，满足中国 GMP,GLP 有关于 GMP 计算机化系统的实验室管理的法规要求。数据日志文件不可以修改和删除，满足软件数据安全性要求，未经授权者不允许删除修改数据文件。具备审计追踪功能，对于原始数据的变动记录完整保存。 3. 配置清单 3.1 紫外可见分光光度计主机1套； 3.2 比色皿5个； 3.3 配套软件1套； 3.4 配套工作站1套； 3.5 比色皿支架1套。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
11 | 荧光分光光度计 | 1，环境条件： 1.1电源电压：220V，50Hz 1.2温度：15~35℃ 1.3相对湿度：45~80% 2，主机功能： 可测荧光、磷光、磷光寿命，化学/生物发光；三维扫描；波长扫描；三维时间扫描；时间扫描测量；定量分析；可连接积分球进行绝对量子产率测试；可升级进行单波长和双波长细胞内钙离子的测定。 3，技术指标 3.1灵敏度：S/N ＞1200（RMS）峰值噪声；S/N ＞20000（RMS），背景最低噪声； S/N ＞360（P-P）；使用水的拉曼峰，激发波长350nm，光谱带宽5nm，响应时间2s, 噪声为水拉曼峰处的噪声。 3.2标准荧光池最小样品量：0.6ml（使用标准10mm方形样品池） 3.3狭缝方式：水平狭缝 3.4光源：150W 的连续氙灯光源 3.5测光方式为单色光检测器比值计算法而非光电倍增管电极反馈法 3.6单色器：机刻凹面衍射光栅，激发侧闪耀波长：300nm，发射侧闪耀波长：400nm 3.7测量波长范围（EX/EM）：200到750nm，零级光 3.8光谱通带：激发侧：1/2.5/5/10/20nm；发射侧：1/2.5/5/10/20nm 3.9光谱分辨率：1.0nm 3.10波长准确性：1nm 3.11波长扫描速度：30/60/240/1200/2400/12000/30000/60000nm/min 3.12波长驱动速度：60000nm/min 3.13响应时间：从0～98%：0.002/0.004/0.01/0.05/0.1/0.5/2/4S 3.14光度计的显示范围：-9999～9999 3.15极高的灵敏度可以测出低至1×10-12mol/L的荧光素 3.16自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件 3.17 固体样品支架：用于固体样品，粉末样品和高浓度样品的优化测定。通过特殊设计保证从样品反射的光不会进入发射单色器；包括粉末样品池，固体样品夹具；样品厚度最大13mm； 3.18测量及数据处理： 主机由FL Solution软件控制，在Windows环境工作。发光强度、激发和发射波长、光谱带宽均可由monitor 实时显示。光谱或时间数据均实时显示并可自动存盘。 有对储存数据的算术运算功能，包括四则运算，平滑功能，1－4阶导数，求面积，求峰值等，可进行单波长和双波长细胞内钙离子的计算。 3.19 配置清单： 1 主机（含液体样品支架，氙灯一只） 1套 2 固体样品支架 1个 3 软件 1套 4配套电脑 1台 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
12 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 主要技术指标： 功能：用于样品中多种痕量或者超痕量金属元素的定量分析。 工作条件：适用电源：220V ( AC )，50Hz环境温度：0 - 40℃，相对湿度：20-80% 技术要求： 全波长、全时段、全信息检测，可进行原样分析 1. 分析方法：火焰/石墨炉、火焰、石墨炉（自动切换） 2. 测量方法：火焰原子吸收分析，火焰发射分析，石墨炉原子吸收分析； u 3. 光路系统：火焰和石墨炉部分都采用实时双光束法，样品光束和参比光束同时检测（需提供实时监测谱图） 4. 背景校正：可在190nm-900nm全波段校正，火焰和石墨炉都采用塞曼校正 5. 无需预热，开机可测，可有效节约电能，延长空心阴极灯寿命 光学系统 1．单色器：消像差C-T型单色器 2．波长范围/设置：190nm~900nm自动寻峰设置 u 3．凹面衍射光栅：泽尼尔-塔娜型，刻线≥1800线/mm，闪耀波长≥200nm，大面积光栅≥68.6*68.6mm，总有效刻线数高达122440条，衍射效率高，分光效果最好，分辨率最高，使用寿命长。焦距/色散率：400nm，1.3nm/mm u 4．8灯垂直灯架，可自动对焦准直，可同时点燃2支灯（1支灯工作，1支灯预热），电流2.5~20mA（平均值），灯位自动设定，自动微调，待机状态下自动关闭空心阴极灯可减少能耗，延长空心阴极灯寿命 5．检测器：光电倍増管2个，样品信号和参比信号同时检测，无时间差误差 u 6．开机稳定时间小于10分钟即可测量，基线稳定性±0.0004Abs(仪器稳定性动态指标，需提供谱图) 7．狭缝宽度：4档可调（0.2 nm；0.4 nm；1.3 nm；2.6nm） 火焰部分 u 1．背景校正：必须在190-900nm全波长范围内都能进行背景校正，后期没用任何耗材投入，最大程度节省成本 u 2．检出限 Cu≤0.004 μg/mL；采用双检测器技术，与偏振塞曼校正法结合得到最优检出限 u 3．燃烧头：混合型鱼尾燃烧头，可对燃烧头内部拆开清洗（耐酸燃烧头、高盐燃烧头选配） u 4．喷雾器和雾化室：耐腐蚀，耐酸高效雾化器（铂金镶嵌聚四氟材质），可使用有机溶剂 5. 气路系统：三气路系统设计，提高雾化和燃烧效率 6．安全检测功能：火焰开启、闭合时气体泄露检测；光学火焰监测器；光学温度传感器错误检测；燃气/助燃器压力检测；乙炔气流速稳定性检测；废水液面检测；冷却水量检测；防回火装置；电磁阀故障监测；断电时火焰安全熄灭（缓冲罐法）；恢复供电时防止气体自开启功能；N2O安全切换装置 7．点火方式：自动点火 石墨炉部分 u 1．石墨炉测Cd特征元素检出限≤0.006μg/L 2. 背景校正：全波长范围（190—900nm）采用直流偏振塞曼法获得精确的背景校正，磁场强度大于1.0Tesla，无需使用大功率驱动电路，没有电磁场辐射危害。 3．温度控制范围：室温~3000℃，过流保护（3000℃） 4．温度控制方式：光纤光控，CCD色度温控，具有多段程序升温功能 5．安全检测功能：氩气压力检测，冷却水流速检测，炉体温度检测等 u 6．石墨炉自动进样器：X-Y-Z三维定位进样器，可稳定长时间进样；内置防尘设计，保证样品，环境和操作者不被污染或交叉污染 7．安置样品数：≥60个或96个（1.5mL杯） 8．基体改进剂容器：≥5个（25mL杯） u 9．样品注入方式：单组注入法、双孔注入法、不用位移的连续注入法 u 10．残液量：≤10-5（水溶液标准）（进样精度） 11．进样体积：1~100μl，进样速度：五档可选，清洗溶液消耗：≤1mL，可适用试剂：水溶剂、乙醇、甲醇、丙酮、MIBK u 12．进样功能：冷注入，热注入任选，进样针清洗次数：5次 13．石墨管内外保护气流分开控制，干燥、灰化、原子化等阶段都可四档流速可调； u 14．暴沸自动监测、控制功能 u 15．使用普通空心阴极灯就能满足自来水和环境水中的Sb，As，Se的分析，不需要使用无极放电灯 软件功能 u 1．信号测量方法：积分，峰高，峰面积，峰宽，根据实际情况，任意选择 2．信号种类：塞曼校正，样品吸收，参比吸收和发射强度 u 3．浓度计算方法：标准曲线法（1~3次曲线）、标准加入法、简单标准加入法多种方式可选 4．校正曲线：标准样品最多10个点；校正曲线制作方法：最小二乘法和牛顿法 5．多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。软件具有中文提示、帮助界面，分析报告为中文报告 数据处理与结果： 1．计算模式：峰宽截取技术，调出/恢复/更换测量数据，校正曲线方程次数转换 u 2．样品空白处理，校正曲线归零校正，基线校正，统计计算（平均值，标准偏差，相对标准偏差，相关系数），样品检查（检出限，重现性），标准检查，质控样品检测 3．方法参数、数据结果（各元素表，详细表，单元素表可选）图形打印，可提供Excel、txt多种格式 u 4．数据监控功能：可对样品测试的各个过程（干燥-灰化-原子化-清除）进行监控并显示实际值（需提供证明资料） 5．参数/数据存储/帮助功能：测量结果和测量信号/仪器状态/误操作信息，取消误操作通讯命令/分析应用资料 6．功能：数据扫描，插样分析，在线分析手册，远程控制 u 7．中文操作软件；中文语音导航（全程操作指导、流程步骤实时提醒） 仪器配置 ： 1. 火焰石墨炉一体机主机 1台 2. 中文操作软件 1套 3. 石墨炉自动进样器 1台 4. 空气压缩机 1台 5. 空心阴极灯 8个 （含原装进口铜灯、镉灯各1个，国产空心阴极灯6个） 6. 国内采购配套水循环 1台 7. 国内采购配套计算机 1台 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
13 | 台式高速冷冻离心机 | 1.品名、数量及用途 1.1 品名：台式高速离心机 1.2 数量：1台 1.3 用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室各种样品的分离，离心。 2.工作条件 2.1环境温度 5 - 40°C 室温 2.2 湿度最高可达 80% 2.3 220V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下； 3.主要技术指标 3.1 最高转速：18000RPM 3.2最大离心力: 30318 x g 3.3最大容量: 1200ml（4*300ml） 3.4控温范围：-20度到40度， 制冷功能强大 3.5转速范围：300-18,000rpm（100rpm增量） 3.6转速精度：±20 rpm 3.7速度/RCF转换：最小转速设定值为 300rpm，步长为 100rpm；最小相对离心加速度为 100×g，步长为 50×g 3.8定时功能：1min-99h59min+Hold功能 *3.9 转头快速自锁功能,无需工具安装。节省更换转头所需时间. 减少对转头磨损，且避免产生转头安装不良引起的安全隐患 3.10 显示屏：背光式液晶显示屏，超大显示屏，通过曲线图实时监测离心状态 3.11运行噪音：<58dB(A)，运行安静 3.12温度精确度：±2℃ 3.13存储程序：10组 3.14快加速和减速，9级加速，10级减速，方便对不同样品的离心 3.15高不平衡耐受性，可允许5mm的差异。 10ml离心管可容忍不平衡2g 3.16 具有温度自动补偿功能，保障样品的低温离心 3.17 转头自动识别功能，每个转头拥有独立的ID 3.18具有非接触不平衡保护：检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较, 可以立即捕获异常的震动，如果运转过程中被震动或出现异常颤动，离心机会快速停止运行.对不同转速下真正的不平衡保护 3.19创新的大扭矩, 驱动技术可实现强有力的加减速性能,从0~15,000 rpm只需8秒 (使用FA15A转头) 3.20具有瞬时离心功能，可快速、方便的收集样品 3.21预冷功能，保护样品，避免温度敏感样品的失活 3.22安全装置：离心机盖双重电子锁装置，超速检测和电机过热检测 3.23具有详细的自我诊断信息，错误代码直接显示，快速排除仪器故障 3.24电源需求：单相AC 220V-240V，50/60Hz,10A 4.基本配置： 主机一台，操作说明书，维修工具，保险丝，质保卡。转头选配 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 1
14 | 三重四极杆气质联用仪 | 一、总体性能要求 仪器类型为三重四极杆气质联用仪，可以与气相色谱仪联用，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于农药、兽药、违禁添加物，化学有机污染物等残留物的准确定量分析。 二、工作条件 1.电源电压：单相220V ±10% 2.环境温度：20±5℃ 3.相对湿度：40-80% 三、仪器性能参数 气相色谱部分： 1.保留时间重现性：<0.0008min 2.峰面积重现性：<0.3% RSD 3.柱温箱 3.1操作温度范围：室温以上3℃到450℃ 3.2温度控制精度：0.1℃ 3.3程序升温：32阶／33平台 3.4最高升温速率：125℃／min 3.5多孔柱箱设计，提升柱温箱升降温效率，提升整体分析效率。需提供多孔柱箱照片。 3.6柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C） 3.7温度稳定性：0.01℃/1℃ 3.8柱温箱照明灯，柱温箱门打开自动自动点亮 4.电子压力控制器 4.1压力范围：0～1050kPa（152psi） 4.2全程压力控制精度： 0.001psi 4.3.最大分流比：12500:1 5.分流不分流进样口: 5.1进样口设计联接便捷，维护及更换方便。 5.2快速维护进样口系统，无需任何工具即可快速维护进样口，更换隔垫及衬管。 5.3进样口冷顶部设计，在进样口设定300°C时，进样口顶部温度不超过100°C 5.4最高操作温度：400℃ 5.5兼容大体积进样功能，最大进样量可达50µL 5.6可升级为反吹模式，兼容柱前，柱中以及柱后反吹 5.7采用可拆卸式腔体设计，将进样口的内壁设计成一独立部件，用户可根据实际情况，在极短的时间内将其取出，通过高温烘烤、微波超声、溶剂浸泡等有效的方式进行独立的维护，使其恢复到正常的工作状态 5.8进样口及色谱柱支持一键检漏，检测系统是否存在漏气 5.9支持即时连接锁扣，免工具即可完成色谱柱的连接 5.10仪器状态计数器，自动记录进样次数并可根据自主设定的进样次数阈值进行自动提醒，包括进样口隔垫、衬管、色谱柱切割维护、进样口清洁、色谱柱更换、镀金密封垫更换、预柱更换、载气过滤器更换、分流过滤器更换的进样次数。 6.液体自动进样器： 6.1样品瓶位：≥105位（2mL）。 6.2废液瓶体积为40ml 6.3进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫，衬管无需搬动进样器 6.4在不搬动进样塔的情况下可以执行手动进样 6.5进样精度：RSD<0.3% 6.6交叉污染：<0.001% 6.7进样针体积范围：0.5μL-100μL 6.8最大进样体积：80μL，最小进样体积：0.005μL 6.9进样速度：快/慢/自定义 6.10前置放大镜，可方便的观测进样针 6.11自动进样器具有状态提示，可直观了解进样器的状态 6.12进样针照明灯，当打开进样器盖板照明灯亮度会自动增亮，方便进行进样针的更换需 6.13通讯与供电线缆二合一，提供更稳定的运行性能 7.全自动顶空进样器 7.1典型峰面积重复：<0.8% RSD 7.2样品瓶容量：配置可容纳120 个样品瓶容量； 7.3孵化箱容量：12位 7.4样品重叠：最多 12 个样品瓶交叉孵化功能；自动计时，以保证平衡时间不变并尽可能提高通量；兼容不连续的样品瓶位置；适用于所有配置 7.5孵化箱温度：关闭或室温 +5 至 300 ℃，增量设置为 1 ℃，读取精度为 0.1 ℃ 7.6孵化时间：0.00 至 999.99 min，增量设置为 0.01 分钟 7.7最大进口压力：550 kPa 7.8最大样品瓶压力：500 kPa 质谱部分： 1.离子源 1.1离子源设计先进，拆卸及维护方便简单 1.2无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃，减少维护，增加运行时间。 1.3具备除源加热器之外的独立透镜加热器。独立的透镜加热器必须能给透镜和离子光学通道额外提供加热，以减少复杂基质对透镜的污染，延长维护周期。 1.4具有独立的RF透镜，能够有效消除四极杆边缘场效应，同时具有防止四极杆污染的功能，使得四极杆终生免维护。 1.5精确调节的灯丝发射电流：≥200 µA 2.离子光学通道 2.1在离子源和四极杆之间配备可加热的离子轨道。 2.2离子通道必须采用离轴式光学设计以提升低浓度检测定量，离子通道同时能够保护主四极杆不受污染。 2.3离子通道与离子源通过RF透镜直接接触，在仪器实际使用中，RF透镜与离子通道通过四个保护鞘相联，同时加载电压，避免离子通道受到污染。 3.四极杆质量分析器 3.1全金属钼主四极杆，惰性，均一无镀层设计，可打磨可清洗。 3.2质量范围：≥10 –1050 amu 3.3电离能量范围：最低可设置3ev。 3.4无需独立进行加热 3.5分辨率：低至0.4 amu 3.6扫描速度：20000 u/s 3.7采集速率 3.7.1 SIM模式：采集速率≥240 scans/sec；SRM模式：800SRM/sec 3.7.2 全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97 scans/sec 3.8超快速EvoCell 碰撞池，使用高速光学通道以获得最高的离子传输率，在800SRM/sec速度下，仍可以保证高灵敏度，且结果没有记忆效应和交叉污染 3.9. 碰撞能量：0-60ev 4.气质接口：可调的气质接口温度最高400℃ ，可有效的将化合物，包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪 5.灯丝： 5.1双灯丝设计 5.2有灯丝透镜保护的双灯丝组件设计，有效调节发射电流， 5.3灯丝具有透镜保护，不受样品电离时的污染，提高灯丝使用寿命 6.检测器系统： 6.1检测系统，配置离轴 10 kV 打拿极、离散打拿极电子倍增器和静电计，动态线性范围 >107（0-110 μA） 6.2提供宽达9个数量级电子动态范围 6.3三重离轴设计，进一步过滤中性噪音，提高仪器灵敏度 7.真空系统：空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵、.前级机械泵 8.灵敏度（使用He气做载气）： 8.1信噪比：EI SRM: 1μL 100fg/μL 八氟萘进样, S/N≥50000:1(m/z272→ 222)； 8.2仪器检出限（IDL）≤ 2 fg，（10 fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为 99％） 9.更换质谱校正液无需停机，提升维护便利性。 10.可方便观测质谱硬件，便于观察仪器硬件的状态。 11.维护门板设计在质谱正面，可快速打开正面门板方便的进行离子源的维护。 12.工作站系统： 12.1操作系统：可兼容Windows 10和windows 11 12.2色谱控制分析数据库：通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输，可编制分析方式和顺序，兼容Microsoft Access、Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。 12.3可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器 12.4可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。。 12.5缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览 12.6图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图、气泡图等）进行查看，也可将图形置于报告中；无需将数据导出到Excel里进行图形化处理 12.7 数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模版、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告。报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等。 12.8 谱库检索功能：内置NIST谱库，可直接进行未知质谱图谱库检索，内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试的模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。 12.9 智选积分：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智选积分功能给出最多10个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快。 12.10克隆流程：软件官网已有数千个克隆流程文件供用户免费使用。即使新手用户也无需学习如何创建分析方法、积分方法、编辑序列、编辑模版、生成报告就能得到实验结果。只需从软件官网下载待测样品的克隆流程文件并导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列即得分析结果。从而极大减少了用户学习软件操作时间摸索分析方法时间，提高效率。 12.11 支持EP、JP、USP以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作，例如插入进样，重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等；也可以无条件地执行特定操作 12.12系统自带智能调谐功能（Smart-tune），智能调谐无需多余步骤，5分钟之内完成质谱的调谐，使仪器保持良好的使用状态，此外，系统必须包含高级调谐模式来进行目标性调谐。 12.13软件自带全自动对未知化合物母子离子进行自动选择，碰撞能量自动优化功能 12.14软件具有读取其他公司SRM方法列表的功能，并且可以按照其他公司的SRM方法或者单杆的方法编辑进样方法。验收时需现场演示此种功能。 12.15最优化的保留时间锁定软件：利用单次进样单一物质来进行恒流和恒压模式下的保留时间校准。 12.16软件自带农残筛查,邻苯二甲酸酯检测,多环芳烃,多氯联苯,2015版中国药典农残检测,供港蔬菜农残检测,GB23200.86-2016等方法包,客户无需进行任何方法开发过程,即可立即使用仪器方法进行数据采集,大大提高实验室工作效率 12.17软件自带1000种以上有机化合物二级质谱数据库，数据库可以导入到仪器方法中直接使用，且二级数据库、仪器采集方法和数据处理方法之间可以用Excel导入导出的方式自由转换，无需手动输入二级质谱信息 四、配置要求： 1.三重四级杆质谱主机（包含EI源、分子涡轮泵） 1套 2.气相色谱仪主机 1套 3.分流/不分流进样口 2套 4.液体自动进样器 1套 5.全自动顶空自动进样器 1套 6.弱极性/中等极性/极性毛细管柱 各1支 7.操作软件 1套 8. NIST谱库 1套 9.启动工具包 1套 10. 即时连接柱锁扣 2个 11.用于换氦气钢瓶时使用手动气路开关阀 1个 12载气捕集阱基座及滤芯 1套 13.消耗品包，包含（13.1-13.16）： 1套 13.1惰性不分流衬管, 5根 13.2惰性分流衬管，5根 13.3分流不分流进样口低流失隔垫，50个 13.4分流不分流衬管密封圈，5个 13.5分流不分流进样口和检测器用石墨垫0.1-0.25mm，10个 13.6质谱端用石墨垫0.1-0.25mm, 10个 13.7分流不分流进样口和检测器用石墨垫0.1-0.32mm，10个 13.8质谱端用石墨垫0.1-0.32mm, 10个 13.9柱螺帽 （SSL进样口和气相检测器），5个 13.10质谱端螺母，5个 13.11螺口样品瓶套装（含瓶子和瓶盖瓶垫）2ml, 100个 13.12螺旋盖顶空小瓶20mL，100个 13.13磁性螺纹盖18mm，100个 13.14自动进样针，10µl，1根 13.15真空泵油, 1L 13.16质谱灯丝， 2根 14. 6KVA延时45min-不间断电源 15. 高纯氦气（40L，99.999%），含钢瓶及减压阀 16. 高纯氩气（40L，99.999%），含钢瓶及减压阀 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
15 | 气相色谱仪（FID+FPD） | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1 柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃）； 2 程序升温：27阶28平台； 3 可设定升温速率： 180℃/min，支持程序降温； 4 温度设定精度：0.1℃； 5 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)； 6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； 7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）； 8 最大运行时间：9000分钟； 9 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。 10 柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。 11 具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。 12 柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。 二、进样单元 1. 分流/不分流进样口 1.1 最高温度：430℃； 1.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能； 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒 线速度控制功能。 1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量； 1.4 进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。 1.5 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）； 1.6 压力控制精度：0.001psi； 1.7 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min； 1.8 压力程序：6阶； 1.9 分流比设定范围：0 ～ 9000； 1.10 流量设定范围：0 ～ 1280mL/min，He；0 ～ 550mL/min，N2 1.11 进样口标配“智能扣”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成色谱柱的安装或拆卸，仪器自动感知最佳气密位置，大幅提升色谱柱操作体验。 1.12 仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。 1.13 可升级配置气体智选阀，实现SPL进样单元同时连接两种气体类型，分析时可根据工作需要在软件中进行两种类型载气的自动无缝切换。 2. 液体自动进样器 2.1 进样位数：≥150位 2.2 进样体积：10ul注射器以-。1ul步进 2.3 进样重现性：≤0.5% 三、检测器单元 1. 氢火焰离子化检测器（FID） 1.1 最高使用温度：450℃ 1.2 自动点火功能 1.3 检测限：1.3×10-12g/s ( 十二烷 ) 1.4 动态范围：107 1.5 数据采集速率：400Hz 2. 火焰光度检测器（FPD） 2.1 最高使用温度：450°C 2.2 检测限：P 50fgP/s (磷酸三丁酯)、S 2.2pgS/s (十二烷硫醇) 2.3 动态范围：P 104、S 103 2.4 数据采集速率：400Hz 四、主机和电子流量控制器单元 1. 色谱柱和主机功能 1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱; 1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制; 1.3 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。 1.4主机具有Eco节能模式及自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统，从而节省能源和成本。 1.5主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。 1.6主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。 1.7主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。 2. 电子流量控制单元 2.1具有大气压力补偿和温度补偿功能； 2.2压力单元包括psi, kPa, bar三种，可自由选择使用； 2.3 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi） 2.4 压力控制精度：0.001psi； 2.5 压力程序阶数：6阶； 2.6 压力传感器准确度：< ± 2%（全范围）； 2.7 压力传感器重现性：< ± 0.34 kPa； 2.8 温度系数：< ± 0.068 kPa/°C； 2.9 压力漂移：< ± 0.68 kPa/6个月； 2.10 支持的载气类型：氮气、氦气、氢气、氩气； 五、数据处理系统 1. 数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。 2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 3. 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 六、配置清单： 1. 气相色谱仪主机1台； 2. 液体自动进样器1套； 3. FID检测器1个； 4. FPD检测器1个； 5. 配套软件1套； 6. 配套色谱柱1根； 7. 配套1.5ml样品瓶200个； 8. 配套工作站1套。需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
16 | 气相色谱仪（FID+FTD） | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1 柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃）； 2 程序升温：27阶28平台； 3 可设定升温速率： 180℃/min，支持程序降温； 4 温度设定精度：0.1℃； 5 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)； 6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； 7 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）； 8 最大运行时间：9000分钟； 9 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。 10 柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。 11 具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。 12 柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。 二、进样单元 1. 分流/不分流进样口 1.1 最高温度：430℃； 1.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能； 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒 线速度控制功能。 1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量； 1.4 进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。 1.5 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）； 1.6 压力控制精度：0.001psi； 1.7 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min； 1.8 压力程序：6阶； 1.9 分流比设定范围：0 ～ 9000； 1.10 流量设定范围：0 ～ 1280mL/min，He；0 ～ 550mL/min，N2 1.11 进样口标配“智能扣”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成色谱柱的安装或拆卸，仪器自动感知最佳气密位置，大幅提升色谱柱操作体验。 1.12 仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。 1.13 可升级配置气体智选阀，实现SPL进样单元同时连接两种气体类型，分析时可根据工作需要在软件中进行两种类型载气的自动无缝切换。 2. 液体自动进样器 2.1 进样位数：≥150位 2.2 进样体积：10ul注射器以-。1ul步进 2.3 进样重现性：≤0.5% 三、检测器单元 1. 氢火焰离子化检测器（FID） 1.1 最高使用温度：450℃ 1.2 自动点火功能 1.3 检测限：1.3×10-12g/s ( 十二烷 ) 1.4 动态范围：107 1.5 数据采集速率：400Hz 2. 火焰热离子化检测器（FTD） 2.1 最高使用温度：450°C 2.2 检测限：N 0.1pgN/s (偶氮苯)、P 0.01pgP/s ( 马拉硫磷) 2.3 动态范围：N, P 103 2.4 数据采集速率：400Hz 四、主机和电子流量控制器单元 1. 色谱柱和主机功能 1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱、PLOT、手性柱等特殊填料色谱柱; 1.2 支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制; 1.3 支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。 1.4主机具有Eco节能模式及自动开始/关闭功能，实验完成后可使仪器进入Eco模式或关闭系统，从而节省能源和成本。 1.5主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。 1.6主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果。 1.7主机触摸屏支持显示配置3条流路通道。 2. 电子流量控制单元 2.1具有大气压力补偿和温度补偿功能； 2.2压力单元包括psi, kPa, bar三种，可自由选择使用； 2.3 压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi） 2.4 压力控制精度：0.001psi； 2.5 压力程序阶数：6阶； 2.6 压力传感器准确度：< ± 2%（全范围）； 2.7 压力传感器重现性：< ± 0.34 kPa； 2.8 温度系数：< ± 0.068 kPa/°C； 2.9 压力漂移：< ± 0.68 kPa/6个月； 2.10 支持的载气类型：氮气、氦气、氢气、氩气； 五、数据处理系统 1. 数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。 2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 3. 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 六、配置清单： 1. 气相色谱仪主机1台； 2. 液体自动进样器1套； 3. FID检测器1个； 4. FTD检测器1个； 5. 配套软件1套； 6. 配套色谱柱1根； 7. 配套1.5ml样品瓶200个； 8. 配套工作站1套。需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
17 | 超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用仪 | 1、超高效液相/飞行时间质谱联用仪主要技术和性能规格要求 1.1 质谱硬件部分 1.1.1 大气压离子源是双正交设计，有效防止大量复杂样品对仪器的污染。 1.1.2离子源和质谱间有隔断阀，待机时及清洗离子源时均可真空隔断，清洗时不必放空真空系统。 1.1.3 待机过程时，离子源不消耗氮气。 1.1.4标准配置复合离子源，可同时实现电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)检测。 1.1.5 ESI源和APCI源切换速率≤20ms 1.1.5离子源传输部分采用锥孔设计，不得使用毛细接口，防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低。 1.1.6离子源部分具有极强的可扩展性，除标配的多功能离子源外，还可以根据后续工作需求配备与纳升级色谱联用的nanoFlow ESI源、与气相色谱联用的APGC源、与芯片联用的TRIZAIC源、适合于固体及液体样品快速分析的大气压固体分析探头（ASAP源）以及适合于弱极性化合物分析的APPI/APCI复合源。且所有离子源必须同一厂家生产，无需第三方。离子源更换无需工具。 1.1.7内置全自动注射泵并自带3路进样瓶，实现质谱的自动调谐和校正。而且可直接进样分析。 1.1.8离子源具有双控温区域，离子源可加热，EIS/APCI模式均可以通过工作站设置温度至650℃或以上，提高脱溶剂化效果。 1.1.9质量校正技术采用双进样口设计，一针进样进行实时采集校正，而且样品谱图与校正试剂谱图两个通道采集，即最终获取到的样品数据中不包含质量校正标准品的信息。且双喷针之间有隔板切换，防止样品与校准液接触，避免样品与校准液之间相互干扰，提高校准准确性。软件能够自动根据同一样品数据中校正试剂的质量信息对样品数据进行校正。 1.1.12 检测器：复合式ADC，采样频率>6G Hz，检测器能够提供出色的灵敏度及定量分析性能。 1.2软件 用于控制LC-MS/MS系统，包括LC-MS/MS仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告。 1.3主要性能指标 1.3.1 四极杆选择质量范围： m/z 20-16，000， 1.3.2 TOF质量范围：m/z 20-100,000。 1.3.3分辨率：在仪器可实现的最大采样速率下，可以保证分辨率≥40,000 FWHM（m/z 956），即分辨率不受采样速率影响。 1.3.4 质量精确度，外标法MS及MS/MS模式达到<1 ppm。 1.3.5 1pg利血平，柱上进样，MS模式下，S/N ≥10000:1，且原始数据，无平滑。 1.3.6谱图内动态范围：在全扫描模式下，至少达到4个数量级动态范围，采用动态范围扩展功能可进一步提高动态范围至5个数量级。 1.3.7采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，每秒30张谱图。 1.3.8同位素分布：能够准确获取化合物不同同位素峰的丰度比，具有同位素丰度筛选功能，筛选基于真实同位素比例分布的元素分析功能，减少假阳性。结合精确质量以及串联质谱MS/MS的三维信息，可靠预测未知物分子式。 1.3.9 样品分析一次进样中，对全质量数范围自动进行MS和MS/MS操作，MS和MS/MS操作为同时进行，无质量数分段切换过程，且方法编辑只需设定一个高能量以及一个低能量就可得到全质量范围MS及MS/MS谱图，极大提高分析速度和结果报告效率，有效避免低丰度信号丢失；MS/MS谱图质量范围可高达16,000 m/z。 1.3.10具有TOF-MRM模式，特定质量目标离子利用率100%功能，提高对于痕量化合物的检测灵敏度。 2.超高效液相技术指标 2.1溶剂管理系统 2.1.1 二元梯度泵 2.1.2五通道在线脱气机：在线真空脱气，其中1专门通道对进样清洗液脱气 2.1.3 流量：0.0100-2.000mL/min，以0.001mL/min为增量 2.1.4最大操作压力：15,000psi 2.1.5 柱塞清洗：自动，可编程 2.1.7 流量精度：＜0.075%RSD 2.1.8流速准确度：±1.0% 2.1.9 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 2.1.10 梯度精度：±0.15%RSD，不随反压变化 2.1.11混合方式：高压混合 2.1.12材料：HPS技术，高性能表面技术，完全惰性材料，不仅能降低表面相互作用导致的变异性和样品损失，还省去了耗时的钝化操作，并且/或者无需使用添加剂 2.2 自动进样器管理系统 2.2.1 样品盘数：2个48，可选96或384标准样品盘 2.2.2 进样精度：<0.3%RSD 2.2.3 样品交叉污染度：<0.001% 2.2.4 进样体积：0.1-50 µL，以0.1 µL为增量 2.2.5 进样线性度：>0.999 2.2.6 自动进样循环时间：<30秒 2.2.7 样品室温度范围：4°C-40°C，可编程，增量：1°C 2.2.8 针在线（FTN）样品进样模式 2.2.9材料：HPS技术，高性能表面技术，完全惰性材料，不仅能降低表面相互作用导致的变异性和样品损失，还省去了耗时的钝化操作，并且/或者无需使用添加剂 2.3 柱温箱 2.3.1 温度范围：室温以上5℃-90℃，增量：0.1℃ 2.3.2色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息，并随色谱柱独立保存 3基本配置 主机：飞行时间质谱主机、超高效液相色谱主机，配套计算机：2套 3.1飞行时间质谱主机配置 3.1.1真空泵 3.1.2离子源：复合源（电喷雾电离源和大气压化学源复合源）×1 3.1.3氮气发生器1套 3.1.5 UPS（不间断电源）10KVA 2HR 1套 3.2 超高效液相主机配置 3.2.1超高效液相泵1套 3.2.2在线脱气机 1套 3.2.3自动进样器 1套 3.2.4柱温箱 1台 3.2.5 PEEK接头 10个 3.2.7 C18, 1.7um，2.1mmx50mm（1根）； C18, 1.7um，2.1mmx100mm（4根） 3.2.8 2ml 进样小瓶800个 3.2.9 预柱滤芯24个 3.2.10 溶剂瓶7个 3.3软件： 3.3.1数据采集软件1套（含服务器） 3.3.2数据处理软件1套（含服务器） 3年质保、软件免费更新 提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
18 | 全自动凯氏定氮仪 | 1. 货物名称：全自动凯氏定氮仪。 2. 主要用途：用于食品和农产品中氮和粗蛋白质含量分析及其它挥发性组分蒸馏分析。 3. 工作条件：供电：200-240V，50Hz；环境温度：5-40℃；环境湿度：小于80%相对湿度；可连续工作8小时以上。 4. 技术指标： 4.1采用国际AOAC及中国国标GB 5009.5-2016 第一方法凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。 4.2 提供符合国标《GB/T 33862-2017》要求的，厂家针对相同型号仪器出具的相关可追溯和审查的证明文件。 4.3检测范围：0.1-210mg 氮；回收率：99%-101%（0.1-210mgN）；重现性RSD≤0.5%。 4.4滴定器精度：0.8-2.4微升/步可调。 4.5 定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能。 4.6仪器具有旁路蒸馏功能，即蒸馏和滴定主机可选择只使用蒸馏功能，满足特殊的应用需求。 4.7智能的平衡蒸汽添加模式：通过改变试剂的添加顺序，即在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽的搅拌作用使消化液中的浓硫酸被充分稀释，降低随后浓碱加入时的反应强度，改善蒸馏效果。（需提供中英文版本用户手册，描述此功能的原理及过程，以证明此功能存在） 4.8双蒸馏模式：蒸汽平衡添加蒸馏模式（蒸馏时的顺序：加水稀释、通入蒸汽和加碱液，处理容易结成盐饼的样品非常温和安全有效）和延时蒸馏模式（加水、加碱液、通入蒸汽）。 4.9 蒸馏馏出液温度监控系统，位于冷凝器下方，直接测定溜出液温度，监控是否有意外操作导致氨损失，保证分析结果准确可靠。（需提供原版备件手册图纸（含备件号及描述）以证明温度传感器存在） 4.10边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。 4.11 试剂泵:采用高精度风箱泵(机械泵)，不受环境影响，加液量稳定;试剂泵体积0-150ml，每10ml一个步进，应用灵活。长期使用稳定，无需进行试剂泵维护与校正。 4.12安全门：自动开启/关闭，电动控制；实验全程中由软件程序控制开关，不能手动打开，无条件保证操作者的绝对安全。（需提供厂家备件手册描述文件或彩页图片证明） 4.13智能安全监控系统：试管在位（如果没有试管放在蒸馏台上，仪器不会执行任何操作）和试管更换传感器（没有更换试管就开始下一次分析时会有报警，且在确认以前不能开始任何操作）、蒸汽发生器液位/过压传感器等一系列的安全保护措施，确保操作者安全。 4.14滴定系统采用正压方式，标准酸位于滴定系统上部，避免气泡等影响因素产生。（需提供仪器内部构造相片证明） 4.15 滴定器可以在分析过程中再充满，即使称样量多也可完成滴定分析。 4.16 预留自动进样器接口，后期可选配原厂20/60位进样器，实现无人值守的全自动操作，满足不同分析需求。 4.17可单机工作，也可以选择和专用的计算机软件联机使用。选配分析软件可无限制设置应用程序和储存数据。通过天平/打印机/LIMS连接可实现样品注册、性能测试程序和分析过程中各项事宜的完整记录，满足实验室良好操作规范（GLP）的要求。 4.18 消化炉：8位铝模块式整体加热，保证加热消化的均匀性，同时适用于250ml/400ml消化管。可对消化参数-温度和时间进行设定，带有超温保护装置。配置排废罩，可将消化过程中产生的废气排走，提供一致的消化条件，并改善工作环境。 5. 基本配置： 5.1全自动定氮仪系统：包括主机一台、100ml和250ml消化管各一只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个通用消化管接头、一个消化管夹。 5.2 8位250ml消化系统一套，包括消化炉一台、带负压的排废罩一个，消化炉支架一个 5.3 附件：250ml消化管16个；消化管架2个； 催化剂片1000片。 6. 技术资料： 6.1仪器操作手册（中、英文）； 6.2维护手册(中、英文)； 6.3针对不同样品的应用报告和凯氏消化手册。 7. 售后服务及培训： 7.1仪器生产厂家需在国内直接设有售后服务公司 7.2厂家工程师到现场免费培训2人直至完全能独立操作安装调试经用户验收当天起，质量保证期一年。 7.3厂家服务中心直接提供终身维修，维修响应时间为48小时。 | 1
19 | 酶标仪 | 1.波长范围（nm）：400-800； 2.光源灯：12V/20W 石英卤钨灯（寿命≥3000h），且有休眠功能； 3.检测范围（A）：0.000～4.000；检测光道：8 通道； 4.滤光片配置（nm）：标准配置 4 片：405、450、492、630，在 400-800 范围内最多可选配 10 个滤光片； 5.读板速度：5 秒/96 孔（单波长）；10 秒/96 孔（双波长）； 6.波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm ；波长半宽度 （nm）：7 ±2 ； 7.吸光度准确度（A）： ±0.005（当吸光度范围在 0.000~≤0.500 之间）； 8.线性误差：线性相关系数（r）≥0.995（在吸光度值为 0～3.000 范围内）； 9.仪器的吸光度重复性：CV≤0.5%； 10.仪器的吸光度的稳定性（A）：≤±0.005； 11.吸光度的分辨率（A）：0.001； 12.通道间差异：≤0.02（以空气为参比，测量仪器通道间吸光度差异）； 13.显示屏：高亮液显示屏； 14.操作界面：具有开机自检功能； 15.操作方式：仪器采用薄膜键盘操作方式，同时可输入英文字母及数字； 16.振板功能：仪器具有振板功能； 17.检测方式：仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式可供选择； 18.检测功能：具有吸光度检测、定性检测和定量检测功能； 19.检测输出：定性：样本吸光度、S/CO 值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为 96 孔整板检验结果； 20.计算方式：直线法、点对点法、线性回归、半对数回归、全对数回归、比值半对数回归法、比值回归及指数回归法、二次方程法； 21.质控功能：具有质控功能，可输出质控数据和 L-J 质控图； 22. 存储功能：程序存储：126 个项目程序及定标参数；检验结果存储：可存储 105 板检测结果； 23.通讯功能：仪器具有 RS-232 通讯接口； 24.光源信号监测功能：可即时监测 8 通道光源信号； 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 5
20 | 高通量密闭微波消解仪 | 1 技术指标 1.1 主机 1.1.1 双磁控管非脉冲变频控制系统双向二维排布，微波最大输出功率≥2000W，高频闭环反馈控制实时调节微波输出功率，保证腔体内微波磁场均匀，确保实验样品消解的一致性。 1.1.2 微波输出功率对额定微波输出功率的偏差≤4%，提供通过CMA及CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告原件复印件并加盖制造商公章佐证。 1.1.3 腔体为316L不锈钢制造的工业级谐振腔，体积≥65L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温。 1.1.4 具有高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏，有效消除萃取/合成实验过程的安全隐患。 1.1.5 安全门三维定向防爆机制设计，配备防爆可视窗，具有抗流槽结构，提供高强度防爆能力的同时防止腔内微波泄露；具备机械和电子双重门锁功能，非低于安全温度无法打开炉门，以保证使用安全。 1.1.6 炉腔应配备大功率排风系统，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行,采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。 1.1.7 炉腔内视频影像监控系统：仪器炉腔内置摄像头，主机集成高清色彩双屏幕，既可实时显示消解参数变化曲线，又可清晰观察炉腔内部工作影像，实验状态一目了然。 1.2 温度、压力控制系统 1.2.1 全罐控压：实时监控每个消解罐内压力变化，采用安全泄压片技术，超压自动抬升泄压片泄压，泄压值可调节，无须任何消耗品。 1.2.2 全罐控温：采用非接触式中红外全罐控温技术，直接测量并实时显示每个消解罐内样品溶液的温度，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描，测温范围不小于0-350℃，测温精度±0.1℃。 1.2.3 除具备温度和压力监控系统外，仪器还应具备COT实时异常监控系统，能够在任何一个反应罐出现异常时自动报警并切断微波，多方位监控以确保仪器安全运行。 1.2.4 仪器最高设计耐受压力15Mpa，最高设计耐受温度300℃。 1.3 消解罐 1.3.1 外罐：采用宇航复合纤维材料防爆外罐，而非PEEK或者陶瓷材料，防爆耐压性能优异且外罐整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。 1.3.2 外罐耐压≥20Mpa，提供具有CMA及CNAS资质的权威第三方检测机构出具的外罐耐压≥20Mpa的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证。 1.3.3 内罐：应采用进口TFM材料，容积≥55mL。 1.3.4 批次处理量≥40，转子应为上下双层结构，用于固定外罐，以保证运行过程安全。 1.4 软件系统 1.4.1 内置专业应用方法库和视频培训教程，仪器可自动计数消解罐数量，使消解实验更加方便快捷，提供“内置专业应用方法库、视频培训教程、计数罐数”等功能的软件截图并加盖制造商公章佐证。 1.4.2 配备≥7寸液晶彩色触摸屏，可实时显示温度、步骤、时间、功率等实验状态，可显示全罐温度柱状图，并查看任意消解罐升温曲线。 1.4.3 可选择标准控制、功率控制、爬坡控制等不同升温模式，满足不同样品的消解需求。 1.4.4 内置温度、微波功率等校准程序，用户可对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。 1.4.5 操作系统应具备三级权限管理、密码登录、历史数据不被修改、仪器运行日志追溯等功能。 1.4.6 仪器配置无线控制模块，通过电脑实现对于仪器的远程操控，无需值守可远程实时查看实验运行情况。 1.5 配备专用工具车，可升降、转移消解转子，转子的转运、装载和取出均无需手工操作。 2 赶酸器 2.1采用铸铝加热模块温度分布均匀，PID控温技术，温度连续可调，控温精度可达±1℃； 2.2可同时加热≥40位样品，适合大批量样品处理； 2.3整机喷涂耐高温、耐腐蚀涂层，避免强酸强碱对仪器造成损害； 2.4具有过压、过流、过热等多重保护； 2.5热传导效率高，样品各部位受热均匀，最大程度上防止了热量的散失； 2.6采用深孔加热方式，孔深≥160mm，可有效防止酸气冷凝，提升赶酸效率； 2.7为配合微波消解后续赶酸过程，加热块孔径应为31.5±0.5mm； 2.8加热原位检测技术，异常系统自动报警提示 2.9最大功率≥3200w 2.10最高温度≥240℃ 2.11控温精度≤±1℃ 3 配置要求 3.1主机（含软件操作系统和排风系统）1台； 3.2非接触式红外温度传感器2套； 3.3实时异常监控系统1套； 3.4全罐压力监控系统1套； 3.5无线模块1套； 3.6U盘软件及加密狗1套； 3.7 40位消解转子系统1套：包含宇航复合纤维外罐40只，内罐、罐盖及内塞40只； 3.8内罐杯架2套； 3.9消解转子升降工具车1台； 3.10配套同品牌40孔赶酸仪1台。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 1
21 | 十万分之一电子天平 | 1、仪器名称：半微量分析天平（十万分之一） 1.1、主要用途：样品称量 1.2、工作条件：40-80%RH，环境温度：5-40℃，适用电源： 220V±10%；50Hz； 2、技术指标 2.1、量程：120g 2.2、精度：0.01mg 2.3、重复性：0-60g≤0.02mg，60-120≤0.04mg 2.4、性线：≤0.1mg 2.5、秤盘尺寸：Φ90mm 2.6、典型稳定时间：≤6S ， 2.7、灵敏度漂移：± 1ppm / K （+10 °C...+30 °C ） 2.8、iso CAL校准：温度变化:1.5K ， 时间间隔:4h 3、技术参数 3.1、用户操作界面：采用最新的彩色触摸屏技术，自解释图形和纯文本的中文交互式用户指南，所有应用程序一目了然，方便维护使用 3.1、密码保护功能，仅限授权人员可调整天平设置。如设置密码，则所有可能更改计量性能参数的功能都被禁止。 3.2、天平的"APC功能能按照USP最小称样量要求监控天平的合规性——SQ min 3.3、四面可自由拆卸玻璃防风罩，视野清晰，内室采用防溅设计，无死角特别便于清洁，机壳采用防化学品表面处理，可耐受各种化学品腐蚀，甚至丙酮 3.4、通信接口自动识别天平打印机和电脑等设备，可设置数据输出间隔，可选择SBI、xBPI、表格格式和文本格式数据传输协议 3.5、采用高级部件和材料打造出新的超极单体传感器，安装在结实的特殊铝合金底板上，不受外界环境影响（例如温度波动和振动） 3.6、四级防震以防止震动干扰称重结果, 可以通过显示器一键式调整震动的级别，简单方便 3.7、全自动温度和时间触发的内部校准及调整isoCAL功能消除温度波动而产生的风险 3.8、检测到不确定称量结果时，当称重结果低于USP最小称样品重量限制、天平不水平或者需要执行isoCAL校准｜调整时暂时中断至打印机或者计算机的数据传输 3.9、CAL Audit Trail功能会记录所有执行的每个isoCAL存储校准过程的所有数据，并可在天平的触摸屏上随时查阅，打印。以便可以针对质量保证要求进行追溯。 3.10、带有报警功能的智能电子水平泡和交互式用户指南，图形指示水平调整，确保天平水平 3.11、轻触式开关门：上挂式导轨设计，可轻松打开防风罩的侧门，进行方便地加载样品，即使掉落的粘性粉末也不会影响门开启的顺畅性。 3.12、防风罩的设计可以补偿环境温度，因此能够将它们对称重结果的影响降至一个最低的水平。 3.13、下部吊钩，满足大体积称量 3.14、应用程序：触摸屏技术显示支持特别的实验室应用程序，如混合、组分、统计和转换等；以及标准的实验室应用程序，如称重、密度、百分比、检重、峰值保持、计数和不稳定状态等 3.15、完全符合国际法制计量组织R76国际建议（OIML R76) 4、 基本配置 4.1、主机（触摸显示屏、密码保护）、电源线、说明书、合格证、USB、接口（可连接热敏打印机、标签打印机、针式打印机） 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 2
22 | 倒置荧光显微镜 | 1．工作条件 1.1 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 倒置荧光显微镜 2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。总行程量：从比载物台面高1mm的焦点起算向上7mm、向下2mm。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥26.5 2.1.4 照明装置：长寿命LED照明（4000K） 2.1.5 物镜： 2.1.5.1 4X万能平场半复消色差相差物镜, NA 0.13, 工作距离17mm 2.1.5.2 10X万能平场半复消色差相差物镜, NA 0.3, 工作距离10mm 2.1.5.3 20X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA 0.45, 工作距离6.6-7.8mm 2.1.5.4 40X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA 0.6, 工作距离3.0-4.2mm 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台：X=252mm，Y=200mm。可选配3种培养皿、标本用托座 2.1.7 目镜：10×，视场直径为≥26.5 2.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 2.1.9 对比度模式：ipc相衬系统 2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 2.1.11 荧光照明器：通用高性能荧光紫外、蓝色带通、绿色激发滤色镜组，滤色镜均带有干涉镀膜，到位后均有位声提示； 2.1.12 荧光光源：超高压荧光光源，强度≥100w. 2显微数码成像装置 1 芯片规格：1 in. color CMOS （必须匹配显微镜使用，采集视野数≥26.5） 2 有效像素：≥1980万 5440 (W) x 3668 (H) 像素 (4:3), 3840 (W) × 2160 (H) 像素 (4K UHD 16:9), 1920 (W) 1080 (H) 像素 (Full HD 16:9) 3 曝光时间：22 μs–1 s 4 像素融合2 × 2 4 × 4 5 实时帧速：I10.5 fps at 5440 (W) x 3668 （H） pixels (4:3) 23.6 fps at 2,456 × 1,842 pixels (4:3) 45 fps at 1,224 × 920 pixels (4:3) 14 fps at 4,912 × 2,762 pixels (16:9) 25 fps at 3,840 × 2,160 pixels (4K UHD 16:9) 31 fps at 1,920 × 1,080 pixels (Full HD 16:9) 59 fps at 1,224 × 688 pixels (16:9) 5 专业正版分析软件一套 4.11品牌电脑 I5处理器，8G内存 256固态硬盘+1T机械硬盘，23寸显示器。 3．基本配置： 3.1 显微镜主机 1套 3.2 落射明场照明系统 1套 3.3 物镜4X、10X、20X、40X 1套 3.4 明场光源 1套 3.5 成像系统 1套 3.6 专业分析软件 1套 3.7 品牌电脑 1套 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 1
23 | X射线衍射仪 | 仪器采用当前最先进的技术，能够精确地对陶瓷等多晶样品进行物相定性定量分析结晶度分析、晶胞参数计算和固溶体分析、微观应力及晶粒大小分析。仪器包括长寿命陶瓷X光管、X射线发生器、高精密测角仪、高灵敏度探测器、高精度样品台、计算机控制系统、数据处理软件、相关应用软件和循环冷却水装置。 1. X射线光源 1.1. X射线发生器部分 1.1.1 最大输出功率：≥3kW 1.1.2 额定电压：60kV 1.1.3 额定电流：60mA 1.2 X射线光管部分 1.2.1 X射线光管：Cu陶瓷光管；功率 2.2 Kw 1.2.2可实现线焦斑和点焦斑的切换。 1.2.3 焦斑大小：≤0.4 x 12 mm 1.2.4 X射线光管质保不少于2年或者4000小时，先到为准。 2. 测角仪部分 2.1 测角仪：采用双光学编码器技术与步进马达双重定位 2.2 扫描方式：立式θ/θ测角仪，测角仪垂直放置 2.3 2q转动范围：-110°~168° 2.4 探测器半径≧300 mm，且探测半径连续可调 2.5 可读最小步长：0.0001°，角度重现性：0.0001° 2.6 全谱范围内所有峰的角度偏差不超过±0.01度。 2.7 常规BB光路下，LaB6标样角度分辨率,在30°左右的峰≤ 0.038°(2θ) 3. 探测器部分： 一维阵列探测器：Dectris MYTHEN2 R 1D 3.1 子探测器个数：不小于640个，探测器有效面积: ≥14x14 mm，单个探测器的像素不大于50µm. 3.2 最大计数： 1 x 108 cps；线性范围：≥4x107 cps背景：<0.1 cps 3.3 扫描方式：零维模式（点探测器），一维模式（阵列探测器） 4. 光路部分 4.1 采用全光路狭缝系统：包括防散射狭缝、发散狭缝、接受狭缝 5 样品台： 5.1 标准样品台。 5.2 样品盘位数≥10位 6. 仪器控制和数据采集系统 6.1 计算机：双核主频2.26G Hz以上，8G 内存，1THD，CD-RW，27”液晶显示器，网卡. 6.2 仪器控制和数据采集软件. 7. 应用软件：要求提供以下应用分析软件 7.1 物相检索软件：含原始数据直接检索功能 7.2 数据库：最新数据库 7.3 物相定量分析：可编程定量分析软件 7.4粉末数据指标化、结构精修、从头结构解析以及无标样定量分析软件 8. 国内供货部分： 8.1循环水冷系统：满足相应系统连续满功率运行（国内供货） 9. 培训、安装、技术文件 免费国内培训（买方负责受训人员差旅费）、免费安装调试及现场培训、提供有关的全套技术文件。 10. 工作条件 10.1 电力供应：单相220V（±10%），50Hz 10.2 工作温度：10°C-40°C 10.3 相对湿度：≤75％ 10.4 仪器运行的持久性：能够满足长时间连续工作 提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
24 | 总有机碳分析仪 | 1. 工作条件 1.1 电源：AC 220V +/- 10%， 50Hz 1.2环境温度：10-35C 1.3环境湿度：<85% 2. 技术要求 2.1总有机碳/总氮（TOC/TN）分析仪应包括下列单元：高温催化燃烧单元、高聚焦四通道NDIR检测器系统、总氮检测器系统、磁力搅拌全自动注射进样系统、电子气路控制系统、软件及计算机控制系统。该仪器必须能够进行总碳、总有机碳、总无机碳和总氮的定量分析。适用于地表水、地下水、海水、污水、废水、自来水、纯水等环境水质分析；适用于土壤、沉积物、泥浆、垃圾样品等固体样品分析。全面遵循国家和国际标准：DIN EN 1484, ISO 8245, EPA 415, ASTM D2579-85, DIN 38409, DIN V ENV 12260。软件、数据管理系统及档案管理遵循联邦食品药物管理法规FDA 21 CFR Part 11标准。一次进样可以获得6个实验结果：TC、TOC、TIC、POC、NPOC、TNb；可同步分析TOC 和总氮，要求一次进样，在相同反应条件下，得到TOC和TN结果。 2.2分析方法要求： 2.2.1总有机碳分析差减法：同一样品分别两次进样获得总碳和总无机碳值，软件自动差减。 2.2.2总有机碳分析直接法：软件控制自动加酸至样品中，载气定时吹扫，排出样品中无机碳，在将处理后样品自动注入到高温燃烧系统中，获得总有机碳的含量。 2.2.3总有机碳分析直接强化法：软件控制自动加酸至样品中，载气定时吹扫，排出样品中无机碳。在将处理后样品分别两次进样获得总碳和总无机碳值，软件自动差减。避免无机碳含量过高时出现的分析结果过高的现象。以上分析方法需要提供软件截图证明文件 2.3 高温催化燃烧单元:，独立的垂直式液体高温催化燃烧炉体。 2.4垂直模式液体高温催化燃烧炉：燃烧炉体和燃烧炉体内的的液体分析用燃烧管均垂直放置 2.4.1液体燃烧管：高纯净、高强度石英材质。无需内外套管，结构简洁，方便更换耗材。 2.4.2燃烧管可填充催化剂：使用CeO2和 Pt复合催化剂。 2.4.3多用途燃烧管：一根燃烧管可适用全量程、多样品类型分析，无需根据样品状态（如含盐量）更换燃烧管。 2.4.4液体燃烧炉温度：室温-9500C；最高10000C 2.4.5推荐燃烧温度: 800~950 0C。 2.4.6升温速率：从室温到800C，5分钟； 2.4.7液体样品最高允许含盐量：85 g/L 2.4.8液体样品中颗粒物兼容性：500um 2.4.9干燥器：免维护的Peliter电子干燥装置，非化学干燥方式。 2.4.10超温报警功能：炉温过高时，自动报警提示； 2.5TOC检测器系统:四通道高聚焦非色散红外检测器（RT-NDIR） 2.5.1测量范围: 液体：TOC: 0—30000ppm; 2.52分辨率：第四位数 2.5.3测量时间 TOC：3分钟/样品. TC + TIC: 5分钟/样品 2.5.4重现性：TOC <1% 2.5.5测量方式：TOC=POC+NPOC；TOC=TC-TIC 2.5.6检出限：4ppb 2.6 TN检测器系统:固态电化学检测器 2.6.1测量范围: 0—1000ppm； 2.6.2分辨率：第四位数 2.6.3重现性：TOC <1.5% 2.6.4检出限：50ppb 2.6.5内置NOX到NO转换器，无需使用臭氧等有害气体。 2.7 自动进样器： 2.7.1搅拌：样品位可设定不同转速进行搅拌。搅拌速度10级可调。 2.7.2具备自动加酸功能实现全自动样品酸化、平行吹扫。 2.7.3进样方式：全自吸样，最大吸样体积达3ml即使样品浓度很低也能准确分析。 2.7.4进样范围：0.1-3000ul, 吸样体积连续可调. 2.7.5样品位数：21位以上。 2.7.6 可以在不中断分析的情况下可以插入紧急样品优先测量并配有专属的测量位置。 2.8电子气路控制系统 2.8.1气体流速电子化控制，迟豫时间积分技术相结合。严格扣除气体流速波动背景误差。 2.8.2全量程范围内(50ppb~30000ppm)可实现相同体积不同浓度建立标准曲线和相同浓度不同体积建立标准曲线，标准曲线寿命不低于6个月。 2.8.3 NDIR信号检测的同时进行流速测定，完全除去气体流速波动引起的分析误差。 2.8.4 改变进样体积也无须重新做校正曲线,延长催化剂使用寿命,具有电子气体检漏控制系统。 2.8.5气体消耗量: 12L/小时 2.8.6载气及助燃气: 氧气, 优于 99.95%; 压力 2-4 bar 2.9 中英文语言软件系统 2.9.1 软件运行系统：WindowsXP操作系统或更高下运行； 2.9.2 方法开发和储存功能； 2.9.3 系统状态显示和参数设定； 2.9.4 1次方或2次方线性回归校正曲线； 2.9.5 实验结果输出及打印 2.9.6 遵循GLP（优良实验室规范） 3. 必备的附件、零备件、专门工具及其他补充装备 3.1过滤器 1 pc 3.2催化剂CeO2，3次填充量 3.3高温保护垫 1 pc 3.4填充石英棉 1 pc 3.5进样垫片 1 pc 3.6卤素吸附填充物 1 pc 3.7液体燃烧管 1pc 3.10氧气钢瓶：纯度99.99%以上；带减压阀及表头。 1支 4. 技术服务 4.1免费进行仪器的安装, 调试, 及现场培训 。 4.2仪器主机部分保修期为1年。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
25 | 荧光定量PCR仪 | 1样本容量：96孔板、12×8联管、96×0.2ml单管（底部透明）。 2反应体积：5-100ul。 3动力学范围：1-1010个数量级。 4温控系统：通过半导体制冷器对模块进行加热和制冷，使用全新覆胶工艺和冷、热基板金属化的长寿命半导体制冷器。 4.1升降温速度：≥5℃/S 。 4.2温控精确度：≤±0.1℃。 4.3温度均一性：≤±0.3℃。 4.4模块控温范围：4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)，具有SOAK低温保存功能。 4.5控温模式：快速模式、模拟Tube模式 4.6有PCR梯度功能：梯度温度范围30℃-110℃，梯度温差范围1℃-36℃。 4.7热盖温度范围：30℃-110℃，默认105℃。 4.8 热盖功能：专利的新型压框方式热盖，3D热盖，恒压，自动升降，自动开关，可对接自动化平台，可提供热盖专利复印件证明。 5光学系统 5.1激发系统：激发光源是长寿命的LED 激发光源，终身免维护。激发波长380-800nm。 5.2检测系统：光路系统采用先进的光纤传导技术，使得光电检测系统更灵敏、更可靠。精密的光路系统与超高灵敏度的PMT系统结合，让荧光检测的准确度、灵敏度更好。 5.3荧光检测通道：≥2通道，最多可升级至6通道 5.4检测器：超高灵敏度的PMT系统，专利的底部检测技术。 5.5检测方式：全板逐孔扫描或者指定行逐孔扫描。 5.6检测波长：500-780nm。 5.7仪器自带校正功能，无需ROX校正。 6. 软件系统：中英文界面，可实时检测、并实时分析实验结果；绝对定量分析；相对定量分析；等位基因（SNP）;熔解曲线基因分型，HRM功能，多通道串扰修正，背景修正, 自动增益、用户可自定义参数。 7权限管理功能：管理员与实验员对程序设置及结果分析可设置不同权限，实现对普通账号的仪器使用权限进行管理，从而保证实验数据的安全。 8资质： CE认证，通过德国TUV的ISO9001和ISO13485认证，PICC安全承保。产品具备医疗器械生产许可证，以及NPMA三类注册证。 9一指操作。 10接口方式：USB转换器、Blue-tooth转换器。 11输入电源：100-240V ，50/60Hz ，600W。 12售后提供一次免费技术培训，提供安装试剂盒。 13资质：生产企业具有生产荧光定量设备生产经验10年以上（可提供相关证书）。 | 2
26 | 质构仪 | 1、符合凝胶强度Bloom测试国标GB6783-94标准，产品直接被列入国标GB6783-1994，符合国际标准AOAC 及 BS757:1975等标准的指定仪器要求，符合可得然胶GB28304-2012标准方法。 2、可同时在软件中同时显示几十条曲线进行比对。 3、配备5Kg力量感应单元，且有100g-100Kg的多种感应单元可扩选和自行更换。 4、具备材料系数确定与输入功能：在做各种材料生物制剂保持力值测试时，设备需要能够确定样品的材料系数，并在测试前，输入样品材料系数，确保保持力值的精确度。 5、力量分辨精度： 0.1g 6、测试范围：0-350mm，力臂运行：0-280mm，精度0.0005mm 7、检测及预检测速度： 0.01~40 mm/s可调 8、仪器背面有4个及以上的接口方便输出与扩充。 9、可连接温度探头以在软件上显示实时温度 10、主机可单机触屏操作，也可由计算机控制。主机具有自带7种单机测试模式，包括：NORMAL，BLOOM，HOLD TIME，CYCLECOUNT，TPA，TENSION，SURIMI模式。 11、速度精度：优于0.1%，≤0.01mm/s 12、取点数：最大2000点/s 13、具有功能强大的分析软件。软件可单独调取测试的曲线，进行个人需求编程。同时软件功能强大且易于使用。测试过程中，数据收集和实时曲线绘制的数据分析同步进行。可进行各项物性分析，分析软件可以对仪器进行控制，选择各种检测分析模式及绘制分析曲线率等，具有检测模式自由编程功能，可将原始数据结果保存成文本格式，便于其他办公应用软件调用等。 14、力量感应元经过校准并有证书 15、多种检测探头可选，所有探头符合工业分析检测标准，可根据客户要求制作任何材料及形式的附件。 16、多种力量转换感应元可选：+/-100g，+/-1000g，+/-1500g，+/-5000g，+/-10Kg，+/-25Kg，+/-50Kg，+/-100Kg等规格。 17、主机数据输出接口：同时具有RS232串口和USB标准接口。 18、安全过载保护：仪器要通过ISO9001质量认证，并具有承载保护装置，测试过程中荷重感测组件过载时仪器会自动停止。 19、Texture Loader软件允许高达10种额外测试程序创建来定制样品测试，可通过电脑下载储存至质构仪主机中即可直接进行单机测量。 20、软件具有应力、应变、时间、温度等多种曲线显示功能，可方便地创建自定义报告和试验图谱。 21、配备标准探头箱，涵盖16种以上包括柱形，球形，锥形，切割等种类探头。 22、可更换的工作基台，有圆形旋转基台和方形夹具基台两种，以方便扩充不同的探头和测试夹具。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 1
27 | 质谱成像系统 | 1.离子源硬件部分 1.1离子源与质谱联用可实现可对组织切片中的化合物进行成像分析或其他快速的表面分析。 1.2离子源采用常压敞开式设计，易于安装和拆卸，无需泄真空即可实现不同离子源之间的切换。 1.3离子源的步长、行动路径可由软件控制，装置运动速度10um/s-15mm/s，步长2.5um，空间分辨率10μm。 1.4待检测样品无需事先进行衍生化或使用基质处理，可直接切片后放置离子源处进行检测。 1.5可与高分辨质谱相连，使用10ng/ul二肉豆蔻酰磷脂酰胆碱（DMPC）进行检测，灵敏度指标正离子模式下信号强度(m/z 678和700)大于3000counts。 离子源加装摄像机以便更好的调节喷针位置。 1.6 可以进行MS和MS/MS多种采集模式；可与离子淌度技术相连，实现HDMS或HDMS/MS等采集模式。 2.数据采集软件 2.1软件可控制成像的离子源，可自动化设置采集步长、行动路径、频率等，操作简单。 2.2可使用多种采集模式进行采集，如MS，MS/MS，HDMS等，可采集并处理离子淌度相关的数据。 2.3可通过不同颜色标识显示不同强度的目标离子，成像谱图直观，使用方便；同时可与一些图片进行对比研究；可自定义多个区域进行对比研究；同时可实现多种模式的成像数据分析。 2.4可把某些离子识别为内标，进而对这个数据进行统一校准。 2.5可与质谱控制软件进行统一一同使用。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
28 | 液相色谱串联飞行时间质谱分析仪（离线） | 一、技术参数 1.样品处理 1.1加载锁定系统，用于快速采样 1.2真空XY坐标样品台(10微米重现性) 1.3显微镜格式样品靶板，一次性靶板 (48 孔)，可重复性靶板(48 孔) 1.4光栅软件用于使用圆形，方形或矩形光栅扫描样品“最佳点”，或抖动（随机运动） 1.5条码阅读器自动扫描样品靶板上的条形码 1.6多色前面板LED，用于仪器状态的视觉指示 2. 样品监视图像系统 2.1彩色CCD相机（10μm分辨率）由嵌入在软件控制 2.2长寿命LED照明 3. 离子源 3.1基质辅助激光解吸附电离 3.2正负离子操作模式 3.3软件控制下的脉冲提取(用于质量偏差校准) 3.4宽口径离子光学-专利技术，可提高灵敏度和减少源头污染 3.5软件驱动的基于UV激光的源清洗，以减少维护的需要 4. 激光器 4.1长寿命355 nm 固态激光器, 固定聚焦 4.21.5 nS 脉冲宽度 4.3激光束能量 - 每激光束80 µJ 能量 4.4最大脉冲速率 - 200 Hz (每秒200个激光束) 4.5近垂直激光束入射角度轰击样品 4.6激光能量和激光轰击目标可软件控制 5. 质量分析器 5.1静音（<55 dB），无油真空系统由一个不含油的背泵的涡轮分子泵维持 5.2光束消隐以偏转不需要的高强度信号，例如 基质离子，并延长检测器寿命 6. 检测器 6.1电子倍增器（多倍增极） 6.21.6 GHz，12位瞬时记录器，32位加速器 7. 软件 7.1用于识别“最佳点”的扫描软件 7.2样品点编辑器软件 7.3数据输出到行业标准（mzML，ASCII） 7.4具有可配置安全性的多用户环境 7.5用于数据存储的集中安全数据库 7.6软件功能可进行实时内部校准 7.7数据质量功能可提高数据采集期间的谱图质量 7.8完整的审计跟踪，允许21 CFR第11部分合规 8．仪器运行参数 8.1质量范围：1 到 500 KDa 8.2质量分辨率: >5000FWHM -ACTH18-39 ((M+H)+, 2465 Da) 8.3质量准确度: 内标法：质量准确度< 20 ppm 外标法：质量准确度<150 ppm 8.4灵敏度: 线性模式的灵敏度: 250 fmol（BSA,牛血清白蛋白）(上样量) 250amol - Glu-1-Fibronectin B (上样量) 二、配置清单： 1. Malditof主机1套； 2. 配套软件1套； 3. 配套工作站1套； 4. 靶板2套。3年质保、软件免费更新 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
29 | 高效液相色谱仪（质谱引导制备型） | 一、泵单元 1.泵类型：并联双柱塞往复泵 2.最大耐压：42 MPa 3.流量范围：0.01 mL/min-150.00 mL/min (0.01mL/min步进) 4.流速准确度：≤±1% 或2μL/min 5.流量精度：0.1% RSD或0.02minSD按保留时间计算 6.梯度方式：高压/低压梯度 7.梯度准确度：±1%RSD(水/咖啡因溶液） 8.梯度范围：0～100% 9.混合器体积：180uL(～5mL/min) 4.5mL(～10 mL/min) 14mL(～150mL/min) 10. 触液材料：SUS316L,HastelloyC,PEEK,PE,PTFE,蓝宝石,红宝石 11. pH值：1-14 二、液体处理器：（兼具自动进样器及馏分收集器功能） 1.液体处理器含自动进样器进样位置和馏分收集器 2.进样量设定范围：1uL -2000 uL 3.交叉污染：非清洗条件下＜0.005% 4.耐压：25Mpa 5.适用容器范围宽：MTP/DWP 96孔板×9块 外径10mm(高度20厘米)试管(540根),12mm(486根)、16mm(216根)、18mm(216根)、25mm(108根)、35 mm(54根)；50 mL瓶(54个)、250 mL瓶(20个)；500 mL/1000瓶(12个)；15 mL样品瓶(108个)；4.0 mL样品瓶(252个) 6.样品数量：3180个(10×150mm) 7.连接单元：最多连接5个单元 8.最大收集量：54L(当9个1000 mL瓶同时使用时） 9.收集器数量：5个FRC同时使用. 10.流量范围：最大150ml/min 11.电源：AC100V,100VA,50/60Hz 三、柱温箱 1.容量：可放置6根4.6x 300mm的色谱柱和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等 2.温度控制范围：(室温+10)℃～80℃ 3.温度设定范围：4℃～85℃（步距为1℃） 4.控温方式：强制空气循环电子冷却加热方式 5.定时程序：线性温度程序 6.温度控制精度：±0.1℃（典型值0.04℃） 7.安全措施：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护 b.内装温度保险丝； c.内装可燃溶剂漏夜传感器 8. 时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分 9. 控制方式：软件控制、面板控制 2、柱容器 2.1容量：可放置6根直径＜20mm的色谱柱、2到4个柱切换阀等 四、质谱部分 1 质量范围m/z：2-2000 2 灵敏度： 2.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平，信噪比S/N >100:1（RMS） 2.2 ESI源正离子方式：100pg 磺胺二甲氧嘧啶，信噪比S/N >5,000:1（RMS） 2.3 ESI源负离子方式：20pg 对硝基苯酚，信噪比S/N >600:1 3质谱扫描速度:大于13000 u/sec 4正负离子切换速度：不超过15ms(不损失灵敏度的情况下)，实现正、负离子同时采集 5 质量稳定性: ≤0.1u /24hr； 6 MS数据采集模式：全扫描，轮廓扫描，选择离子监测。 7 SCAN通道数量：不少于1000个事件 8 SIM通道数量：不少于1000个事件，每个事件32个通道 9离子源： 9.1 标配加热复合离子源，同时具备ESI和APCI功能，离子源的清洁、维护、切换方便、快速，无需卸除质谱真空系统。 9.2离子源流速范围： 1μL/min～2500μL/min； 9.3 离子源温度：最高500°C 10质量分析器：单四极杆型质量分析器，全金属四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性。 11高灵敏度检测器：具有离轴转换打拿极的电子倍增器，可大幅度降低背景噪音、提高离子响应值。 11.1质谱调谐和校正系统：可实现全自动质谱调谐和校正。 11.2全自动调谐液输送系统：配有独立的副离子源和全自动调谐液输送系统，无需手动连接调谐液输送管路，只需通过软件即可操作。 12 快速启动能力：从电源关闭状态到启动真空泵后不超过10min即可开始质谱数据采集。 12.1质谱操作软件：全中文软件（可根据计算机操作系统语言自动适配质谱软件语言），提供液相和质谱联用的全自动控制；简单的用户界面可以实现高效能的仪器调谐和方法优化，并可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定量分析和定性分析；具有自动校正和全自动分析功能。 12.2 开放式访问软件：无需编辑设定仪器参数，快速开展分析工作，并可远程直接查看并确认分析结果的开放式访问软件。具有用户权限管理功能，且无需在远程客户端PC上安装任何软件。 13 色谱质谱数据合并显示功能：在液相紫外色谱图上同时显示质谱的质量数信息，一目了然，准确判断无紫外吸收化合物的位置。 14质谱软件报告可全中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法。 15自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正。 五、系统控制器 1.控制单元数：4个单元 2.数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率） 3.Web控制功能：可实现以太网远程控制功能 六、扩展功能 可根据实际应用，灵活搭配多种制备系统：如：1）UFPLC自动制备纯化系统，有效提高样品纯度、节省粉末化时间；2）串联馏分收集器制备系统，最多实现6组馏分收集器串联使用，可大幅度提高制备通量；3）LCMS引导的制备系统，对于无紫外吸收的化合物，可以精准制备，提高化合物纯度及制备量；4）循环制备系统，将第一次制备后没有分离好的组分进行循环多次制备，相当于增长色谱柱长度，有效提高组分的分离度。 七、配置清单 1、输液泵2个； 2、柱温箱1个； 3、液体处理器1个； 4、质谱检测器1个； 5、系统控制器1个； 6、配套软件1套； 7、配套工作站1套； 8、不间断电源1套； 9、氮气发生器1套； 10、色谱柱2根； 11、1L流动相瓶1套； 12、1.5ml样品瓶100个。3年质保、软件免费更新 提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
30 | 万分之一电子天平 | 1、仪器名称：分析天平（万分之一） 1.1、主要用途：样品称量 1.2、工作条件：40-80%RH，环境温度：5-40℃，适用电源： 220V±10%；50Hz； 2、技术指标 2.1、量程：220g 2.2、精度：0.1mg 2.3、重复性：≤0.1mg 2.4、线性：≤0.06mg 2.5、秤盘尺寸：90mm 2.6、典型稳定时间：1.5S 3、技术参数 3.1、采用LED触摸屏技术，用户界面简单，数字清晰。 3.2、自动检测并通知校准结果是否超出正常范围，确保操作符合（SOP）要求。 3.2、采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)防化学品表面处理，可耐受各种化学品腐蚀。 3.3、外部砝码校准，需要另外配100g F1级砝码 3.4、四级防震以防止震动干扰称重结果, 3.5、称重传感器采用高级部件和材料打造出新的单体传感器，安装在结实的特殊铝合金底板上，不受外界环境影响（例如温度波动和振动）。 3.5、采用特殊涂层的防风罩玻璃，减小静电引起的称量误差。 3.6、 应用程序：支持用户实验的应用程序，例如称量 ¦ 填料、计数、称量百分比、混合 ¦ 净重总重、组分 ¦ 总重、动物称量、计算 ¦ 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换。 3.7、通信接口：USB-C接口和RS232接口；自动识别打印机或者电脑、直接传输数据至Microsoft EXCEL电子表。 3.8、密码保护，防止意外更改天平设置。 3.9、下部吊钩，满足大体积称量 3.10、提供额外的防尘和防划伤防护 3.11、配备自测试“@start”功，可靠性有保证。 3.12、完全符合国际法制计量组织R76国际建议（OIML R76) 4、 基本配置 4.1、主机（触摸显示屏）、电源线、说明书、合格证、打印机数据接口 4.2、附件：可选打印机、IQ/OQ认证 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 5
31 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 高性能可扩展型傅里叶红外光谱仪系统，具有先进的仪器控制技术、操作方式和应用分析功能，其主要配置技术性能及参数要求： 一．工作条件 1. 电源：220±10%，50Hz A.C 2．环境温度： 10-35℃ 3．环境湿度：≤ 70% 二．红外光谱仪主机（1套） 1.光谱范围：基本配置7,800-350cm-1, 可扩展至11,000-375 cm-1 2.光谱分辨率：优于0.25cm-1 3.灵敏度：在达到ASTM标准线性度优于0.1%T条件下, 峰-峰值信噪比优于50,000: 1 (4cm-1,1分钟扫描) 4.波数精度：优于0.0008cm-1(在 2000 cm-1处) 5.快速扫描功能：40张谱图/秒（16cm-1数据点分辨率） 6.干涉仪：高精度平面镜电磁驱动迈克尔逊干涉仪 7.动态调整功能：高速动态实时准直，调整频率≥10万次/秒 8.检测器：高性能DLATGS检测器，优于24位500KHz高精度、高速数据采集A/D转换输出，线性灵敏度高，仪器能自动识别、自动参数设置，即插即用。 9.红外光源：长寿命、热稳定、高能量红外光源，采用预准直无需调整的精确定位和无线接插技术，用户无需打开仪器光学台盖即可在外部更换光源。 10.干燥密封系统：光学台采用密封设计和防雾化镀层的红外透射密封窗片，具有良好干燥防潮性和维护的简易性。 11.集成触控面板、工作流程软件和多色LED扫描条提供了分析结果的一致性和高效率，多色 LED 触摸板提供仪器状态的可视化反馈 12.基于云的数据传输软件，可随时随地在不同的设备上传输、共享和分析数据，所有用户配有 10 GB 免费存储空间 13.红外软件：除包括各种常规红外定性、定量检测分析处理、检索谱库和仪器性能自动测试等功能外，提供光谱采集自动光谱质量检查和判断提示，自动谱峰查找定量分析、智能模型编辑、ATR多模式校正、高精确物质鉴别等先进应用功能。软件与Win 7、 Win 8和Win 10兼容。 14.标准配置高灵敏度比对软件，材料质量鉴定工具，具有高精度鉴别功能，可以鉴别同一物质不同晶型样品等 15.混合物光谱分离鉴别分析软件：软件可对混合物或污染物样品光谱自动分离鉴别其成分、给出不同组分相对含量比列。软件支持各种红外光谱格式，可连网检索光谱的化学结构。 16.提供高精度红外标准谱图20000张 三. 配置清单 1.傅里叶变换红外光谱仪主机，1套 2.智能型透射测样附件，与主机同品牌，软件可自动识别，1套 3.固体透射套件：12吨压片机、13mm模具、玛瑙研钵、溴化钾碎晶、电子除湿柜，1套 4.品牌电脑（CPU: i5CPU 8G内存1TB硬盘，23英寸显示器），1套 | 1
32 | 电热恒温干燥箱 | 1.温度范围：50°C~200°C 2.温度均匀度：≤最高工作温度±3.5% 3.温度波动度：±1°C 4.箱内循环方式：自然对流 5.报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 7.内部容积（L）：137 8.搁板：3 9.功率（W）：2000 | 3
33 | 微生物生长曲线分析仪 | 一、仪器功能与参数 1.检测波长：可对300-850nm波长范围内任意波段进行吸光度检测，为多种生物量定量检测提供解决方案。可实现全光谱扫描，自动分析适合待测样本的最佳波长 2.分辨率：1nm 3.吸光度范围：MAX=5.0 OD 4.线性误差：＜2%；线性误差小，保证检测结果的准确性。 5.光源：氙灯。能量高、无需预热，高分辨率、高灵敏性、快速检测。 6.光源寿命：30年，保证仪器光源的长时间稳定运行，提高实验的批间一致性和可重复性。 7.采样间隔：5-360分钟可灵活设置检测间隔，满足不同的检测间隔需求。 8.工作时长：1~1600h，可满足不同培养时间的需求，最高支持约66天的连续培养。 9.微孔板类型：支持96孔板（0.2ml）、48孔板（1ml）、24孔板（2ml）、12孔板（4ml）；可满足不同培养通量，不同培养体积的需求。 10.孔板快速切换：支持孔板方法快速切换，硬件更换仅需10秒，软件自动可识别。 11.最大板位数：2 12.培养温度：15～60℃（在室温25度下），控温精度：±0.1度，满足不同微生物在特定温度下的生长检测需求。 13.加热速度：2.5度/分钟；实现快速升降温，减少变温等待时间。 14.振摇方式：圆周等，振摇振摇幅度3mm。 15.振摇速度：最高1250 rpm，专为易沉降微生物（例如酵母）生长监测优化设计的震荡方式，保证培养过程不沉降，保证检测的准确性，可满足任意类型的微生物生长要求。 16.热盖防冷凝：有；保证培养过程中孔板上盖没有水汽干扰，影响检测效果。 17.多波长检测：有；可最高实现6个波长的同时检测。 18.单孔多点检测：有；可进行单孔5点检测，避免单次检测带来的误差，保证结果的准确性。 19.灭菌模块：有。配备紫外灭菌模块，电脑自动控制，同时配备保护机制，培养中防启动。 20.中途变温功能：有；可通过程序设置进行实验过程中不停机温度自动变化，满足微生物不同生长阶段的不同温度需求 21.扣暗电流功能：有 22.湿度监控：减少长时间微生物培养过程中的培养基的蒸发。 23.热盖类型识别：不同的孔板规格所需要的热盖规格也不同，在更换孔板类型和热盖类型后，仪器自动识别匹配，无需手动更改和修正。 24.光程标准化：内置软件可将检测结果换算为标准光程，实现不同装液体积下的数据可比性 25.设备运行报警功能：运行状态监控，防止运行过程中开盖造成的危险或污染。 26.系统：提供专用微生物生长曲线分析软件。 27.通讯WIFI：预留扩展功能。 二、发货清单 1.主机1台 2.96培养板热盖1个 3.96培养板50个 4.电源线1根 5.说明书1本 6.保修卡1份 7.专用微生物生长曲线分析软件1份 提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 1
34 | 超声波清洗机 | 性 容量L:10 频 率KHz:40 功 率 W:360 加热功率W:800 温度可调:室温-80 排水:有 降音盖:有 网架:有 配置： 主机一台、降音盖一个、网架一个 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 5
35 | 加热型磁力搅拌器 | 电源V/Hz 220/50 噪音dB ≤27 数显功能 有 调节方式 双旋钮 显示方式 LCD 显示类型 温度、转速 报警功能 有 定时功能 有 运行方式 连续/定时 运行时间min 0~99h59min 外置传感器 PT100 电机类型 直流无刷电机 加热功率W 400 转速范围rpm 50-2000 调速精度rpm ±10 工作盘材质 铸铝陶瓷涂层 工作面直径mm φ135 最大搅拌容量L 3 控温范围℃ RT+5~200 控温精度℃ ±1 加热盘温度℃ ≤320 搅拌子适用范围mm 20~45 允许环境温度℃ 5~40 允许环境湿度% 80 外壳防护等级 IP21 4、装箱清单 序号 名称 数量 1 主机 1台 2 搅拌子 1个 3 搅拌子 1个 4 搅拌子 1个 5 保险丝 1个 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 15
36 | 混匀仪 | 电压/电流V/A 100~240V/2.5A 频率HZ 50~60 电机类型 直流电机 振荡方式 圆周 转速范围rpm 0~3000 调速方式 旋钮 运行方式 点动（光感应）/连续 底座材质 锌合金 周转直径mm 4 输入功率W 60 电机功率W 15.7 环境温度℃ 5~40 环境湿度% 80 3、技术参数 4、装箱清单 序号 名称 1 主机 2 使用说明书 3 保修卡 4 合格证 5 标准头 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 5
37 | 隔膜泵 | 类型 普通型 抽气速度(L/min) 30 极限压力(Mpa) ＞0.085（150mbar） 正压力（psi） 0 级数1 电机功率(w) 180 膜片材质 进口防腐橡胶 噪音(db)＜50 功能 负压 4、装箱清单 名称 数量 主机 1台 电源线 1根 真空橡胶管 1根 说明书 1份 合格证&保修卡 1份 抽滤瓶 1个 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 2
38 | 立式翻盖蒸汽灭菌器 | 灭菌温度：105~135℃ 温度波动度：＜﹢1℃ 温度均匀性：≤1℃ 融化温度：50~100℃ 保温温度：40~60℃ 灭菌时间：0~240min 融化时间：0~600min 保温时间：24h 预约时间：99h59min倒计时 设计压力：0.28MPa 工作压力：0.212MPa 加热功率：3.6kW 电源: ~220V±22V，50Hz±1Hz 环境温度：5~40℃ 环境湿度：20%~80%R 容积：85L | 3
39 | 均质乳化机 | l可以4000~26000转任意设定转速，具备0~999min定时功能，运行结束后仪器自动停止； l整机结构设计紧凑，造型精美，为样品均质提供27m/s的线速度； l双向支撑杆设计结合双孔位固定夹组成一体化升降调节系统让您的实验，可靠更安全； l可搭配温度传感器，实时测定样品温度，到达设定值，自动停止运行，更好的保护样品，让实验安全放心。 3、技术参数 机型 数显型 电压v 200~240 频率Hz 50~60 额定输入功率w 1050 额定输出功率w 750 最大输入功率w 1350 最大输出功率w 1050 电机类型 直流无刷电机 转速范围rpm 4000~26000 转速精度rpm ±100 转速显示 LCD 调速方式 旋钮调节 处理容量ml 0.2~10000 定时范围min 0~999 时间显示 LCD 测温范围℃ -10~199 套装标配 主机+刀头+平板支架 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 2
40 | 全自动氮吹浓缩仪 | 1．工作条件 1.1 工作电压：220V±10%，50/60 Hz 1.2 环境温度：10–40℃；相对湿度：45～80% 1.3 场地要求：通风橱、近氮气源 2. 主要技术参数及特点 2.1 样品位数：12位，适合5-80mL的各种样品管（需配置相应氮吹模组） 2.2 氮吹针设定速度自动下降，移动速度0.1-10mm/min 2.3 极佳的平行性：仪器开启时，每个氮吹口的气流量误差≤5% 2.4 氮吹针采用6mm直径钢管，防止折弯和变形，以保证每根氮吹针均处于样品管中心位置。伸入样品管一端采用移液器的吸嘴，可一次性使用，不用清洗氮吹针，避免交叉污染（提供图片证明） 2.5 每个氮吹针都有限流装置，防止气压过大将移液器吸头吹掉 2.6 氮吹针单孔耗气量0.3-0.4L/min，每个氮气开关按钮开启通道不多于2个，减少氮气消耗 2.7 仪器采用10尺寸钢化玻璃触控面板，触感平滑舒适 2.8 工作模式：手动模式、自动模式 2.9 仪器采用四面玻璃的水浴缸，具备照明功能，不取出样品即可正面、侧面观察样品管的液面高度。在无需照明时，灯光可关闭 2.10 温度范围：室温-100℃；温度设置及显示最小刻度：0.1℃ 2.11 温度传感器测量精度：±0.15℃ 2.12 控温方式：PID精确控温；控温准确度：±1℃ 2.13 氮吹工作压力：≤100psi；仪器耐受压力：1Mpa 2.14 高压报警：压力大于100psi时仪器蜂鸣报警，提醒用户减小气压 2.15 漏电保护：仪器使用漏电保护电源线，确保使用安全 3．仪器配置 3.1 12位浓缩仪主机 1台 3.2 12位氮吹针模块 1个 3.3 24位样品管架（适配10~15mL样品管） 1个 3.4 漏电保护电源线 1条 3.5 进气管、排水管 1套 3.6 安装附件包：气动接头，转接管路 1套 3.7 说明书及随机文档 1套 | 2
41 | 固相萃取 | 2.主要技术参数及特点 2.1 活化、上样、淋洗步骤为手动往储液器加液（大体积水样上样时可连续自动抽取），液体经过萃取柱的流速由程序控制；洗脱步骤程序自动控制 2.2 萃取通道：4个。可单个或多个萃取柱分别或同时进行萃取 2.3 可使用1、3、6mL商品萃取柱 2.4 上样量：0.1mL - 50L 2.5 流速：0.1-20mL/min 2.6 流速精度：≤2%（可校准至更精确） 2.7 过柱压力：不小于30psi 2.8 收集管体积：15/50mL 2.9 采用4个蠕动泵对液体流速进行控制，每个泵控制2个液体流路，单独校准流速。其中2个泵控制负压吸液，完成活化、上样、淋洗；另外2个泵控制正压洗脱。废液流路与洗脱液流路分别独立运行，避免交叉污染 2.10 蠕动泵管采用特氟龙内衬管-Tygon® CHEMICAL，可适用于几乎所有溶剂 2.11 萃取柱上方加载储液器后可一次载入大量液体，避免重复加液操作，储液器可使用多种规格 2.12 可使用双柱串联萃取，甚至多柱串联萃取 2.13 可微调每个通道的过柱体积，解决压力不平衡导致的过柱不平衡 2.14 可用于大小体积固相萃取（使用大体积固相萃取时，需配置大体积进样部件） 2.15 通过软件设定流速和体积，而不是设定蠕动泵转速 3．仪器配置 3.1 主机 1台 3.2 蠕动泵（已安装） 4个 3.3 萃取柱支架（兼容3/6mL） 1个 3.4 收集管架（兼容15/50mL） 1个 3.5 3mL萃取柱串联接头（50个/包） 1包 3.6 6mL萃取柱串联接头（50个/包） 1包 3.7 电源线 1条 3.8 大体积进样管路 4条 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 2
42 | 卡氏水分滴定仪 | 1、设备名称：卡氏水分滴定仪 2、主要用途：原料药及溶剂中水分含量测定 3、技术指标： 3.1滴定模式：DET动态滴定、MET等量滴定、SET设定终点滴定、MEAS测量、CAL校正、手工滴定等 3.2具备多通道扩展功能：最多可扩展5个测量通道，用于电位滴定或水分测试实验，相互独立，互不干扰 3.3LED灯状态指示系统：主机、加液驱动器、电极、搅拌器等各个部件均具备LED指示灯，可随时监控部件运行状态 3.4网络化数字操作软件平台，可实现Interface、business logic 、database三级访问管理 3.5以样品为中心的工作界面，实现样品信息（测量、构造、结果、报告、计算信息）全程显示监控；界面允许多项测试在同一样品上进行；界面可支持单次、序列以及5通路平行滴定； 3.6信号测试范围及精度 水分含量测量范围：10ppm...100% 电势测量范围：–2400mV...+2400 mV； 分辨率：1.56 μV 极化电流测量范围：–2400mV...+2400 mV； 分辨率：1.56μV 极化电压测量范围：-200μA...+200 μA； 分辨率：0.01μA 3.7无试剂接触标准试剂管理体系，可实现Safe无试剂接触-secure RFID追溯系统-smart验证接口功能； 3.8具备试剂状态指示系统；具备试剂RFID监控识别模式，可自动识别滴定管的体积、分辨率，可保存试剂名称、有效期、浓度等试剂信息 3.9滴定管严格无死体积，四通路设计，有独立空气排放口，可实现无需拆卸即可一键自动完全排空、自动清洗等功能 3.10滴定管加液精度：优于 ISO/DIN Standard 8655-3关于活塞式加液器加液精度的相关要求。2mL和5ml滴定管最大加液误差为0.3%,10ml滴定管最大加液误差为0.2%,20ml滴定管最大加液误差为0.15%，50ml滴定管最大加液误差为0.1% 3.11滴定管具备2ml、5ml、10ml、20ml、50ml五种规格可选，50ml滴定管必须具备，以实现大体积加液 3.12滴定管驱动器与滴定管螺纹式活塞连接，确保连接零缝隙 3.13滴定管加液驱动分辨率：1/100000 3.14滴定管最大加液速度：300ml/min（50ml滴定管） 3.15测量输入模块信号类型：具备模拟量输入信号形式和数字量输入信号形式；最多可连接四组测量输入模块 3.16测量输入模块：采用光信号传输方式，完全屏蔽电磁场对信号传输的干扰，采用无线供电技术 3.17智能数字电极技术：内置数模转换模块及信号放大器，确保测定信号不受外接电波、静电干扰，没有信号衰竭 3.18电极具备运行状态LED指示灯，实时显示电极当前状态 3.19可连接全自动机器人样品处理系统，配置机器人抓取机械臂，自动抓取样品至工作位，可实现四平行全自动测量 4、主要配置： 4.1卡氏水分滴定仪主机 1台 4.2软件工作站1套 4.3滴定管单元 1套（10ml） 4.4测量输入模块 1个 4.5水分滴定指示电极1支 4.6试剂瓶：1个 4.7品牌电脑 1台 5、售后服务及技术支持 5.1保修期 整机保修期为1年。保修期内：2小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在1-2个工作日内到达现场（视用户地理位置而定）。 5.2技术资料 详细的英文操作指南（公司义务提供中文操作手册），仪器维护的有关资料及质量认证书。 5.3技术服务和培训 卖方须到买方提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训。 提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
43 | 三重四极杆液质联用仪 | 一、本设备主要用于农药残留分析、兽药残留分析、药物分析、食品安全、环境分析等有机小分子领域的定性、定量分析。 二、工作条件： （1）环境温度：15℃～30℃。 （2）环境相对湿度：≤80％。 （3）电源：AC 220V±10%，50Hz。 三、超高压液相色谱仪部分 3.2.1、二元泵系统，耐压≥15000psi。 3.2.1.1、流速范围：0.0001-10.0000mL/min，0.0001mL/min步进。 3.2.1.2、流速精度：0.06%。 3.2.1.3、自动柱塞清洗。 3.2.2、高通量自动进样器。 3.2.2.1、最大耐压：≥15000psi。 3.2.2.2、样品交叉污染：≤0.0003%。 3.2.2.3、样品数量：2ml样品瓶≥160位。 3.2.2.4、控温范围：4℃-45℃。 3.2.2.5、进样速度＜4s。 3.2.2.6、进样周期≦6.7秒。 3.2.3、标配制冷型智能化柱温箱。 3.2.3.1、柱容量：可放置6根以上10cm色谱柱。 3.2.3.2、控温范围：室温-10℃-85℃。 3.2.3.3、温度精度：≤±0.2℃。 3.2.3.4、温度准确度：≤±0.8℃。 3.2.4、五通道在线脱气机。 四、质谱部分性能指标 1.质量分析器：陶瓷镀金三重四极杆质量分析器。 2.质量范围 m/z：5-2000amu,为保证全质量数范围的高灵敏度和高离子传输效率，质量范围上限不超过2000amu。 3.质量稳定性：±0.1amu/24h；质量精度：≤0.01%（全质量范围）。 4.定量分析灵敏度和重现性（作为验收指标）： （1）灵敏度：ESI(+)：1pg利血平（柱上进样），信噪比S/N≥300000:1；ESI(-)：1pg氯霉素（柱上进样），信噪比S/N≥300000:1。 （2）定量重现性：5ppb和50ppb的氧化胆固醇连续6次进样RSD≤0.5%。 （3）连续测定硝基呋喃（＜0.02ppb）3次，AOZ、SEM、AHD、AMOZ的相对标准偏差(RSD)＜5%。 5.预四极杆离子引入部分拥有高压离子聚焦技术，压力至少达8mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率, 有效消除“记忆效应”和“交叉污染”。 6.离子传输系统必须具备高端 RF 离子聚焦装置，成熟稳定，必须为 QJet离子聚焦装置、iFunnel（非升级的iFunnel）离子漏斗聚焦装置、StepWaveXS离子聚焦装置、Electrodynamic Ion Funnel（EDIF）电动离子漏斗聚焦装置、Qarray+UF-Lens 离子源聚焦装置、IQ双重离子漏斗离子聚焦装置中的一种，不接受其它任何离子聚焦传输装置以及性能相近的相关离子聚焦传输装置。 7.正负离子切换时间：≤20ms。 五、离子源 1.离子源内至少两路加热雾化气，辅助加热气软件窗口最大可设置上限显示温度450℃以上，可以在软件上450℃-750℃随意调节设置并运行。 2.离子源加热温度最高升温≥750℃，针对不同化合物可设定不同的分析温度,保证获得最优的离子化效果。该温度可以在软件设置并被运行。 3.离子源耐受负荷流速≥3ml/min，流动相100%水无需分流，高效离子化，不损失灵敏度、稳定性好，保证液相方法与质谱能力兼容性好，抗污染能力强。 4.离子引入真空前气帘 N2反吹设计，进一步提高离子蒸发效率，阻止离子簇的产生，提高离子化效率。 5.离子化后稳定性设计：非管路引流的大口径（一级锥孔）离子通路设计，整个质谱系统无任何毛细管结构，离子通道为无损配件，无需消耗更换，保证长期工作灵敏度和优异的抗污染能力。 6.质谱系统强抗污染能力： （1）离子源排废气管路设计离子源排废气管路设计：在离子化过程中，废气不进入机械泵，废气随独立气流直接引出离子源腔体外，背景噪音降低到最低限度。 （2）离子传输通道采用双锥孔结构和反吹气帘气技术，非毛细管（半径＜1 mm）或DL管（除溶剂管线），整个质谱系统结构无任何毛细管设计装置，不会堵塞，且能有效防止中性分子与不挥发缓冲盐由于真空压力梯度进入四极杆，使用后也不必支出更新离子传输通道的毛细管类组件或耗材的费用。 7.碰撞室采用180°弯曲四极杆U型碰撞池和高压聚焦线性加速技术，可以有效过滤中性离子，确保保留时间设置为1ms时仍无交叉干扰且灵敏度不损失。 8.质谱系统操作与维护： （1）更换及清洗离子源时，无需放空质谱真空系统，无需任何工具即可实现插拔式更换探针；用手拆卸清洗后，安装时无需校正喷针位置。 （2）离子引入的接口清洗，无需停机卸真空，日常维护仅需无尘纸用 50%的甲醇水擦洗。 （3）溶剂不进入机械泵，无需震气维护。 9.串联质谱功能：具有自动 MS、MS/MS功能，同时具备三重四极杆定量功能。 10.质谱系统高通量分析能力：线性高压加速聚焦碰撞室设计，碰撞室无需额外氩气，Q2子离子最低 驻留时间(dwell time)<2ms，一针进样不分时间段同时完成分析大于300种农药或500对MRM离子对。 11.检测器：电子倍增器，具有较好的重现性，连续6针进样，定量分析重现性 RSD<2%（按照峰面积计算）。 12.扫描功能：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM 扫描、混合扫描等扫描方式。 13.定量功能：MRM定量方式。 14.扫描速度：≥12000amu/sec，0.1amu步进。 15.定量线性范围：≥5个数量级。 16.废气排放装置：离子源内有废气排放装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。 17.采用氮气发生器产出的高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需任何额外（例如氩气，或者瓶装高纯氮气等）工作气体，同时不需要任何捕集阱装置净化气体。 18.拓展功能：可跟市面上所有品牌的离子色谱和毛细管电泳仪联用，满足不同的检测需求（如高氯酸盐等检测）。 19.工作站： （1）不低于以下配置：23寸液晶显示器、CPUIntel Core i7、2T固态硬盘、8G内存、独立显卡 nVIDIA GeForce GT 330、DVD刻录、正版 Windows10系统。 （2）软件自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，质谱数据解析工具和谱库检索、建谱库等功能。 六、配置清单： 6.1、质谱仪主机： 6.1.1、串联四极杆质量分析器； 6.1.2、离子源：独立ESI和APCI离子源； 6.1.3、原装串联质谱仪软件，仪器控制和基本操作软件； 6.1.4、定量优化和处理软件； 6.1.5、安装测试标准品； 6.1.6、ESI喷雾针5根； 6.1.7、泵油2桶； 6.2、高效液相色谱仪： 6.2.1、二元高压梯度泵； 6.2.2、五通道在线脱气机； 6.2.3、高通量自动进样器； 6.2.4、流动相瓶托盘； 6.2.5、流动相瓶（含盖子）； 6.2.6、网络化系统控制器或类似功能组件； 6.2.7、智能控温型柱温箱； 6.3、原装电脑工作站一套； 6.4、激光打印机一套。 6.5、配套氮气发生器：1套； 6.6、不间断电源（10KVA2H）：1套; 6.7、正版office系统：1套； 6.8、调谐标样：1瓶。 3年质保、软件免费更新 提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
44 | 滚简杀青机 | 1、筒体直径：400mm 2、筒体转速：25-30 r／min 3、台时产量：30-40kg／h 4、配套动力：0.75kw 5、杀青适度率：≥90％ | 1
45 | 智能电炒锅 | 1.锅体直径约：60cm。 2.电加热功率：3kw。 | 12
46 | 多功能机 | 1.不锈钢多槽锅尺寸：1150x800mm，锅槽数量：12. 2.锅槽往复速度：80~170次/分，可无级调速。 电加热总功率：26kw。 | 2
47 | 揉捻机 | 1、结构型式：盘式 2、传动型式：皮带＋蜗轮蜗杆传送 3、加压型式：单柱丝杆式 4、揉桶外径：450mm 5、配套动力功率：1.5kw 6、揉桶回转转速：48－52r／min 7、台量产量：30kg／h | 2
48 | 发酵机 | 1.共12层，加热功率为12kw，风机功率0.5kw 2.定时定温控制，热风循环干燥，料盘旋转运动，干燥均匀。 3.总功率：12.5kw。 | 2
49 | 萎凋槽 | 1.有效摊青面积：9平方米 2.加热功率：12kw 3.配套风机功率：1.1kw | 1
50 | 综合做青机 | 1.电机功率：1.5kw 2.内径：1100mm 风机功率：2.22kw | 1
51 | 烘焙机 | 1.共12层，加热功率为12kw，风机功率0.5kw 2.定时定温控制，热风循环干燥，料盘旋转运动，干燥均匀。 3.总功率：12.5kw。 | 2
二、景德镇学院生物制药制备设备及实验室提升
序号 | 货物名称 | 拟采购设备参数
1 | 纳滤膜设备 | 1、设备功率：2.57KW/380V/50HZ 2、单支过滤面积为2.5平米，有机膜采用三并的连接方式，可通过阀门切换来实现其中任意一种分子量的膜进行工作。 3、处理物料：已经陶瓷复合膜澄清过滤后的提取液滤清液 4、工作温度：常温-45℃ 5、PH适用范围：2-12 6、设备主体占地面积：实际占地尺寸可以根据需方要求在一定范围内进行调整 7、处理能力：单支膜约15-30L/hr（具体处理能力将随着处理体系的不同而不同，如物料的温度、粘度、固含量、电导率以及前处理方式等） 8、设备制造材质：过流部件为卫生级SUS304内外抛光不锈钢（膜元件除外）。 9、密封件材质：卫生级硅橡胶或氟橡胶。 10、设备中配备三种不同分子量的膜元件，可通过阀门的切换来实现任意一种膜元件的单独运行。 | 1
2 | 提取机组（含浓缩发酵机组） | 1）、有效容积：200L （2）、主结构:结构形式：主罐为正锥形、4个支耳，筒体保温。带回流装置、挥发油收集装置及碳钢操作支架。 配备减速机，功率：0.75KW，防爆型 （3）、换热部分：提取罐夹套导热油间接加热，加热面积2.1㎡。 （4）、 提取罐上配置：快装人孔（投料口）DN150;CIP万向清洗器1套;视镜灯（防爆）；压力表1块；真空压力表1块；管口：出渣口、进出液口、冷凝冷却水进出口、蒸汽进出口、备用口、放空口等（除温度计、压力表为螺纹接口，其余均为快装式连接方式）； (5)、冷 凝 器:列管式，换热面积2m2，卧式安装。 (6)、油水分离器:玻璃筒式，立式安装，上下均为法兰;筒体φ150*100;出液口配U型弯，放净口配快装球阀。 2、提取罐平台:材质SUS304,带踏步及扶手 。 3、双联过滤器 :外壳SUS304不锈钢材质；滤袋式过滤，可更换设计；最大使用压力0.5Mpa；使用环境PH值1~14，密封为食品级硅橡胶；密封材料：EPDM；压力：10kg。 4、输送泵部分 卫生级离心泵，卧式，开式叶轮，流量1T/h，进出口均为卡箍连接 5、真空减压浓缩罐 （1）、浓缩罐200L；内胆材质304，厚度：4mm;夹套材质SUS304,厚度：3mm;外包材质SUS304,厚度：2mm；搅拌功率：0.55KW,转速：60r/可调； （2）、冷凝器:4㎡；材质为SUS304 （3）：回收罐：70L； （4）、水环式真空泵：2.35kw,并配备循环水桶。 6.机组内部连接的阀门和管道：包含管道、蒸汽管道、冷却水管道、真空管道、排污管道，除蒸汽阀门为气动角座阀外，其余阀为均为球阀。管道为卫生级镜面管。卫生级配件均为ISO标准，所有和管道均在支架内。 7、电加热蒸汽发生器：功率：48kw；饱和蒸汽量：64kg/h 8、控制系统为PLC控制，触摸屏操作。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 6、罐体材质：硼硅玻璃+316L不锈钢 7、方式：离位 8、进气过滤：德国品牌 9、控制系统：西门子PLC控制系统 10、显示界面：10.4〞触摸屏 11、搅拌系统：搅拌电机：高精度伺服电机，转速0-1200rpm； 搅拌方式：顶部机械搅拌； 专用搅拌桨：单层斜叶搅拌桨、平叶搅拌桨 12、温控系统：温度传感器：PT100铂电极（耐高温快拆形式） 保温毯电加热方式 温控范围：冷却水温度+5~65℃；精度：±0.2℃；**温度：*高达到130℃ 13、泡沫控制：灵敏度100~100000Ω；消泡电极自动检测泡沫，可由控制器控制蠕动泵自动添加消泡剂； 14、pH控制范围：2-12pH，控制精度：±0.02 pH，分辨率：0.01 pH； 15、DO控制检测显示范围：0-300%，控制范围：0-100%，分辨率：0.1%； 16、压力：手动控制，压力表显示，范围：0-0.05MPa； 17、通气：手动控制，流量计显示，范围：0-10L/min； 18、可选控制：液位控制、补料称重系统、二路补料、甲醇和乙醇含量在线检测、排气氧气及二氧化碳检测等 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
3 | 超临界萃取类置 | 1：萃取斧：配有水夹套循环加热系统，温度可调，配固、液料用料筒 容积 5L 最高工作压力 50MPa 2：分离釜： 配有水夹套循环加热系统，温度可调 容积 2L和1L各一台 最高工作压力 30MPa 3：CO2高压泵： 流量（三柱塞，陶瓷柱塞） 0—50L/h 配变频器，调节输出流量 最高工作压力 50MPa: :4：夹带剂泵： 流量（双柱塞） 1/4—4L/h 配变频器，调节输出流量 最高工作压力 50MPa 5：制冷系统： 制冷量 5100Kcal/h 风冷机组 温度控制范围 4℃～7℃ 满足工艺要求 6：恒温水浴换热系统：3套 材质 0Cr18Ni9 规格 Φ6×1盘管 最高工作压力 50MPa/ 7、CO2净化系统： 材质 0Cr18Ni9 最高工作压力 50MPa 8、CO2贮罐： 材质 0Cr18Ni9 容积 4L 最高工作压力 16MPa 9、流量计： 规格 金属管浮子流量计 6.3—63L/h 数显远传 分别显示瞬时和累积流量 R485接口 10、温度控制系统： 控制范围 室温~75℃可调（水浴） 动态控温精度 ±1℃ 数显双屏 R485接口 11、压力控制测量系统： 压力传感器及显示表控制CO2泵出口压力，超压停泵保护，R485接口。 萃取釜、分离釜、CO2贮罐、压力测量显示配压力传感器及显示表，R485接口。 12、触摸屏式PLC控制采集系统： 1、自动控制CO2泵及携带剂泵输出流量； 2、自动控制萃取釜、分离釜加热温度； 3、显示采集贮罐、CO2泵出口、萃取釜、分离釜的压力； 4、显示采集CO2流量； 5、人机对话，菜单式，表格数据采集记录，U盘导出打印。 13、安全保护装置： 萃取釜、分离釜、根据最高工作压力，分别配安全阀，超压自动泄压。 特殊参数： 1.背压阀为进口美国的， 2.C02泵陶瓷柱塞，使用周期5年以上，不要更换密封件。 3.萃取釜丶分离釜的密封件TpFE材料，不含塑化剂，符合GMP标准， 4.质保期2年。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
4 | 喷雾干燥机组(中试型) | 1.水份蒸发率：1500-2000ml/h 2.进风温度范围：30℃-280℃ 3.出风温度控制：30℃-140℃ 4.样品进量：蠕动泵可调最大为2000ml/hour 5.加热器功率：3KW AC220V 单相+地 6.风机：0.2kw, 最大风量330m3/hr, 最大风压 686Pa 7.压缩机：0.8KW, 最大产气量4.2M3/H; 工作压力 ：2-8bar 8.射流器疏通 ：撞针频率可变 9.喷雾系统：带有标准1.0mm喷射器的两流体喷嘴（其他可选） 10.喷雾/热空气流向：同向,向下 11.控制系统：喷雾干燥机调控数字化系统，并提供系统登记证书 12.电源 ：220/250V-50/60Hz1、最大蒸发量：5KG/H； 2、雾化器转速：24000-31000rpm； 3、电加热功率：12KW； 4、温度范围： 140℃-300℃； 设备主要部件配置： 1、主机(直径φ1100mm)： 5型，最大蒸发量5kg/h,材质为SUS304； 2、离心喷雾头： 1只；SUS304； 3、加热器： 不锈钢电加热管12KW； 4、进风管道及引风管道： 不锈钢材质一组（弯头处采用快开式接头，不留死角，清洗方便）； 5、引风机： SUS304，一台 6、旋风分离器： SUS304，一只； 7、卫生级蠕动泵： 一台（无级调速，方便操作） 8、控制柜：常规控制外壳为SUS304；采用PLC控制，7寸彩色触摸屏操作，采用喷雾干燥机调控数字化系统，并提供系统登记证书 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
5 | 冷冻干燥机组 | 冻干面积：0.6㎡ 冷阱盘管温度：＜-75℃（空载） 极限真空度：10pa以下（空载） 抽气速率：6L/S 捕水能力：6kg/24h 冷却方式：风冷 除霜模式：自然化霜 整机功率：3500W 物料盘：物料盘4个，尺寸为295*335*30（mm） 隔板温度范围：-50℃至70℃ 隔板：隔板4+1层，隔板间距50mm,隔板尺寸300*340*15（mm） 主电源：220VAC 50HZ 工作条件环境温度：10℃-30℃ 相对湿度：≤70% 工作环境：工作环境应没有导电尘埃，爆炸性、腐蚀性气体及 强电磁场干扰。 运输贮存条件环境温度：-40℃～50℃ 干燥室门，冷阱门采用航空亚克力采用亚克力材料，高强度无泄漏。 七寸真彩工业触摸屏，控制精度高，性能稳定，不需说明书也能简易操作。 国际知名品牌压缩机，高效节能，更稳定。 充气阀，放水阀，采用高真空安全隔膜阀，可接惰性气体，延长物料保质期。 手动、自动模式选择，手动模式用于摸索工艺，自动模式用于成熟工艺，一键操作。 监测画面，实时监测隔板温度，冷阱温度，真空度等运行状态。 数据记录模式，数据记录多项选择，数据导出等功能。 控温方式随时切换功能，分标准升降温方式，跟平滑控温方式。 冻干曲线查询功能，可随时查看温度，真空度等曲线。 可设置用户等级权限密码，分权限进入操作管理。 本机可存储40组冻干工艺，每组工艺可设定36段。 本机化霜功能：自然化霜，安全性能高。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
6 | 压片机(含有双层片和旋转式功能) | 压片机参数：冲位数：23 冲模型式 ：STC 32/36 生产能力：13,800-55,200 最大主压 kN ：80 最大预压 kN ：2（仅限于压制双层片） 最大片径（圆片和异形） mm 13 16 20 最大充填深度mm： 18 最大片厚 mm： 9 加料器型式：栅式型 转台节圆直径mm： 320 上冲进模深度mm：4 转台转速 rpm：10～40 中模外径 mm：36 中模高度 mm ：25 冲身直径 mm ： 32 主电机kW：4 机器高度 mm ：1900 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
7 | 实心滴丸机 | ²1.系统可满足用1－8孔滴头，进行工艺试验（1孔滴头）和小批量生产（8孔滴头）； ²2.药液通过油浴恒温加热； ²3.配有双层大叶片旋流搅拌装置，搅拌速度无级调节,可防止药液分层； ²4.滴罐可以灵活拆卸以方便清洗； ²5.药液、油浴、制冷温度、气压、真空度数字显示； ²6.冷却柱采用有机玻璃材料，便于观察滴丸的成型过程； ²7.冷却柱及冷却液液面可灵活升降，便于更换滴头； ²8.冷却柱上端装有溢流口，可防止冷却液外溢，也可通过溢流来降低冷却柱管口温度； ²9.冷却液上端加热（可控），下端制冷（可控），温度梯度分布； ²10.采用进口制冷机组，制冷效果好，可使冷却液温度降至0度以下； ²11.10g物料即可做一次试验。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
8 | 挤出滚圆机 | 1、系统自带冰水装置，适用于热敏物料的高效制丸，不影响物料的活性； 2、物料处理量 1-3KG/H 3、挤出速度 50RPM 4、滚圆转速 1400RPM 5、微丸直径 1-3mm 6、转盘直径 250mm 9、压缩空气 0.3m3/h 10、设备挤出滚圆和包衣功能一体化设计，自动化程度高，操作方便； 11、在湿润的状态下进行挤压制丸操作，避免粉尘飞扬； 12、易于实现不兼容活性成份间的均匀混合； 13、造粒时间短（一批料只需3分钟）且成品率高无需筛选； 14、生产厂家必须通过国家环评验收并取得环评验收合格批文（提供环保局环保审批合格文件，国家工商年报系统可查该行政许可文件），并提供意大利或德国认证机构出具的CE证书 | 1
9 | 实验型喷雾干燥机 | 技术参数： 1.1 样品处理能力：1.5 L /h（水） 1.2 样品颗粒范围：1-25 μm 1.3 液滴平均干燥时间：1.0-1.5 秒 1.4 最小处理样品量：20 ml 1.5 最大空气流量：35~40m3/h 1.6 压缩气流速要求（空气/氮气）：200 - 1000 L/H，5 - 8 bar 1.7 最高温度：220℃ 1.8 LED 数字显示：进口处温度、出口处温度、抽风机风量、蠕动泵转速； 1.9 喷嘴孔径：0.7mm，喷嘴帽1.5mm，喷嘴帽为红宝石，可保证更长久精确的喷雾性能。 1.10 旋风分离器带有除静电内壁涂层，避免干粉粘到内壁，极大提高样品回收率； 1.11 整个喷雾干燥过程都是在玻璃器皿中进行，操作人员可清楚看到，如有问题可及时调整； 1.12 内置喷嘴自动清洁通针，可以按设定频率自动排堵；也可以随时即时排堵； 1.13 对于水溶液和有机溶液，有不同的喷雾干燥圆筒； 1.14 喷嘴带有夹套，可以加热或冷却样品； 1.15 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等； 1.16 出口过滤器：过滤气体中的颗粒，能够显示压力变化，为抽气机提供保护，并可允许清洗抽气机； 1.17 二流体喷嘴系统，可升级为三流体喷嘴系统，用于喷雾无法混合的两种不相溶液体 1.18 配置： 1.18.1 喷雾干燥仪主机一套（主机主要附件有：0.7mm 喷嘴、1.5mm 喷嘴帽、水溶液干燥圆筒，旋风分离器，收集瓶及相关连接管路） 1.18.2 出口过滤器套装一套 1.18.3 配套空气压缩机一套 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
10 | 超微粉碎机 | 1.功率kW：1.1 2.主轴承 ：进口NSK 3.翻转限位：双螺旋锁紧 4.翻转机构；全密闭结构支撑 5.磨介材质：不锈钢磨筒：304，介质：321 6.冷却连接：硅胶软管+保温管连接 7.低温配置：全密闭3P，-30℃（制冷管道5米内空拉状态） 8.压缩机 美国谷轮 9.功率kW：7（380V） 10.温控器有（精创品牌,精准度：-40℃-50℃时±1℃±1字，其余±2℃±0.5字） 11.隔音罩低噪音不锈钢隔音罩（控制在90分贝以下） / 14.料桶 1只1.2L 15.整机外观 不锈钢全封闭 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
11 | 湿法混合颗粒机 | 技术参数： 容 积（L） 20L 投料量 （kg/p） 5-10 制粒时间（min/p） 3~5 混合功率（kw） 1.5 切碎功率（kw） 0.75 混合转速（r/min） 50~480（变频调速） 切碎转速（r/min） 300~3000（变频调速） 三、设备组成部分： 本机由机架、筒体、搅拌系统、制粒系统、缸盖、出料装置、电控系统、水（气）路系统组成。工艺流程：先将原料一次性加入筒体，经混合再注入粘合剂或将原料与粘合剂一次性加入工作容器，经混合制成软材后，切碎成粒。 1、机架部分：分为上机架和下机架，上机架是支承筒体的主要骨架；下机架支承减速机，电动机及传动装置。 2、筒体部分：不锈钢制造（材质SUS304），台板厚10mm，桶体厚5mm，围板厚1.5mm；桶体圆弧过渡，桶盖与筒体闭合处采用硅橡胶密封圈密封。 3、搅拌系统：由电动机、搅拌机、搅拌浆及传动、密封装置组成。 4、制粒系统：由电动机、切碎刀、传动、密封装置组成。 5、缸盖：由缸、启动臂、支承、气动弹簧、导向套筒、铰链等组成。 6、出料装置：有气缸闸阀、三通和联锁装置等零部件组成。 7、电控系统：操作盘上显示该机全部功能控制件，操作者可借助于时间显示器，操作各键以获得理想的颗粒。 8、气（水）路系统：控制卸料气缸和制粒过程中运动与物料之间的密封和清洗等功能。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
12 | 实验型流化床 | 1、设备生产能力应在300g~2000g范围内或包含该生产范围。 2、设备应具备顶喷制粒、底喷包衣及干燥功能。 3、设备应具备喷雾压力、进风/排风温度、进风湿度、喷雾速度、物料温度等工艺参数的调节与控制功能。 4、喷雾系统：具有底喷、侧喷包衣功能和顶喷制粒功能。喷枪雾化应可调节，如有雾化角度调节更佳，雾化过程中不得有脉冲现象。 5、物料滤袋配备不同过滤孔径，采用防静电布，耐清洗，不易吸附物料。 6、进风系统：进风处理系统应保证空气经过充分过滤，满足净化要求； 7、温度控制要求:配有进风温湿度检测探头、出风温度探头和物料温湿度探头，进风和物料温湿度通过PID精确控制（稳定温度波动±2℃）。 8、排风系统：排风尾气除尘采用二级除尘过滤（以保护风机和达到环保要求）。 9、排风管带有自动控制阀门，防止空气倒流。 10、自控系统设计应具有高稳定性，自动检测报警功能，应有主压缩空气压力低报警、风机变频器报警、进风温度错误报警、物料温度错误报警、出风温度错误报警、PLC模块错误报警、抖袋架未到位报警等。 11、当系统出现错误时，报警信息会自动显示在屏幕上， 12、综合操作指示：为避免错误的操作，系统会给操作人员指示以满足系统的要求，当所有必须的条件都符合系统的预期要求后，操作人员才可以执行设备运行作业，否则设备不能启动。 13、断电时，机器立即停稳，以保护操作人员、设备和产品，恢复供电后设备不能自动开机，必须人工启动。断电或关机后保障PLC数据不丢失，保证程序完整。 14、设备扩展室、过滤室与原料容器配有1个以上的视镜，能够全方位观察物料情况。配备观察灯。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
13 | 流化造粒包衣机 | 1、设备生产能力应在300g~2000g范围内或包含该生产范围。 2、设备应具备顶喷制粒、底喷包衣及干燥功能。 3、设备应具备喷雾压力、进风/排风温度、进风湿度、喷雾速度、物料温度等工艺参数的调节与控制功能。 4、喷雾系统：具有底喷、侧喷包衣功能和顶喷制粒功能。喷枪雾化应可调节，如有雾化角度调节更佳，雾化过程中不得有脉冲现象。 5、物料滤袋配备不同过滤孔径，采用防静电布，耐清洗，不易吸附物料。 6、进风系统：进风处理系统应保证空气经过充分过滤，满足净化要求； 7、温度控制要求:配有进风温湿度检测探头、出风温度探头和物料温湿度探头，进风和物料温湿度通过PID精确控制（稳定温度波动±2℃）。 8、排风系统：排风尾气除尘采用二级除尘过滤（以保护风机和达到环保要求）。 9、排风管带有自动控制阀门，防止空气倒流。 10、自控系统设计应具有高稳定性，自动检测报警功能，应有主压缩空气压力低报警、风机变频器报警、进风温度错误报警、物料温度错误报警、出风温度错误报警、PLC模块错误报警、抖袋架未到位报警等。 11、当系统出现错误时，报警信息会自动显示在屏幕上， 12、综合操作指示：为避免错误的操作，系统会给操作人员指示以满足系统的要求，当所有必须的条件都符合系统的预期要求后，操作人员才可以执行设备运行作业，否则设备不能启动。 13、断电时，机器立即停稳，以保护操作人员、设备和产品，恢复供电后设备不能自动开机，必须人工启动。断电或关机后保障PLC数据不丢失，保证程序完整。 14、设备扩展室、过滤室与原料容器配有1个以上的视镜，能够全方位观察物料情况。配备观察灯。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
14 | 综合药物稳定性试验箱 | 3.温度范围 ：无光照5～65℃ 4.有光照：10 ～65℃ 5.温度波动度： ±0.5℃ 6.温度均匀度： ≤2℃ 7.湿度范围： 20%~98%RH 8.湿度误差 ：±2~3·%RH 9.光照等级 ：0~6000LX分级可调节 10.功 率 3000W 11.主控制器 PLC微机控制，彩色触摸屏按钮功能，温度、湿度、光照控制精度高，便捷直观。 12.来电识别功能，可设置来电自动运行或来电停止，分段温湿度可编程控制。 13.定时范围 每段 1~9999 小时 14.制冷/除湿压缩机 进口“思科普”3/4 压缩机，二套独立原装进口全封闭压缩机自动轮流切换 15.制冷剂 采用环保R134a制冷剂符合国际环保公约要求。 16.化霜系统 采用国内独有的丹弗斯+蒸发器节流制冷不中断化霜技术，是实验温度波动更小 17.外体材料 优质冷轧钢板酸洗磷化后静电喷塑 18.内体材料 国际通用优质不锈钢板 19.锁紧装置 大门采用挂拉式锁紧装置，开关门轻松、方便 20.接水盘 两只：一只位于大门下边缘，一只位于压缩机及低温管路下部，保证试验室地面绝无溢流水 21.保温材料 硬质聚氨酯发泡加超细玻璃棉 22.加热方式 镍铬合金电加热器 23.传感器温度传感器：A 级 PT100 铂金电阻； 24.具有安全接地保护 25.超温段加热报警保护 26.超压保护漏电保护 27.缺水保护 28.压缩机过载等保护 29.配数据 485 连接接口 30.超声波/蒸汽加湿系统 31.带紫外线杀菌系统 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 2
15 | 高压均质机 | 1.均质压力：≤30000psi 2.最大设计压力：2070bar/207Mpa/30015psi 3.最大工作压力：1800bar/180Mpa/26100psi 4.最小处理量：15ml 5.处理量：5-10L/H 6.温度设定范围::< 90 °C 7.压力表：意大利传感器，压力范围0-2000bar，压力精度到1bar 8.主电机：ABB 电机 1.5kw， 220V，50Hz 9.柱塞：陶瓷柱塞 10.进出料连接：Tri-Clamp 快速连接 11.控制系统：变频器控制，可以调节流速 12.操作系统：触摸屏控制，带触摸笔 13.显示系统：显示屏显示，有压力曲线显示，实时监测压力波动 14.安全系统：三重保护 ① 急停按钮 ② 过压保护 ③ 安全阀过压保护 15.冷却系统：内置冷却盘管，保证使用时温度低于5°C 16.驱动系统：曲轴连杆，稳定高效 17.最高清洗温度：< 90 °C 18.支持CIP和SIP 19.散热方式：内部风扇散热 20.功能：数据可查询，可调取压力与时间曲线。 21.材质：与物料接触的金属全部用316L不锈钢材料，管道部分抛光镜面效果，防止样品残留；符合食品药品要求 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
16 | 三维运动混合机 | 1）全容积：5L 2）有效容积：10L 3）装载系数：0.4-0.6g/cc 4）每批混合时间：约15分钟 2、混合物料 1）物料名称：医药粉末 2）粒度：约100目 3）一次混合量：约10kg 4）混合后物料堆积比重约：0.9-1.2kg/CC 3、材质 1）与物料接触部分：304L不锈钢材质 2）内部支架部分：Q235碳钢材质 3）料筒厚度：2mm—SUS304不锈钢 4）固定料筒加强筋厚度:3mm—SUS304不锈钢 5）链轮：12齿/24齿-渗碳淬火+调质处理 6）链条：单排/6分-渗碳淬火+调质处理 7）支架内部电机板：8mm—Q235碳钢材质 8）支架内部减速机板：8mm—Q235碳钢材质 9）主轴直径：Φ30mm—45#钢 10）进料口法兰厚度：4mm—SUS304不锈钢 11）进料口盖板厚度：5mm—SUS304不锈钢 12）不锈钢内表面处理：镜面8K级别 13）不锈钢外表面处理：镜面8K级别 14）碳钢部位：打磨喷漆处理 4、驱动部分 1）用电环境：380V/3P/50HZ 2）大中电机/立式/四级/功率：0.75KW 3）W涡轮涡杆减速机/带自锁功能/安装方式/B型 4）主轴转速：0-30转/min 5）主轴密封：焊接件 6）电气防护等级：IP55 7）调心轴承/KFC/P220 5、操作条件：常温常压粉尘密封 6、 2）出料口离地面距离：300mm 3）进料口尺寸：DN159 4）出料口尺寸：DN159mm 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
17 | 硬胶囊填充机 | 1、产量：200粒/分 2、充填剂型：粉剂、颗粒/3、模孔数量 2 3、适用电压：380V 50Hz 3P 4、总功率：3.75kw 5、适用胶囊型号：00#-4#胶囊 6、噪音：≤78dB（A） 7、上机率 ：空胶囊99.9% 满胶囊99.5以上 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
18 | 铝塑泡罩包装机 | 1、冲裁次数 10-40次/分 2、生产能力 2400版/时 3、最大成型面积及深度 80*110*26毫米（mm） 4、标准行程范围 20-70毫米( 可按客户要求设计 ) 5、标准版块 80*57mm ( 可按客户要求设计 ) 6、空气压力 0.6-0.8兆帕 7、电源总功率 380V/220V 50Hz 3.2Kw 8、主电极功率 0.75Kw 9、PVC硬片 0.15-0.5*80毫米(mm) 10、PTP铝箔 0.02-0.035*80毫米(mm) 11、透析纸 50-100g*80毫米（mm） 12、模具冷却 自来水或循环水 13、噪声指标 <75dBA 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
19 | 旋转蒸发器 | 1、电压频率：220V/50HZ 2、整机功率：1260W 3、旋转电机功率：40W 4、升降电机功率：20W 5、加热功率：1200W 6、真空度：0.098Mpa 7、旋转瓶容量 ：茄形1LΦ131mm/24#标口 8、收集瓶容量：球形1LΦ131mm/35#球磨口 9、旋转速度：0-200rpm/min 10、控温范围：室温-99℃ 11、控温精度：±1℃ 12、主机升降行程：120mm 15、加料阀：19#标塞阀 进料咀(宝塔接头)外径10mm 16、真空抽气咀：宝塔接头外径10mm 17、冷凝盘管进出循环咀 宝塔接头外径12mm 20、 密封系统采用聚四氟乙烯+氟橡胶复式组合密封，能保持高真空度。 21、 一体式冷凝器，直立双层蛇形盘管，确保高回收率。 22、 旋转、加热电源开关控制，翘式按键（ON-OFF）操作便捷。 23、大液晶显示屏，可同时显示温度、转速，性能稳定、可视角度大，观看清晰。 24、 电子无极调速，通过旋扭微调，简单易操作。 25、 锅胆采用铝合金+特氟隆复合锅，铝合金加热盘，PT100型传感器，快速、准确传递温度。 26、主机电动升降，手把开关翘式按键上升、下降，便于操作。 27、 旋转、加热双熔断器安全保护性能高。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 10
20 | 胶体磨 | 1.1最大处理量:0-300L/H(水)，配2L单层敞口罐体 采用便于安全安装的底座 1.2工作腔体结构:垂直吸料 1.3 材质:不锈钢 1.4电机 1.4.1电机类型:三相异步电机，V型传送带驱动 1.4.2功率:2.2KW，380V,50 Hz 1.4.3 防爆:NO 1.5 材质 1.5.1腔体及接触物料部分材质 1.5.2材质等级:(不锈钢等级)1.4404(316L不锈钢) 1.5.3表面处理:所有接触物料部分均作抛光处理 1.5.4内表面抛光:Ra 1.6μm抛光 1.5.5外表面抛光:Ra 3.2 μm抛光 1.6密封弹性体 1.6.1分散腔内静环弹性体 1.6.2材质:外包聚四氟乙烯物料接触FPM耐腐蚀，氟橡胶 不接触 1.6.3最高允许工作温度:120°C 1.6.4密封:单面轴封 1.7 IKN磨头:用于湿磨，或用于坚硬粒状原材料的研磨，也可用于细研磨和高粘物料处理。研磨头结构，一次循环即完成细化处理磨头间隙可调，可灵活控制流量;研磨头的独特设计方式，两级锯齿，每个沟槽的深度不一样，从上到下深度由深变浅，使研磨的物料越磨越细:同时在研磨有夹套，可对物料进行冷却或保温。 1.8磨头头直径:约55mm 1.8.1转速 9000rpm 1.9其他组件 1.91循环系统: 1.9.2漏斗:单层结构，容量为2升。316L不锈钢材质，内表面抛光。 2.0变频器:DANFOSS变频器 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
21 | 硬度测定仪 | 1测量范围： 硬度10～350N； 2分辨率0.1N； 3精度 ±1.5%±1digit； 4直径2.0～25.0mm； 5分辨率0.01mm； 6精度 ±0.06mm 7 度量单位： 硬度 N/Kg/Sc（可选） 直径 mm/inch（可选） 8 测量方式: 手动单片/自动连续(测量片数最大为100片) / 可选 9 显示：LCD显示屏，4行×8列汉字或8行×16列英文 / 可选 10 接口：Centronic标准并行打印接口，可接微打（中文或英文输出） 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
22 | 溶出仪(自动) | 溶出仪性能特点及技术参数 1、 溶出试验仪的技术指标符合2020版《中华人民共和国药典》的规定 2、 溶出试验仪的安全性能完全符合《中华人民共和国制药机械行业标准》的规定 3、 溶出试验仪应符合《药物溶出试验仪》JB/T2007-2013行业标准的要求 4、 溶出仪机头配整体密封杯盖，可有效地防止溶出介质蒸发，机头电动升降（8只桨/篮同步升降），每只桨/篮杆可单独手动拆装 5、 溶出仪具有8杯8杆。 6、 溶出仪转杆与溶出杯自动对中，并设有锁止机构。 7、 溶出仪设有同时投药装置，可实现自动取样时桨法实验的同步投药。 8、8路杯内温度检测功能。 9、 溶出仪水浴箱按照流体力学原理设计，保证水浴控温。 10、 溶出仪搅拌桨与篮轴为一体式设计，桨法篮法互换，且无需重新定高 11、取样针头自动定位自动升降到取样位置不需要反复定位。 12、 采用7寸大液晶触摸屏，中文菜单，操作简便易懂 13、可连接P系列自动取样器，遥控操作，一个屏幕完成所有操作。 14、 仪器通过网络与服务器连接，在远程客户端可对仪器进行用户管理，连接LIMS系统，可选择脱机和网络两种应用方式登录系统 15、 仪器系统设有访问控制权限管理功能、审计追踪、锁定屏幕、数据备份等完全符合2020版《中华人民共和国药典》和国家行业标准的规定及有关数据完整性的要求 16、 设有五层用户等级管理权限，具有审计追踪功能 17、 溶出仪具有超低温报警（＜3℃）、超高温报警（＞47℃）及二次过热保护功能 18、 可选配微型打印机或连接现有网络打印机打印实验记录（包括时间、温度和转速等实时试验数据） 19、 可选配全数据高精度溶出杯，每个溶出杯带有3D扫描的认证报告，高精度溶出杯内部尺寸、球形半径结构更加准确，以保证溶出实验的准确和可重复性 20、 搅拌桨与转篮规格符合药典规定 21、 搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm 22、 转篮摆动幅度：≤1.0mm 23、 转杆与溶出杯轴偏差：≤1.0mm 24、 调速范围：（25—250）rpm（也可根据日后需求可扩展到1-1000rpm） 25、 转速分辨率：1 rpm 26、 稳速误差：≤±1% 27、 调温范围：5.0（室温）—45.0℃ 28、 温度分辨率：0.1℃ 29、 控温误差：≤±0.1℃ 30、 工作噪声：＜60db 31、 环境条件：环境温度5—37℃，相对湿度≤80% 取样器性能特点及技术指标 32、 取样器具备前置过滤和终端过滤，过滤器可进行全面循环润洗，更换方便 33、 可使用带全新密封盖样品瓶取样（1.5mL、10mL）、或10mL试管 34、 打样针带针刺和退瓶机构，内置聚四氟等惰性材质管道 35、 取样注射器可自动翻转，朝上排气或朝下排液 36、 取样过滤周期30s内 37、 可进行20倍以内稀释 38、 取样参数设置灵活，也可远程云下载取样参数设置 39、 取样次数： ≥16次 40、 样品架孔数：≥8*16孔位 41、 取样量： 0.1-30mL， 42、 取样间隔： ≧2min 43、 取样一致性： 通道间 RSD≤1% 44、 取样重复性： RSD≤0.5%； 45、 通讯接口： RS232、RS485、网络； 46、 在线过滤器： 0.45um、0.8um鲁尔接头式过滤器 47、 液体流速： ≥25mL/min； 48、 方法应用： 润洗、取样、过滤、稀释、清洗。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 2
23 | 组织匀浆机 | 1. 采用爪式高剪切工作头结构；多种分散头组合可选。可轻松满足多种高要求的分散乳化实验，尽享实验室分散乳化的乐趣。 2. 灵巧、轻便的外形设计，方便携带，分散头结构简单，方便拆卸及安装 3. 高质量的分散头采用316L不锈钢材质，拥有良好的防腐性能 4. 所有分散头采用同一种分散轴，可节约成本 5. 速度连续可调，保证了良好的分散效果 6. 三重安全保护措施：过载保护、平稳启动、安全开关 7. 分散物料粘度可达10000cps 8. 最高线速度≥34.9m/s 2、 技术参数： 1. 马达：采用直流无刷电机（电机功率≤500 W） 2. 转速调节控制及显示：飞梭旋钮调节，数字显示 3. 转子安装方式：旋转式 4. 空载转速：500～30000 rpm（任意设定） 5. 处理量范围： 10～40000ml 6. 分散头转子直径：Ø4~Ø23 mm 7. 噪音强度：≤66dB（25000 rpm）；≤72dB(30000 rpm) | 1
24 | 多功能粉体物性测定仪 | 1、测试项目：振实密度、松装密度、安息角、平板角、崩溃角、分散度、凝集度、筛分粒度等项目。 2、计算项目：差角、压缩度、均齐度、空隙率、流动性指数、喷流性指数等项目。 3、控制终端：仪器+平板电脑（无线）/仪器+PC（有线或无线），以上功能可选择 4、 振实密度振动频率：振动频率50-300次/分钟连续可调。 5、 振实密度振动幅度：振动幅度3mm和14mm可选。 6、 图像法测量角度：采用高清晰度CCD成像技术拍摄粉体堆积图像，再通过独特的图像识别与处理技术得到休止角、崩溃角、平板角等。速度快，精度高，重复性好。 7、电子天平与仪器连接起来，称量的数据如容器重量、粉体重量和总重量等数据自动传输到系统中，并自动进行计算，直接传到仪器中。 8、干式筛分粒度仪：分析范围为45-3000微米，试样用量10-50克，最多分8个筛分粒级，每一级的筛子可根据分析样品粗细来决定，筛分时间自由设定。分析结果的表格和直方图可以直接打印出来，也可以导出到Excel中进行编辑。 9、自动控制技术：采用平板电脑控制界面，操作简便，引入SOP操作模式使测试过程标准化，测式结果准确可靠。全程智能化操作，可直接打印测试结果。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
25 | 智能激光粒度仪 | 主要技术参数 1)测量范围：0.01~2000um (只配置湿法) 2)测量理论：全量程范围应用米氏理论，内置非球形颗粒校正选项及常用物质光学参数 3)激光光源：一束780nm和两束405nm波长的固体激光器，以便得到足够多的颗粒散射光信号。不得使用其他波长的非激光辅助光源 4)激光光路：在全量程检测范围内必须符合ISO13320标准，使用傅利叶变换技术透镜接受光路。 5)检测器：多于150个，以对数方式排列。 6)检测角度：0.02-163º 7)光信号采集：无需扫描，实时检测散射光信号。 8)重复性：＜0.5% 9)精确度：＜0.6% 10)样品递送系统由主机自动识别并调整适用。 11)内置不锈钢测量室，体积为200ml，软件自动控制测量过程，自动加液，自动循环，自动清洗，自动稀释，同时必须能够兼容水相和有机相 12)蠕动泵速率连续可调，湿法递送系统与主机连接采用推拉式设计，无需任何工具和连接任何管路 13)可升级干湿法动态颗粒图像分析模块，提供多于30种大小和形态参数 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
26 | 包埋机 | 1、OLED模块显示屏 2、全电脑自动程序控制 3、宽大工作台设计 4、蜡缸容量：6升 5、控温精度：±1℃ 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
27 | 流变仪 | （一）工作条件 1、电源： 220V (±10%) ，50Hz 2、环境温度： 20 ±5℃ 3、连续工作时间：连续操作 （二）技术参数 1、马达及轴承类型：拖杯式马达；空气轴承； 2、马达惯量：10μN·m·s2 （10-5kgm2）。（彩页中必须有显示）； 3、最大旋转速度：4500rpm； 4、最大扭矩：200mN·m； 5、最小旋转速度：10-8rpm； 6、最大频率：100Hz； 7、最小频率：10-6Hz； 8、最小法向力：0.01N； 9、最大法向力：50N； 10、法向力分辨率：0.001N； 11、马达最大升降行程：240mm； 12、马达最小升降速度：0.02μm/s； 13、马达最大升降速度：20mm/s； 14、马达升降间隙分辨率：0.5μm； 15、能够和傅里叶红外光谱（FTIR）联用，深层研究材料的结构变化与时间、变形的相互关系，在国内用户数大于15个，必须提供红外流变用户名单； 16、能够和拉曼光谱联用，深层研究材料的结构变化与时间、变形的相互关系； （三）配置参数 国外进口： 1、流变仪主机1台，带有配套工具、连接管路、数据线、粘弹性参考物质； 2、流变测试分析软件1套(含工作站)； 3、帕尔贴锥板和平板的控温单元1套； 4、标准平行板1个，直径20mm； 国内采购： 1、空气过滤干燥器单元1套。 2、无水无油空压机1套。 3、循环冷却水浴1套 4、品牌电脑一套。 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
28 | 液体灌轧机 | 1.生产能力：30-40 瓶/分钟（10ml） 2.装量： 3-20ml 3.气压： 0.5-0.8mpa 4.耗气量： 0.1m³/min 5.电源： 220V/50Hz 6.功率： 1.5Kw（不含层流部分用电） 实验室款，满足客户特殊定制 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
29 | 多米诺喷码机 | 1.喷嘴直径(u)：60 2.最高速度(m/min)：396 3.最大点阵：26 4.喷印行数：4 5.最佳喷印距离（mm)：12 6.信息高度（mm)：2-12 7.信息长度（最大）：4000列 8.信息存储量（最大）：100 9.FPJA高集成电路、电路、墨路系统模块化设计，运行更稳定 10.开关机自动清洗，即使长时间的停放，也无需人为干预、 断电保护功能，即使突然断电，墨水也不会从喷嘴溢出。 11.动态补偿技术DSC(Dynamic Simulate Compensation)，墨点落点精确，字体美观。 12.智能打通喷嘴功能 13.100条信息存储 14. 信息、图片可使用USB考进考出。 15. 支持多种条码格式和二维码的喷印 16. 支持USB数据打印、支持软件升级和复位 17. RS232通讯接口 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
30 | 完整性检测仪 | 1.由于采用自动化设计及直接测试气体流量的工作原理，可所检测时间50%或更多，而不影响结果的准确性。 2.直接气体流量测试消除了传统压力保持实验方法引起的错误和时间浪费。 3.操作简单方便，可便携移动。 4.大型LCD图形显示真实的实验过程。 5.防水设计，适应恶劣环境。 6.独特的排气阀门设计，防止液体倒流至主机。 7.热敏打印输出结果具有防水保护层。 8.密码设计，保证安全可靠性。 9.极高测试数据储存量，机器内最多可储存10000个测试数据。 10.所有储存的测试数据安全且不能认为更改。 11.技术参数 12.1气路，测试用气体干燥空气或氮气，最大进气压力8000mbar，测试压力范围50-6000mbar 12.2测试范围，前进流(扩散流)0.1-100CC/min，水浸入0.01-50ml/min，泡点700-6000mbar 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
31 | 多功能枕式板块全自动包装机 | 1、可编程序控制：采用PLC可编程序控制器，使整机运行程序化。 2、人机界面：主机速度、设置袋长、补偿量、都会在触摸屏上显示，一目了然。 3、袋长自动调节：包装长度的变换可直接在触摸屏上自行设定，电脑程序给予自动调整到设定长度，无需手动，非常方便、快捷。 4、双向补偿对标：进口光电检测传感器检测色标，由PLC电脑程序结合双向补偿机构，自动跟踪，使对标快速、准确。 5、四组自动温控：每个加热部位，都采用温控仪自动控温，提高封口质量。 6、药版自动加料：能适合多种规格铝塑药版自动加料。 7、主机具备缺版光电检测剔除装置和压版废品光电检测剔除装。 8、生产能力：30-120包/分 9、包装尺寸： (可按要求设计) 10、额定频率：50Hz/11、额定电压：AC220V/12、总功率：2kw 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
32 | 干井式温度校验炉 | 1.温度范围 ：50℃-650℃ 2.显示分辨率 ：0.1℃ 3.准确度 ：±0.5℃ 4.稳定性 ：±0.1℃ 5.径向均匀性： ±0.2℃ 6.控制方式： 触摸屏 7.校验孔深： 160mm(可定制) 8.默认显示： 中文显示全彩LCD ℃ or ℉ 9.均热块直径： 34mm 10.校验孔直径： 标配:4mm、6mm、8mm、10mm、12mm(可定制) 11.校验孔数量： 4(可定制) 14.电源： 220V AC 50HZ 900W 15.调节方式： 自动调节功率 16.语言： 根据客户要求可以考取全球任何地方的语言 17.工作条件： 15℃-35℃ 15%RH-80%RH 18.标配附件： 电源线x1 说明书x1合格证x1 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
33 | FO值验证仪 | 温度探头： 1) PT1000温度传感器； 32) 外壳材质 304不锈钢； 3) 探针长度可配； 4) 测温范围 0℃-140℃； 5) 测温精确度 ±0.1℃； 6) 分辨率：0.01℃； 7) 采样间隔 1s-24h； 8) 存储容量： 16000组数据； 9) 稳定工作时间 ≥600h； 10) 电池数量 2节； 11) 使用环境温度：5%~95%（相对温度，不凝固）； 压力探头： 2) 外壳材质 304不锈钢； 3) 测温范围 1mbar~4000mbar； 4) 测温准确度 ±10mbar； 5) 分辨率：1mbar； 6) 采样间隔 1s-24h； 7) 存储容量： 16000组数据； 8) 稳定工作时间 ≥600h； 9) 电池数量 2节； 10) 使用环境温度：5%~95%（相对温度，不凝固）； 系统软件： 1.配套软件 自动校验，智能读数器 2.软件符合GMP相关要求 3.符合FDA 21CFRPart 11相关条款 4.数据不可修改，数据可追溯 5.全面综合的数据分析，功能强大 6.系统管理安全可靠 7.界面友好易用，软件终身免费升级 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
34 | 加热配料罐 | 1、结构描述： 采用三层夹套电加热，加热功率7.5KW,立式结构,电压：380V,50HZ 设备组成： 搅拌罐容量：50L B、投料口：DN100快开接口 C、出液口DN25 3、表面处理： 内表面镜面抛光，外表面拉丝处理； 4、工作压力：常压； 5、材质厚度： A、内胆δ=3mm/304；夹套δ=3mm/304；保温层δ=2mm/304； 保温层材料采用岩棉保温； 6、搅拌传动系统： 电机功率0.37KW；搅拌转速36r/min锚式搅拌； 7、控制系统： 采用PLC控制，触摸屏操作。 8、罐上配置： 清洗球；真空表；温度表；视镜视灯；快开式人孔等；控制系统 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
35 | 乳化机组 | 1.主机部分 1.1.电机功率 ：0.55KW 1.2.电机类型 ：非防爆，三相异步电机 1.3.防护等级 ：IP55 1.4.电机转速 ：0-30r/min 调速 1.5.减 速 机 ：摆线针轮减速机 1.6：搅拌形式 :框式搅拌带刮壁 1.7.升降行程：400mm 1.8.机架材质：不锈钢触液材质 SUS316 2、同心双轴乳化搅拌机（乳化部分） 2.1.电机功率 ：2.2KW 2.2.电机转速 ：0-3000r/min 变频调速 2.3调速方式 ：变频调速 2.4.乳化形式 德国爪牙式转向与刮壁搅拌同向 3、釜体部分 3.1.设计容积 ：全容积 10L 双层，平底结构 3.3.有效处理量 ：4L-8L 3.4.出料方式 ：侧底部出料口 3.5.处理工艺 ：内外机械抛光与手工管口抛光、镜面效果、易清洗 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
36 | 乳膏罐装机 | 1、灌装头数 ：2头 2、电力 ：220V 60Hz 3、功率 ： 1000W 4、额定气压：0.8MPa (机器内配有储气桶) 5、工作效率 ： 6-15瓶每分钟 6、灌装精度：≤±1% 7、可选机型/灌装范围：100-500ML 20-160ML 8、输送线长度：1.5米 （可定制） 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
37 | 干法制粒机 | 2.生产能力 Kg/h ：1-5 3.压轮转速Rpm ：0-18 4.螺杆转速 Rpm ：0-61 5.造粒转速 Rpm： 0-600 6.成品粒度 Mm： 0.3-3.5 7.压轮压力 Mpa ：0-7 8.整机功率 Kw 2 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
38 | 流式细胞仪 | 1. 光学系统： 1.1 固体激光器配置：488nm 功率≥50mW可同时激发和检测≥4色荧光，≥6个检测参数。 1.2 488nm激光激发≥4色（检测-FITC, PE，细胞周期染料-PI等）； 1.3 每个激光器独立配备散热装置，延长激光器寿命 1.4 光路设计：固定校准的光路设计，智能监控确保激光稳定工作。光学滤光片可由用户根据实际应用自行更换，无需专业人员调校。 1.5 采用FAPD检测器（Fiber Array Photo Detector）能够达到5倍于传统高性能PMT的光电转换效率 1.6 专利“Clear Focus”光信号收集系统, 能将大视野范围内的光信号准确地传递到接收光路中，最多可以支持到7个空间独立的激光同时激发的信号收集。 1.7 激光器可以单独开关，激光功率可调 2. 分析性能： 2.1 颗粒检测能力：可准确区分0.2um和0.3um的细胞或微粒。 2.2 荧光灵敏度：FITC ≤30 MESF，PE ≤10 MESF 2.3 荧光分辨率：CV≤3%（G0/G1期最高峰） 2.4 微小颗粒检测模块，可检测细胞或微粒大小≤0.2um 2.5 可无须微球实现细胞的绝对计数。 3. 电子系统： 3.1 信号处理精度：≥24比特160万道原始信息量（1,677,000 channels） 3.2 ≥107的线性动态范围，可以将高信号和低信号都完全显示在一张图上 3.3 支持多色荧光信号共同采集，信号获取速度（上样速度）达到30,000个/秒以上 3.4 荧光补偿：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，离线分析 4. 液路系统： 4.1 自动化上样系统，具有自动混匀和自动清洗功能，降低样本间交叉污染可支持多种常用的进样管，如5 mL的聚苯乙烯和聚丙烯流式管、0.5mL、1.5mL 和 2 mL EP管 4.2 液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由自动软件控制。 4.3 采用超低压蠕动泵系统进样：样本流速包括低速、中速、高速，可自定义流速范围为：10ul/min - 240ul/min 4.4 加载样品时可自动对样本进行振荡混匀 4.5 最小上样体积≤10ul 4.6 为避免生物污染，主机可放入生物安全柜，长宽高均≤45.0 cm。 5. 软件功能： 5.1 软件分析报告：具有柱形图分析报告功能，并能将所有荧光参数表达结果的各种组合全部显示在一张图上。 5.2 操作系统：Window 7或以上版本，支持中英文系统，软件安装无版权限制，可以任意次数安装，具备基本分析软件功能 5.3可进行电压增益调节，支持补偿库功能，可以存储多色实验中荧光染料的溢出值；在新的实验中，可以调用库中任一补偿值组合成新的补偿矩阵，不用再新建单标管上样调补，偿荧光补偿值能够随着增益的变化而自动调整。 | 1
39 | 电泳成像仪 | 产品用途 主要用于核酸、蛋白质电泳观察、 照相和实验结果科学分析。 技术指标 摄像头信噪比：62dB 摄像头像素大小：5.2μm(H)×5.2μm(V) 摄像头曝光时间：1-2000ms 接口方式：USB2.0 反射紫外光源波长：254nm、365nm 透射紫外光源波长：302nm 系统配置 采用高性能黑白摄像头 进口专业分析软件 高配置品牌计算机 高分辨率喷墨打印机功能强大的分析软件 1. 图象处理功能 调整图像大小、亮度、灰度、对比度；图像旋转、图像反色、图象裁切、图象缩放。 2. 1D分析功能 分子量、浓度和各条带在泳道内的含量计算 可计算出每根条带的迁移率(Pix)，强度(Int)，净面积值最大面积值和百分比 泳道的自动识别(包括弯曲泳道） 具有等高线功能，可标记出相同分子量的水平线 可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、浓度、面积、迁移率 可添加各种文字、箭头、图形符号的注解 3. 克隆计数（蓝白斑筛选） 4. 菌落、斑点杂交 5. 数据结果与MS Excel无缝联接 6. 软件支持Win98/Me/2000/xP/Windows7/Windows10 产品特点 两侧开口，方便切胶操作 暗箱式，无需暗室，可全天候使用 抽屉式灯箱，使用方便，防止污染 具有实时预览、自动对焦功能 紫外滤光镜：EB专用超多层镀膜滤光镜 兼容tif、jpg、bmp、gif等诸多图像格式 6倍光学自动变焦镜头；遥控电动变焦，智能化控制 高清晰度130万像素摄像头，高品质成像质量 专用拍摄软件与分析软件一体操作，使观察、拍摄、分析一气呵成。通过USB接口与计算机连接，不触动计算机内部硬件，便于维护和保修 紫外/白光转换屏 具有硬积分功能 电脑和面板都能控制紫外灯 在面板和电脑上都可控制调焦、对焦和光圈大小 拉开操作台自动断电 302nm紫外灯箱15分钟自动断电 摄像头有效分辨率130万像素，可选配500、640万像素专业的6倍光学变焦镜头 | 1
40 | 二氧化碳培养箱（含三气系统） | 1.容量：≥170L； 3.温度范围：RT+4℃至60 ℃ 4.温度变化(±K,@37℃)：0.3 5.温度波动(±K,@37℃)：0.1 6.湿度范围(%RH)：90%~95% 7.恢复时间(min,@37℃开门30s)：≤8 8.CO2范围(vol.%CO2)：0~20，精度：0.1% 9.恢复时间(min,@5vol%CO2 , 开门30s)：≤5 10.恢复时间(min,@5vol%O2 , 开门30s)： ≤10 11.可实现180℃自动干热灭菌，灭菌周期不大于10小时 12.采用IR二氧化碳浓度探头，高温灭菌无需取出 13.独特的文丘里原理气体预混进气系统，快速有效的混匀气体，保证箱体内部CO2浓度高度一致，长期稳定，无漂移 14.能耗在37℃[Wh/h] 45W 15.符合人体工程学的外门门把设计，内门采用高强度钢化玻璃。 16.内腔为不锈钢一体成型压制而成，无焊缝，无循环风扇，所有角落保证可以直接触碰。 17.无内部循环风扇设计，与外部无连接点，降低染菌风险。 18.采用经过改进的带冷凝保护的培养皿加湿系统 19.穿孔设计的隔板采用不锈钢材质，与内腔紧密结合，外露2/3也可保证隔板支撑物体不滑落。 20.自动诊断系统，具备声光报警系统。 21.配置：主机1个，隔板2个。 提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 4
41 | PCR仪 | 具体参数： 样品台容量：96×0.2ml，12×8连管，96孔全裙板、半裙板和无裙板 温控技术：半导体温控技术 温控方式：Block和模拟Tube模式 温度范围: 4-105°C 最大升温速度：≥6℃ /sec 最大降温速度：≥5.5℃ /sec 变温速度可调：0.1～6℃ 温度均匀性：≤±0.2℃ 温控精度:：≤±0.1℃（温度达到55℃、72℃、95℃后30秒开始） 时间递增/递减功能：0～9分59秒可做Long PCR实验 温度递增/递减功能：0.1～9.9℃可做Touch down PCR实验 梯度温差范围: 1-30℃,快速优化PCR反应条件 热盖温度：30～110℃ 智能热盖功能：按压式热盖，自动调节适应各种耗材高度，样品台温度低于用户设定值时或程序结束时，热盖自动关闭 Soak功能：有 自动暂停/断电保护：有，采用进口一体式全封闭电源，防尘防潮，长寿省电 程序储存数：2000个文件+USB无限量 文件密码保护功能：有，防止文件被误修改 通讯接口：USB、LAN、Wifi 操作系统：独有的UI操作系统，可一键式操作，及一系列online智能操作 手机APP功能：实时监控设备运行状态，可远程操控多台联网设备 安全：中国人民保险公司（PICC）质量承保 国际认证：CE（EMC：NO.E8070348128004;LVD:NO.N8040648128002）/MET/RoHS/ISO13485/ISO9001/SFDA | 6
42 | 高温蒸汽灭菌器 | 技术参数： 灭菌温度：105~135℃ 温度波动度：＜﹢1℃ 温度均匀性：≤1℃ 融化温度：50~100℃ 保温温度：40~60℃ 灭菌时间：0~240min 融化时间：0~600min 保温时间：24h 预约时间：99h59min倒计时 设计压力：0.28MPa 工作压力：0.212MPa 加热功率：3.6kW 电源: ~220V±22V，50Hz±1Hz 环境温度：5~40℃ 环境湿度：20%~80%RH | 1
43 | 超低温冰箱 | 1、温度范围：-40℃～-90℃（可量化越大越好） 2、有效内容积：≥470L 3、隔板承重能力(≥50 kg / 层 ) 4、内壁材料为不锈钢 5、温度偏差在 -80 °C时：小于 ≤ ±2.5℃（可量化越小越好） 6、温度波动度在 -80 °C时： ≤±1.5°C（可量化越小越好） 7、降温时间( 22℃to -80℃, min ) ≤360min（可量化越短越好） 8、断电后升温时间 ( -80℃ 到 -60℃)≤230min（可量化越长越好） 9、立式冰箱单独外门，可以选配权限密码门锁，可单独锁定 10、能耗：@-80℃：24小时 ≤8KWh（空载还是满载？） 11、可选配具备GSM 远程报警盒和远程控制报警软件 12、符合国际GWP环保制冷剂R-290 和 R-170, 环保无氟的复叠式二级压缩机制冷系统，压缩机完全密封。 13、高品质的不锈钢材质内腔，标配由不锈钢制成的可拆卸内门 14、箱体采用5面大面积保温板，提供最好的低温维护保护，极大降低电量损耗 15、自带可调节和可锁定的重型脚轮，安全稳定 16、箱子底部配磁吸式空气过滤网，便于清洁维护和更换 17、内置视觉和声音报警系统：用于电源故障、温度偏差或电池故障报警 18、绝热层厚度不小于125mm，门厚度不小于150mm 可加热6层门封条，防止门上结冰 19、具有二氧化碳和液氮后备制冷系统可供升级选配，发生电源或机械故障时可维持温度的稳定 20、数据接口：RS485或RS232或USB或LAN 提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 2
44 | 生物安全柜 | 3.净化效率：100级（美国联邦标准209E） 4.重量（kg）：160 5.下降气流平均风速（m/s）：0.25~0.5 6.流入气流平均风速（m/s）：≥0.3 7.功耗（KW）：1.5 8.平均菌落数：≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿） 9.噪声：≤65dB（A） 10.振动半峰值：≤3µm（X·Y·Z） 11.电源：交流，单相220V 50Hz（AC 220V，1￠，50Hz） 13.荧光灯规格及数量：21W×② 14.紫外灯规格及数量：21W×① 15.排风管口径：φ200mm 16.出风方向：顶出，30%排风 17.过滤效率：99.99≤E<99.999 18.照度：≥700Lx 三、适用范围 生物安全柜是一种在微生物学、生物医学、基因重组、动物实验和生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中广泛使用的负压安全设备。采用当前先进的空气净化技术和负压箱体设计，实现了对环境、人员和样品的保护，是实验室生物安全一级防护屏障中最基本的安全防护设备。 | 10
45 | 凝胶色谱系统 | 1. 操作环境 1.1工作电压：220V ±10%，单相 1.2工作温度：4-35℃ 1.3相对湿度：小于80% 2. 液相色谱部分： 2.1在线脱气机 2.1.1真空脱气流路数：≥3路（5路） 2.1.2最大操作流速：每个流路10 mL/min 2.1.3内部容量：每个流路400ul 2.2泵系统： 2.2.1泵型：微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复并联泵 2.2.2 传动机制：皮带传动 2.2.3流速范围：0.0001-10.0000ml/min 2.2.3流速精确度：≤0.062％ 2.2.4流速准确度：1% 2.2.5工作压力：最大耐压40Mpa 2.2.6溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行 2.2.7梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进 2.2.8梯度混合精度：0.1%RSD 2.2.9安全机制：高压、低压报警、漏液报警等。 2.2.10时间程序：流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段 2.2.11 物理双泵头：便于维护 2.2 12 输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换） 2.3.13 独立控制面板：可脱离工作站独立操作。 2.3自动进样器： 2.3.1进样方式：全量进样, 环路进样 2.3.2进样量设定范围: 0.1mL ~ 100mL(标准值), 可以增加至2000uL 2.3.3样品瓶数目：100个(1.5mL样品瓶)等可选 2.3.4进样精度: <0.3%RSD 2.3.5进样量准确度: 1%以下 2.3.6交叉污染: ≦ 0.0025% (典型值) 2.3.7进样速度： 11秒完成10mL进样 2.3.8进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能；清洗液有在线自动脱气 2.3.9进样线性: >0.999 2.3.10使用pH范围: pH1 ~ pH14 2.3.11 独立控制面板：可脱离工作站独立操作。 2.3.12 自动purging：无需打开purge阀，可自动冲洗系统 2.4柱温箱 2.4.1容量：可放置5根4.6x 300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等 2.4.2温度控制范围: (室温+10)°C~80°C 2.4.3控温方式：强制空气循环式 2.4.4温度稳定性:±0.1°C（典型值0.04°C） 2.4.5安全措施： a.为防止过热，可设定使用最高温度保护 b.内装温度保险丝； c.内装可燃溶剂漏夜传感器 2.4.6时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分 2.4.7控制方式：软件控制、面板控制 2.4.8 独立控制面板：可脱离工作站独立操作。 2.5紫外检测器： 2.5.1光源：氘灯，汞灯 2.5.2 波长范围： 190－700nm 2.5.3 波长校正：氘灯自校正；低压汞灯 2.5.4波长准确度：≤1nm 2.5.5波长精密度： < 0.1nm 2.5.6噪音：±0.25×10－5 2.5.7飘移： 1×10－4AU/h 2.5.8流通池温控：支持 2.5.9流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃ 2.5.10停泵扫描：可停泵作UV光谱图扫描 2.5.11波长时间程序：支持 2.5.12 双波长检测：支持 2.5.12 比例色谱：支持 2.6示差折光检测器 2.6.1 测定方法：偏转式 2.6.2折射率范围：1-1.75 RIU 2.6.3范围 A模式 0.01-500 μRIU P、L模式 1-5000 μRIU 2.6.4线性 A模式 500 μRID P、L模式 5000 μRID 2.6.5噪音级别：0.003 μRIU 以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式） 2.6.6漂移：0.15μRIU/h 以下（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式） 2.6.7 工作模式：兼容分析型和制备型 2.6.8最大使用流量：A模式 20 mL/min P、L模式 150 mL/min 2.6.9 控温方式：双重 温度控制光学系统，缩短平衡时间，减少基线漂移，消除环境温度波动影响。 2.7 系统控制器 2.7.1 控制单元数：4个单元 2.7.2 数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率） 2.7.3 Web控制功能：可实现以太网远程控制功能 3. 配置清单 3.1 输液泵2个； 3.2 脱气机1个； 3.3 自动进样器1个； 3.4 紫外检测器1个； 3.5 系统控制器1套； 3.6 高效液相色谱仪配套软件1套； 3.7 液相用色谱柱1根； 3.8 手性制备柱3根； 3.9 手性制备柱预柱4根； 3.10 GPC分子量测定软件1套 3.11 配套耗材：进样针2根，1000ml流动相瓶5个，1.5ml样品瓶100个； 3.12 配套工作站1套；需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 须提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
46 | 超纯水仪 | 1、以自来水作为进水，同时产出Type3级反渗透纯水和Type1级超纯水，具有除颗粒过滤，活性炭吸附，催化活化，反渗透，离子交换，终端除颗粒/除菌过滤等纯化技术。 2、产水指标： 2.1 一级超纯水（主机里出水） 2.1.1超纯水制备速度：120L/h； 2.1.2超纯水分配速度：2L/min，容积控制流量精度：3% 2.1.3电导率：0.055 μS/cm @ 25℃；电阻率：18.2 MΩ × cm @ 25℃ 2.1.4微生物：< 0.001 CFU/ ml； 2.1.5颗粒物：< 1/ml 2.1.6超低有机物含量：TOC ≤2ppb 2.2三级纯水（水箱里出水） 2.2.1纯水制备速度：8L/h ； 2.2.2纯水分配速度最大可达3L/min，可取得纯水。 2.2.3基本电导率：< 20 μS/cm ；基本电阻率：< 0.05 MΩ × cm（受进水水质及温度影响） 2.2.4微生物 <0.001CFU/mL 2.2.5颗粒物含量<1/ml 3、纯化组件 3.1预处理柱：带催化剂的活性炭预处理柱，吸附颗粒物、微生物、有机物及氯气，保护反渗透膜 3.2反渗透柱：并联反渗透柱，低能耗反渗透膜，高效去除离子等污染物。具有正向、反向冲洗及加药清洗功能。前置带催化剂的大容量预处理柱，有效吸附颗粒物、微生物及余氯，保护反渗透模块。 3.3无菌终端过滤器：采用0.2μm +0.45μm双层聚醚砜膜囊式结构，有效过滤面积达150cm2符合无菌过滤的HIMA和ASTM规定。 3.4前置超滤过滤器淤泥密度指数 SDI < 0.3； 材质：聚苯胺 PAN ； 截留分子量: 50000 daltons ；浊度 NTU < 0.03，保护一体机，使耗材的使用寿命更长 3.5内置水平放置的双波长紫外灯，使TOC 含量达到≤ 2ppb 的痕量级别。 4、储水系统： 4.1水箱外壳材质为钢制，有良好的抗压和承重能力。 4.2水箱内部的储水袋采用低溶出的生物安全性材料FDAII级标准生产，材质符合USP87，ISO10993标准，内壁光洁度小于0.5um，表面活性抑制细菌滋生，水袋配有单向通气阀，可完全避免空气进入。 4.3实时液位显示，自动停水及补水，内置纯水分配泵。 4.4整个储水水箱无需消毒，直接更换储水袋，避免二次污染。 4.5漏水检测器可检测系统漏水，并自动切断进水。 5、控制功能： 5.1系统智能技术可根据CaCO3和CO2的测量值控制排水口的阀门开启程度，延长耗材寿命。 5.2主机配备彩色玻璃触摸屏，手势滑动取水操作控制，全中文智能操作指引菜单，直接显示指示信息，人机对话模式控制。PIN密码控制，彩色报警系统。 5.3手动、定量、定时多种取水功能，显示屏上可以滑块连续手动取水，流速自由调节，方便取水 5.4数据端口：标配SD卡接口，RS232端口，以太网接口，可以存储长达5年的水质数据。 6、系统配置 6.1纯水超纯水一体主机1台（包含RO反渗透过滤柱、双波长紫外灯） 6.2预处理纯化柱1根 6.3超纯化柱1根 6.4钢制50L无需消毒水箱（内置纯水分配泵）1个 6.5储水袋2个 6.6终端过滤器1个 提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 4
47 | 生化培养箱 | 1、对流方式：强制对流（平衡式） 2、控温范围：0℃～65℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度波动度：高温±0.3℃，低温±0.5℃ 5、温度均匀度：±0.5℃ 6、工作环境温度：5℃～30℃ 9、内部容积(L)：253 10、标配托盘数量：3 11、安装功率(W)：1200 12、电源电压：AC 220V 50Hz 13、安全保护 制冷系统：压缩机过热、过流、超压保护，冷凝风机过热保护 其他：总电源相序和缺相保护、漏电和短路保护、过载保护 四、适用范围 生化培养箱适用于细菌、微生物培养保存，植物育种、育苗实验，水体分析和BOD测定。 | 4
48 | 火焰光度计 | 主要特点： 主机采用彩色电容触控液晶屏，体积小、操作方便 及稳定可靠。 能储存最多10个点一组的标准曲线200组测试数据。 钾、钠、锂、钙、钡元素浓度直读功能、检测量程屏幕切换功能(根据具体型号) 带USB 通讯口，可直接连接电脑。 相关系数自动计算，火焰大小预先选定，安全的熄火保护装置等功能。 可选配数据打印装置和专用操作软件。 使用液化气为燃气。 技术指标： 读数范围：0.000 — 999.9 响应时间：＜ 8s 最小吸喷量：＜6mL/min 稳定性：用标准溶液连续进样，15s内仪器示值的相对最大变化量≤3%，每分钟测1次，共测定6次，仪器示值的最大变化量≤15% 重复性：≤3% 正常工作条件： 环境温度：10℃ ~ 35 ℃ 相对湿度： 85% | 1
49 | 荧光酶标仪 | 1.2功能：荧光检测 1.3支持板架：6-384孔 2.荧光 2.1读数模式：顶读 2.2激发光源：氙灯 2.3检测器：PMT 2.4波长范围：EX：200-1000nm；EM：270-850nm 2.5滤光片EX/EM： 滤光条形式，无需手动更换（3组）（470/525nm、523/564nm、624/692nm） 2.6检出限：≤1pM（优化条件） 2.7线性动态范围：6 logs 3.振动&孵育 3.1振动模式：线性、环形、双环形（3种速度可调，动力学过程中可执行背景振荡模式） 3.2孵育温度：RT+4℃ 至 45℃ 3.3温度均匀性：±0.5℃ @ 37℃ 4.软件 4.1用户界面：内置软件，独立使用 4.2软件界面：中文/英文 4.3屏幕尺寸：液晶显示屏（手动调整屏幕至任意角度） 4.4可视化布：酶标板状态布局便捷，可直接设置未知、标品等 4.5用户管理系统：仪器内置可设置不同权限用户，账号安全保护 4.6标准曲线库：标曲储存，无需每次现做标曲，调用即可进行浓度判断 4.7内置多种算法：减去空白、标曲、定量分析；算法自定义：根据需求增加所需算法 4.8共享库：程序、结果、标曲共享 4.9操作显示：触屏输入，安卓系统，可外接键盘鼠标 4.10网络传输：检测数据报告可通过FTP上传至PC服务器 4.11二维码扫描：程序、标曲及滤光片信息可通过二维码扫描导入仪器 4.12节能模式：设置任意时间，屏幕自动变暗，节约能量，任意按键退出节电模式 4.13数据容量：10GB，可存储大于20000条数据文件 4.14数据导出格式：Excel、PDF、CSV格式 4.15兼容性：支持PC软件，Win7至Win10 64位 5.其他 5.1仪器接口：2个USB A型口、1个USB B型口、1个以太网口、RS232接口（加样器连接） 需提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 | 3
50 | 蛋白液相色谱系统 | 1. 工作条件 1)电力供应：100–240 V, ~50–60 Hz 2)工作温度： 4C－35C 3)相对湿度： 20%-95%,无冷凝水 4)仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。 5)工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。 2. 设备用途及功能 快速纯化多种生物分子，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子（TCM）等，适合分离纯化活性物质。 1)简单迅速启动：预编应用工艺，编程模板。 2)全自动操作：从进样、编程、分离、峰收集、准确结果比较、数据处理以至打印报告皆自动化。 3)人工智能：一百多根层析柱数据库，多种纯化方案，内置层析专家。 4)紫外检测：配合电导在线检测，你可完全掌握在线分离效果、污染物清除情况和产品鉴别。 5)高效率功能：蛋白纯化量微克级以至百毫克级 3. 技术规格 I. 系统泵 1.1.1 精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀。 1.1.2 流速：0.001-25ml/min 1.1.3装柱可以双泵模式运行，最高流速可达到50ml/min 1.1.4压力范围：系统泵最大承受压力20 MPa (200bar，2900 psi) 1.1.5 流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP 流速准确度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5% 1.16梯度精度: ±0.6%, 梯度流速范围：0.1-25ml/min 1.1.7 粘度：0.35-10 cp (流速大于12.5ml/min时，5cp) 1.1.8 具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。 II. 检测器； 2.1 紫外可见检测器 2.1.1 使用LED单一紫外光源（280nm）检测，无需预热，使用寿命长。 2.1.2检测范围：-6 到 +6 AU，线性：2%，在0–2 AU之间 2.1.3 压力：0-2Mpa 2.1.4 光纤同时传导光源及采集数据，具有较高稳定性。 2.1.5 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高。 2.1.6 标准流通池：2mm光径，2ul 流通池体积， 30ul总体积。 (可选择5mm光径流通池，6ul 流通池体积， 20ul总体积) 2.2 电导检测器 2.2.1 检测范围：0.01mS/cm－999.9mM/cm，宽广的电导范围，易于做疏水和反相层析。 2.2.2 检测池体积：22ul 2.2.3 压力：0-5Mpa 2.2.4 电导精确度：±0.01mS/cm，实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正。 2.2.5紫外检测器和电导检测器分开设计，可以在两者之间添加任何模块，流路优化更加灵活、方便 2.3 温度检测器 2.3.1 温度范围：0 - 99C 2.3.2 温度准确度：± 1.5C 在 4C–45C 之间 III. 阀门 3.1自动进样阀：1个，自动切换上样、进样和冲洗三个状态。如加配上样组件，也可轻松实现三种上样方式之间的转换而无需手动更改管线连接：样品泵上样到样品环或super loop；注射器上样到样品环或super loop；样品泵直接上样到层析柱。 3.2出口阀组件：1个，可自动切换在不同位置收集不同体积的组分。其中一个位置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，另外有一个位置为大体积收集出口, 最后一个位置接废液。 3.3单柱位选择阀: 使用旁路和反向洗脱自动清洗和提高洗脱浓度。 IV. 其它部件： 4.1 混合器 4.1.1 混合腔体积：0.6ml，1.4ml和5 ml可选，标配1.4ml体积。 4.1.2 电动混合器，在线溶液搅拌，保证溶液梯度混合时的均匀性。 4.1.3 在线过滤器：整合入混合池内，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。 4.2 压力感应器：在线监测系统压力，保证系统、层析柱及工艺安全性。 4.3 大、小柱架： 固定层析柱。 *4.4 限压器：使系统保持一定压力，保证不同溶液梯度混合时不产生气泡。 4.5 流动池：紫外、电导检测池均为外置，便于管路连接并使死体积最小。 V. 组分收集器 *5.1 最多可接2个组分收集器 5.2 可根据体积或峰自动收集：试管容量最多可达350管，收集范围从0.1ml-50ml 5.3 兼容3，8, 15 或50ml型号的收集管 5.4 具有滴感应器，防滴漏功能 5.5 流路：PEEK惰性材料（以保持蛋白活性） *5.6 耐受有机溶剂 VI. 控制软件 6.1 软件控制平台可随时加减控制元件。 6.2完整OPC 协议支持 6.3 界面友好、智能编程、层析专家也可自行编写程序直接显示您熟悉的实验流程和每一步的实验条件、即可直接调用模板，删除添加步骤，也可自行修改每一步的参数。 6.4 自动数据处理和打印报告，并可修改报告模式。 6.5流路实时在现，实时监控和控制。 6.6 便于系统管理和网络连接，易于从实验室研究放大到生产规模。 6.7符合GMP/GLP要求。 6.8 多级用户管理模式和电子签名成为实验室管理和工业生产的软件规范。 6.9 内置上百种层析柱和凝胶的信息，从1ml的小柱到几百升的工业生产柱都 符合FDA的标准。直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填 料的报警压。 6.10 Watch功能保证每一次运行的成功。可直接Watch柱压差，确保恒压装柱。 6.11 压力控制模式在超压时，降低流速，从而保证在超压后还能继续运行。 6.12 即使手动运行的方法也可储存，便于实验后的查找。 6.13 各种模块之间可自由转换，即系统在运行时，可以同时进行方法编辑和结果处理。提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
51 | 电转仪 | 1. 配置：模块化设计，包含主单元，CE模块，PC 模块 和ShockPod电击槽 2.指数波和方波波形确保所有细胞类型（真核和原核）均可获得最佳的电转化效果，可电转化细菌和真菌、哺乳动物细胞和植物原生质体 3. 能提供一种通过增加脉冲时间常数来控制电路电容的方法 4. 友好的数字用户界面，可方便、直观地编程控制所有参数，包括那些附属设备的参数 5. 应用技术 PulseTrac 电路 和 Arc 保护技术 6. 预存有经优化的针对常见的细菌、真菌和动物细胞类型的实验程序 7. 手工编程时可进入或修改所有参数或直接编辑所需要的时间常数 8. 方波时间 10-500V：脉冲时间0.05-10ms，0.05ms增量；脉冲时间10-100ms ，1ms增量，1-10个脉冲，间隔0.1-10s 500-3000V：脉冲时间0.05-5ms，0.05ms增量，1-2个脉冲，间隔5s 9. 有优化程序的功能 10. 能提供实际发送脉冲的数据，包括时间常数、实际的电压，脉冲间隔和脉冲时间等 11. 输出：指数衰变或方波，电压：10-3000V12. 能够储存和唤回前100次实验的实验参数 13. 用户参数选择可调节按键音量和显示屏亮度 14. 单键激发电脉冲 15. 革新的 ShockPod电击腔（ shocking chamber）可单手操作，能适当地定位电击杯来进行安全操作. 16. 符合的电器安全指标包括： EN 61010 , EMC EN61326 Class A 17. 作为PulseTrac系统的一部分，用户可选择进行校准和电容器测量 18. 保证高压电容器+/- 10%的公差。低压电容器也可在仪器所有使用寿命过程中被PulseTrac功能测量和调节到+/- 10%的公差 | 1
52 | 细胞计数仪 | 1.工作条件 1.1.工作温度：4-32℃ 1.2.工作湿度：<80% (无冷凝) 2.技术指标： 2.1.仪器类型：一体机台式细胞分析仪，无需连接电脑，节省实验室空间； 2.2.处理时间：<10秒，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片； 2.3.细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL； 2.4.微粒/细胞直径范围：~4μm - 60μm； 2.5.所需的样品体积: 10 μL； 2.6.可进行自动光强度调节和全自动聚焦（也可手动调整焦距），从而完成快速图像捕获； 2.7.具有细胞Gating功能：可对不同尺寸的细胞亚群进行计数； 2.8.光路采用简洁的双透镜系统，减少像差，提高图像质量； 2.9.兼容重复细胞计数板和一次性细胞计数板 2.10.程序：有预设程序，且采用machine learning和AI智能算法，对于细胞碎片，小细胞和成团细胞等复杂细胞样本有更准确的计数结果； 2.11.内置预稀释计算器、细胞传代计算器； 2.12.相机5百万像素，物镜2.5倍光学放大； 2.13.仪器可通过wifi连接到thermo云平台，传输和保存数据； 2.14.图像和数据可自动保存，其提供多种格式的数据文件，包括Tiff、PNG、JPG图像文件，CSV、FCS数据文件，还可保存包含结果、图像和机器设置参数的PDF文件； 2.16.工作电源: 100–240 VAC，0.58 A（最高） 2.17.电源输入：12 VDC，2.0A，频率：50/60 Hz 3.仪器配置及必备件 3.1 全自动细胞分析仪，1台； 3.2四种电源接头，一套； 3.3 一次性细胞计数板，1包（50个）； 3.4 USB drive，1个； 3.5 Quick reference card（QRC），1个 3.6 可重复细胞计数板及支架（仅Start kit套装标配） 4.保修：仪器自发货之日起保修期为3年 | 1
53 | 活细胞成像系统 | 一、 技术参数 1 光源：相差、荧光光源为LED光源，光毒性及光漂白低。 2 显微成像系统可以在培养箱中长期持续运行，监控过程无需让细胞离开培养箱，温度、湿度、二氧化碳、氧气等内部环境与细胞培养环境一致，保证实验全过程中细胞培养条件的稳定，实现数天、数周及数月的活细胞动态观察。 3 物镜：提供4倍、10倍和20倍高清物镜。 4 绿色/红色光学模块： 绿色荧光通道：激发波长441-481nm，发射波长503-544nm； 红色荧光通道：激发波长567-607nm，发射波长：622-704nm。 5 仪器通量：可以同时监测2块板位。 6 成像策略：拍摄过程中载物台不动，通过移动物镜转盘实现多个孔板的拍摄，避免样品挪动对细胞状态和对焦的影响。 7 自动对焦，对每个时间点、每块板、每个孔执行自动对焦，并自动采集活细胞随时间变化的图像，根据时间变化的图像可以输出动态录像。 8 多容器观察时，细胞容器无需移动，每个容器位置可自由设置实验类型、物镜倍数、荧光或可见光通道、容器类型、观察区域、不同的观察周期等参数,运行时互不影响。 9 具有全孔成像功能，能够全视野观察细胞，全孔成像能够在6-384 孔板及35mm培养皿中进行。 10 可生成多种图像格式：图像格式：JPEG、PNG、TIFF、RAW等；影片格式：WMV、AVI等。 11 配置专门的服务器级别数据分析系统，适用于大规模数据分析及存储，存储系统为磁盘阵列结构以保证数据的安全，其中硬盘容量：27TB；内存容量：64GB 12 耗材：无特殊耗材要求，包括常规35-150mm细胞培养皿、T 25-T225培养瓶、6-384孔板、U型底微孔板、载玻片等多种规格； 13 具有远程控制系统，连接局域网的任何一台计算机上都可以控制系统，连接图像和数据。 14 可以自动分析细胞增殖、凋亡、毒性的变化与趋势，吞噬、T细胞免疫杀伤、报告基因表达等指标，包括：明场状态下能够分析细胞密度、细胞面积、细胞团数量等指标；可自动统计荧光细胞数量、荧光密度、每个细胞荧光强度、荧光面积等指标 15 支持在长时间拍摄影像的过程中可以插入另一个拍摄任务，以充分利用仪器； 16 用户可以自定义样本信息，并根据样本信息来进行分组分析，并可以电子化标记器皿，设定关键词，必要时可用设定的关键词搜索数据库，方便查询过去任何时间得到的图像和数据。 17 用户可以直接从软件中抓取图像、图表、曲线至Word、Excel、Powerpoint和Email中，可生成浓度反应曲线，计算EC50或IC50值，不需导出第三方软件。 18 生成的所有数据均可存档，并且数据和图表可以打包封存，便于用户离线分析、二次分析等。 二、 配置要求 1 数据分析系统 数量1个 2 显微成像系统 数量1个 3 红绿光学模块 数量1个 4 操作分析软件 数量1个 6 校正盘 数量1个 7 10X物镜模块 数量1个 8 20X物镜模块 数量1个 9 4X物镜模块 数量1个 10 孔板载架 数量三个 三、 其他要求 1 若设备有信息系统接口，则全部免费开放 提供符合设备配套的安装环境及条件，并达到用户使用需求。 提供制造商或制造商在中国的分支机构或总代理公章的授权书和技术参数确认函。 | 1
54 | 100毫升水热反应釜 | 1、外壳材质为优质不锈钢 2、内胆材质为PPL耐高温聚四氟乙烯 3、规格：100ml 4、最高压力为：3MPa | 10
55 | 500毫升水热反应釜 | 1、外壳材质为优质不锈钢 2、内胆材质为PPL耐高温聚四氟乙烯 3、规格：500ml 4、最高压力为：3MPa | 5
56 | 200毫升水热反应釜 | 1、外壳材质为优质不锈钢 2、内胆材质为PPL耐高温聚四氟乙烯 3、规格：200ml 4、安全温度为：260℃ | 5
57 | 真空干燥箱 | 技术参数： 1.电源电压：AC220 50HZ 2.输入功率：≥1450W 3.控温范围：≥RT+10~200℃ 4.温度分辨率/波动度：≤0.1℃/±1℃ 5.达到真空度：≤133Pa 6.真空表：机械指针式 7.隔板：≥3块 8.工作室材料：不锈钢304（1Cr～18Ni9Ti） 9.加热方式：内胆四周捆绑式加热 10.配2XZ-2真空泵 | 1
58 | 小型真空干燥器 | 技术参数： 1.电源电压：AC220V 50HZ 2.输入功率：1350W 3.控温范围：RT+10~200℃ 4.温度分辨率/波动度：0.1℃/±1℃ 5.达到真空度：133Pa 6.真空表：进口真空表/机械指针式 9.隔板：2块(独立控温) 10.工作室材料：不锈钢304（1Cr~18Ni9Ti） 11.标配内置式真空泵 | 2
59 | 风热干燥箱 | 技术参数： 1.大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示， 2.箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可。 3.可预设7组63步可编程序，每组9步，可预置开机和关机时间，循环风机转速可调。 4.独立限温报警系统， 5.温度偏高或偏低及超温报警。 6.电源电压：AC220V 50HZ 7.输入功率：2050W 8.控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃ 9.温度分辨率：0.1℃ 10.恒温波动度：±1℃ 11.温度均匀度：2.5%（测试点为100℃） 12.搁板：≥3块 13.容积：≥250L 14.定时范围：0～5999min 15.观察窗：有 | 1
三、生物医药实验信息化及机电工程化系统（含信息化、智能化控制系统）
序号 | 名称 | 参数
（1）医药化工仿真实训平台
1 | 矩阵式智能物联危化品双门柜 | 1.双门柜尺寸不大于H1800*W900*D600mm（含内置风道），内部尺寸不小于H1350×W800×D450mm。每个柜体存放不少于120瓶500mL的液体试剂。 2.柜体内可安装瓷白PP内胆（上下左右后衬板），柜门内侧也为PP衬板。 3.柜体及柜门全部采用双层钢板构造，双层钢板间隙不少于35mm；柜体及柜门两层钢板为冷轧钢板或镀锌钢板，厚度不小于1.2mm，表面为环氧树脂喷涂防腐处理。 4.内置扁平多联PP风道，隐藏式风管提升柜体空间利用率。 5.开关门时须有灯光提示且采用两种不同颜色的灯光。 6.锁具：机械锁+电控锁，可实现双人双锁管理。具备紧急开锁功能。机械锁锁具配置符合GA/T73标准，需符合公安关于易制爆危化品储存的检查要求。 7.柜门具备可更换标签设计，用于用户根据实际情况标记柜内物品信息或分类情况等。 8.整体采用不大于12V直流弱电控制系统，无需配备强电电源供电，同时需有静电接地。试剂存储空间与电器空间物理隔离。 9.层板为冷轧钢板或镀锌钢板，均做了防腐喷涂处理；每层都具备pp材质托盘，层板与挂钩结合处有咬合设计或类似设计，使层板在水平方向不能直接抽出，以免滑落发生意外。 10.电控锁超时自动上锁功能。 11.扫描设备，所有柜内需配备RFID自动识别系统，实现柜内物品自动盘点，定位精确到层，其中RFID通讯频段不得高于15MHz，采用近场磁场技术，不存在水吸收情况，对人、药等活性物质安全。在满载存量情况下，RFID盘点准确率需高于99.9%，不存在漏扫。 | 10
2 | 矩阵式智能物联危化品六分区柜 | 1六分区柜尺寸不大于H1800*W900*D600mm，每个柜体存放不少于90瓶500mL的液体试剂。 2.柜体及柜门全部采用双层钢板构造，双层钢板间隙不少于35mm；柜体及柜门两层钢板为冷轧钢板或镀锌钢板，厚度不小于1.2mm，表面为环氧树脂喷涂防腐处理。 3.柜体需采用隐藏式、扁平型、一管多路的设计，节省空间，各分区需设有独立排风口，确保各分区气体排出时不影响其它分区；各分区气体排出后经由顶部排风装置排入主管道。 4.柜体内内衬（上下左右前后，含柜门内侧）为pp内胆。 5.锁具：机械锁+电控锁，可实现双人双锁管理。具备紧急开锁功能。 6.柜体具有分区设计，以满足存放不同性质的化学品，要求整柜不少于六个分区； 7.通电方式，整体采用12.6V直流弱电控制系统，无需配备强电电源供电。试剂存储空间与电器空间物理隔离，加装静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，预防安全事故发生； 8.具备双人脸识别，满足危化品双人双锁要求。 9.开关门时须有灯光提示且采用两种不同颜色的灯光。 10.扫描设备，所有柜内需配备RFID自动识别系统，实现柜内物品自动盘点，定位精确到层，其中RFID通讯频段不得高于15MHz，采用近场磁场技术，不存在水吸收情况，对人、药等活性物质安全。在满载存量情况下，RFID盘点准确率需高于99.9%，不存在漏扫。 | 10
3 | 冷藏试剂柜（RFID版） | 1.尺寸1225*795*1980mm，各维度可±50mm调整，内部容积不小于1000L，具备开门灯光提示，目标以每个柜体存放不少于240瓶500ml试剂。 2.温控要求：采用风冷循环制冷技术，温控范围为：2～8℃，温度均匀度≤±2℃，配备微电脑温控系统，加快散热速率，提升硬件使用寿命，利于后期维护保养。 3.触摸显示屏：搭载≥10寸全视角电容触摸屏，柜体可根据场景及需求选择不同开门方式，可通过操控端开门或者直接通过柜体触摸屏选择开门方式，实时显示温湿度、报警信息及登陆方式的选择，并连接立式库房操控平台进行管理与控制。 4.锁具要求：满足公安的“双人双锁”要求，电控锁，采用不锈钢面板和锁舌一体式锌合金压铸外壳，使锁体坚固耐用；采用性能稳定智能芯片处理、抗干扰性强、使用电压范围宽（12VDC±10%），通电上锁时静态电流210mA，连续工作锁体不发烫，启动电流12VDC/1000mA，工作温度-25~55℃，工作湿度10%~90%RH，承受剪切力1000kg，可以设置关门上锁延时（0S、2.5S、5S、8S），具有门状态查询功能，紧急时电控锁可通过应急钥匙开启。 9.开关门时须有灯光提示且采用两种不同颜色的灯光。 10.扫描设备，所有柜内需配备RFID自动识别系统，实现柜内物品自动盘点，定位精确到层，其中RFID通讯频段不得高于15MHz，采用近场磁场技术，不存在水吸收情况，对人、药等活性物质安全。在满载存量情况下，RFID盘点准确率需高于99.9%，不存在漏扫。 | 1
4 | 立式操控平台 | 1.搭载系统控制软件，用于对试剂、危化品的管理。内置工控机模块：可通过网线、无线WIFI（支持802.11b/g/n，支持Client/AP模式）、4G网卡连接至后台服务器，同时兼容Android系统丰富的应用软件。 2.要求尺寸不大于600*380*1700（mm），操作台面高度不低于850mm，操作台尺寸不大于600*270（mm），以适合实际场地空间限制，以及符合人体工学设计。 3.搭载工业液晶触摸屏，含人脸识别设备。 4.要求具备语音播报功能，具备拾音装置，支持离线语音识别，辅助操作。 5.配备电子天平，采用专业品牌分析天平，不得采用称重模块，或内嵌式称重称重传感器，以方便后续维护、计量校准。实现培养基用量的自动称量，称量数据实时上传系统，量程不小于6kg，可读性不小于0.1g，天平称重台面需做防腐蚀处理。 | 2
5 | 组合式操控平台 | 1.一体化集成触控屏、角度可调人脸识别设备、隐藏式热敏标签打印机、嵌入式扫码窗，可同时识别一维、二维等多种编码； 2.设备采用组合式设计，符合人体工学，支持落地及桌面安装，以满足不同场景使用需求；要求落地整体安装整体尺寸不大于H1200*W340*D360mm，桌面安装整体尺寸不大于H310*W340*D360mm。 3.内置工控机，含人脸识别摄像头。 4.多功能唯一性标识生成器：采用行式热敏打印，兼容ESC/POS指令集。 5.双人脸识别验证人员身份信息，满足危化品双人双锁要求； 6.电子天平采用专业品牌分析天平，不得采用称重模块，或内嵌式称重称重传感器，以方便后续维护、计量校准。实现危化品用量的自动称量，称量数据实时上传系统，量程不小于6kg，可读性不小于0.1g，天平称重台面需做防腐蚀处理。 7.天平放置台采用层叠式设计，缩小占地面积。隐藏式防脱落抽屉滑轨，称重时可抽出，保障天平平稳。 9.搭载试剂管理软件，可实现试剂的使用管理。 | 5
6 | 矩阵式物联试剂危化品管理系统 | 1.软件系统具备后台端及实验室操控端双端版本，整体方案具备采用B/S(浏览器/服务器)+C/S(操控台)操作模式，要求支持本地部署和云部署两种部署方式；另外，B/S结构具有操作简单、使用维护方便(零维护)等。 2.系统需采用先进的中台和微服务、高可用架构,保证系统的稳定性、可扩展性及对新增需求的快速响应,具有优秀的应用集成和跨平台快速部署能力。 3.软件提供集成接口实现与其他第三方的软件产品进行无缝集成，使系统的操作性能得到扩展与延伸。 4.系统并发满足业务实际需求；要求满足2000人同时在线；并发数达到2000。访问速度方面：在校园网环境内，通常页面访问响应时间≤1秒；页面查询≤2秒；导入、导出数据≤5秒 5.系统禁止采用失去技术升级的系统（如：windows2003、windows7等）；禁止采用含有已知漏洞的组件、应用程序、框架（如：Struts2.5-Struts2.5.10）、应用程序服务器、web服务器、数据库服务器和平台定义，以上系统必须执行安全配置，禁止默认安装。所有的软件应该保持及时更新； 6.保证系统服务正常与上线系统一致，无各种调试、报错信息（如：断点，printf等调试信息）及注释信息，系统需删除系统默认安装的各种例程、文档及管理程序；系统中禁止暴露配置信息（如数据库连接信息），源码备份文件，.git,.svn仓库等。 7.系统服务器需从本机关闭不需要的端口（如：关闭windowsnetbios等服务），设置本机防火墙如iptables对于访问的源地址进行限制，同时相关服务设置类似host.allow,host.deny等策略。须按照标准端口配置服务，严禁自行设置非标服务端口。 8.系统对用户输入进行严格有效过滤防止sql注入，xss跨站脚本，命令执行，crsf跨站请求伪造等，建议采用白名单过滤策略；禁止在HTTP请求中以明文或可逆编码（如base64、url编码等）的形式传递SQL语句到后端程序代入执行，禁止由Web前端直接生成和传递SQL语句到数据库进行执行，数据库查询必须采用预编译和参数结构化查询。 | 1
7 | 设备远程查看终端（服务器硬件架构+软件） | 1.实现新增48套出入库系统的数据汇总功能、数据备份、数据查看、数据共享、权限管理 2.服务器主要用于多机系统的数据共享，常规使用为内网数据共享，在同一网络内的数据通过服务器收集各全生命周期管理平台的数据库数据，经服务器集中处理后在网内使用网页数据查看的方式在电脑端查看和显示。 3.同一个网段查看数据：实现从办公室查看现场的环境情况 4.该系统具有：数据汇总，移动办公，远程查看数据，满足同一个机构所有人员同时操作并发需求，支持浮点运算等等功能。 4.1.数据汇总 设备记录了所有在同网段内的各存储柜及房间试剂的入库记录、出库记录、返还记录、库存数据。 4.2.移动办公 在户外或其他场景，保证在同一网段内，都能通过PC端查看出入库及返还的数据，通过授权查看各设备终端数据。 4.3.远程数据查看 设备具有远程查看功能，通过非加密的授权网络或者4G进行数据的查看。 4.4.试剂定位：通过数据管理实现定位到柜内存放位置的定位功能 4.5.设备支持人员条件查询，按实验人员的姓名来查看试剂的入库记录、出库记录、返还记录、库存记录。 4.6.设备支持时间条件查询，按某段实时间来查看试剂的入库记录、出库记录、返还记录、库存记录。 设备支持存储柜及多房间条件查询，按存储柜及房间号来查看试剂的入库记录、出库记录、返还记录、库存记录。 4.7.设备支持多条件组合查询，能更加精确的查询试剂放置情况。 4.8.Excel导出 设备支持Excel文件导出，支持条件查询来导出Excel。 按时间段导出Excel，也可以按实验人员姓名导出，支持多条件组合查贸易并导出Excel。 导出的数据的内容可以根据所需列数据内容增减查询的参数，保证数据导出的灵活性。根据不同的应用场合来规划对应的导出数据类型要求，以满足名种数据导出的需求。 4.9.SDS查询 设备提供了3000多种试剂的安全数据手册。对需要查看的试剂安全手册通过CAS号精准定位。可以查看试剂的化学品名称、CAS号、公司标识、产品成份、危害标识、急救措施、消防措施、意外溢漏处理措施、处理和贮存、接触控制/个人防护、物理和化学性质、稳定性和反应性、毒性资料、生态资料、废弃须知、运输资料、法规资料和其它信息。 4.10.试剂禁忌 在软件界面输入2种化学试剂名称或CAS号，设备会根据国家标准GB15603-2022来判断这2种化学试剂是否可存放在同一存储区间，是否存在不相容的情况，帮助实验人员规范管理危险化学品存储。 4.11.库存预警 根据设置的库存预警量，当设备发现有试剂库存不够时，会在用户界面提醒实验人员，以方便实验人员及时补充库存，避免影响项目运行进度。试剂报警值可实验人员自定义，应对不同场景，提供库存预警实时数据。 5.远程开锁 通过人员授权实现远程开启双人双锁的电子锁，机械锁现场人员授权开启。 | 1
8 | 组合式安全存储柜 | 1.VOC、温湿度报警探测报警装置，智能控制系统有液晶触摸屏控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统及一体化报警系统。 2.温湿度数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。 3.采用优质离心风机，24伏电流，最大风量570m3/h、转速3100转/min，性能稳定，超静音，无火花静电。 4.高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99%。可以有效处理甲醛、二氧化氮、硫化氢、氨气、氯气、TVOCs等多种刺激性、气味性以及腐蚀性有毒有害气态污染物。过滤器选配：有机过滤器（针对有机溶剂的吸附）；氨类过滤器（氨类试剂的操作，有机试剂）；无机过滤器（针对有机溶剂和无机酸，都能吸附）；HEPA过滤器（针对固体粉末的吸附，能力强）；甲醛类过滤器(针对甲醛试剂的操作，有机试剂）。 5.安全柜含远程开锁功能，实现与出入库系统联动、试剂定位、双人双锁、VOC浓度检测、温度检测 6.柜体自静化处理，分二个区域，酸碱可分开存放 7.柜体设计六门独立存放，各存放区间分权限管理 8.柜体双层结构，柜体外壳采用1.2mm优质冷轧钢板，内箱为优质白色耐腐蚀PP材质，模具一次成型有加强筋结构，内壁预留可拆式通风口； 9.柜体表面采用环氧树脂喷涂工艺，表面涂层大于0.08mm。 10.产品预留通风口，可外接排风系统，符合GB50019采暖通风与空气调节设计规范； 11.柜体层板为防泄漏PP托盘，有效防范泄漏及倾倒风险； 12.配备可拆卸式底座，∅64mm尼龙脚轮，便于箱体移动； 13.柜门颜色遵循GB2893-2008S标准，能通过颜色便捷区分试剂危险类型； 14.钢琴合页设计，确保柜门长久使用不变形； 15.柜体设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； 16.通风管道口径∅150mm，通风管采用ABS材质，应耐高温，阻燃，耐腐蚀； 17.电源AC220V±10%50HZ； | 47
9 | 实验室全生命周期管理系统网络建设 | 1.将各实验室出入库管理系统、安全柜管理系统、废弃物中转系统的网络进行连接。 2.网络连接网络连接线布置到人脸识别系统机柜内，使用专用交换机连接并预留30%端口用于后续功能扩展，各网络电缆均套管或入桥架； 3.各交换机至1层网络机房均使用光纤连接，防止信号过程中外部干扰导致异常的发生； 4.网络连接电缆使用六类及以上的网线连接，传输速率最高可达千兆； 5.各网络连接线接口处均设置明确的标识，标明对应连接位置； 6.预留RJ45网络端口与校内的网络对接； | 1
10 | 实验室视频监控 | 1.1.48间实验室配置单开门房间均配置2个视频监控摄像头，双开门房间均配置4个视频监控摄像头，高清1080P分辨率，带夜间红外监控功能； 1.2.实验室外走廊按实际情况安装不等数量的视频监控摄像头，高清1080P分辨率，带夜间红外监控功能，对人员出入实验室管控； 1.3.各层走廊桥架位置设置4-9U不等的机柜安装POE供电交换机用于摄像机与门禁系统连接，每层机柜数量不小于3个，预留30%端口用于后续功能扩展，各网络电缆均套管或入桥架； 1.4.各交换机至1层网络机房均使用光纤连接，防止信号过程中外部干扰导致异常的发生； 1.5.网络连接电缆使用六类及以上的网线连接，传输速率最高可达千兆； 1.6.各网络连接线接口处均设置明确的标识，标明对应连接位置； 1.7.预留RJ45网络端口与校内的监控系统及网络对接； 1.8设备工作量：160个高清摄像头、12套交换机、4套光口交换机及网络建设配套材料 | 1
11 | 实验室人脸识别门禁 | 2.1.48间实验室主门配置7寸人脸识别装置，并在门上安装磁力锁实现人脸识别门禁功能，屏幕比例9:16、显示屏尺寸7寸、200万双目摄像头、识别距离0.5-2M、IP65防护等级、双目宽动态报像头具备深度学习活体检测能力、采用AI动态算法记录人脸特征数据、支持单人或最多5人同时识别功能、支持防拆报警功能、支持网络连接功能,门禁系统接入至监控系统总控，实现网络内所有门禁权限同步管理功能； 2.2.门禁系统均安装备用电源，用于断电过程中门禁电源的保持，断电保持时间应不小于2小时； 2.3.门禁系统均连接至网络机房用于授权管理； 2.4.各层走廊桥架位置设置4-9U不等的机柜安装交换机用于摄像机与门禁系统连接，预留30%端口用于后续功能扩展，各网络电缆均套管或入桥架； 2.5.各交换机至1层网络机房均使用光纤连接，防止信号过程中外部干扰导致异常的发生； 2.6.网络连接电缆使用六类及以上的网线连接，传输速率最高可达千兆； 2.7.各网络连接线接口处均设置明确的标识，标明对应连接位置； 2.8.预留RJ45网络端口与校内的网络对接； 2.9设备工作量48套人脸识别门禁、48套磁力锁、48套备用电源、12套电口交换机，4套光口交换机及网络建设配套设施若干 | 1
12 | 视频监控信息化管理中心 | 3.1.视频监控系统带存储记忆功能，可记录45天以上监控数据，可通过NVR实时监控或回放，可以通过授权在电脑端即时查看实时画面； 3.2.中控机房内设置不小于50寸显示屏多台上墙，每显示屏16个摄像头画面； 3.3.使用矩阵连接各摄像机网络和显示屏，将各摄像头画面显示于电视墙。 3.4.地面架空铺设防静电地板，架空层内铺设桥架用于网络电缆和光纤的连接、空调系统、照明系统。 3.5专用的电脑用于中心机房数据配置。 3.6 设备工作量8口光纤交换机4套、中心交换机1个、解码器1套、4*8TB硬盘5个、电视机12个、电脑4个、房间防静电建设、组网建设材料 | 1
13 | 仿真多媒体教室 | 1.AI一体化智慧平台1套： 1.1统一身份认：个人账号管理、用户档案管理、用户账号管理、用户权限管理、班级管理、学科管理、教学班管理、课程安排管理、系统设置、1.2在线用户管理、网络访问统计、楼宇/区域档案管理：支持新建、编辑、删除楼宇/区域；支持通过Excel一键导入/导出楼宇/区域信息。 1.3构建校园平面图：支持设定楼宇/区域大小、手动拖动构建校园平面图。 1.4教室/场所档案管理：支持AI智慧教室、传统多媒体教室、实验室、操场等各种类型教室/场所新建、编辑、删除、查询；支持通过Excel一键导入/导出教室/场所档案信息。 1.5设备清单管理：支持查看主要设备资产详细信息，包括设备清单、使用次数、设备厂家、型号、责任人等，支持日志筛查和导出。 1.6操作日志管理：支持对所有身份人员的档案操作行为进行记录，并可对日志信息查询、导出等。 1.7可对接学校所使用的各类应用系统，为不同类别的用户提供便捷访问入口； 1.8为校园内各类用户提供个性化桌面定制服务，并可将各资源库入口添加至桌面以便快捷获取资源； 1.9提供教学资料采集和资料编辑等管理功能，配备课前、课中、课后等学科教学工具； 1.9为校园内各类用户提供“个人小秘书”服务，如个人消息查阅、日程提醒、数据统计、分类汇总、个人网盘等。 1.10公告信息显示：支持重大公告、课程预告、本周课表、本周值日、班级风采、校园活动、失物招领等信息显示。 1.11环境信息显示：支持实时显示本地当前的天气信息，非上课时间显示教室内的各种环境信息，如温度、湿度、PM2.5、光照等。 1.12课堂直播：支持在上课时间通过班牌查看教室内上课的信息及课堂直播视频、室外巡课等。 1.13学生考勤：支持学生刷卡或人脸识别记录考勤，并将数据对接至考勤系统。 1.14考试模式：支持指定班牌在特定的一段时间内进入考试模式，在考试模式期间，班牌可以显示考试信息、切换进行考试认证签到（支持打卡认证与人脸认证）、查看考试实时监控和远程巡考、课表联动：支持同步课表信息调整，并显示调课公告。 1.15显示信息管理：支持通过“班牌管理系统”可以添加、删除显示信息。 1.16个人中心：支持不同用户在个人中心认证登录后查看或使用相应的功能，认证方式包括刷卡认证、账户认证、人脸认证等，学生认证后，可查看个人考勤、个人课表。教师认证后，可查看班级考勤、个人考勤，可以开关门禁、开关教室、资产报修。管理员认证后，可查看个人考勤、开关门禁、开关教室、资产报修。 1.17设备远程统一控制：支持根据课表或考务安排，通过PC、移动设备（Android、iOS）课前或考前对多媒体教室设备进行即时管控，或根据课表信息定时智能启停，可显示教室状态、教室监控，支持控制空气开关、灯光、窗帘、插座、风扇、新风机、空调、投影仪、投影幕、信号源切换、班牌开关、门禁开关。、智能光感调节：支持通过设置光感调节时间段、光照阈值参数，实现自适应开关灯光。（需配套硬件光照传感器）、智能温控调节：支持通过设置温度调节时间段、温度阈值参数，实现自适应开启、关闭空调、设置温度。（需配套硬件温度传感器）、教室预约：支持移动端或Web端、微信小程序进行教室预约，学生/老师可提前预约使用教室，管理员可审核预约，预约成功后可与教室设备联动。 1.18教室应用场景设置：支持对教室设置不同的应用场景，包括教学、考试。可根据场景自适应开关教室不同的物联网设备。支持设置统一关机时间。 1.19系统联动管控：支持通过课程表设置，提前开启教室、课后关闭教室。支持在未购买一卡通情况下，通过Excel导入管理员/教师用户的卡片信息，实现刷卡取电，支持结合应用场景的设置联动上电的设备。 1.20创建考试：支持对接标准化纸笔考试的考务管理，可创建、编辑、查询考试，考试结束后支持考生认证信息及考场异常记录信息查看。、智慧监考：支持考生人脸、身份证或手动认证，支持教室内考试广播播放，支持监考老师考室内进行无感监考及考试异常信息记录。 2.网上课堂平台1套：网上课堂数据统计中心:包括教室状态信息、直播信息、录播资源信息、服务器信息、课表信息总览，同时对教室设备以及服务器异常进行预警，方便管理员对当前的整个系统做一个统一管理、课表联动直播：系统支持按照课程安排自动打开课堂直播，管理员可管理某堂课直播的开启、关闭、直播课程预告：系统根据课表提前预告直播课程信息，包括：课程名称、上课地点、主讲教师等、直播实时交流：教师和学生能够在课堂直播上进行实时聊天，支持语音、文字图片的发送接收、直播课堂管理：支持管理员添加直播、编辑直播预告、关闭直播、在线直播听课：支持教师在线观看直播以及直播画面的切换；支持学生在线观看直播、直播画面切换、在线互动交流、移动端课后点播：可通过移动端（Android、ios）按课程表点播课堂教学录播视频、课后作业布置：教师可在课后点播中布置本堂课课后作业，支持输入作业内容，上传图片，可查看学生整体完成情况，以及单个学生作答内容、学生作业作答：学生可在课后点播中完成作业作答，支持答案拍照上传或选择作答图片上传、在线管理：支持对课程资源库分类目录在线管理，可按时间等进行管理，包含课堂上课相关学习配套资料等、在线浏览：支持音视频、图片、Word、Excel、PPT、文本文件、网页等的在线预览；具有点赞功能，同时支持下载数、浏览数以及点赞数的显示、主题讨论：支持对资源进行在线评论及回复、资源管理：管理员能够对资源进行删除、编辑管理、点播资源管理：系统按课程信息自动生成点播资源，教师可观看自己课堂教学视频，且可对其进行删除、编辑。 3.红外无线扩声主机117台：采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境、频率响应范围：50 Hz ~ 20 kHz、信噪比：≥90 dBA、总谐波失真：≤0.04%、最大输出功率: 60 W×2（6Ω/8Ω）、30 W×4（8Ω）、支持红外频点自定义，具备不少于2个传输频点可选、不少于2路可独立调节音量的线路输入（LINE IN），不少于1路线路输出（LINE OUT）、具有不少于2个带自动信号检测功能的RJ45信号网口，可扩展连接4个或以上数字红外接收器、具有高低音调节功能、具有一键开启自适应啸叫抑制AFC功能、具有“红外优先”模式，此模式下开启数字红外无线麦后有线麦克风自动静音，关闭此模式数字红外无线麦与有线麦克风可同时拾音、具有1路Micro USB接口，接入电脑后数字红外无线麦可实现PPT翻页功能 4.数字红外无线教学扩声系统主机4台：采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；、频率响应范围：主机-主机：50 Hz ~ 20 kHz 麦克风-主机：50 Hz ~ 20 kHz；、内置功放，可直接连接扬声器使用，最大输出功率：60 W×2（6/8 Ω），30 W×4（8 Ω）；、总谐波失真≤0.05%；、支持红外频点自定义，具备不少于4个传输频点可选；、具有OLED显示屏，可实时查询与设置系统状态，不少于2种系统语种；、具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制；、具有多重警报触发功能，可通过主机报警开关、中控系统或数字红外麦克风触发报警；、不少于2路线路输入，不少于2路线路输出；、通过USB线连接到电脑，可配合数字红外无线麦克风实现远程PPT翻页功能，同时可实现数字信号的无损录音，可以将流媒体音频信号直接输入到本系统，实现无损音频传输；、具备自动衰减功能，智能控制外接音频，保证数字无线麦克风发言音量；、具备自适应啸叫抑制AFC功能开关；、具有不少于2路带自动信号检测功能的RJ45接口，可扩展连接至不少于4个数字红外接收器。 5.红外接收器121台：采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境、接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°、具有不少于1个RJ45信号网口、红外线波长≥870nm、带频点选择拨扭，接收器具有两组频点选择，可与主机搭配调谐，稳固信号传输、自带防脱安全绳，可有效预防接收器的意外脱落。 6.有线麦克风121台：自带一路鹅颈麦克风，麦克风杆具有头尾两节软管，可实现多角度、高度调节，并有效延长使用寿命；、灵敏度：-46dBV/Pa；、频率响应范围：30Hz ~ 20 kHz；、最大声压级：125dB（THD＜3%）；、鹅颈麦克风音量可独立调节不影响其他麦克风或线路信号；、具有1个数字红外无线麦克风充电位，教室原有无线麦克风可适配充电，具备防过充保护功能，麦克风未断电即放入充电座的情况下可以自动断开内部电路并进行充电；、电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护、充电座内置电子锁，需具有不少于1路3.5mm RS232接口，可接入教室中控主机，解锁无线麦克风；、充电座支持微信小程序或APP扫码解锁。 无线麦克风4台：采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，红外线波长≥870nm，可正常工作于阳光下的环境、具有LED指示灯，通过不同显示模式体现当前麦克风工作模式及信号源、扩展性能强，具有3.5mm接口支持外部音频输入，与其它音频设备（如MP3、手机等）灵活组合、具有独立的麦克风增益调节按键，可根据使用者需求随时调节拾音灵敏度、使用可充电锂电池，持续发言时间不小于6小时、无线麦克风具有电量提示功能，支持不少于2种充电方式；、无线麦克风支持PPT翻页功能。、自带电子锁锁口，可搭配电子锁进行话筒安全管理；、支持“PTT”（Push To Talk）模式，按住功能键开启麦克风发言，松开后麦克风即关闭。 7.激光投影机4台：显示技术：LCD*3;面板尺寸：≥3x0.64”、光源类型：纯激光光源、亮度：≥7200lm（ISO21118标准）、物理分辨率：≥1920x1200、对比度：≥6,000,000:1、镜头参数：投射比：≥1.2~2.0:1；变焦比：≥1.6倍、接口：VGA INx1、HDMI INx2、Audio IN（3.5mm）x1、Audio Out（3.5mm）x1、VGA out x1、RS232C x1、RJ45x1、USB-Bx1、USB-Ax1、扬声器16Wx1。 8.幕布4套：规格：180英寸 比例：16:9 9.音箱4台：定阻输入：8 Ω；、额定功率：40 W 10.互动音频主机117台：6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭。、3路Line-IN输入,分别为：录播输入，课件输入，无线麦输入。、3路Line-OUT输出，具体定义为：1，远程输出（包含无线麦、吊麦、课件）；2，录音（包含无线麦、吊麦、课件、远程音频输入）3，输出至音箱（包含无线麦、课件、远程音频输入）。、6路平衡输入可做16段EQ处理。 11.吊麦234个：频率响应 100Hz～18KHz；灵敏度 -40dB±3 dB。、指向特性 超心型 ≤135°；输出阻抗 200Ω±30%；输出幅度 Max 300mV。、最大承受声压 110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%）；动态范围 76dB（A）；信噪比 60dB（A)；附属品 防风海绵罩。 12.云桌面管理软件4套：系统登录管理、集群状态信息实时更新、集群状态管理、系统镜像管理、云终端管理、用户管理、云桌面高级管理、应用场景个性化切换、用户云桌面移动办公、虚拟子网配置与管理、终端管理、终端云盘应用、跨网段系统升级 13.多媒体智慧课堂教学软件4套：专属界面定制：支持教师操作界面个性化定制，教师用户设定课程名称、资料显示背景、工具条展示位置，支持管理员设置登录方式。.统一身份认证：支持在当前系统登录后，无需再次认证可进入其他对接系统。.学生点名：支持教师设置点名方式，包括移动点名和手动点名。移动点名方式是根据学生进入系统时记录签到信息，系统自动匹配出勤信息；手动点名方式，教师可手动设置记录学生出勤状态。.资料展示及讲解：支持从不同资料来源选用各种类型的教学资料，支持PPT分页展示和音视频播放控制，支持手势放大缩小文本文字，支持图片旋转、手势放大缩小、位置拖动等功能。.资料共享：支持教师将共享资料上传至系统，文件格式包括音视频、文档、图片等，学生可通过移动端下载学习。.课堂教学工具：提供计时器、人工考勤、放大镜、量角器、直尺、资料共享、学生提问、信号源切换等特色工具。.视频展台：支持打开外置的USB视频展台，支持画笔标注、画面放大缩小、旋转、分辨率切换、亮度调节等功能，同时可以支持视屏资料拍照并一键进入上课功能。.电子黑板：提供黑板书写、橡皮擦、撤销、恢复功能，可以新建多个黑板进行书写，提供黑板切换、板书内容保存功能。.互联网连接：支持教师打开互联网功能，截取屏幕内容进行上课。.电子画笔：提供电子画笔工具，包含截图、画笔、橡皮擦、撤销、清屏等功能。.平板教学：支持教师使用移动设备下载教学助手APP进行平板教学，提供无线投屏、课件演示、拍照上传、移动白板等功能。.移动听课：支持学生使用移动设备下载智慧课堂学生端APP进行移动听课，支持课堂接入、上课资料显示、共享资料下载、学生提问、点名认证等功 能。.随堂反馈测试：支持学生在听课端点击学生提问进行提问，支持文字、图片形式，教师可查看学生提问内容；支持教师制作课堂测试内容，提供选择、抢答、问答等作答方式，系统自动评估且可视化呈现结果。.课堂录制：支持对接课堂录播软件，具有课堂录播功能，可实现自动录制（关联课程表信息）和手动录制（未关联课程表信息）两种方式，录制内容包括教师上课、学生听课、电脑屏幕三路画面；录制资源自动保存到录播资源中心，教师可选择相关视频资源进行上课。.设备管理：支持对接设备管控软件，教师可集中控制教室内外设设备状态，包括灯光、窗帘、投影仪、投影幕等。 14.课堂录播及信息采集软件4套：具有精品录播突出课堂板书特写、教学课件特写等、图像合成、物联网接口信息采集功能. 15.互联网公有云服务1套：公有云服务，使得直播内容浏览、直播、点播等更加流畅。外网观看直播、参与课堂。 16.多媒体智慧教室控制主机10套：集成物联网控制、X86 客户机、高清录播、全千兆交换机等模块、采用 intel I5-12400，16G 内存、512G SSD 固态硬盘； 、内置的高清编码模块，支持 1920*1080、25Hz、H.264 编码，并支持RTSP/RTMP 流推送； 、内置全千兆的 6 口交换机，其中两路为 POE 标准接口； 、USB 接口：≥3 路 USB3.0、≥3 路 USB2.0； 、内置三切一的 HDMI 信号切换分配器，提供≥2 路 HDMI 信号输出，≥ 1 路 HDMI 信号输入，支持输入的 HDMI 信号音视频分离； 、内置高信噪比音频模块，提供≥3 路 3.5mm 双声道音频输出，≥5 路3.5mm 音频输入，其中 1 路 3.5 鹅颈话咪输入接口（支持幻象电源供电）， 失真度≤1%，信噪比≥70dB(A 计权)； 17.电子班牌4套：21.5寸高清触摸屏、分辨率：1920*1080、内存+硬盘：2G+16G、标准RJ45接口10/100M、带打卡模块、无闪屏 18.讲台4套：.显示器的结构：支持17-22寸液晶显示器安装.扩展功能及防静电装置：支持中控，主机，DVD，功放等安装，并配置有专门粉笔盒放置处。讲台配防静电接地装置；.定制要求：讲台外观及内设装置可定制化；.讲台含桌面信息插座：多功能电源插口、VGA/HDMI插口、网络等信息插口。.USB键鼠套装。 19.显示器4套：21英寸显示屏 20.电源线、HDMI线、网线、水晶头等辅材1批 21.硬盘录像机2套：操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：Web，本地GUI； 接入路数：32路；硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T。；分辨率：32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF；解码能力：不开智能 2路32M@25fps; 2路24M@25fps; 4路 16 MP@30fps; 5路 12 MP@30fps; 8路 8 MP@30fps; 12路 5 MP@30fps; 16路 4 MP@30fps; 32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25fps; 1路 24 MP@25fps; 2路 16 MP@30fps; 4路 12 MP@30fps; 6路 8 MP@30fps; 8路 5 MP@30fps; 12路 4 MP@30fps; 24路 1080p@30 fps解码；多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路；报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出；画面分割：主屏: 1/4/8/9/16/25/36辅屏:1/4/8/9/16；前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA接口；音频输出：2路，RCA接口；HDMI接口：2个；VGA接口：2个；人脸检测前智能性能（路数）：16路；人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸；人脸识别前智能性能（路数）：16路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持16路，图片人脸16张/秒2、后端人脸检测+后端人脸比对支持2路，视频流人脸12张/秒；结构化前智能性能（路数）：8路； 22.硬盘16块：单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：5400RPM； | 1
14 | 活性炭饱和度在线监测系统 | 3.1.流量（风速）传感器：0－30m/s； 3.2.风量范围：＜999999m³/h； 3.3.压差范围：±2KPa； 3.4.数据采集、计算、传输装置：由单片机以及相关电子电路组成，传输风速，风压并计算风量等数据，与历史运行数据对比； 3.5.人机对话界面：触摸显示终端，具有触摸输入、实时显示、报警数据统计，可设定吸附箱报警压力压差、风速等数据； 3.6.状态指示：指示灯指示运行停止状态，声光蜂鸣器用于提示系统运行过程中的异常； 3.7.依据风速变化关系自动启停监测系统； 3.8.报警历史数据查询； 3.9.系统的Lora载波信号的远传，空旷地传输距离达3500M 3.10.服务器与终端传输：LORA470Mhz无线传输 3.11.频率范围：470Mhz±10Mhz 3.12.网络传输方式：Lora载波 | 15
15 | 试剂管理 | 1.一体式工业平板机：出入库系统的应用软件安装平台，出入库管理系统运行于操作系统上，平板机自带触摸面板，实现人机对话数据的交互。 2.RFID读写器：入库过程中读取RFID标签序列号与写入标签序列号，出库过程中识别标签序列号。 3.称重模块：在入库过程中需要对药品的重量进行核验时，称重模块将作为重量输入的依据自动将重量输入到系统，系统实时显示当前被核验药品的重量，入库的重量将数据记录到数据库，同时可使用人工输入重量的方式输入重量；称重模块出库过程与入库具有等同功能。称重系统使用0-3Kg一体式电子称与RFID、IC卡识别及PC主机集成于一体、电子称具有大尺寸LED显示器、AD转换次数20次/S、分度值1、最小分辨率1g。 4.IC卡读卡器：出入库系统具有多种认证方式，当使用IC卡认证时作为认证终端使用，当使用数据分级授权时将作为授权终端使用。 5.主控系统板：作为各终端设备与主机间数据通信的转换机构，实现所有设备与PC间的数据互联。 6.RFID标签：符合ISO18000-6C协议，标签打印机将标签内容找印至标签表面方便工作人员精准识别。 7.试剂管理软件具有：实现危险化学品入库、出库、返还、管理等功能。 8.试剂定位，通过数据管理实现定位到柜内存放位置的定位功能 9.设备支持人员条件查询，按实验人员的姓名来查看试剂的入库记录、出库记录、返还记录、库存记录。 10.设备支持时间条件查询，按某段实时间来查看试剂的入库记录、出库记录、返还记录、库存记录。 设备支持存储柜及多房间条件查询，按存储柜及房间号来查看试剂的入库记录、出库记录、返还记录、库存记录。 11.设备支持多条件组合查询，能更加精确的查询试剂放置情况。 12.Excel导出 设备支持Excel文件导出，支持条件查询来导出Excel。 按时间段导出Excel，也可以按实验人员姓名导出，支持多条件组合查贸易并导出Excel。 导出的数据的内容可以根据所需列数据内容增减查询的参数，保证数据导出的灵活性。根据不同的应用场合来规划对应的导出数据类型要求，以满足名种数据导出的需求。 13.SDS查询对需要查看的试剂安全手册通过CAS号精准定位。可以查看试剂的化学品名称、CAS号、公司标识、产品成份、危害标识、急救措施、消防措施、意外溢漏处理措施、处理和贮存、接触控制/个人防护、物理和化学性质、稳定性和反应性、毒性资料、生态资料、废弃须知、运输资料、法规资料和其它信息。 14.试剂禁忌 在软件界面输入2种化学试剂名称或CAS号，设备会根据国家标准GB15603-2022来判断这2种化学试剂是否可存放在同一存储区间，是否存在不相容的情况，帮助实验人员规范管理危险化学品存储。 15.RFID专用标签打印机 16.支持IC卡、密码、人脸识别登陆功能。 17.支持试剂管理系统的基础硬件建设。 通道管控安全系统是由RFID高频通道门与软件来实现管理 1试剂异常出库提醒 当实验员工拿取试剂出库时，设备会通过RFID读卡器读取RFID标签，再通过RFID标签存储的唯一EPC数据读取服务器绑定试剂的内容，进行试剂出入库状态对比。 当试剂没有按照正常流程出库，设备就会检查出试剂出库异常，并显示到界面上，并用红色背景提醒实验员。提醒管理员试剂出库异常。 2电话短信提醒功能 当实验员工拿取试剂出库时，设备会通过RFID读卡器读取RFID标签，再通过RFID标签存储的唯一EPC数据读取服务器绑定试剂的内容，进行试剂出入库状态对比。 当试剂没有按照正常流程出库，设备就会检查出试剂出库异常，设备报警装置就会启动，并对管理人员进行电话、短信、微信方式通报。提醒管理员试剂出库异常。 3灯光语言报警功能 当实验员工拿取试剂出库时，设备会通过RFID读卡器读取RFID标签，再通过RFID标签存储的唯一EPC数据读取服务器绑定试剂的内容，进行试剂出入库状态对比。 当试剂没有按照正常流程出库，设备就会检查出试剂出库异常，设备报警装置就会启动，设备会进行语言播报和灯光报警启动，提醒管理员试剂出库异常。 4数据备份功能 设备监测到出库异常数据会通过网络上传到服务器进行记录，用来查询出库异常的数据，保证试剂的规范管理和安全。 | 1
16 | 门禁与电器联动 | 1.自动安全门控制系统 1.1.自动门具备防夹功能；自动门与区域内烟感联动，异常状态下自动开启自动门，门开启30S后自动切断安全门电源防止意外情况发生。 2.人脸识别系统(使用门禁系统的人脸识别装置）内置权限管理功能，通过高等级授权后同一网络内的终端可指定不同的人员进出门权限。 试剂库外人脸识别装置与机械锁联动实现双人双锁管控，库内人脸识别装置用于室内开门和关机联动控制。 3.语音唤醒/播报系统 3.1.具备AI离线语音识别模块，内置神经网络处理模块，支持DNN\TDNN\RNN等神经网络及卷积运算硬件运算，非软件运算用以减少软件资源开销。 3.2.语音控制系统：通过识别解析指定的命令词控制对应的器件动作。 3.3.语音模块与主控系统采用总线连接，通过MODBUS通信协议与主控系统数据交互，实现主控系统动作时语音系统同步联动执行。 3.4.系统各主要运行过程及与安全相关的功能均设置了语音播报功能提示用户注意操作或人员人身安全事宜，做到防止意外产生 4.温度自动控制系统、灯光自动控制系统 4.1.系统运行状态下，授权与否均实时的调整房间内的空调运行状态，当温度超设定值时自动启动空调进入制冷模式。 4.2.授权状态时温度正常状态时进入送风模式保持空气流通，空气经进风栅格进入，经由空调机组的滤网过滤大颗料粉尘杂质进入蒸发器，由对应的管路与数个排风口相连，进入房间的洁净的空气最后经排风风机构成的循环系统将室内不纯净空气带走，集中在排风风机“呼出”，而排出的不纯净空气不再做循环运用，新旧风形成良好的循环从而保障和保护操作人员安全。 4.3.授权状态时温度超制冷启动温度时自动切换到制冷模式运行，空气经进风栅格进入，经汽化潜热来自被冷却的空气后，使空气冷却变冷，到达制冷温度过程后汽化潜换过程停止，空气冷却系统自动转换到送风模式解除制冷剩余的结霜，解除结霜后自动关闭送风风机运行。 4.4.授权进入系统后自动开启净化灯组合，迎宾灯光同进被打开，为保障人员工作环境的空气流通系统自动启动排风风机工作，使室内空气一直处于新风换风工作状态，授权退出时自动延时关闭灯光及排风风机，除低系统待机功耗及减小带电系统给试剂库带来的潜在风险。 4.5.主控系统配置红外通信接口，模块具备学习功能，可通过学习空调遥控器的功能键并存储对应按键功能，系统记录的空调按键功能可实时模拟空调遥控的功能控制空调的各种运行工况。 4.6.主控系统根据人员的授权状态自动控制灯光状态，灯光的开启与关闭均通过软件人工智能计算后执行。 4.7.进入门顶部位置传感器检测区域延时后自动开启迎宾灯光，此时可通过视窗观察内部运行状态，人员离开传感器检测区域时延时关闭迎宾灯光。 4.8.温度自动控制系统与灯光自动控制系统，操作间配置一套，存储间配置一套。 5.报警系统 系统运行状态下，当温度高于设定值时将自动开启空调，高于设定值时通过系统自动计算后通过自动门上方的报警器声光报警提示异常状态发生。 系统配置的有线联网型光电式烟雾探测器，当探测到火灾发生时且人员存在的情况下自动将安全门打开，并于自动门上方的报警器声光报警提示异常状态发生。 系统配置紧急报警破碎开关按钮，由于异常原因导致无法出门状态发生时，可通过破碎紧急按键开门，此时自动门上方的报警器声光报警。 | 1
17 | 实验室化学品化学品安全存储及仓库建设 | 操作间建设 1.房间改造：隔离出一个操作间，用于存取试剂出入库，有试剂管理系统一套。 2.电路改造：将原有的电线、点灯、插座等电路电气部分拆除，电路整改为防爆电路，电器换成防爆电器，安装防爆空调，侧墙安装主通风管，房间门上加装磁力锁及电磁感应头，外侧门上头各安装安装1个声光报警灯。 2. 增加防爆配电箱，操作区动力电源就近连接至房间防爆配电箱，采用三相电源供电，线缆采用6平方电缆，套镀锌钢管； 3. 房间入口外左边操作间前段位置设置静电释放装置 4.更换原有危险化学品存储柜，易挥发性试剂用自净化防爆安全柜，其他化学试剂根据不同化学性质选用不同的防火防爆安全柜存储。 5.温度、可燃气体浓度实时监控，使用防爆传感器；仓库视频监控，采用防爆摄像头。" 智能控制系统 "2.1控制系统配备不小于15英寸的触摸控制屏1块，分辨率不低于1024×768，可视角度160(水平)/140(垂直)，对比度不低于700：1，能实时显示各项参数状态,集成高阶GPU图形处理器，支持多种GBK GB2312字库、图片、二维码显示，配置专用操作系统。 2.2配备主控系统制模块及远程控制模块，处理器为服务级处理器，超宽工作电压范围，工作温度-40~105℃，配置不少于5组串行通信端口、不低于12位的高精度模拟比较器等。搭配工业级高性性能通信组件。 2.3配置功能丰富的 M2M 4G通信模块，模块内置符合 ISO 7816-3 标准的 SIM 卡接口，自动识别 3.0 V 和 1.8V SIM 卡。支持时钟关断模式；通过调整波特率参数，支持速度增强型 USIM 卡；支持 DMA 发送/接收；支持注销模式下的自动省电模式。 2.4整个设备由微型计算机系统集中控制，根据客户设定参数，计算机系统自动实时检测各传感器参数，智能联动控制排风速率、废气处理系统的启停、温度控制系统的启停、门禁及照明系统的开关、预警及报警等各功能。 2.5当参数指标达到预警设定值时，控制系统通过云管理平台给管理员发送短信或语音预警通知，便于用户提前处理险情；在可能发生危险的情况下，控制系统会启动声光报警，报警音在85分贝以上，能提供远距离报警。 2.6控制系统支持手机微信或QQ扫一扫屏幕二维码即可登录或远程查看包括但不限于：过滤器工作状态、酸雾吸收状态、排风系统排风风速、柜体外温度、湿度、柜体内温度、排风状态、柜体前后门开门状态、照明状态、可燃气体浓度、柜内空调状态及当前设定温度等工作状态等参数。 登录成功可远程查看： 2.6.1柜体内当前运行的所有工作状态参数。包括但不限于：净化系统运行状态、酸雾吸收状态、排风系统排风风速、可燃气体浓度、空气湿度、柜体内外温度、柜体内前后门状态、照明状态、柜内空调状态、用户卡状态等。 2.6.2三个月内所有的开关门记录。记录着每一次开关门时间及开门用户。 2.6.3所有时段的故障记录。包括：温度预警，可燃气体浓度预警、温度报警、可燃气体浓度报警、电源断电报警等报警详情及报警的时间。 2.6.4智能控制系统内置有电磁锁单元，系统自动记录存储开门/关门时间信息，电子锁兼容校园卡、公交卡、银行卡等刷卡开门，可同时支持1个管理员卡和4张用户卡。" 物联网（云平台）远程监测系统 "3.1供应商需开通云管理平台，通过登录云管理平台，供应商可远程监测正在运行的废弃物中转系统的各项工作状态参数； 3.2通过云管理平台，供应商可远程设置实验室废弃物暂存柜运行（预警）参数，协助用户管理； 3.3通过云管理平台当温度或者可燃气体浓度达到限定值时，控制系统会发送短信通知提醒客户注意，可以设置不少于五个电话，同时报警。通过云管理平台当温度或者可燃气体浓度达到报警值时，控制系统会通过语音电话等方式向用户发送警报通知，可以设置不少于五个电话，同时报警。" 视频监控系统 "4.1柜内配置不少于2个防爆视频监控摄像头，分辨率不低于1080P，带夜间红外监控功能； 4.2外部配置至少2个分辨率不低于1080P的外围监控摄像头； 4.3留有RJ45网络端口可与校内的总监控系统对接； 视频监控系统带存储记忆功能，可记录一个月以上监控数据，可以在手机、电脑上随时查看。" 传感监测系统 5.1柜外设置温湿度传感器、柜内设置温度传感装置、可燃气体监测传感装置各一套，带LED现场数据显示功能，用于柜体内外部环境监测；各传感装置能24小时实时监测柜体内部，当指标达到设定安全值时，通过控制系统智能执行各类处置措施和报警。 内部储存系统 "危险化学品贮存室： 6.1、PP酸碱柜 （1）数量：2个； （2）规格：1090*460*1650(mm)±2%； （3）层板：4块 （4）采用厚度大于1.2mm 的优质钢板经过点焊接，使用寿命长达十年，具有优质的防火安全性全部采用双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层。底部有5厘米高的防漏液槽，防止液体意外流出柜子内部都喷涂环氧树脂，再进行高温处理，防止工作现场化学性物质的腐蚀。外部结构：在安全柜的两侧装有2个防闭火装置的透气孔联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙柜子外部都喷涂环氧树脂，再进行高温处理，防止工作现场化学性物质的腐蚀。 6.2、毒害品储存柜（防火防爆） （1）数量：5个； （2）规格：1090*460*1650(mm)±2%； （3）层板：4块 （4）柜体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树酯粉末喷涂，烘热固化处理。 柜体右侧设有可调进风口，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ64mm的移动脚轮，便于柜体移动。 铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807/2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度150℃/180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存安全性）。 6.3、可燃品储存柜（防火防爆） （1）数量：5个； （2）规格：1090*460*1650(mm)±2%； （3）层板：4块 （4）柜体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树酯粉末喷涂，烘热固化处理。 柜体右侧设有可调进风口，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ64mm的移动脚轮，便于柜体移动。 铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807/2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度150℃/180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存安全性）。 6.4、易燃品储存柜（防火防爆） （1）数量：7个； （2）规格：1090*460*1650(mm)±2%； （3）层板：4块 （4）柜体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树酯粉末喷涂，烘热固化处理。 柜体右侧设有可调进风口，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ64mm的移动脚轮，便于柜体移动。 铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807/2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度150℃/180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存安全性）。 6.5、带自净化功能储存柜（防火防爆） （1）数量：3个； （2）规格：900*510*1910(mm)±2%； （3）层板：4块 （4）柜体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树酯粉末喷涂，烘热固化处理。 （5）VOC、温湿度报警探测报警装置，智能控制系统:七寸液晶触摸屏控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统及一体化报警系统。 （6）温湿度数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。 （7）采用优质离心风机，24伏电流，最大风量570m3/h、转速3100转/min，性能稳定，超静音，无火花静电。 （8）高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99%。可以有效处理甲醛、二氧化氮、硫化氢、氨气、氯气、TVOCs等多种刺激性、气味性以及腐蚀性有毒有害气态污染物。过滤器选配：有机过滤器（针对有机溶剂的吸附）；氨类过滤器（氨类试剂的操作，有机试剂）；无机过滤器（针对有机溶剂和无机酸，都能吸附）；HEPA过滤器（针对固体粉末的吸附，能力强）；甲醛类过滤器(针对甲醛试剂的操作，有机试剂）。 6.6、防爆冰箱 （1）数量：1台； （2）规格：474*505*1050(mm)±2%； （3）耗电量0.55kwh/24h. 6.7、强酸强碱柜、开放式货架每层均配置防泄露托盘。" 通风排气系统 "7.1通风排气系统由至少2个通风可调式百叶窗、至少1台防腐变频离心风机及通风管汇、止回阀、消音器等组成。排风系统与控制系统有联动功能，当控制系统监测到内部指标超标时，自动启动排风系统，风机为防腐材料离心风机，底座配备减震措施。 7.2柜内设置通风百叶窗，百叶窗内部设有防虫鼠网，用于进风； 7.3强制排气使用防腐变频离心风机； 7.4防腐变频离心风机要求：离心风机使三相异步变频电机额定频率AC380V/50Hz，功率：≥2.2Kw，风量：1600~3500M3/h，转速不低于2900rpm，噪音：≤85dB。 7.5噪音检测符合GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》。" 废气净化系统 "8.1柜体设置废气净化系统，采用过滤净化器+活性碳+酸雾吸收塔等多级组合式处理工艺，独立于暂存柜柜体之外（不能放置于柜体顶部，防止噪音和震动）。 8.2在暂存柜外延柜内设置废气净化系统，废气净化系统必须完全与柜体有封闭隔断，通过管路与柜体相连，保持一体式结构，方便于移动与更换耗材。 8.3过滤净化器检测达标的项目应包括但不限于：苯、甲苯、二甲苯、甲醛、甲醇、氨、硫化氢、甲硫醇、二甲二硫、苯乙烯、挥发性有机物VOCs。 8.4酸雾吸收塔检测达标的项目应包括但不限于：氮氧化物、二氧化硫、硫酸雾、甲醛、甲醇、氨、硫化氢。 8.5净化处理后废气排放符合《GB16297大气污染物综合排放标准》。 8.6废气净化系统处理风量:≥2500M3/h。" 温度控制系统 "9.1温度控制系统由全内壁防火隔热层、至少1台防爆空调等组成。 9.2柜体内壁设置≥50mm厚的A级防火隔热，内部填充物密度大于220kg/m3，防止气温过高时内部温度过热。 9.3柜体内设有防爆空调，在室温过高过低时能有效控制柜内温度。 9.4防爆分体空调要求（严禁用窗机、防震动和噪音）；制冷/制热功率：≥2匹。（提供防爆合格证书复印件）" 防爆供电系统 "10.1防爆供电系统由至少1个防爆配电箱、3个防爆日光灯、2个防爆应急灯组成，柜内所有电路敷设需按照防爆要求设置。 ▲10.2依据现行检测标准GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》、GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》、GB/T 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》，检测内容包含但不限于保护导线（体）、耐压试验、有效接地连续性试验、抗电强度等，检测结果符合标准要求。 10.3主控配电箱外壳采用铝合金材质，经环氧树脂涂装。 10.4内部照明采用防爆日光灯，出口处设置防爆应急灯。 10.5内部温度传感器使用防爆设计，内部空调使用防爆设计，内部可燃气体传感器使用防爆设计。 10.6防爆配电箱防爆等级达到ExdIIBT6GB（或以上）。" 防静电地面处理 对仓库地面做防渗漏和防静电处理 消防灭火系统 "12.1柜体内顶部配有自动灭火装置不少于6套，每个重量≥6kg，在起火温度升高时，灭火装置内的干粉药剂在氮气作用下自喷嘴喷出，进行灭火，灭火装置具有灭火速度快，使用安全等特点。 12.2柜体内配有至少4个手投式灭火装置，每个重量≥1kg，在紧急情况下可以人工投入灭火。 12.3消防箱配有至少2个干粉灭火器，每个重量≥8kg。" 个人防护装置 13.1内嵌式个人防护箱内配有特种防护服不少于2套、特种防护面具不少于2套、防护手套不少于2双、防护眼镜不少于2副等个人防护用品。 静电、雷电防护装置 "14.1柜体门口设置有人体静电释放柱，与柜体主体连接，用于工作人员在进入前触摸，泄去其身体上所携带的静电荷，用于防范静电危害； 14.2主电源接入处安装有独立的防雷浪涌保护器，用于防范雷电危害； 14.3暂存柜防雷检测符合检测标准《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》GB/T32937-2016。" 紧急逃生装置 柜体尾部设置有从内部打开的紧急逃生门，紧急逃生门上方装有应急照明灯和安全出口指示灯，紧急情况下方便人员撤离。 紧急洗眼冲淋装置 "16.1冲淋器高:2100mm±20mm，洗眼器高:1030mm±20mm。 16.2洗眼冲淋器使用SS304不锈钢组合式结构，可耐水压≥5kg/cm2(0.5MPa)。 16.3安装在离柜门外一边，紧急情况下能在5S内到达。 16.4洗眼器应具有泄水装置，能将管路内的水排出，防止在寒冷天气下使管路结冰。" 备用电源 "17.1控制系统备用电源停电延时≥1小时负载如下：信息设备及照明（控制系统、防爆灯具、电磁锁、监控系统、各种传感器）负载实际功率0.5KW（±5%）。 17.2输入电压：220VAC±10％，输入频率：50/70Hz±3Hz，具备AVR自动电压调节功能，可以在市电发生波动时，AVR功能瞬间投入进行电压修正。 17.3具备防雷浪涌功能，保证接入设备的使用安全性；具备电池保护功能，通过智能、精确的充放电技术，有效延长电池使用寿命。" 试剂管理系统 "主要由一体式工业平板机、RFID读写器、称重模块、IC卡读卡器、主控系统板、试剂管理软件、办公桌等组成。 1.一体式工业平板机：出入库系统的应用软件安装平台，出入库管理系统运行于操作系统上，平板机自带触摸面板，实现人机对话数据的交互。接口:USB2.0、RS232、LAN网口、音频输入输出接口、显示器分辨率:1024*768、4:3的宽屏、15寸电容触摸一体机。 2.RFID读写器：入库过程中读取RFID标签序列号与写入标签序列号，出库过程中识别标签序列号。RFID使用R2000模块，915MHZ工作频率，针对ISO18000-6C协议设计，具备6C协议的RFID标签可以在称重量系统上具备自动读写功能，标签EPC存储区域的编号符合我司自定义协议，保证标签识别码为唯一标签序列号 3.称重模块：在入库过程中需要对药品的重量进行核验时，称重模块将作为重量输入的依据自动将重量输入到系统，系统实时显示当前被核验药品的重量，入库的重量将数据记录到数据库，同时可使用人工输入重量的方式输入重量；称重模块出库过程与入库具有等同功能。称重系统使用0-3Kg一体式电子称与RFID、IC卡识别及PC主机集成于一体、电子称具有大尺寸LED显示器、AD转换次数20次/S、分度值1、最小分辨率1g。 4.IC卡读卡器：出入库系统具有多种认证方式，当使用IC卡认证时作为认证终端使用，当使用数据分级授权时将作为授权终端使用。 5.主控系统板：作为各终端设备与主机间数据通信的转换机构，实现所有设备与PC间的数据互联。 6.RFID标签：符合ISO18000-6C协议，工作频率860-960MHZ，NXP u系列接口，铜版纸标签可实现热转印，标签打印机将标签内容找印至标签表面方便工作人员精准识别。 7.试剂管理软件 7.1具有：实现危险化学品入库、出库、返还、管理等功能，其中管理功能包含：IC卡注册、门禁人脸注册、SDS查询、远程开锁（需配置安全柜服务器）出入明细等。 7.2.支持符合ISO18000-6C协议，工作频率860-960MHZ，NXP u系列接口 RFID读卡器驱动程序" 实验室及准备室安全存储柜系统 "19.1、毒害品储存柜（防火防爆） （1）数量：20； （2）规格：1090*460*1650(mm)±2%； （3）层板：4块 （4）柜体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树酯粉末喷涂，烘热固化处理。 柜体右侧设有可调进风口，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ64mm的移动脚轮，便于柜体移动。 铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807/2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度150℃/180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存安全性）。 19.2、可燃品储存柜（防火防爆） （1）数量：16； （2）规格：1090*460*1650(mm)±2%； （3）层板：4块 （4）柜体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树酯粉末喷涂，烘热固化处理。 柜体右侧设有可调进风口，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ64mm的移动脚轮，便于柜体移动。 铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807/2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度150℃/180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存安全性）。 19.3、易燃品储存柜（防火防爆） （1）数量：16； （2）规格：1090*460*1650(mm)±2%； （3）层板：4块 （4）柜体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树酯粉末喷涂，烘热固化处理。 柜体右侧设有可调进风口，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ64mm的移动脚轮，便于柜体移动。 铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807/2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度150℃/180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存安全性）。 " | 1
18 | 移动式实验室废弃物中转室建设 | 一、中转系统柜体 "1.1外形尺寸长≥12.2m×宽2.44m×高2.9m为标准40英尺高柜集装箱尺寸，方便移动运输；柜体外框架主要由耐大气腐蚀Corten A(耐候钢)钢板，经过轧制成型、气体保护焊焊接、焊缝喷丸除渣等工序组合而成。 1.2依据现行检测标准GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》、GB/T 232-2010《金属材料弯曲试验方法》、GB/T 1958-2017《产品几何技术规范（GPS）几何公差检测与验证》，检测内容包含但不限于洛氏硬度、断后伸长率、弯曲试验等，检测结果为合格/无损坏。 1.3柜体表面经清污除油，多次喷涂具有耐腐蚀性能的10~15微米的硬化型富锌环氧底漆，底漆干透以后，再涂有高性能的氯化橡胶面漆，漆膜总厚度达到100~110微米，所有的底座和地板底面涂有至少200微米的干膜厚度的封底沥青漆，实现柜体的防腐功能。柜体外部整体喷涂防锈油漆，内墙壁涂覆防腐油漆，全柜整体具有防腐能力。 1.4依据现行检测标准GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》，检测结果为缺陷面积≤0.15%,外观等级≤8。 1.5柜体内壁为双层保温结构，使用A级防火隔热材料，抗静电，隔热层厚度≥50mm。 1.6柜体内部地板采用整体式防腐地胶板，厚度≥3mm。 1.7依据现行检测标准GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 13452.2-2008《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》，漆膜厚度≥150μm，漆膜表面无裂痕，漆膜无内聚破坏。 "二、智能控制系统 "2.1控制系统配备不小于15英寸的触摸控制屏1块，分辨率不低于1024×768，可视角度160(水平)/140(垂直)，对比度不低于700：1，能实时显示各项参数状态,集成高阶GPU图形处理器，支持多种GBK GB2312字库、图片、二维码显示，配置专用操作系统。 2.2配备主控系统制模块及远程控制模块，处理器为服务级处理器，超宽工作电压范围，工作温度-40~105℃，配置不少于5组串行通信端口、不低于12位的高精度模拟比较器等。搭配工业级高性性能通信组件。 2.3配置功能丰富的 M2M 4G通信模块，模块内置符合 ISO 7816-3 标准的 SIM 卡接口，自动识别 3.0 V 和 1.8V SIM 卡。支持时钟关断模式；通过调整波特率参数，支持速度增强型 USIM 卡；支持 DMA 发送/接收；支持注销模式下的自动省电模式。 2.4整个设备由微型计算机系统集中控制，根据客户设定参数，计算机系统自动实时检测各传感器参数，智能联动控制排风速率、废气处理系统的启停、温度控制系统的启停、门禁及照明系统的开关、预警及报警等各功能。 2.5当参数指标达到预警设定值时，控制系统通过云管理平台给管理员发送短信或语音预警通知，便于用户提前处理险情；在可能发生危险的情况下，控制系统会启动声光报警，报警音在85分贝以上，能提供远距离报警。 2.6控制系统支持手机微信或QQ扫一扫屏幕二维码即可登录或远程查看包括但不限于：过滤器工作状态、酸雾吸收状态、排风系统排风风速、柜体外温度、湿度、柜体内温度、排风状态、柜体前后门开门状态、照明状态、可燃气体浓度、柜内空调状态及当前设定温度等工作状态等参数。 登录成功可远程查看： 2.6.1柜体内当前运行的所有工作状态参数。包括但不限于：净化系统运行状态、酸雾吸收状态、排风系统排风风速、可燃气体浓度、空气湿度、柜体内外温度、柜体内前后门状态、照明状态、柜内空调状态、用户卡状态等。 2.6.2三个月内所有的开关门记录。记录着每一次开关门时间及开门用户。 2.6.3所有时段的故障记录。包括：温度预警，可燃气体浓度预警、温度报警、可燃气体浓度报警、电源断电报警等报警详情及报警的时间。 2.6.4智能控制系统内置有电磁锁单元，系统自动记录存储开门/关门时间信息，电子锁兼容校园卡、公交卡、银行卡等刷卡开门，可同时支持1个管理员卡和4张用户卡。 三、物联网（云平台）远程监测系统 "3.1供应商需开通云管理平台，通过登录云管理平台，供应商可远程监测正在运行的废弃物中转系统的各项工作状态参数； 3.2通过云管理平台，供应商可远程设置实验室废弃物暂存柜运行（预警）参数，协助用户管理； 3.3通过云管理平台当温度或者可燃气体浓度达到限定值时，控制系统会发送短信通知提醒客户注意，可以设置不少于五个电话，同时报警。通过云管理平台当温度或者可燃气体浓度达到报警值时，控制系统会通过语音电话等方式向用户发送警报通知，可以设置不少于五个电话，同时报警。" 四、视频监控系统 "4.1柜内配置不少于2个防爆视频监控摄像头，分辨率不低于1080P，带夜间红外监控功能； 4.2外部配置至少2个分辨率不低于1080P的外围监控摄像头； 4.3留有RJ45网络端口可与校内的总监控系统对接； 视频监控系统带存储记忆功能，可记录一个月以上监控数据，可以在手机、电脑上随时查看。" 五、传感监测系统 5.1柜外设置温湿度传感器、柜内设置温度传感装置、可燃气体监测传感装置各一套，带LED现场数据显示功能，用于柜体内外部环境监测；各传感装置能24小时实时监测柜体内部，当指标达到设定安全值时，通过控制系统智能执行各类处置措施和报警。 六、内部储存系统 "6.1.1开放式货架 数量： 7个； 单个货架规格为：长1500mm×宽600mm×高1700mm（±1%），组合式安装； 货架分为三层，每层承重≥250Kg； 所有钢制构件均经过酸洗、磷化及喷塑热固化处理，保证其耐腐蚀性能；金属部件连接处经过静电处理。 6.1.2.货架4套布置在废物储存室，用于存放实验室废物桶,规格：2000*600*2000mm;利用软件图形化模拟原有货架结构。 6.2标准废液收集桶（带自动阻水泄压装置） 材质：高密度聚乙烯（HDPE）； 尺寸：≥320×275×400mm； 重量：≥1.4kg； 容积：≥25L； 数量：≥40个； (提供自动阻水泄压装置详细的自动阻水泄压装置说明书及附图) 6.3 PP储存柜 数量：≥9个； 单个柜体尺寸为: 长1090mm×宽460mm×高1650mm（±1%）； 6.3.1外壳：采用 8mm （±1%）瓷白色 PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； 6.3.2层板：采用 8mm （±1%）厚优质纯料 PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间；层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果，单层承重≥80Kg； 6.3.3柜顶部设置有排风口，柜体底部设置进风口； 6.3.4 PP板热变形温度≥200℃（检测依据ISO 75-2:2013），维卡软化温度≥94℃（检测依据ISO 75-2:2013和ISO 306：2013）。 6.4废液安全推车4辆，不锈钢材质，底部放置耐腐蚀漏液托盘，有防倾倒安全围栏，每辆车可放4个25L废液桶 6.5标志标牌：至少配置耐磨、防水、防腐、防划伤等不褪色标签一套，带有专用安全警示标志，学校实验室废弃物管理制度标牌 七、通风排气系统 "7.1通风排气系统由至少2个通风可调式百叶窗、至少1台防腐变频离心风机及通风管汇、止回阀、消音器等组成。排风系统与控制系统有联动功能，当控制系统监测到内部指标超标时，自动启动排风系统，风机为防腐材料离心风机，底座配备减震措施。 7.2柜内设置通风百叶窗，百叶窗内部设有防虫鼠网，用于进风； 7.3强制排气使用防腐变频离心风机； 7.4防腐变频离心风机要求：离心风机使三相异步变频电机额定频率AC380V/50Hz，功率：≥2.2Kw，风量：1600~3500M3/h，转速不低于2900rpm，噪音：≤85dB。 7.5噪音检测符合GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》。 八、废气净化系统 "8.1柜体设置废气净化系统，采用过滤净化器+活性碳+酸雾吸收塔等多级组合式处理工艺，独立于暂存柜柜体之外（不能放置于柜体顶部，防止噪音和震动）。 8.2在暂存柜外延柜内设置废气净化系统，废气净化系统必须完全与柜体有封闭隔断，通过管路与柜体相连，保持一体式结构，方便于移动与更换耗材。 8.3过滤净化器检测达标的项目应包括但不限于：苯、甲苯、二甲苯、甲醛、甲醇、氨、硫化氢、甲硫醇、二甲二硫、苯乙烯、挥发性有机物VOCs。 8.4酸雾吸收塔检测达标的项目应包括但不限于：氮氧化物、二氧化硫、硫酸雾、甲醛、甲醇、氨、硫化氢。 8.5净化处理后废气排放符合《GB16297大气污染物综合排放标准》。 8.6废气净化系统处理风量:≥2500M3/h。" 九、温度控制系统 "9.1温度控制系统由全内壁防火隔热层、至少1台防爆空调等组成。 9.2柜体内壁设置≥50mm厚的A级防火隔热，内部填充物密度大于220kg/m3，防止气温过高时内部温度过热。 9.3柜体内设有防爆空调，在室温过高过低时能有效控制柜内温度。 9.4防爆分体空调要求（严禁用窗机、防震动和噪音）；制冷/制热功率：≥2匹。" 十、防爆供电系统 "10.1防爆供电系统由至少1个防爆配电箱、3个防爆日光灯、2个防爆应急灯组成，柜内所有电路敷设需按照防爆要求设置。 10.2依据现行检测标准GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》、GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》、GB/T 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》，检测内容包含但不限于保护导线（体）、耐压试验、有效接地连续性试验、抗电强度等，检测结果符合标准要求。 10.3主控配电箱外壳采用铝合金材质，经环氧树脂涂装。 10.4内部照明采用防爆日光灯，出口处设置防爆应急灯。 10.5内部温度传感器使用防爆设计，内部空调使用防爆设计，内部可燃气体传感器使用防爆设计。 10.6防爆配电箱防爆等级达到ExdIIBT6GB（或以上）。 十一、漏液回收系统 "11.1柜体内地面分为两个区域，中间为走道区，两侧为货架区，走道区高于货架区13mm（±1%），柜体地面整体铺设防腐地板胶。 11.2柜体两侧有若干耐腐蚀PP分流漏液管联通货架区。当有液体泄漏时，由于走道区地面高于货架区地面，液体将自行流入货架区，由于柜体放置后前后端有高度差，液体将往地势低的一端流动，在流动过程中将从各分流漏液管流出汇入柜体外两侧的耐腐蚀PP漏液总管，漏液总管与漏液收集池中的收集桶通过软管相连。（提供漏液回收系统结构示意图和实验室废弃物中转系统用的漏液回收装置详细的漏液回收系统说明书及附图， 十二、消防灭火系统 "12.1柜体内顶部配有自动灭火装置不少于6套，每个重量≥6kg，在起火温度升高时，灭火装置内的干粉药剂在氮气作用下自喷嘴喷出，进行灭火，灭火装置具有灭火速度快，使用安全等特点。 12.2柜体内配有至少4个手投式灭火装置，每个重量≥1kg，在紧急情况下可以人工投入灭火。 12.3消防箱配有至少2个干粉灭火器，每个重量≥8kg。" 个人防护装置 13.1内嵌式个人防护箱内配有特种防护服不少于2套、特种防护面具不少于2套、防护手套不少于2双、防护眼镜不少于2副等个人防护用品。 十四静电、雷电防护装置 "14.1柜体门口设置有人体静电释放柱，与柜体主体连接，用于工作人员在进入前触摸，泄去其身体上所携带的静电荷，用于防范静电危害； 14.2主电源接入处安装有独立的防雷浪涌保护器，用于防范雷电危害； 14.3暂存柜防雷检测符合检测标准《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》GB/T32937-2016。 十五、紧急逃生装置 柜体尾部设置有从内部打开的紧急逃生门，紧急逃生门上方装有应急照明灯和安全出口指示灯，紧急情况下方便人员撤离。 十六、紧急洗眼冲淋装置 "16.1冲淋器高:2100mm±20mm，洗眼器高:1030mm±20mm。 16.2洗眼冲淋器使用SS304不锈钢组合式结构，可耐水压≥5kg/cm2(0.5MPa)。 16.3安装在离柜门外一边，紧急情况下能在5S内到达。 16.4洗眼器应具有泄水装置，能将管路内的水排出，防止在寒冷天气下使管路结冰。" 十七备用电源 UPS备用电源2套 "17.1控制系统备用电源停电延时≥1小时负载如下：信息设备及照明（控制系统、防爆灯具、电磁锁、监控系统、各种传感器）负载实际功率0.5KW（±5%）。 17.2输入电压：220VAC±10％，输入频率：50/70Hz±3Hz，具备AVR自动电压调节功能，可以在市电发生波动时，AVR功能瞬间投入进行电压修正。 17.3具备防雷浪涌功能，保证接入设备的使用安全性；具备电池保护功能，通过智能、精确的充放电技术，有效延长电池使用寿命。 十八、出入库台账系统 "18.1出入库台账管理系统可对废弃物及化学试剂进出自动统计、生成报表，可轻松进行台账管理，用户通过用户名、密码登录系统后直接通过手持终端扫描设备扫码进行废弃物入库，通过智能称重系统，终端采集设备会自动计量并生成记录，系统提供入库信息查询及更新功能，并可用手持终端扫描设备扫码出库。 18.1.1基本功能要求：基础资料管理、废弃物入库、废弃物入库、库存报表、创建暂存柜、添加用户、用户设置、账号选择、出入库总括汇总、数据库备份恢复、电子签名(防篡改)、多账套等。 18.1.2基础资料设置： 基础资料设置应包括：物品分类资料、使用部门设置、物品资料设置、使用人员设置、外部公司设置（废弃物处理公司）等基础资料 18.1.3出入库操作功能： 入库操作功能应集成数据查询、显示、增加修改删除、电子签名、打印二维码于一体，通过软件开启增、删、查、改等操作，然后按需要输入必要的资料项保存。增加或修改完成后。 入库时扫描物品二维码，然后单击“入库”，就入库一项物品，继续扫描和单击“入库”，可连续多项物品批量入库，最后单击签名进行电子签名即可。入库完成后在入库操作表单中可以查询到该入库记录。对于一次入库多项物品，只需签一次名即可。出库操作同入库操作一致，扫码、签名即可。 18.1.4库存报表查询、数据导出 可以查询某段时间范围内的入库，出库，也可以查询当前库存。可以在查询结果中进行“二级筛选”和数据导出操作。 另外，在总括帐套里，可以对各个子业务帐套的数据进行汇总统计。 18.1.5权限设定： 权限设定包含两部分，第 1 部分是用户帐号设置，必须在总括帐套里操作，包括用户名称、密码及所属帐套、帐套权限的设置。可以选择一个帐套或者全部帐套，及选择帐号角色编号，此角色编号决定了该用户在对应帐套中的权限。第 2 部分是“功能权限设置”，功能权限是分帐套，并由角色编号决定的，因此该设置必须在各个业务帐套中单独设置—上面第 1 部分的用户帐号设置中设置了用户的角色编号，但用户属于某角色编号，该角色编号在各个业务帐套中是分开设置的，由各业务帐套来决定角色的权限。 18.1.6多账套管理： 总括帐套：用户控制各个业务帐套及汇总业务帐套数据（汇总只是功能上的，实际业务数据还是在各个业务帐套中），但没有具体业务数据。业务帐套：属于总帐套所管辖的具体业务内容的帐套，真实业务数据都发生和保存在每个业务帐套中。这样做的目的一是单位责任制管理，二是对于“巨型”海量数据的业务单位，可以按年月分帐套来管理业务数据。" 十九、配套设施 "19.1地基方案：现有地面夯实处理、设备摆放位置支模板，浇筑C25混凝土，长≥17米，宽≥4.1米，高≥100mm，并在废液池坑位开挖≥500×500×600的废液池坑位。混凝土平台表面水泥砂浆罩面，纵向和横向水平误差小于20mm；预埋给排水、电缆管路于地基中，分别与外部动力电源、给水管路相连，排水管路接入附近下水道或雨水排水管道内； 19.2安全护栏方案：采用镀锌铁丝网围栏，围栏高≥2米，网格规格≥50×50mm，铁丝直径≥4mm。护栏立柱采用≥40×60×1mm镀锌方钢固定在地基上，护栏上下横梁采用≥40×60×1mm镀锌方钢管固定立柱上，铁丝网焊接于立柱、横梁外侧，所有焊接部位均喷涂银灰色防锈漆； 19.3顶棚方案：采用高强度≥100×100×3mm镀锌钢管立柱，采用高强度≥40×60×2mm镀锌钢管横梁，离地高度≥3.5m，棚顶为彩钢瓦，其投影与基座一致； 19.4外接水电方案：动力电源就近连接至混凝土平台，采用三相五线6平方电缆，套DN25/PVC线管。自来水就近接入，采用DN25/PPR冷水管，水管设置泄水阀门，在寒冷天气可将管路内的水泄出，防止冻坏水管。 | 1
19 | LCD交互一体机 | 1.整机采用铝合金外框，超窄边框,超薄机身，边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或突起后散热设计, 背面具备安全散热孔。设备表面无明显的凹痕、划伤、 裂缝、变形和污染。表面涂层均匀，不起泡、无龟裂、 无脱落和其他机械损伤,金属零部件无锈蚀和机械损伤蚀锈，防潮耐盐雾,应用于多种环境。壁挂或移动支架安装, 拆卸方便，各操作开关、按键灵活 2.屏幕采用≥110英寸UHD超高清LED A规显示屏，4mm防爆钢化玻璃，DLED式背光源，显示比例16:9 ;物理分辨率:3840x2160 ;可视角度≥178°.屏幕亮度≥400cd/㎡,响应速度8ms ,对比度≥1200:1，色彩度1.07B(8bit+Hi+FRC) 3. 设备支持windows系统和安卓系统一健切换，系统版本不低于Android 9.0 ,内存不低于8G ,存储不低于64G，4核A73 CPU，1.8GHZ处理器，支持电子白板、视频会议、文稿演示、多屏互动等功能 4. 具有前置接口： Type-C*1，Public USB*2，Touch-USB*1，HDMI IN*1 5. 具有后置接口：HDMI IN*2、DP IN*1、VGA IN*1、USB2.0*1、USB3.0*2、Touch-USB*1、RJ45*2（1000M）、MIC IN*1、Audio IN*1、RS232 IN*1、HDMI OUT*1、SPDIF OUT*1、Audio OUT*1 6. 双 LAN 口桥接，支持 Android 系统、OPS(Windows 系统)和外置 PC 多系统网络桥接 7. 全功能Type-C:支持3840*2160@60Hz DP显示、60W PD供电、高速USB数据传输； 8. 支持USB跟随，安卓及OPS下均可接入U盘等设备正常识别 9. 支持HDMI-OUT环通输出，可连接录播设备实时录播/双屏同屏输出显示 10. 设备采用红外触控技术，中间90%区域精度 为±1mm；功耗小于2W，在windows系统及安卓系统下，支持≥20个触控点，支持≥6点同时书写，触摸分辨率32767×32767 11. 设备内置非独立外扩展摄像头，像素≥1300万，支持4K@30fps视频拍摄，对角线视场角≥84° 12. 设备内置非独立外扩展的6阵列数字麦克风，拾音距离≥8m，拾音角度向前180°,支持AEC、AGC回声消除、自动增益、语音增强、稳态噪声抑制功能 13. 设备内置2.4G、5G双频双路wifi接发装置，可在连接Wifi同时，通过热点实时共享网络，互相独立，网络连接/分享流畅快捷；满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，同时整机只需连接一根网线，即可实现windows及android系统同时联网； 14. 内置蓝牙模块，支持蓝牙5.2音频输入输出，支持扬声器、麦克风输入输出，数据传输功能 15. 内置NFC模块，读写距离小于30mm 16. 支持全通道批注，4K&nbsp; UI显示，画质清晰细腻 17. 支持4k@30fps投屏；免驱动投屏，支持分屏时触控回传，在无线投屏模式下，通过自带的电子白板支持反向控制PC和移动端的共享桌面 18. 可把手机当作大屏幕的鼠标、遥控器、键盘、空鼠进行触控操作；可把手机摄像头的图像和声音实时传送到大屏幕上；支持客户端内文件一键推送到智能平板上播放； 19. 侧边栏支持智能隐藏，当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮再次出现 20. 支持一键节能，一键熄屏，既能有效降低屏幕功耗，又能快速唤醒 21. 自带 Android 系统，可选配插拔式 OPS，兼容I5，I7多种配置的OPS模块 22.配套壁装支架 | 3
20 | 虚拟实验云桌面设备 | 1.云桌面主机61台，要求具有远程维护的功能，包括远程开关机、远程重启、发送指令等，云桌面平台需采用标准桌面镜像格式（IMG，VHD）和标准硬盘分区格式（NTFS等）；平台具有B/S架构WEB管理模式，在Web控制管理界面中至少包含镜像管理、桌面管理、快照管理、终端管理、用户管理等功能模块，以便高效能管理；在Web界面中可以实时监控云终端和服务器的运行状态。包括云终端的离线/在线数量，桌面离线/在线数量以及服务器的CPU使用率，内存使用率，网络流量，存储使用率等运行状态信息；支持跨公网（非VPN方式）对云终端进行桌面镜像推送，对云终端、云桌面、用户、云盘进行远程集中管理；云桌面系统支持操作系统镜像统一管理功能，制作桌面镜像必须使用云桌面系统管理的操作系统镜像；管理员权限管理，支持基于角色的权限管理(RBAC)，可以通过控制界面创建管理员，给管理员分配权限，并且权限颗粒度要和具体功能相关；服务器端可以设置客户机外设U盘可以设置禁用和只读两种模式，可以禁止访问互联网，防止作弊；系统级策略下发，可以支持进程黑名单，禁止使用一些非标或者影响安全的软件；提供安全网关重定向功能，可以在服务器端为每个流桌面配置安全网关地址，可以用来限制用户上网或者局域网；支持对USB存储，外置光驱，内置光驱，USB打印机，USB摄像头，串口，网口等接入设备控制，支持USB只读属性；可以支持1080p视频播放，以及图形图像处理软件(如photoshop，3Dmax，AutoCAD等)的重运算能力；桌面部署过程中，管理员不仅能够从控制台看到每台终端的部署进度（百分比），也可以在云终端界面看到桌面的部署情况；桌面虚拟化平台提供软件仓库，管理员可以通过控制台管理应用市场中的软件，支持向客户端推送应用市场中的软件等功能；提供多种还原策略，至少包括立即还原，重启还原，周期还原；支持用户在客户端自定义本地虚拟桌面，可定义的内容至少包括操作系统类型、内存大小、硬盘容量、硬盘个数以及用户需要的应用软件；支持一台终端连接两台显示器显示两个不同的桌面环境，且两个桌面之间实现无缝对接；为了简化运维，桌面镜像应支持跨平台部署能力，同一桌面镜像支持在不同品牌、不同硬件配置的云终端上部署；云终端支持多桌面并发：支持在同一云终端上并行启动多套操作系统，并且支持在多套系统间自由切换；支持桌面快照功能，管理员可以从控制台为桌面打快照，用户也可以在终端给桌面打快照；云终端支持多套桌面镜像缓存技术，即同一客户端可以缓存多套桌面镜像。可以由管理端指定镜像启动，也可以由用户自行选择镜像启动； 2.学生终端60台，配置要求采用X86架构，不低于i5-12代处理器，主频≥2.5GHz，内存≥32GB，固态存储容量1TB，独显不低于1660，千兆以上网口≥1个，耳机及麦克风接口≥1个；软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，登入支持自动免身份验证直接登录服务器桌面功能，无需账户，开机自动登录云桌面；支持为各终端单独挂载相互隔离的数据存储空间；支持USB外设兼容存储设备、打印设备、加密电子验证设备、触控类交互设备、高速扫描仪，连接触控类交互设备可支持流畅多点触控；云教学终端支持显卡透传，能够将云终端物理显卡透传至虚拟机中，实现部分高显卡要求场景的支持，如画图软件或者游戏运行；为方便教学，支持所有云教学终端上电自启，支持通过教学管理平台对于所有终端实现关机，支持云桌面一键重启等功能，断线后自动重连；当云教室服务器意外出现宕机、断网等情况，云教学终端依然可以接受离线广播，不影响正常教学；云教学终端可在进入虚机操作系统前设置云终端的USB权限，关闭USB权限后，所有账号的虚机操作系统仅可使用键盘、鼠标，无法使用其他任何USB设备；教学终端可查看云终端信息功能，包括软件版本信息和硬件信息；云教学终端支持离线使用，即使和服务器断开也可独立运行。 3.教师终端1台，配置要求用X86架构，不低于i7-12代处理器，主频≥2.1GHz，内存≥32GB，固态存储容量1TB，独显不低于3060，千兆以上网口≥1个，耳机及麦克风接口≥1个；软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，登入支持自动免身份验证直接登录服务器桌面功能，无需账户，开机自动登录云桌面；支持为各终端单独挂载相互隔离的数据存储空间；支持USB外设兼容存储设备、打印设备、加密电子验证设备、触控类交互设备、高速扫描仪，连接触控类交互设备可支持流畅多点触控；云教学终端支持显卡透传，能够将云终端物理显卡透传至虚拟机中，实现部分高显卡要求场景的支持，如画图软件或者游戏运行；为方便教学，支持所有云教学终端上电自启，支持通过教学管理平台对于所有终端实现关机，支持云桌面一键重启等功能，断线后自动重连；当云教室服务器意外出现宕机、断网等情况，云教学终端依然可以接受离线广播，不影响正常教学；云教学终端可在进入虚机操作系统前设置云终端的USB权限，关闭USB权限后，所有账号的虚机操作系统仅可使用键盘、鼠标，无法使用其他任何USB设备；教学终端可查看云终端信息功能，包括软件版本信息和硬件信息；云教学终端支持离线使用，即使和服务器断开也可独立运行。 4.主机服务器1台，配置要求1U或2U服务器：CPU:1*8核16线程，主频不低于2.0GHz；内存：1*16GB/DDR4/2133或2400MHz/ECC/REG/2RANK；硬盘：2*4TB/SATA/2.5寸/企业级硬盘:1*256GSSD；网卡：2*千兆以太网卡 5.配套27寸显示器61台，（分辨率不低于1920*1080）,配VGA+HDMI接口，带HDMI线；键鼠61套 6.接入交换机3台，要求24个千兆电口，4千兆自适应SFP+光口；交换容量≥256Gbps，包转发能力≥51Mpps；配套教学管理软件1套，话筒一个 | 1
21 | 虚拟实验教学管理系统 | 1.平台采用B/S架构设计，提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志的管理与维护。 2.用户数据管理：支持用户数据的批量导入/导出，批量禁/启用，批量删除/恢复。数据导入时，提供了用户模板，按照模板添加进行导入，并且在添加时可检索到数据的错误信息并进行提示，提供用户注册功能。 3.用户角色及权限管理：系统角色可灵活配置，可以根据学院的需求进行自主添加,给不同的角色配置不同的功能权限，满足教师教学、学生学习的需求。 4.提供资源管理功能，资源种类包括：文档课件、视频、虚拟仿真实验；支持选修与必修设置；支持按照列表或者图标的形式显示。 5.提供开课管理功能，支持面向班级和选课两种开课模式。面向班级形式，选择行政班级即可；选课方式，设定选课的时间以及选课人数上限。 6.提供虚拟实验教学管理功能，包括虚拟实验资源信息的维护，虚拟实验安排、实验批改、成绩管理和实验报告管理。 7.提供实验课安排功能。教师可以根据实验教学大纲和自身的要求，设置实验的开始时间、截止时间、实验成绩和报告成绩占比并安排给学生，同时支持设置每个实验在总实验课中的所占比例。 8.提供实验报告生成功能。支持教师预设实验报告模板，模板可分为：在线填写、本地word上传、在线编辑三种模式；实验报告模板可根据用户的需求参数化设置，预留虚拟仿真资源与报告模板对接元素，用于对接虚拟仿真资源回传数据，包括但不限于文本、图片、音频、视频几种类型；实验结束后可查看媒体及文本集一体的实验报告。 9.提供实验报告管理功能，支持学生在线提交实验报告，教师可使用批改工具在报告上进行在线批注和批改，增加/去除批改痕迹；支持实验报告上传WORD和PDF，支持WORD和PDF在线预览和批改。 10.提供实验报告导出功能，教师端可按HTML、WORD、PDF三种形式导出实验报告；学生端可以导出自己的实验报告，可查看教师的批改痕迹和评语。 11.提供实验成绩统计结果的查询功能。教师批改实验后，学生可查看成绩。教师可按单/多个实验导出成绩。 12.数据库监控：1)通过对所有请求SQL进行分析统计给出相关数据：SQL语句、执行数、执行时间、最慢、事务中、错误数、更新行数、读取行数、执行中，最大并发，执行时间分布，执行+RS时分布，读取行分布，更新行分布等。2)可以对执行SQL进行安全防御，可通过系统查看：检查次数，、硬检查次数、非法次数、黑名单命中次数、黑名单长度，白名单命中次数、白名单长度，语法错误次数，表名，Select数,SelectInto数，Insert数，Update数，Delete数，Truncate数，Create数，Alter数，Drop数，Replace数，删除数据行数，更新行分布，更新数据行数，读取行数，读取行分布等。并可通过系统查看具体数据表访问次数，通过对数据分析查出表操作有问题的表对系统进行安全防护加固。3)通过系统查看系统运行情况包括：最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计（MacOSX、Windows、Linux、Symbian、FreeBSD、OpenBSD、Android、Windows98/XP/2000/Vista/7/8等）、浏览器访问统计（IE6/7/8/9/10、360浏览器、Firefox、Chrome、Safari、Opera等）、搜索引擎统计（Baidu、Google、SoSo、Sogou等）。4)通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI(路径)、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。5)系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、Principal、创建时间、最后访问时间、访问IP地址、请求次数、最大并发等。 | 1
22 | 智慧生物云仓储管理系统V5.0 | （1）基础资料设置：商品资料设置、物流基础设置、规则管理、BAND信息管理、打印机配置、集货区设置、合流区设置、输送线设置；（2）规则管理：上架推荐规则、上架验证规则、库存周转规则、规则配置、定位规则等； （3）订单管理：待处理订单信息查询、客户订单、订单处理、订单拦截/取消、订单复核、订单监控报表等； （4）入库管理：入库流程管理、入库作业、RF组托、RF上架、入库完成、入库单打印、入库异常处理等； （5）理货作业管理：移库下架、移库上架、补货下架、补货上架操作及相关RF操作管理等； （6）流通加工管理：创建加工单、加工拣货、加工作业、加工上架操作等； （7）盘点管理：盘点作业、盘点完成、盘点结果打印、盘点审核、损溢调整等； （8）出库管理：波次管理、RF拣货流程、快速出库功能等； （9）库存管理：库存查询、库存日志流水查询、商品日志查询、库存调整等； 2.2管理端重点功能列表 （1）权限管理-功能角色：可自定义角色、角色可自定义配置功能菜单权限； （2）权限管理-数据角色：可以按照角色设置不同货主的数据查询权限； （3）权限管理-员工管理：维护员工的基本信息并分配仓库权限及角色权限（包含功能、数据角色权限）； （4）货主管理-货主管理：维护货主基本信息，实现订单、商品等数据归属、可多货主管理； （5）打印模板管理-运单模板：维护和配置承运商运单模板，支持自定义模板； （6）初始库存-库存初始化：切换或上线初期调整库存的功能，支持系统对接及模板导入，以及异常信息导出； 2.3作业端重点功能列表 （1）物流基础设置-容器管理：存储、周转容器的配置，通过容器可实现库房中间状态的库存管理； （2）物流基础设置-包装级别配置管理：用于多级包装的设置管理，可实现多级包装的识别及转换； （3）规则管理-上架推荐规则：配置上架规则，结合储位规则等条件系统自动推荐上架储位； （4）规则管理-定位规则：配置定位规则，系统自动定位最优储位，如先进先出、按包装定位、清空储位、最小拣货次数等； （5）打印机配置：配置本地打印机与打印单据对应关系，实现多打印机无需切换； （6）入库管理-采购入库：用于操作供应商送货的采购订单验收入库工作，可实现良残品处理、越库； （7）出库管理-订单处理：订单处理界面，可按照SKU数、件数、体积、重量、金额、店铺、渠道、快递、爆品等多维度筛选组波处理生成拣货任务、也可以支持打印、批量发货等功能； （8）复核-复核打包一体化：复核打包一体化操作界面（直接完成发货），可根据现场实际情况选择配置，支持打印箱签，装箱清单； （9）发货-快速发货：针对大促爆品订单的一键发货功能，减少不必要环节，提升效率； （10）交接-订单交接：已发货订单的扫码交接功能，支持打印交接单； （11）加工单管理-创建加工单：用来操作需组套、拼装、加工等业务，精确转换，实时同步。此功能用于加工单的创建和生成加工所需拣货任务； （12）异常中心-出库-定位异常统计：按商品维度统计订单数、商品数，方便现场集中处理最紧急任务。 2.4移动端重点功能列表 （1）入库管理-一键验收：对于高信任供应商、自有工厂设定的快速验收功能； （2）出库管理-快速发货：针对大促爆品订单的一键发货功能，减少不必要环节，提升效率； （3）出库管理-复核：手持扫码复核功能，实现无PC操作； （4）在库管理-补货：手持完成补货下、上架操作，新增紧急补货。 三、产品规格要求 支持SAAS部署，含50个账户，1个管理员账号，5年使用权。 四、技术规格要求 （1）系统采用B/S架构，易于升级和维护，便于数据的管理并能充分保证数据的安全； （2）采用稳定的J2EE体系，三层架构，可靠的业务模块和组装等技术手段，充分保证系统的运行稳定、可靠、高效性； （3）在界面展示、网络传输、业务逻辑处理等多个层面保证系统的效率； （4）简单易用性：界面统一、整洁、操作灵活方便； （5）系统采用SAAS化部署，减少服务器等硬件基础设备采购成本，同时能够同步使用最新升级版软件； （6）系统具备完善的权限管理，能进行数据权限、菜单权限等设置，可从登录界面、登录网址等区分不同端口、各类角色的登录，保障信息安全； | 1
23 | 智慧生物仓储控制系统 | 货到人AGV系统 货到人AGV存储系统是一个以任务为驱动，依托智能导航AGV与智能调度的全流程智能仓储系统解决方案。是一种典型的“AGV货到人”作业方式、适用于中小件仓储上架、拣选，实现库内无人化搬运货架的环节、解决仓储人员的作业时间长、奔袭路径长等问题。 1、小车管理：模式切换、小车上线、小车下线、顶升任务、放下货架、小车重启、恢复任务、查看路径、轮盘抱闸、轮盘解闸、任务状态监控、任务异常提示 2、小车监控：a.地图所在小车位置实时监控；b.输入小车或坐标点查看小车或坐标所在地图位置；c.锁点管理：查询、删除小车锁点信息 3、充电桩管理：a.电桩启用、充电桩禁用、小车结束充电；b.充电小车充电状态监控； 4、基础管理：商品信息管理、系统参数管理； 5、入库上架管理：工作站基础配置、上架作业、异常处理； 6、出库拣选管理：工作站基础配置、拣选作业、异常处理； 7、库内作业管理：盘点； 8、报表管理：入出在监控报表、入出在历史报表、库存报表； （二）shuttle货到人系统 shuttle存储系统，是料箱密集存储系统，系统以智能算法为基础，接收作业任务后，调度AGV完成物料的输送运输智能化完成出入盘业务，极大提高生产效率。 （1）基础管理：商品信息管理、系统参数管理、储位管理、权限管理； （2）入库上架管理：工作站基础配置、上架作业、异常处理； （3）出库拣选管理：工作站基础配置、拣选作业、异常处理； （4）库内作业管理：盘点； （5）报表管理：入出在监控报表、入出在历史报表、库存报表； （6）设备管理：设备上、下架；设备状态监控、设备任务查询、容器任务查询； （三）机械臂分拣系统 （1）基础管理：系统参数管理、权限管理； （2）供包管理：供包汇总； （3）集包管理：集包操作； （4）工作站管理：工作站管理、分拣格口管理； （5）报表管理：包裹分拣总数统计； （四）箱式AGV货到人系统 （1）基础管理：商品信息管理、系统参数管理、储位管理、权限管理； （2）入库上架管理：工作站基础配置、上架流向计算、上架智能调度、上架作业、异常处理； （3）出库拣选管理：工作站基础配置、出库流向计算、出库智能调度、拣选作业、异常处理； （4）库内作业管理：盘点； （5）报表管理：入出在监控报表、入出在历史报表、库存报表； （6）AGV监控管理：地图实时监控、AGV任务和异常查看处理、AGV行驶智能调度、充电调度、泊车调度。 | 1
24 | 智能仓储大数据分析系统 | 实训模块基本功能 支持新建和查看自己的实训内容（含SQL实训和算法实训），包括： ①支持实训名称和实训类型进行模糊查询； ②支持显示实训名称、实训类型、创建人、创建时间、最后修改时间及对实训进行编辑、复制、删除操作； ③支持通过点击实训名称进入实训界面进行实验修改并保存； ④SQL实训模块内置数据库，支持老师学生简单实训场景的开发，支持编写SQL语句实现提数功能，保存数据到数据集。同时支持SQL优化提升编写效率。支持选择数据库，支持搜索、选择表，显示表信息包含字段名、类型、字段说明、is_null、默认值、索引、附加信息；支持编辑、执行、格式化SQL语句，显示执行结果，支持添加、保存数据集，支持到导出到算法文件夹； ⑤算法编程实训模块支持老师学生复杂大数据分析的实训场景，支持编写python和R语言，支持数据导入和在线编译；支持中文汉化，大幅提升效率，支持在线运行保存实训； 2.2作业模块基本功能 支持老师新建和查看自己布置的作业清单，支持发给指定的学生，支持查看学生作业详情和在线作业批改和打分。支持学生查看收到的老师作业列表，支持写作业，查看作业得分。包括： ①支持依据作业名称进行模糊查询； ②支持显示作业名称、作业内容、创建时间、最后修改时间、得分、备注等信息及进行查看、删除、保存操作； ④支持在线编辑作业内容，支持插入/编辑图片，可链接、拖拽两种模式上传图片，支持调整图片大小； ⑤支持添加、创建、编辑、删除实训任务； ⑥支持添加、查看、删除数据集； 2.3数据集模块基本功能 ①支持老师学生的已有数据集的列表展示和管理； ②支持展示数据集名称、创建时间、最后修改时间及编辑和删除操作； ③支持在线数据编辑：强大的类似在线Excel功能，满足数据透视、汇总、函数等常用功能，支持老师学生对数据集进行在线编辑； ④支持xls、xlsx格式保存和导出到算法文件夹。 三、系统规格 支持SAAS部署，含50个账号，可任意组合教师和学生角色比例，5年使用权限。 四、技术规格 1.技术参数 （1）前端使用vue+elementui框架，SPA单页面应用，响应快； （2）采用spingboot，迭代周期短，非常简洁的安全策略集成，充分保证系统的运行稳定、可靠、高效性； （3）可以使用jar包的形式独立运行，部署方便，jupyter服务可以水平扩展，保证系统的灵活性； （4）自开发的数据源连接管理方式，可以连接ESMysqlOracle等多种数据库，并支持多数据源连接，支持sql脚本运行，自主取数； （5）使用luckysheet组件，可以在线编辑表格，并支持基础的excel函数，可以使不会编程语言的人也可通过类似excel的方式进行数据处理； （6）使用jupyterlab组件，可以在线运行pythonR等语言脚本，可以进行数据分析、数据加工、图表绘制等高级功能； （7）使用jupyterhub组件，可以多人同时在线使用，并实现用户数据隔离，数据互不干扰； 2.系统具备完善的权限管理，能进行数据权限、菜单权限等设置，可从登录界面、登录网址等区分不同端口、各类角色的登录，保障信息安全。 3.该系统需能够搭载5000万条以上基于仓储运营及智能仓储装备运转的模拟数据，供学生开展相关指标的数据调用、分析及模型训练。 | 1
25 | 物流运行设备 | 1.无线扫描枪3套 1）扫描类型：一维/二维扫描； 2）扫描精度：3~5mil； 3）无线通讯范围：≥10m； 4）供电：充电底座； 2. RF手持2套 1）系统：Android 8.1； 2）CPU：4核，1.5GHz； 3）内存：2G RAM，16G ROM； 4）屏幕：4.0" 480*800电容式触摸屏； 5）摄像头：800万相素； 6）通讯：支持无线、4G； 7）接口：支持USB2.0 3.手动液压搬运车1台 1）载重：2500kg（静载），2000kg（动载）； 2）货叉外宽：550mm； 3）货叉长度：1150mm 4.激光打印机3台 1）类型：黑白激光； 2）功能：打印； 3）支持纸张尺寸：A4、A5； 4）打印速度：≥20页/分钟； 5）接口：USB 2.0或以上； 6）硒鼓：一体式硒鼓 5.包裹标签打印机3台 1）打印方式：热敏打印或者热转印； 2）分辨率：≥203dpi（8点/毫米）； 3）打印速度：≥145毫米/秒； 4）打印宽度：≥106mm； 5）通讯接口：USB接口 6.电动堆高车1台 1）货叉最大离地高度：≥3000mm； 2）额定载重：≥1200kg； 3）自重：≥900kg； 4）转弯半径：1400~1600mm； 5）行驶速度：≥5km/h； 6）电池：24V，≥200AH，外置充电器，交流电机； 7）带踏板，护臂 7. 无线扫描枪1台 1）扫描类型：一维/二维扫描； 2）扫描精度：3~5mil； 3）无线通讯范围：≥10m； 4）供电：充电底座 8.拣货车1台 1）尺寸：长*宽*高≥800*500*600mm； 2）承重：每层≥100kg； 3）扶手：高≥900mm； 4）层板：共两层，上下层间距≥450mm； 5）轮组：静音轮，2个万向轮，2个定向轮，直径≥100mm； 6）材质：方钢、圆管焊接 9. 物料箱64套 1）尺寸：600*400*280mm； 2）材质：PP材质，无毒无味塑料存储箱 10.轻载无轨AGV搬运车4台 1）载货方式：潜伏举升； 2）导航方式：惯导和二维码导航； 3）负载重量：≥500kg（含自重）； 4）行走功能：前进、后退、顶升、货架旋转、车体自转； 5）回转直径：≥950mm； 6）空载速度：≥2m/s； 7）满载速度：≥1.5m/s（负载≥600kg）； 8）空载加速度：≥2m/s2； 9）满载加速度：≥1m/s2（负载≥600kg）； 10）负载爬坡能力：≥3°； 11）导引定位精度：±10mm； 12）停止定位精度：±10mm； 13）提升高度：≥50mm； 14）安全装置：前方传感器避障，前后急停； 15）电池类型：锂电池； 16）电池容量：≥20Ah； 17）充电方式：支持自动充电和手动充电，选配； 18）充电电流：≥50A； 19）充电时间：≤1.5H（10%-90%）； 20）续航时间：≥10H； 21）运行环境温度：-20℃-50℃； 11.机器人充电设备1套 1）配套轻载无轨AGV机器人使用； 2）自动充电站：1台；尺寸：≥500*400*700；输入电压：220V，功率：1800W；输出电压：48VDC（可调范围22-58V），输出电流：1-30A； 3）串口线：1条；USB2.0转RS232九针串口线； 12.手动充电器1套 1）尺寸：L306.5 x W175 x H100mm； 2）功率：1.5KW； 3）输入电压：100 -240 VAC +/-10%，50/60Hz，10A三孔标准插头输入； 4）输出电压：53V (at 20A) or 58.8V(at 15A)； 5）输出接口：安德森接头输出； 6）其它功能：具有过压过流等保护措施，并带有屏幕显示功能。 12.人端安全感知模块1套 1）感知距离：≥3m； 2）感知间隔：100ms； 3）感知频段：125KHz； 4）通信频段：433MHz； 5）安全提醒：通过人端+车端实时通讯监控，人员携带安全感知模块进入AGV运行区域进行演示或运维，AGV移动到感知范围时可自动鸣叫，并自动停止动作，实现人员安全进入，保证人员安全 13.AGV专用存储货架8套 1）专用货架：长900*宽900*高2300mm，双面存取，5层隔板5层货位，含底座、立柱、横梁和层板等； 2）底座：40*40*2mm方管焊接、井字形框架，底座离地净空270mm，货架4个支腿需要配备橡胶脚垫； 3）立柱：32mm*32mm*2.0mm，Q235角钢； 4）横梁：长890mm，厚1mm，折弯10-15mm； 5）层板：885mm*885mm，货架层板载重100kg； 14.AGV专用存储货架配件8套 1）中空板：每层6个货位、5层，材质：PP 黑色 4mm，包含三通卡扣等，10组/货架； 2）鱼丝带：黄色，长度规格：60X600mm，适用900宽度货架，10个/货架； 3）货架底部二维码：1个/货架，80*80mm，尺寸可浮动，PC白板+PVC合成膜+亚光膜，插入货架底板卡槽中； 4）地面二维码：数量根据场地面积调整，含备份1套。85*85mm，尺寸可浮动，3M背胶+PC白板+PVC合成膜+亚光膜，粘贴至地面； 5）货架货位码：配套货架货位码； 15.工作站播种货架1套 1）尺寸：长2000*宽600*高2000mm，4层横梁； 2）承重：每层承重200kg； 3）立柱：C型钢，截面55*47mm，厚度1.5mm，折面9面； 4）横梁：P型钢，截面60*40mm，厚度1.2mm； 5）搁板：厚度≥0.5mm； 6）钢材：Q235碳钢，表面喷塑 16.周转箱4套 1）尺寸：600*400*220mm斜口； 2）材质：PP材质，无毒无味塑料存储箱； 17.电脑落地支架1套 1）类型：移动式，用于台式机、一体机和笔记本的固定； 2）尺寸：高：1.5~1.7m； 3）承重：≥8kg； 4）材质：优质铝材/铝合金/冷轧钢板 | 1
26 | 物流传送设备 | 1.辊筒输送机1套 1）输送货物：打包纸箱（长200-450mm；宽150-300mm；高150-300mm）； 2）线体尺寸：高度≥750mm（可调）； 3）最大负载：30kg； 4）驱动类型：电动辊筒； 5）辊筒材质：碳钢镀锌； 6）辊筒直径：50mm； 7）运行速度：0~30m/min（可调）； 8）含BCR 2.90度转弯辊筒输送机1套 1）配合输送线使用； 2）距地高度：≥750mm（可调）； 3）转弯机及斜口机角度：可根据空间布局合理配置 3.服务器1台 1）类型：机架式服务器； 2）CPU：Intel Xeon系列，CPU数≥1颗，主频≥1.8GHz，单颗≥8核心 3）内存：≥32G DDR4； 4）硬盘：≥2*480GB+3*4TB； 5）电源：≥400W； 6）配件：含阵列卡； 7）系统：预装Linux系统； 4.配套的路由器、AP、交换机一套 | 1
27 | 探究实践实训室电容黑板及班牌 | 1.86寸电容黑板5块，要求.外观结构：整机采用一体化设计，集成粉笔槽，含OPS，ED背光源；DLED；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160；灰阶等级：≥256级；全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间使用光学胶进行贴合，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影；抗光强度：在照度100Klux环境下正常工作；采用电容触控技术。在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除；触摸分辨率：大于32768*32768；定位精度：±1mm；最小触摸物体直径≥6mm；.书写保障：在现场无法接地等复杂环境下，电容触控仍可正常使用，书写无跳点断线；设备自带安卓操作系统，安卓版本Android9.0；对比度≥5000:1；色域覆盖率（NTSC）≥90%；整机待机状态下节能≥98%；亮度均匀性≥90%；亮度≥500cd/㎡；图片格式支持：JPEG、BMP、PNG；图像格式支持：PAL/SECAM/NTSC；；视频格式支持：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265、AVS、VP9、FLV、RMVB、AVI、FLV等；音频模式：WMA、MP3、M4A、WAV等；支持PPT、word、PDF、Excel等格式文档；内置摄像头：内置麦克风 2.65英寸交互智能平板20块，要求LED背光源；DLED；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160；灰阶等级：≥256级,液晶屏达到A级标准；抗光强度：在照度400Klux环境下正常工作；采用红外触控技术,在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除；触摸分辨率：大于32768*32768；定位精度：±0.1mm；最小触摸物体直径≥2mm；屏幕任何位置被手、A4大小书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作；触摸框通道切换速度：触摸框切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸框切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态；对比度≥5000:1，色域覆盖率（NTSC）≥90%，整机待机状态下节能≥98%，亮度均匀性≥90%，亮度≥500cd/㎡；图片格式支持：JPEG、BMP、PNG；图像格式支持：PAL/SECAM/NTSC；视频格式支持：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265、AVS、VP9、FLV、RMVB、AVI、FLV等；音频模式：WMA、MP3、M4A、WAV等；支持PPT、word、PDF、Excel等格式文档；内置摄像头：内置1100万像素摄像头，对角线120°，水平视场角≥95°内置麦克风 3.电子班牌四块，要求21英寸以上 4.互动回显屏8台，要要求分辨率：不小于3840*2160；色域值：100%；待机功率：0.5W； | 1
28 | 探究实践实训室高清云台摄像机 | 图像传感器：1/2.8寸CMOS；有效像素不少于200万实际像素，光学变焦：12倍，数字变焦：12倍以上；焦距：f=3.9mm-46.8mm，视场角：72.5°-6.3°；信噪比：≥50dB；水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°；预置位不少于255个；为适多种传输手段及设备调试需要，应具备：≥1个HDMI，≥1个RJ45，≥1路LINE，≥1路RS-232/RS-485，≥1个USB口；高清视频输出帧率：1080p/60、1080i/60、1080p/30、720p/60、1080p/50、1080i/50、1080p/25、720p/50；支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC；支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置；具有本机视频防丢失安全保障功能 | 24
29 | 探究实践实训室多功能教学终端 | 1、预监功能（摄像机信号×4、多媒体信号×2、远程同频互动×2），能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换；支持设定时间间隔切换不同视频画面； 2、支持通道备份功能，支持3路资源录制备份，分辨率可达1920×1080并向下兼容； 3、具有主播通道录制功能，视频录制最高可支持1080P/60帧，音频采用AAC编码，视频采用H.264编码，并具备自动上传功能； 4、可选不少于两路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制，文件格式为MP4；具备远程导播功能，可实现主播画面监看，具备主播通道的直播、点播功能，并且具有三路视频信号实时传输功能； 5、有双码流直播功能； 6、支持多画面显示功能，具有双分屏幕，三分屏，画中画模式； 7、支持添加字幕功能，不少于四种字幕颜色设置； 8、支持硬盘存储空间显示功能； 9、持应用程序网络升级模块，可自动检测服务器的最新版本进行一键升级； 10、支持浮点运算技术，回声消除（AEC），啸叫抑制(自适应)（AFC），背景降噪（ANC）； 11、AEC回声消除，完全消除回声现象，实现真双工功能； 12、FC啸叫抑制(自适应)，有效消除现场扩声的啸叫，提高6-9dB传声增益； 13、ANC背景降噪，-15DB的降噪幅度，最大程度降低环境噪声，大幅提高信噪比； 14、支持切换策略，可编辑功能，保证多种课程模式的录制需求。在老师特写、学生特写、教师全景、学生全景、板书特写和老师电脑图像之间进行自动切换，图像切换平滑，没有“跳动”现象，正常情况下出现老师画面，老师使用电脑时能自动切换到电脑画面，学生回答问题时能够自动切换到学生特写画面，老师离开讲台并走到学生中间，摄像机又能切换到学生全景； 15、支持多种视频叠加功能，自动切换的逻辑关系能预先设置，如老师电脑图像显示的时间，学生图像场景的大小，实现多视频叠加的方式等； 16、支持设定时间间隔切换不同视频画面，支持各个视频通道的云台控制，且可以控制不同摄像机的不同控制速度； 17、支持串口码接收、视频叠加、VGA发生变化等导播切换规则; 18、支持教学多媒体设备接入，支持休眠唤醒功能。 19、支持互动权限功能，通过系统显示界面，一键式互动连接开启关闭功能；支持多点呼叫实现互动，支持记忆存储功能，第一次互动连接成功后，无需在进行重新设置参数； 20、点击学生跟踪图标实现学生图像跟踪，点击教师跟踪图标实现教师图像跟踪； 21、为辅助拍摄效果，可实现切换自动、手动导播规则； 22、支持导播图像实时同步显示功能，支持教师图像显示，学生图像显示，教学内容图像显示； 23、支持视频信号预监视功能； 24、支持一键云直播功能，支持直播开启，显示直播时间、教师头像采集开启、音频采集开启、高拍仪实现课堂教学直播；支持线上签到功能，应到人数、签到次数、出勤率统计；支持教学内容采集功能，支持视频、PPT、文档等教学内容采集；学生端观看课程直播查看简介、资料功能； | 4
30 | 探究实践实训室智能跟踪主机 | 身高自适应系统：可以根据教师的身高自动调整画面中的人物占比，达到身高自适应； 具有多人检测及行为分析技术，无需定位辅助摄像头，即可实现学生站立识别；通过学生有效区域的预置位设定，即可实现学生定位；具备学生轮巡式考勤、学情和行为分析功能，并通过实时上报机制，将分析结果及时的反馈给平台；采用伴随式跟踪拍摄，可根据教师书写板书位置进行伴随式跟踪，突出教师书写重点，并且自动适应长黑板及推拉式黑板;支持通过二维码一键分享功能； | 4
31 | 探究实践实训室智能导播设 | 1.拾音麦克（含吊架）20台，要求电容式;超心形单指向性;拾音角度：90°/120°;频率响应：50-20000Hz;灵敏度：-40dB（10mv）;最大承受声压：118dB;信噪比：71dB;幻像供电：直流12-52V耗电4Ma 2.音频处理器4台，要求采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠；可通过USB接口传输音频信号，代替传统模拟音频信号传输方式（同时也支持模拟信号传输方式），进行远程输出、远程参考信号输入、软件升级和参数配置；集成自动噪音抑制技术，（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）保证声音质量；6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭；路单声道Line-IN输入,分别为：1—远程音频输入；2—课件；3—无线麦；路单声道Line-OUT输出，具体定义为：1，输出至远程（包含无线麦、吊麦、课件）；2，录音（包含无线麦、吊麦、课件、远程音频输入）.6路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）；能混音功能：根据开启的MIC数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高，而影响声音的清晰度；回声消除功能：对麦克风进行AEC处理，参考信号为远程音频信号，处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms；具有AGC功能，防止多人大声说话时破音；远程回声消除：；回声抑制比：＞60dB；采样率：48K；采样位数：32位；动态范围：90db；环境噪声消除：稳态噪声消除比：30dB；频率响应：20Hz-20KHz；最大增益：59dB 3.导播控制台4台，要求支持录播控制操作；支持摄像机预置位设置和调用，其中包括0号预置位；支持控制摄像机放大、缩小功能，并且可调节控制摄像机档位速度；支持电影和资源模式两种录制模式切换；支持自动和手动两种导播策略切换； | 1
32 | 探究实践实训室多屏互动终端 | 1、支持师生通过平板电脑、移动终端投屏直播至显示终端上，实现无线投屏、课堂互动教学功能； 2、支持≥4名学生同时投屏至教师主屏，实现学生学习成果对比展示功能； 3、支持教室通过移动端（手机、平板电脑等）加入课堂； 1.平台架构支持负载均衡集群部署，可实现会话同步，以消除服务器单点故障，提升冗余，保证服务的稳定性。 2.用户在广域网进行访问时，通过云端点播服务器获取课程内容；满足师生通过互联网进行点播学习的需求。在用户可以跨网段、广域网的进行视频点播，满足师生在校外访问校内视频资源的需求。 3.整个系统基于B/S架构，可以在Windows，Mac，Android等多种平台下运行。 4.支持播放器自适应功能，自适应H5、Flash视频点播方式，无需安装其它播件，即可点播视频课件。 5.支持提供并开放视频资源上传接口，实现第三方录播系统资源上传到智慧课堂平台； 6.较强的兼容性，可兼容其他录播品牌的前端设备推送的rtmp流，即可通过智慧课堂平台进行直播； 二、后台管理 1.学校管理：支持创建学校账号，并管理学校的基础数据； 2.用户管理：方便管理员管理用户，支持修改用户角色，不同的用户具备不同的权限。 3.存储管理：视频资源储存地址信息，对分布式存储的资源进行统一管理，实时查看存储空间剩余容量； 4.校区管理：支持新建校区信息，并支持创建所属校区的教学楼，便于按校区管理教室及设备。 5.教室管理：支持对教室信息的管理与维护 6.角色管理：支持学校管理员创建本校的角色，并为角色进行权限设定；包含功能操作权限和数据范围权限；支持方便查询角色下的用户列表； 7.教师管理：支持对教师信息的管理维护，包含基本信息、登录密码、等信息填写； 8.设备管理：支持设备注册功能，设备注册时需要填写所在教室等信息，平台端会显示所有接入设备的名称、类型、设备状态、设备地址等信息； 9.首页管理：支持学校定制化修改首页轮播图等功能； 三、录播管理 1.录播管理：支持对所有教室的录播设备运行和录播状态的的监控； 2.支持统计教师视频、学生视频、计算机视频网络链接正常和异常情况的统计功能； 3.支持对单个教室录播手动管理功能； 四、录播课堂 1.支持快速检索所有录播等栏目； 2.支持按时间、课程进行检索； 3.支持生成课程主页功能，主讲教师所讲授课程下的视频可自动关联在一起，方便学生按课时进行复习； 4.支持分享、评论等功能； 5.支持文字等互动功能； 6.支持启动评课等功能；可进行评分模板的创建；进行评分指标创建与修改；开启评课后评课人员可进行打分和写评语等操作； 五、资源管理 1.支持管理员对全校资源进行查看、管理等操作； 2.支持教师根据权限对资源进行下载、发布、公开、删除、修改信息等操作； 3.支持视频资源共享； 4.支持视频和文档上传功能； 六、智慧课堂教学互动学生端： 1、支持小组反控共享板书功能。任意选择某一小组进行师生共享板书功能，老师和学生均可以在同一画布上进行白板书写。 2、通过移动端接收支持单选题、多选题、简答题等多种题型； 3、支持小组对比功能；可以任意选择两个小组进行组合，广播至所有小组进行查看和显示。 4、小组通过自带手机电脑等实现投屏，支持各小组屏幕终端上显示小组讨论内容； 5、学生可通过移动端实现参与课堂互动中，通过课表直接接入课堂； 6、支持学生终端的PDF、office文件等文件以上传下载的方式分享； 7、支持教师将课件分发给所有学生，学生可以对内容随时进行教学反馈，教师可以随时查看学生的教学反馈意见； 8、投屏和直播：学生都可以投屏或直播到分组显示端上，≥4人同时投屏显示； | 28
33 | 电源控制器 | 1.时序控制器8台，要求支持电源输出；支持RS232串口能控制；支持每路电压数字显示功能；启动时间和启动顺序可以通过软件设置控。 2.三路电源控制器8台，要求通过无线或有线(RS-232)两种方式与智能融合终端系统连接；通过平台软件远程控制用电设备，及检测用电设备使用情况；内置能耗计量芯片，可实时检测用电设备运行状态并上报能耗数据；支持授权用户通过WEB、微信小程序远程操作；采用防脱落插头，防止线路脱落造成事故；支持3路电源独立输出，可以独立控制用电设备通断电。 3.触摸面板4块，要求尺寸≥5英寸；可显示设备信息，支持中英文切换； 4.标准触摸86型开关面板8台，要求通过无线方式与智能融合终端系统连接。220VAC电源输入，触控按键功能可自定义设置;通过平台软件远程监控每个电源输出的运行状态，对各教室的灯光、风扇、窗帘等用电设备进行实时通断电控制。可以对电源模块采用定时或手动的方式进行控制;内置能耗计量芯片，可实时检测用电设备运行状态并上报能耗数据;源控制盒可根据服务器预先设定的模式自动运行，无需人工到教室操作，实现智能自动控制，也可以通过平台软件远程手动控制。当配置有本地控制权限时，支持本地开关功能;支持授权用户可通过WEB、微信小程序等通信方式对所连接的用电设备（电灯、窗帘等）进行远程的手动单点、批量或定时的通断电动作;持触控按键蜂鸣提示，LED双色灯红色/蓝色/无色分别指示关闭/打开/禁用或未配对状态;支持≥2路电源独立输出，独立控制用电设备通断电;支持无线断链后，自动切换到本地操作状态;支持两路电源或一路窗帘控制，配合本品牌空调控制器可实现两路空调设备的本地控制，支持平台统一集中/分组设备管理，支持设备自定义命名。 | 1
34 | 探究实践实训室扩声系统设备 | 1.扩声主机4台，要求提供独立>=48V电源输出；≥6路麦克风输入，差分式超平衡输入；支持电脑、手机、大屏等音频立体声输入；频响范围：20Hz-20kHz（±0.5dB）；增益差：≤0.15dB；信噪比：≥97dB；反馈抑制：传声增益提升幅度：≥15dB；自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升18dB；自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB-+12dB； 10、数字采样率（samplingrate）：≥48kHz 2.扩声话筒8台，要求采用心形指向音头；可≥6米远距离宽范围拾音并清晰扩声；有能抵抗话筒的杂音的优质音质；用48伏幻象电源进行操作与运转；卡龙输出接口；植绒防风海绵设计降低风声和呼吸噪音；抗手机、电磁、高频干扰；敏感度：-34dB±3dB；输出阻抗：200Ω；最大声压级：135dBSPL；信噪比：≥80dB； 3.扩声音响8台，要求频率响应：50Hz-20kHz（-3dB）；输入阻抗：8Ohm；灵敏度：87dB1.0W/1m；额定输入功率：65W；峰值输入功率：260W； 4.配套音量控制器四套 5.配套路由器、无线AP四套 6.智能融合信息终端四台， | 1
35 | 探究实践实训室空间布设 | 完成仿真实训室空间所有设备的安装、调试；原教室设备、桌椅拆除、清运等环境清理施工辅材含六类非屏蔽网线、电源线、HDMI线、音频线、线槽、线管等。吊顶、PVC地塑、墙面处理，等安装 | 1
36 | 探究实践实训室桌椅 | 一、根据场地定制144套座椅。 1.外形尺寸：弧形边长800MM，短边长300MM，斜边长500MM，高度750MM。 2.环保板材：采用E1级环保双面饰板，具有防火、防刮、耐磨等特点的防火板，台面厚达25mm，采用厚度2.0mm厚PVC封边达到国际环保E1级标准，硬度强不变形、不褪色、表面耐磨，甲醛释放量不大于5mg/100g。 椅子： 1·背框采用全新pp料加纤一体注塑成型，扪华宇透气网布 2·座包高回弹力海绵。扪华宇透气网布， 3·坐垫可翻起，架子可全折叠。 4·全新pp料固定扶手 4·20*32mm蛋管1.2mm厚喷涂烤漆四脚架.带黑色尼龙固定脚塞5.椅身高85，座高46，座宽45， 二、移动升降桌4套：铝合金气动升降，带滑轮。桌面环保板材，带笔槽。台面长约70cm，宽45cm。 三、图形工作案台、操作椅4套（定制，观摩间用）:1200*600*900 | 1
37 | LED显示屏 | 一、LED显示屏： 1、显示屏类型：LED类型采用SMD表贴三合一封装黑灯，1R1G1B，自发光显示，点间距≤1.86mm。 2、箱体超清设计，安装省时省力；箱体背部简易抓手设计，方便箱体拿取、维护、安装；电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率；验货时提供制造商的整机出厂检测报告。 3、箱体支持模组、电源和接收卡前维护；箱体自然散热，无风扇，无孔，防尘静音设计；箱体自带测试按钮，可实现无连线快速测试，实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示。信号指示灯快闪证明信号正常电源指示灯常亮标示供电正常。 4、最高对比度≥8000:1；色温：标准6500K，1000-13000K连续可调，调节步长100K，可自定义色温值；色温误差色：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；换帧频率50&60Hz，可视角度：水平≥160°，垂直≥160°，刷新频率≥3840Hz。 5、峰值功耗：≤330W/㎡，平均功耗：≤110W/㎡，单箱体功率≤49W，采用节能驱动技术设计；显示屏黑屏不点亮时，休眠模式功耗≤42W/㎡；带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电50%以上；能源效率值≥3cd/W，睡眠模式功率密度值≤125W/㎡。 6、显示单元平整度：≤0.05mm，显示单元间隙≤0.05mm；模组平整度≤0.05mm，模组间隙≤0.05mm，箱体内部模组间采用铝板拼接，支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除。 7、灰度等级：≥16bit；采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度时，16bit灰度；50%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，14bit灰度；显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0~100%亮度时，8~16bit灰度自定义设置。 8、工作时间满足7×24小时连续工作无故障，平均故障恢复时间（MTTR）≤1分钟，平均故障间隔时间（MTBF）≥100000小时；画面延时≤2ms，工作噪声声压（距离1米）前/后/左/右方≤3.5dBA。 9、电源输入端对外壳在AC1.5KV的条件下，1分钟后，无击穿、飞弧或超漏现象；在AC 242V电压条件下测试，泄露小于2mA；在32A电流条件下试验，测试2分钟，接地电阻≤40mΩ；电源两极与输入/输出端子间绝缘电阻≤2GΩ。 10、产品运行2小时候屏体温升不超过5K，产品运行12小时后屏体温升不超过10K，产品在运行过程中整个屏体表面温度在固定范围。 11、支持LED显示屏模组模组校正数据自动加载功能，显示屏在工作过程中更换模组不需要重新上电，自动识别模组并加载色度校正数据，即插即用。 12、显示屏具有提高显示效果的技术特点，较短距离观看时，可以一定程度上缓解颗粒感问题，以及可以提高整个图像显示的视觉过渡效果； 13、为确保显示屏使用的安全性，显示屏电路板具有良好的防火阻燃性能，同时可提高整体显示对比度； 14、模组供电支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V~DC5V供电方式 ；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；箱体背部简易抓手设计，方便箱体拿取、维护、安装; 15、基色主波长误差（nm）：C级 △λD≤5，亮度误差值在3%，灯芯的波长误差值在±1nm之内;白场色坐标检测：白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定范围；亮度鉴别等级：C级 Bj≥20；支持LED显示屏OSD及校正智能显示驱动软件V1.0； 16、所投LED品牌厂商须为真实制造商，不接受OEM厂家及非LED行业生产企业。LED显示屏厂商主营业务范围必须是“LED显示屏”或“电子显示设备”的生产研发销售，且LED显示屏厂商具有生产厂房； 17、为提高项目的安全保障，本项目LED显示屏产品需购买商业综合责任险、公众责任险、财产一切险、雇主责任险，每次事故赔偿限定最高额度≥1000万人民币； 二、视频处理器： 1、设备采用金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，通过激光切割保证加工精度及成型质量；零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度。 2、设备前面板内嵌IPS液晶屏，采用LED背光设计，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。 3、支持通过设备前面板液晶，上电显示开机LOGO，并实时查看设备名称、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇），以及IP地址。 4、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 5、卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，，可保证设备长期稳定运转。 6、设备具备输入板卡、输出板卡、预监板卡、主控板卡， 均采用插卡式设计，同时内置数据交换背板，支持设备温度、电压、风扇在线状态监测。 7、单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120 x 2048或10240 x 972,带载宽度和高度最大可达10240，单台设备最多可接入2张二合一网口输出卡。 8、支持将预监板卡槽位复用为输入板卡槽位，可灵活扩展输入板卡数量，无需修改固件可自适应识别板卡类型并完成智能参数配置。 9、支持通过内嵌BS拼接器配置软件，在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容，升级过程安全、稳定、快速，且可实时刷新显示设备及各板卡的固件版本信息，便于现场快速确认升级结果。 10、支持子卡在线状态监测、支持单卡槽多容量配置、4 路 1920×1080@60Hz ，2 路 4096×1080@60Hz ,1路 4096×2160@60Hz 11、全系统支持 HDR 和 10bit 视频处理，画面显示更 加细腻清晰，画面能展示的细节更多。 12、支持任意 1 路输入源 HDCP 自动解码。 支持输入 EDID 和输出时序管理。 预设分辨率 自定义分辨率 ，高级设置管理 ， 13、采用 web 端控制，操作实时相应，采用 1000M/100M 自适应网络控制；支持多用户同时访问。 14、 多屏幕管理。 最大可配置 20 个独立的显示屏，每个屏幕可以自 定义与其他屏幕不同的输出分辨率。 15、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限。 16、视频输入源为60HZ的时，从视频源输入到LED显示的图像延迟时间不大于16ms,支持有线和无线方式访问设备，客户通过有线方式操作时，操作相应时间不大于60ms。 三：配电柜 规格：80KW 1.具备手动控制设备供电的开启和关闭； 2.多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3.具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路等保护； 4.标配检修多功能插座及检修照明开关 四：播放软件 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放； 支持 Microsoft office的 Word、Excel、PPT 显示； 支持时钟、计时、天气预报显示； 支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放； 支持多页面多分区节目编辑； 五：不良信息过滤系统 1.产品具备网址过滤、图像过滤、网址库升级、网页内容信息过滤、网页内容信息过滤扩展、预定义网址库自动添加、传输文件过滤、邮件编码过滤、邮件内容信息过滤、服务命令过滤、在线游戏过滤、定时抓屏等功能； 2.设备使用管理：产品具备对设备使用时间进行管理的功能，管理员可以根据需要设定使用设备的时间表，在设定的允许使用设备的时间区间使用设备； 3.日志全程记录：产品提供日志管理功能，详细记录操作者每次浏览的网上内容和上网时间，以及拦截黄色图像的次数和时间，可随时记录用户上网浏览内容和时间； 4.实时屏幕监控：实时屏幕拍照，详细上网记录一览无遗，便于事后监督；安全密钥掌控完全隐形过滤，方便热键激活，有效防止非授权卸载； 5.产品资源：产品自身包含黑、白名单及关键字资源，不低于 10 万条策略，并支持自定义过滤策略； 6.自定义资源：产品支持用户手动设置黑白名单及关键字，用户自定义的资源过滤时优先级最高； 7.资源/软件自动升级：软件自身模块及识别模块、黑/白名单 IP 地址库、关键字库、图像检测算法库能够在线自动/手动升级。 8.不良信息过滤系统系统的技术完全符合国家工业和信息化部制定的基于 PC 终端的互联网内容过滤软件技术要求YDN138-2006。 六：操作主机 1.CPU：≥i5-12500 3.0G ； 2.主板：Intel B660主板芯片组。 3.内存：8G DDR4-3200MHz内存，双内存槽位 。 4.硬盘：1T+256G M.2 NVME固态硬盘 5.显卡：2G 独显 6.声卡：集成5.1声道，前置1个音频输入接口，1个麦克风接口。后置1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个麦克风输入接口。 7.网卡：集成RTL8111HN千兆以太网卡 8.键盘和鼠标：原厂同品牌USB键盘和抗菌USB鼠标。 9.扩展插槽：1个PCI-E*16，1个PCI-E*1,1个PCI,。 10.接口：前置6 USB3.2接口；后置4个USB2.0接口、2个原生PS/2接口、1个串口、1个VGA接口、1个HDMI接口、 11.操作系统：原厂预装正版Windows 操作系统，微软正版可查。 12.显示器：21.5寸液晶显示器，内置低蓝光功能，一键物理切换，分辨率1920×1080，VGA与DVI双接口，2ms极速响应时间，与主机同一品牌。 13.机箱：体积13.6L蜂窝结构塔式防腐机箱，四面为钢材质（防辐射，防电磁干扰）顶置提手与圆形电源开关。 14.电源：180W高能效电源。 15.软件应用：提供非加插保护卡硬件实现以下软件应用功能：（1）、硬盘保护，保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃；（2）、网络同传，数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备；（3）、网络控制，远程查看、远程控制、文件传输；（4）、支持多点还原、职能排序、断点续传功能 16.系统安全：标配BIOS中可屏蔽USB存储功能，且不影响键盘、鼠标等外设的正常使用，同时也支持只读存储模式，只能读取，不能拷贝，保证数据的安全性。 17.为确保数据接口稳定性，所投计算机的 USB 数据接口满足以下条件：1、USB 数据接口输出电源范围：4.75-5.25Vdc，2、USB 数据接口输出电流范围：500mA-1500mA，3、USB 数据接口的接触电流不超过 20uA； | 73.72
38 | 户外LED显示屏 | 一、LED显示屏 1．像素间距4mm 2．模组尺寸320*160*mm 3．模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 4．模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 5．采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。 6．模组电支持前拆前维护和后拆后维护功能。 7．模组机械强度：≥6MP 8．可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制 9．屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电 10．软件具备一键调节亮、暗线功能 11．亮度≥6000nits 12．色温可调范围：2000k~15000k，并可自定义色温值。 13．对比度≥6000:1 14．视角：水平视角≥170°，垂直视角≥165° 15．刷新频率≥1920HZ 16．像素失控率≤0.00001 17．低亮高灰：100%亮度 16bits灰度，20%亮度 12bits灰度 18．模组亮度均匀性≥98.5% 19．峰值功耗≤750W/㎡ 20．寿命典型值≥100000小时 21．产品满足盐雾10级要求 22．工作温度范围-30℃-40℃ 23．存储温度范围-40℃-60℃ 24、LED屏面积：72平米 二、防水箱体 行业标准，户外简易防水箱体 三、视频处理器 10路千兆网口，不可级联拼接，650W像素点，最宽10240 最高8192，三画面, 输入信号：HDMIx2 DVIx1 CVBSx1 四、LED播放软件 1、整个LED显示系统的信号和LED屏幕、多视频处理器统一由一套管理软件，通过控制主机或者触摸屏进行配置、管理和调用。 2、能够完成信号的调度和支配使用功能； 3、支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示； 4、系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得； 5、支持在线、离线场景编辑； 6、支持日志记录，操作可追溯； 7、支持多语言功能，方便切换； 8、C/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高； 9、为了操作的安全性，需要场景设置和设备管理操作分离； 10、支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求； 11、支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要； 五、钢结构 行业标准，户外单立柱结构，上下左右各包边25公分 六、配电柜 1.额定功率：80KW，输出路数：≥12路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有过流、过压、短路、断路、过载、浪涌等保护功能 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含PLC模块控制，具有远程控制功能、定时功能。 5.支持通过PLC软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 七、空调 功率：1.5P，具备制冷功能 八、人工 含运输、安装、调试、培训、辅材 | 72.09
39 | LED灯及灯光控制台 | 1.LED成像灯29台，要求1*300W正白/暖白LED灯珠，5600K/3200K，CRI（显色指数）:≥95，合理的LED刷新频率，摄影无闪烁，驱动频率500Hz至25000Hz可调，光源寿命：50000小时，1组高清高精度光学系统，5°/10°/19°/26°/36°/50°透镜角度可选，透镜筒可做45°双向旋转，0-30HZ高速LED频闪效果，速度可调，0~100%顺滑线性LED调光，4种调光曲线可选，线性/平方/反平方/S曲线，1/3(正白/暖白),DMX通道，显示屏可180°翻转，带PFC开关电源，带开关及保险座，防水系数：IP20，最高环境温度：ta45°C。 2.LED染色灯84台,要求54颗3WLED灯珠，RGBW（铸铝LED帕灯),25°高效光学透镜，高亮度输出，混色纯正,RGBW无极混色系统，可变幻出16.7百万种颜色,LED彩虹效果,内置宏功能及自走程序25次/秒高速频闪效果，带脉冲频闪，随机频闪,0-100%顺滑线性调光,高效低噪音散热系统,50000小时灯珠寿命,TO.8A保险丝,防水系数：IP20，最高环境温度：ta45°C，输入电压：AC90-240V50/60Hz，功率：200W,控制信号：DMX512,主从机,声控或者自走程序,控制通道：4/8个国际标准DMX通道 3.LED平板柔光灯14台，要求802颗0.5WRGB/暖白/正白/暖白+正白高清LED灯珠，50000小时灯珠寿命，低功率消耗，平衡均匀的光斑效果，边缘为柔软（柔光）效果，高密度，长冲程和120°投光角度，机箱由坚固耐用的压铸铝合金组成，体积小重量轻，1个挡光板设计，超静音自然散热系统，0-100%顺滑精确线性调光系统，0-30HZ高速频闪效果，速度可调，预设随机频闪/脉冲频闪，速度可调，DMX512，主从机，IP65防水系数； 4.三合一电脑灯12台，要求371W白金灯泡,色温：7500K,，0%~100%电子线性调焦，超微顺滑调整焦距，水平扫描：540°（8/16bit精度扫描），垂直扫描：270°（8/16bit精度扫描） ，1个颜色盘，11个固定式色片+白光，有半色功能，色片可任意定位，带双向旋转且速度可调的彩虹效果，1个旋转图案盘：7个插拔式的可更换的旋转图案片+白光，可双向旋转，带图案抖动和图案任意定位功能，速度可调，1个固定图案盘：14个固定图案片+白光，带图案抖动功能，1个可旋转16棱镜，可正反方向旋转，具有棱镜定位功能，1个可旋转8+16双阶棱镜，可正反方向旋转，具有棱镜定位功能，双频闪结构，1-20次/秒高速频闪效果，速度可调，可预设多样随机频闪/脉冲频闪效果，0~100%顺滑线性机械调光 触摸式，高清TFTLCD显示屏，机器工作温度显示及管理功能，防护等级：IP20 5.光束电脑灯22台，要求350W灯泡，光源寿命：1500小时，水平扫描：540°,垂直扫描：270°（8/16bit精度扫描）电机类型，1个颜色盘，14个固定式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转且速度可调的彩虹效果，1个固定图案盘：13个固定图案片(含4种玻璃图案）+白光，带图案抖动功能，1个可旋转8+16蜂窝棱镜，可正反方向旋转，20次/秒高速频闪效果，速度可调，1个雾化系统,光斑均匀，颜色饱满，高清TLCD显示屏,机器工作温度显示及管理功能,机器过热保护功能 6.无风扇无极旋转光束灯12台，要求36颗10W 4合1LED灯珠，光源寿命：50000小时，多组高清高精度光学系统，线性电子调焦，超微顺滑调整焦距，扫描系统具有自动纠错的复位功能，水平/垂直滑步控制功能，水平/垂直可反转，色片可任意定位，带双向旋转且速度可调的彩虹效果，0-20Hz频闪效果，速度可调，随机频闪及脉冲频闪，轻度雾化效果，光斑均匀，颜色饱满，0~100%顺滑线性调光，23/25个国际标准DMX通道，DMX512，主从机，或自走操作，RDM控制，可选配Art-NET控制，可选配无线接收系统，软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件，可多台灯具串联更新软件，TFTLCD显示屏，显示屏可180°翻转，高效低噪自然散热系统,无风扇设计，机器工作温度显示及管理功能 7.LED追光灯2台，要求350WLED高效追光灯（含航空箱），支持电压:AC90V~240V50Hz/60Hz，投射距离：光束角度4°最佳投射距离：20-50米，颜色:一个色轮5颜色，自配旋钮控制及单机手动模式，光圈大小可调 8.配套相应灯光的控制台 | 1
40 | 数字调音台及输入输出模块、信号放大器 | 数字调音台1台： 1、需支持网络音频传输方式，所有传输设备、接口、板卡必须是同品牌、同系列； 2、调音台DSP输入输出处理通道不少于64路（输入不少于48路，输出不少于16路）； 3、采样频率大于或等于96kHz； 4、支持外接不少于两个品牌的效果插件服务器； 5、高分辨率触摸屏幕数大于或等于3个10寸； 6、多功能电动推子不少于30个； 7、USB接口支持不少于48通道多轨录制及回放（若数字调音台界面不满足48通道或不支持，需增加外置录音设备实现）； 8、台面本地不少于24路Mic/Line输入，不少于12路Line输出，不少于2通道AES数字输入，不少于2通道AES数字输出；（若数字调音台界面没有本地接口或数量不够，需增加本地接口箱来满足本地输入输出数量）； 9、内置或外置不少于1组的字时钟同步IO接口，不少于1组的GPIO接口； 网络协议卡 1张 1、与调音台为同一品牌； 2、不少于64输入输出通道卡； 3、不少于2个EtherCON以太网接口； 舞台扩展接口箱 1套 1、支持网络音频传输方式，与调音台同品牌； 2、话筒/线路输入,XLR接口不少于32路； 3、线路输出,XLR接口不少于16路； 4、采样频率大于或等于96kHz； 5、接口箱数量根据各品牌特点配置 4.水性专用薄雾油2箱： 1）1.4.5L/瓶 4瓶/箱（水性烟油）。 薄雾机2台： 1）1.具备1-100%输出大小档位 2）具备26,600 立方英尺/分钟输出烟雾量 3)具备6 m喷射距离 4)具备7 min/L输出耗油量 5)具备0-130°出烟角度 6)支持机械温控和电子温控 7)具有4.0L油桶容积 8)支持DMX512、遥控控制方式 9)支持DMX控制通道数量为2通道 信号放大器6台： 1）支持DMX512公母接口输入。 2）支持输入输出光电隔离。 3）支持8路独立放大驱动输出。 4）具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5）具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6）具备独立的LED信号指示。 电源直通柜2台： 1）具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2）具备12路×4kW功率输出 3）支持A.B.C三相工作指示灯。 4）支持两脚和三脚万能用插座。 线材配件1套，重型灯钩、灯钩、安全绳、三芯卡农头、信号线、电源线、安装辅材等 | 1
41 | 报告厅专业音箱 | 主扩声全频线阵列扬声器组 2组 1、采用线阵列全频扬声器，线阵列扬声器数量不少于3只； 2、单只扬声器最大声压级：≥136dB(Pink-noise)； 3、频率响应:不劣于68Hz～18KHz； 4、扬声器组水平覆盖角度：≥90°； 5、扬声器组垂直覆盖角度：≥50°（可通过增加线阵列扬声器数量的形式来满足单组线阵列垂直覆盖角度的要求）； 6、高频单元：≥1x2寸或2x1寸； 7、低频单元：≥10寸； 8、具备与扬声器同品牌的3D声学模拟软件， 主扩声全频线阵列扬声器组吊挂件 2套 1、原装品牌； 2、原厂扬声器吊挂安装支架； 低频扬声器 4个 1、最大声压级:≥138dB(Pink-noise)； 2、频率响应：低频下限≤32Hz； 3、低音单元:≥18寸； 4、具备与扬声器同品牌的3D声学模拟软件， 台唇补声扬声器 6个 1、最大声压级:≥120dB； 2、频率响应:不劣于96Hz～18kHz； 3、单只扬声器水平覆盖角度：≥100°； 4、单只扬声器垂直覆盖角度：≥100°； 5、高频单元:≥1寸； 6、低音单元:≥5寸； 7、具备与扬声器同品牌的3D声学模拟软件， 舞台流动返送 4个 1、最大声压级:≥136dB； 2、频率响应:不劣于60Hz～17kHz； 3、单只扬声器水平覆盖角度：40°～60°； 4、单只扬声器垂直覆盖角度：60°～90°； 5、高频单元:≥1.4寸； 6、低音单元:≥12寸； 四通道数字功率放大器（1） 4台 1、采用无源扬声器时： （1）需选用原装制造的四通道数字功率放大器，每通道内置独立的DSP处理器，具有分频器、均衡、压限、延时等功能； （2）选用的数字功率放大器数量必须满足以上扬声器最大声压级要求和招标所要求的通道匹配要求且符合原厂推荐配置，每通道负载阻抗不得小于8欧，内置扬声器数据库，可快速调用扬声器参数； （3）数字AES/模拟输入延迟：不大于1ms； （4）数字功率放大器需同时具备数字AES和模拟的音频信号输入接口，并可以实现信号间的备份切换； （5）每通道额定功率输出≥1000W/8Ω； （6）功率放大器标配不少于2个EtherCON以太网监控接口，不少于4个SpeakON 输出接口； 2、采用有源扬声器时： （1）扬声器内置功率放大器、分频器、高精度音频信号处理器等。 （2）需单独配置数字音频处理器设备，DSP处理总通道不少于16路输入，16路输出，并与有源扬声器同品牌。 （3）数字处理器具备独立的数字AES和模拟的音频信号输入接口。 （4）必须提供强电供电、扬声器散热以及消防防患的详细解决方案。 3、无论是使用无源或有源扬声器，每台数字音频处理器或每台数字功率放大器，必须满足： （1）应具有系统管理控制软件，可通过系统管理控制软件对数字音频处理器或数字功率放大器行实时监控及控制编程； （2）所选数字音频处理器或数字功率放大器需支持AVB Milan传输协议并属于Avnu认证产品 四通道数字功率放大器（2） 1台 1、采用无源扬声器时： （1）需选用原装制造的四通道数字功率放大器，每通道内置独立的DSP处理器，具有分频器、均衡、压限、延时等功能； （2）选用的数字功率放大器数量必须满足以上扬声器最大声压级要求和招标所要求的通道匹配要求且符合原厂推荐配置，每通道负载阻抗不得小于8欧，内置扬声器数据库，可快速调用扬声器参数； （3）数字AES/模拟输入延迟：不大于1ms； （4）数字功率放大器需同时具备数字AES和模拟的音频信号输入接口，并可以实现信号间的备份切换； （5）每通道额定功率输出≥640W/4Ω； （6）功率放大器标配不少于2个EtherCON以太网监控接口； 2、采用有源扬声器时： （1）扬声器内置功率放大器、分频器、高精度音频信号处理器等。 （2）需单独配置数字音频处理器设备，DSP处理总通道不少于4路输入，4路输出，并与有源扬声器同品牌。 （3）数字处理器具备独立的数字AES和模拟的音频信号输入接口。 （4）必须提供强电供电、扬声器散热以及消防防患的详细解决方案。 3、无论是使用无源或有源扬声器，每台数字音频处理器或每台数字功率放大器，必须满足： （1）应具有系统管理控制软件，可通过系统管理控制软件对数字音频处理器或数字功率放大器行实时监控及控制编程； （2）所选数字音频处理器或数字功率放大器需支持AVB Milan传输协议并属于Avnu认证产品； 功率放大器控制软件 1套 1、与扬声器同品牌按系统需求配置； 2、功放网络监控软件，需支持Mac和Windows两种操作平台； | 1
42 | 室外专业音箱 | 1、线阵音箱12台： 1)箱体采用进口桦木制作、耐磨喷漆处理；由二个10寸（250mm）的钕磁低频驱动器以及一个75mm钕磁高频驱动器组成。 2)采用吊装组合线阵设计，允许0-14度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 3)功率≥700W；标称阻抗：8Ω。 4)频率范围：60Hz-20KHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 5)低频扬声器：10" x 2，高频扬声器：75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10° 2、线阵音箱2台： 1)音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：18"*1。 2)功率≥800W、标称阻抗：8Ω 3)频率范围：40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。 3、配套线阵音箱安装支架4套： 1）包含：田字架1个，U型扣4个，连接杆4条。 2）标配长度：6米；包含：葫芦架1套。承重：2T。 3）材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。 4）表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。 5）链条破断应力：≥800Mpa。 6）刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。 4、专业音箱6台（配套音箱支架）: 1)阻抗：8Ω 2)频响：≥45Hz-20KHz 3)额定功率≥400W 4)灵敏度≥99dB/W/M 5)水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6)高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 5、专业音箱2台: 1)箱体采用桦木板CNC切割技术，内部多点加强筋固定增加箱体稳定性，表面喷涂聚脲漆工艺处理。 2)一体冲压成坚硬厚实的刚性保护网罩，并覆盖了高透声率声学网棉，保护喇叭增加使用寿命； 3)采用≥2只18寸铁氧体超低音单元组成，倒相式箱体设计，低频可延伸至40Hz，释放出浑厚而富有强大震撼力的低频效果； 4)专业音箱插座插头，具有良好的电气特性。 5)阻抗：≥4Ω 6)频响：≥40Hz-400Hz 7)额定功率：≥1200W 8)灵敏度：≥101dB/W/M 9)最大声压级（额定/峰值）：≥132dB/≥138dB 6、专业音箱4台（配套音箱支架）: 1)阻抗：8Ω 2)频响：≥40Hz-20KHz 3)额定功率≥500W 4)灵敏度≥100dB/W/M 5)水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6)高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：15"低音×1 7、专业功放8台: 1)双通道大功率专业数字功放； 2)功放有直流、短路、过载、过热保护； 3)采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术 4)支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5)输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W 6)电压增益 (@1KHz)：≥41dB 7)频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 8)THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9)信噪比 (A计权)：≥105dB 8、专业功放5台: 1)双通道大功率专业数字功放。 2)功放具有直流、短路、过载、过热保护。 3)具备信号、功率、温度等压限功能。 4)灵敏度支持1V/2V，可选择切换。 5)输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥2*700W；立体声4Ω：≥2*1200W；立体声2Ω：≥2*1800W；桥接16Ω：≥1400W；桥接8Ω：≥2400W；桥接4Ω：≥3600W. 6)电压增益 (@1KHz) ≥37.5dB；输入阻抗 ≤ 10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；THD+N(@1/8功率下） ≤0.01％；信噪比 (A计权) ≥102dB； 9、无线话筒4套: 1)频率指标：≥530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2)配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3)采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4)接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:等同或优于50Hz-16.5kHz。 5)发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6)输出功率:≥30mW。 10、天线分配器1套: 1)提供≥2进≥8出的天线信号分配器设备。 2)简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3)两路天线信号接收到分配器的天线输入端。 4)两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。 11、话筒天线1套： 1)射频频率范围：≥450-950MHz 2)驻波比：≤2.0 3)输入阻抗：50Ω 4)放大器底噪：＜3.6dB 5)增益：18db(典型) 6)极化方式：垂直 7)前后比：≥25dB 8)指向性：≥180度指向 12、数字调音台1台: 1)≥7英寸高清触摸屏，分辨率≥1024×600；数字编码器以及专用按键构成的操作面板。 2)≥20路输入：≥12路话筒模拟输入；≥2组立体声输入（≥4个输入）；≥2路S/PDIF数字输入；≥2路USB立体声播放， 3)≥12路输出：≥2路MAINLR母线输出；≥4路AUX辅助输出；≥2路MONITORLR监听输出；≥2路AES/EBU输出；≥2路S/PDIF数字输出； 4)内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV音频格式；USB声卡支持多轨录音及播放； 5)≥8个DCA编组、≥8个静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 6)每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 7)每路输出通道具有≥8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 8)输入内置自适应陷波反馈抑制算法、自动混音； 9)延时、合唱、混响、变调等多种效果器类型； 10)支持≥255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用； 11)内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； 12)独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁； 13)通道名自定义。 14)支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统全功能控制软件。 13、音频处理器1台: 1)数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2)输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3)输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4)支持≥24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5)具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6)支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7)配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8)支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 14、抑制器1台: 1)高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2)支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 3)具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 4)具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 5)具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 6)具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 7)支持≥4个场景切换。 10)支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11)输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 12)支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 15、电源管理器1台: 1)每路有单独的滤波器。 2)采用3芯单相的电源接线接口。 3)具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 4)支持密码锁定功能。 7)具有WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。 5)支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 16、有源音箱1台: 1)有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2)具有输出过载、过压、短路保护。 3)信噪比≥70dB，频率响应 40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 17、音频连接线1批 18、动力电缆、电源线、音频线、接头等辅材1批 | 1
43 | 话筒及配套声学改造 | 1、双通道无线接收机4台： 1)频率范围：≥540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2)采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 3)采用独有的加密方式进行音频传输。 4)采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 5)具有混响、高中低音调节。 6)具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 2、无线手持话筒连发射机4台： 1)频率指标：≥530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2)采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3)接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:≥50Hz-16.5kHz。 4)发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 5)输出功率:≥30mW。 3、无线腰包发射机4台： 1)接收机振荡模式采用先进的锁相环频率合成（PLL）、微电脑CPU控制系统。 2)采用自动选讯接收方式。 3)支持自动追锁和手动调整接收机工作频道 。 4)接收器显示窗实时显示当前发射机的电池电量。 5)支持200个频道数目，避免断频现象和延长接收距离 6)有效使用距离为空旷100-150米。 7)抗干扰能力强，抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 8)具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率。 9)工作温度：-10°C +50°C（不承诺电池的工作温度） 10)灵敏度：12dBuV(80dBS/N) 11)天线输入：BNC插座/（50Ω） 12)振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 13)电源：DC 12V-1A 14)频率范围：530-580MHz，640-690MHz 15)最大频偏：±48kHz 16)音频频率响应：50Hz-16.5kHz 17)频道间隔：250 KHz 18)频率稳定度：±0.005% 19)综合信噪比：105dB 20)信号杂讯比：>105dB(1KHz-A) 21)相邻信道抑制：≥70dB 4、头戴式话筒4台： 1)输出功率：大功率30mW 2)天线：腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线 3)拾音头：电容式 4)杂散抑制：-60dB 5)振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 6)使用电池：两节AA碱性电池 5、领夹话筒4台： 1)天线：腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线 2)射频输出功率：30mW 3)拾音头：电容式 4)杂散抑制：-60dB 5)供电：两节AA碱性电池 6)电池寿命：>6小时 7)工作环境温度：-10℃到+50℃ 8)功耗：10W 6、大振膜电容话筒2台： 1)采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。 2)接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状 3)支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。 4)幻象供电：≥+48V 7、乐器电容话筒4台： 1）小型电容话筒，心形指向（乐器拾音） 8、动圈话筒4台： 1）传感器类型：动圈 2)拾音模式：心形 3)频率响应：40Hz-15KHz 4)灵敏度(dBV/Pa)：-56dBV/Pa 5)灵敏度(mV/Pa)：1.6mV/Pa 9、动圈人声话筒4台： 1）传感器类型：动圈 2）拾音模式：心形 3）频率响应：40Hz-15KHz 4）灵敏度(dBV/Pa)：-56dBV/Pa 5）灵敏度(mV/Pa)：1.6mV/Pa 10、天线分配器1台： 1)提供≥2进≥8出的天线信号分配器设备。 2)两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。 3)两路天线信号接收到分配器的天线输入端。 4)简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 5)总增益：0dB，±2dB 6)直流输出：12V DC/3A（MAX）*4组 中央点为正极 7)天线供电：+12V DC/0.1A 中央点为正极 8)频率范围：450MHz -950MHz 9)连接器端口：BNC 11、有源指向天线2台： 1)射频频率范围：≥450-950MHz 2)驻波比：≤2.0 3)输入阻抗：50Ω 4)放大器底噪：＜3.6dB 5)增益：18db(典型) 6)极化方式：垂直 7)前后比：≥25dB 8)指向性：≥180度指向 12、配套相应的充电装置及充电电池，话筒架及辅材、线材、操作台； 13、相应面积的地面地板、地胶改造，声学配套改造 | 1
44 | 笔记本电脑 | CPU：第十三代智能英特尔® 酷睿™ i7-1355U/处理器 内存16G DDR4内存，2个内存插槽，最大可扩充到32GB 显卡：集成显卡或NVIDIA® GeForce RTX™ 2050，4GB GDDR6显存独立显卡 硬盘：最高支持 1TB PCIe NVMe SSD（单SSD，不支持机械硬盘） 光驱：无光驱 无线网卡：WiFi 6E无线网卡，2×2 MU-MIMO 技术，支持蓝牙 5.1 或更高版本 有线网卡：集成10/100/1000M高速以太网卡 其他设备： 高精度触摸板； 可选背光键盘、指纹识别； 内置两个扬声器，位于C面，支持DTS音效； 内置双麦克风，支持AI降噪； 自动除尘风扇，支持顺时针和逆时针旋转，允许空气双向流动，可将灰尘吹出，从而将设备中的灰尘积聚降至最低； 显示器：14.0"IPS WUXGA(1920 x 1200）屏幕；支持170°广视角；支持蓝光护盾功能 摄像头：HD (1280 x 720) 分辨率摄像头，配备物理防窥开关，支持 TNR 降噪；可选配 FHD (1920 x 1080) 分辨率摄像头，配备物理防窥开关，支持 TNR 降噪，支持红外人脸识别，支持 1080p 每秒 60 帧视频 存储：microSD 读卡器 电池：50Wh锂电池；可选65Wh锂电池 电源适配器：65W 适配器（集显机型，可选Type-C适配器）/ 90W 适配器（独显机型） 规格：319.9mm x 235.4mm x 19.95/20.95mm（最薄/最厚） 重量：1.61kg(50Wh电池，SO-DIMM×1，HD摄像头，集显) /1.65kg(50Wh电池，SO-DIMM×1，HD摄像头，独显) 通过了高低温及湿热试验，工作温度：-20℃、45℃；储存运输温度：-40℃、60℃；工作条件下的相对湿度：40℃、93%；储存运输条件下的相对湿度：40℃、93%。 | 1
45 | 三维互动VR教学设备 | 三维互动VR人体运动康复保健教学系统 1.系统组成：头戴式显示设备、2个操控手柄、VR图形工作站、65寸大屏带支架、三维互动实训系统（VR版） 2.提供解剖、中医、运动三大模块内容，其中解剖提供男体和女体两套全身完整的人体结构；运动提供3D动作、关节动作、基础动作三大模块；中医提供经络腧穴。 3．提供仿真实验室环境，且有4种实验室环境可切换。 4、解剖内容展示，包含男性全身模型和女性全身模型各一套。 4.1 场景中的整个人体分成单独系统:如骨骼系统、肌肉系统、起止点、骨连接、神经系统、淋巴系统、循环系统、消化系统、泌尿系统、生殖系统、内分泌系统、皮肤系统。操作者可以随意切换各个系统，并且任意组合想要观察的结构。也可不同系统相互组合，查看局部结构毗邻关系。 4.2 包括男性整套全身模型，共3759个结构，女性不是只有盆腔部位，也是整套全身模型，一共3750个结构。 4.3结构准确、详细，完全满足教学大纲需求。需体现教学难点重点,如：肌肉系统中大小菱形肌要分开，三角肌有前、中、后三束。竖脊肌不是一个整体,要分为髂肋肌、最长肌、棘肌三束。背部多裂肌、回旋肌等深层肌也有体现；神经系统中臂丛组成的神经前支C5-T1，上中下干，前后股，外侧束、内侧束、后束，均有详细分段体现；头部血管中大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉分支，均有详细分段体现；生殖泌尿系统中膀胱、子宫、前列腺、卵巢、睾丸含切面结构。 4.4 全三维展示肌肉的红蓝起止点，肌肉起止点可隐藏显示。 5.拆分模式：操作者可以通过控制器对人体结构进行任意拆解，并且可以360度全方位观察，极大提升操作者对解剖的学习质量和兴趣。 6.每个结构都有注释。 7.平躺模式：整个人体平躺在操作者的眼前，完全真实模拟临床解剖台操作。 8.隐藏：选中某个结构，进行隐藏，以利于观察其他结构。 9.一键恢复：将隐藏、透明或者拆分的结构恢复到初始状态。 10. 可通过手柄操控第一人称前后左右移动，可操控第一人称旋转视野。 11 关节动作：以关节为主，阐释关节运动学与动力学的生物力学概念、原理。与传统书本相比，通过配以分解镜头式的三维动画，为学习者提供了一种崭新的学习视角和思维路径，引领学习者学习、理解和掌握关节功能解剖学。包括肩锁关节、踝关节、肘关节、髋关节、膝关节、颈部、骨盆、桡尺骨连结、骶髂关节、肩胛胸关节、肩关节、胸锁关节、胸肋关节、颞下颌关节、胸腰段脊柱、腕关节共16个关节区域的关节动作，3D动画数量200个以上。 12肌群动作：按区域分为头部、颈部、胸部、脊柱、上肢和下肢动作。由同一动作，不同角度视频构建。区别于肌肉功能以单块肌肉为主，基础动作解析以动作为主展示相关肌群在运动中的互相协作关系。数量200个以上。 13、以运动为导向，深入分析肌肉运动功能。以一种崭新的3D可实时交互360°无死角的展现形式。在多维空间中观察真实人体采集的运动数据，并清晰的分析每一个动作与每一块肌肉的运动参数。 14、一键切换，全三维展示每块肌肉的红蓝起止点，神经支配。 15、全三维展示肌肉功能动作。 16、全三维展示训练、拉伸动作，每个动作肌肉颜色和肌肉功能相关。 17、所有的动作都基于真人动作，通过动作捕捉系统，定性定量分析智能生成虚拟动作。 18、三维动作数据库：不低于150个动作 俄罗斯转体、仰卧转体、侧卧屈体、仰卧斜角卷身、站姿杠铃侧屈、站姿侧屈、肩展俯卧撑、俯卧撑水平肩展、绳索跪姿转体、跪姿弹力带转体、弹力带阻力深蹲、弹力带仰卧起坐、杠铃颈前深蹲、杠铃站姿髋屈伸、坐姿脊柱伸展、站姿哑铃耸肩、跪姿单腿屈伸、单腿臀桥、屈膝髋后伸、单腿髋水平伸展、相扑深蹲、手臂上举单腿屈髋、台阶单腿站立、髋关节前屈(屈髋练习)、后侧弓步蹲、侧弓箭步加、弹力带深蹲、史密斯深蹲、高位后侧弓步深蹲、单手哑铃抓举、坐姿腿伸展、杠铃深蹲、杠铃跪姿深蹲、杠铃并腿式深蹲、弓箭步蹲、哑铃深蹲、哑铃酒杯深蹲 19.重建经络解剖人， 3D经络循行，包括：十二正经、十二经别、奇经八脉共32条经脉。 20、经络循行括内循环。 21、3D针灸穴位包括点状穴位和针状穴位。点状穴位标示穴位的位置；针状穴位标示基本下针角度和深度。 22、包括经穴：362个，经外奇穴：51个，共计 413个穴位。 23、十二经脉包 24、穴位的名称包括中文、拼音、国际标注3种方式，例如：尺泽Chize LU5 25、每个穴位有详细文字解释，按照如下格式： 中府Zhongfu LU1 主治功效：咳嗽、气喘、胸中胀闷、胸痛、肩背痛 针刺深度与禁忌：向外斜或平刺0.5-0.8寸，不能深刺，以免刺伤肺脏 定位：距前正中线6寸，平第1肋间隙 解剖：皮肤-皮下组织-胸大肌-胸小肌 特定穴：肺募穴 | 1
46 | 理疗康复保健风险评估设备 | 人体运动机能、大脑认知能力，运动风险和运动康复评估系统参数 1.动态体能评测项目——测试数据包含但不限于以下内容： 1.1下肢力量和爆发力（纵跳） 1）功率（W)2）功（J）3)爆发力（N）,4）高度（cm）5）左右腿最大推力（N)6）双臂总推力（N） 1.2上肢力量和左右平衡性（俯卧撑） 1）左右臂最大推力（N)2）双臂总推力（N)3）最大推力（N)4）疲劳点（s）5）平均推力（N）,6）个数（reps）。 1.3核心力量（卷腹） 1）个数（reps）2）疲劳时间点（s）3）平均仰角（deg） 1.4柔韧性（体前屈） 1）最大前屈角度（deg）2）达到最大角度时间（s） 1.5速度和敏捷度（快步） 1）个数（reps）2）最高频率（reps/s）3）最高频点（s）4）高频维持快步时间（s） 1.6平衡（单脚站） 1）分数2）平均重心偏移（mm）3）重心偏移方差4）维持平衡比率（%） 1.7肌肉耐力（高抬腿） 1）个数（reps）2）平均频率（reps/s）3）平均抬腿角度（deg）4）最大频率（reps/s）5）最高频点（s） 2.人体体成分测试项目 1）体重（kg）2）骨骼肌（kg）3）体脂量（kg）4）BMI（kg/m2）5）体脂百分比（%）6）体脂量-左上肢（kg）7）体脂量-右上肢（kg）8）体脂量-躯干（kg）9）体脂量-左下肢（kg）10）体脂量-右下肢（kg）11）肌肉量-左上肢（kg）12）肌肉量-右上肢（kg）13）肌肉量-躯干（kg）14）肌肉量-左下肢（kg）15）肌肉量-右下肢（kg）16）基础代谢（分数值）17）内脏脂肪（分数值）18）蛋白质率（%）19）水分率（%）20）理想体重（kg）21）体重控制（kg） 3.人体关节活动性评估-脊柱和肩髋部关节活动性及健康度评估项目 1）颈椎弯曲（度）2）颈椎伸展（度）3）颈椎左侧屈（度）4）颈椎右侧屈（度）5）颈椎左转（度）6）颈椎右转（度）7）胸椎弯曲（度）8）胸椎伸展（度）9）胸椎左侧屈（度）10）胸椎右侧屈（度）11）胸椎左转（度）12）胸椎右转（度）13）左髋外展（度）14）左髋内收（度）15）左髋外旋（度）16）左髋内旋（度）17）左髋弯曲（度）8）左髋伸展（度）19）右髋外展（度）20）右髋内收（度）21）右髋外旋（度）22）右髋内旋（度）23）右髋弯曲（度）24）右髋伸展（度）25）肩关节屈曲（度）26）肩关节伸展（度）27）肩关节内旋（度）28）肩关节外展（度） 4.青少年体适能评估（3-6岁）1）下肢力量和爆发力2)综合柔韧性3）敏捷度4）平衡能力 5.青少年体适能评估（7-16岁）1）测试项目和成人动态体能相同2）测试标准按两年一个阶梯（例如7-8岁一个年龄段，9-10岁一个年龄段） 6.人体运动大健康和运动风险测试-Jedi16是全球首个数字化的专业级人体运动大健康测试和运动功能性风险预警矩阵，利用AfaScan先进的运动传感技术，对人体机能进行全面的精准评估。该矩阵全面覆盖肌肉力量，关节活动性，上下肢核心稳定性，平衡能力，敏捷度，心肺能力，和动作功能性障碍等运动大健康数据。每个测试都简单，有趣并可作为训练项目。 1).肌肉力量和平衡度评估：（1）肌肉链（前后侧）：前链肌肉力量耐力，左侧链肌肉力量耐力，右侧链肌肉力量耐力，后链肌肉力量耐力。（2）肌肉练（交叉）：左交叉链旋转度，右交叉链旋转度，交叉链力量耐力（左手到右脚），交叉链力量耐力（右手到左脚）。（3）上下肢力量：下肢力量爆发力测试，上肢力量测试。 2).上下肢核心稳定性和运动损伤风险：（1）上肢稳定性（2）核心稳定性：前侧核心稳定性（左），前侧核心稳定性（右），左侧核心稳定性，右侧核心稳定性，后侧核心稳定性（左），后侧核心稳定性（右）。（3）下肢稳定性：下肢力量和关节稳定性分析。 3).平衡能力、敏捷性评估：（1）静态平衡能力：双脚站立平衡，单脚站立平衡，前后脚站立平衡，双脚站立平衡（泡棉上），单脚站立平衡（泡棉上），前后脚站立平衡（泡棉上）。（2）动态平衡能力：左腿平衡（动态），右腿平衡（动态），单腿落地平衡（左），单腿落地平衡（右），左腿重心平衡控制，右腿重心平衡控制。（3）敏捷度：快步，敏捷反应。 4).人体体态评估（1）骨骼形态，高低肩（2）两腿长短腿（3）下交叉综合症（髋部前倾）评估（4）上交叉综合症（头部前伸，驼背）评估（5）膝盖关节内旋和十字韧带损伤风险评估。 5）心肺能力测试:(1)台阶测试（3分钟），静态心率，心率上升，心率下降。 7.大脑认知和视觉处理能力评估 1）大脑反应和手眼协调能力2）判断能力3）短期记忆能力4）辅助视觉5）大脑处理能力 二、系统独特综合性能指标 1.综合数据采集系统构成和同步测量能力 1）至少包含测力，惯性，智能摄像，大脑和视觉反应训练，四种数据采集系统2）测力和惯性传感器数据同步，同步精确度≤0.02秒 2.高精度测力垫技术指标 1）扫描频率≥200Hz2）最大测量范围2000Kg3）可测量人体最大力（N），做功，功率，爆发力4）左右两边独立测量5）可实时显示力的大小变化曲线 3.高量程惯性传感器技术指标 1）六轴惯性传感器（陀螺仪，加速度）2）角速度测量精度≥2000dps，加速度量程≥16G3）采样频率≥200hz4）传输协议2.4G5）电池连续使用时间≥6小时 4.动态智能视觉分析摄像头技术指标 1）≥30帧每秒摄像2）错误动作提示和纠错（特定动作）3）支持USB接口可移动4）可进行动作回放 5.大脑感知和反应训练传感器技术指标 1）采集时间精度10ms2)六轴惯性传感器（陀螺仪，加速度）3)电池连续使用时间≥6小时,4)传输协议2.4G5)灵敏度可调1-16G6）震动干扰缓冲结构 三、其他指标 1.支持大批量人员测试的流程及功能 1）三级以上级别单位层级设立（例如总队，支队，和大队）, 2）支持测试人员名单批量Excel导入和导出 3）支持本机实时新增用户，删除用户，密码管理 4）测试准备工作1-2分钟完成 5）测试数据批量导出Excel表 2.训练方案和训练动作库设定功能指标 1）系统在测试后实时自动生成配套训练方案 2）个人可以进行DIY训练方案制定，进行60分钟内热身、功能性、有氧、塑形、拉伸训练动作的合理编制和调整 3）动作库试行难度分级，从康复级、体能较弱、正常、高级、到高难度五级 4）可一次生成周，月，季度的整体16-32节渐进式训练课程，含具体训练动作 5）可根据消防日常动作考核（如单杆卷身上）生成分阶段渐进式训练方案 四、系统整体硬件指标 1.主机 1）对外接口：USB端口≥1个 2）电源要求：AC220V±20%，100～240V宽电压 3）显示器：≥50寸高清可触摸显示，分辨度≥1920x1080 2.高量程测力垫 1）输出参数：人体腿部总推力、爆发力、人体重心位置、左右脚重量、左右脚重心等参数； 2）扫描频率：≥200Hz 3）最大测量范围：≥2000kg。 3.可穿戴传感器 1）外观参考尺寸（长x宽x高）:≥36.5mm*30mm*13mm; 2）数量:整机配套2组，每组3个MEMS惯性传感器; 3）采样频率:≥200Hz; 4）加速度量程:16G~200G; 5）加速度测量精度:0.488mg~6.1mg; 6）角速度量程:≥2000dps; 7）角速度测量精度:≥70mdps; 8）无线频段:802.15.4; 9）传输协议:2.4G。 4.大脑感知和反应训练传感器 1）采集时间精度10ms 2)六轴惯性传感器（陀螺仪，加速度） 3)电池连续使用时间≥6小时, 4)传输协议2.4G 5)测量灵敏度1-16G 6）直径10cm，重量300克，可拓展 | 1
47 | 理疗动作生理分析设备（含生理、康复软件） | 一、86英寸（含生理、康复软件） 1.整机屏幕采用 86英寸超高清LED 液晶屛，屏幕图像分辨率 3840*2160。全金属外壳一体设计，无外露连接线，外观简洁。采用红外触控技术，Windows和Android系统触摸点数≥20点； 2.为满足不同设备接入需求，整机提供多种接口，整机前置接口：HDMI≥1，Touch USB≥1，TYPE-C≥1，USB3.0≥3（安卓和Windows双系统均可识别），整机支持USB锁功能，开启后整机自带所有USB接口均被锁定，无法读取外接设备，可自行开启或关闭。 3.整机前置物理按键不少于6个，包含电源、设置、音量+、音量-、屏幕下移、护眼等功能，具有2个按键可自定义设置功能为：安卓/内置电脑切换、一键录屏、锁屏、护眼、半屏模式等功能，具有前置多功能电源键，亮屏状态下轻按息屏，长按调出三合一功能菜单，包含关机、重启、节能。 4.整机具备手势、实体按键两种方式关闭屏幕背光功能，其中手势息屏可通过五指按压屏幕息屏/亮屏，可自行开启或关闭。 5.整机具备智能滑动手势识别功能，在任意信号源通道下可识别多指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、息屏、批注、主页、护眼等。 6.整机安卓和Windows两个系统支持共享一个账号，同步不同系统资料，可同步编辑、同步更新（安卓系统编辑步骤保存后，可在windows系统下同步最新修改步骤）。 7.整机前置type-c接口支持50W快充功能，可以给教学平板、教学笔记本、手机等进行快速充电；将笔记本type-c与整机type-c 接口连接，前置面板所有 USB 接口即可同步至笔记本，当作笔记本扩展接口使用，可同步实现点对点触摸功能，无需增加专用触控线材。整机前置type-c接口支持4K 60Hz显示输出，当外接设备通过type-c接口传输4K 60Hz视频至整机时，整机前置的USB接口传输速率均可达到USB3.0标准，文件拷贝速率在100M/s以上。 8.整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 11.0，CPU不低于4核（A75@1.6G * 2+A55@1.4G * 2）内存RAM不低于4GB，存储空间ROM不低于32GB。并支持存储空间扩展升级，最高支持扩展至64G。整机内置安卓系统板卡自身需支持4K高清显示输出，保证安卓系统下显示、书写画质清晰。 二、内置ops电脑 1.采用插拔式模块电脑架构，插入结构稳固具有防震功能，接口严格遵循Intel®的OPS相关规范,针脚数为80Pin,智慧黑板与插拔式电脑无单独接线。 2.电脑配置：处理器不低于Intel Core i7 10代，内存:≥8G DDR4 ;硬盘:≥256G SSD固态硬盘。 3.有线网络：RJ45≥1（10/100/1000M）。无线网络：WIFI≥1，支持802.11a/b/g/n/ac。 三、白板软件 1.主工具条：显示常用的选择、画笔、板擦、漫游、撤销、录屏、翻页和新建页等功能，并具有调出软件菜单和最小化功能。 2.粉笔书写：为还原真实粉笔板书体验，要求白板软件具有粉笔书写功能，不仅能模拟粉笔笔迹，同时带有粉尘下落效果。 3.擦除功能：手势擦除功能，可通过手掌或手背直接调出板擦工具；五指擦除功能，在白板软件内通过五指手势调出板擦工具。 4.云课件：白板软件具有账号登录功能，为每个账号提供云端存储空间，支持将课件同步至云端保存。 5.同步保存：支持设置课件自动保存至云端，同时可设定间隔时间为1分钟、3分钟、5分钟。 6.漫游：可扩大屏幕板书区域，并且通过缩略图导航，可快速定位，方便查询。 7.录屏：通过软件主页快速启动录屏，可将屏幕中的课件、音频内容与老师人声同时录制。 四、移动授课助手 1.移动助手采用C/S构架，支持win7 sp1 x64及以上操做系统，支持安卓6.0及以上操作系统，支持iOS10.4及以上操作系统。 2.移动助手支持局域网设备搜索。支持扫码连接。 3.支持手机摄像头麦克风直播，支持直播时拍照编辑发送，可对图片进行裁剪旋转等操作。 4.支持课件控制，支持在手机端对服务端PPT进行播放，退出，翻页，批注，擦除等多种操作，手机端可以对PPT进行缩略图预览。 5.Windows 端、安卓端、iOS端均支持一键分享投屏，无需扫描二维码或者账号登录。 生理、康复软件 1、软件开发基于“十二五”规划教材编制，包括细胞，血液，血液循环，呼吸，消化和吸收，能量代谢与体温，尿的生成和排出，神经系统功能，内分泌，生殖，感官，皮肤，骨骼，肌肉，免疫，生化，酸碱平衡。它通过大量高清3D图片、3D动画、3D模型还原人体生理机制过程，将抽象的内容三维形象化，学生可以直观的了解每个所学知识点，深刻掌握和理解所学知识。 2、全套系统包含17个模块，搭配高清的3D动画、三维互动、大量精美图片、说明文字等，不仅可协助老师编写课程规划，更有助于学生课后自修复习。数字化教材资源丰富，包含视频、附有解说文字的动画、图片等，使用者可以剥除图层、旋转微观模型、图层复位，师生与生理图新鲜的互动体验，使教与学更加生动活泼。 3、轻松浏览所有内容，可以旋转，探索和标记精细微观的交互式3D视图，以便更有效地掌握微观解剖，可查看多达10层级。 4、为每个模块和小节设定了数字化内容的学习目标。 5、清晰的图文引导使用者通过每个主题深度学习。 6、动画以简单的格式呈现复杂的生理过程，可以播放，暂停和再次观看以巩固知识要点。 7、细胞单元知识点： 解释为什么细胞是生命的基本单位。阐述10种细胞类型及他们的功能。识别细胞膜的结构成分。阐述物质通过细胞膜运输的过程。识别细胞质及细胞核的成分并且阐述他们的功能。将细胞内细胞器的组成与细胞的功能联系在一起。区分不同类型的细胞分裂并了解其在体内的用途。解释DNA复制和蛋白质的合成的过程。整合组织细胞与组织化学。包含系统资源数量：图片：233；三维模型：1 动画：18 8、血液单元知识点：明确全血的基本功能。识别血细胞和细胞外成分并阐明其功能。确定血细胞形成的阶段。认识血液作为体内关键器官的作用。包含系统资源数量：图片：84；视频：5 9、血液循环单元知识点：识别心脏的结构。将心脏的结构与其功能的关联。解释心脏传导循环及其调节。识别影响心输出量，血流量和血压的因素。区分动脉和静脉的结构。解释影响毛细血管内的血液与身体组织周围的间质液之间材料交换的因素。识别心脏，全身和肺循环的关键血管。包含系统资源数量：图片：338；三维模型：6 动画：5 10、呼吸单元知识点：描述呼吸道的大体解剖和组织学特征。了解空气进出肺部的过程。了解呼吸道上皮细胞和呼吸膜的细胞组成。解释在发声过程中喉的作用。解释在呼吸过程中波义耳定律改变胸腔和肺泡压力和容积的机制。定义和区分肺容积和肺容量。总结血中氧气和二氧化碳的运输的过程。阐述影响氧的血红蛋白结合的因素。解释呼吸的控制和影响呼吸速率的因素。总结呼吸系统如何满足人体不断变化的氧气需求。包含系统资源数量：图片：456；三维模型：14 动画：12 11、消化和吸收单元知识点：消化系统器官的定位和识别。 描述胃、小肠和大肠、肝脏和胰腺的组织学和细胞特征。确定胃、肝、胰和十二指肠分泌物的成分。解释机械和化学消化的过程。比较和对比各种消化器官的运动和分泌物的神经和激素控制。通过消化系统追踪食物的运动，描述食物被消化和吸收的营养物质的变化。包含系统资源数量：图片：968；三维模型：23 动画：6 12、代谢单元知识点：区分内分泌腺和外分泌腺。确定不同的激素的化学类型。解释激素影响细胞新陈代谢的方式。找到脑垂体并确定其组成部分，控制激素分泌，产生激素，以及激素的主要作用。包含系统资源数量：图片：146； 视频：25 13、尿的生成和排出单元知识点：明确泌尿系统的一般功能。确定肾脏的结构。微量血液流经肾脏。确定与肾相关的结构。解释肾小球滤过，肾小管的重吸收，肾小管分泌。找出导致肾小球滤过率的因素，解释其调节。解释尿液浓度和量的调节。微量尿液从肾脏流到膀胱，储存地点，其最终排出通过排尿过程。确定参与肾功能评价的过程。包含系统资源数量：图片：229；三维模型：10 动画：2 14、神经系统单元知识点：认识神经系统的结构组成和功能分类找到并识别神经组织的细胞组分。解释静息膜电位和动作电位的形成以及动作电位形成神经冲动的传递。解释在突触中从一个神经元到另一个神经元的动作电位传输所涉及的因素。比较和对比感官和运动功能。根据位置，解剖标志和功能区分脑部和脊髓。确定三个脑膜及其与血脑屏障和脑脊液的关系。命名12个颅神经并识别其功能。命名脊髓通道及其相关神经的神经丛区分体细胞和自主神经系统。区分自主神经系统的交感神经和副交感神经分类。包含系统资源数量：图片：731；三维模型：105 动画：14 15、内分泌单元知识点：区分内分泌腺和外分泌腺。确定不同的激素的化学类型。解释激素影响细胞新陈代谢的方式。找到脑垂体并确定其组成部分，控制激素分泌，产生激素，以及激素的主要作用。定位甲状腺，确定甲状腺细胞的组成，控制甲状腺激素的产生，以及产生激素的主要作用。定位甲状旁腺，识别它们的细胞组成和甲状腺在调节钙稳态中的作用。定位胰腺并确定其细胞组成、产生的激素及其对血糖稳态的调节。定位肾上腺和确定他们的组织构成，所产生的激素，与荷尔蒙的原则行动。确定性腺，确定它们的细胞和组织组成，产生的激素，以及它们与生殖功能的关系。确定具有次级内分泌功能的器官和组织，产生的激素，以及激素的主要作用。解释内分泌系统在应激反应中的作用。解释稳态与激素调节有关。包含系统资源数量：图片：231；三维模型：20 动画：1 3D肌肉运动实验软件模块 1、以运动为导向，深入分析肌肉运动功能。以一种崭新的3D可实时交互360°无死角的展现形式。在多维空间中观察真实人体采集的运动数据，并清晰的分析每一个动作与每一块肌肉的运动参数。 2、一键切换，全三维展示每块肌肉的红蓝起止点，神经支配。 3、拖动拖拉条可以层层加减皮肤、肌肉、骨骼，可实时控制加载内容。 4、强大的镜像功能，模型可镜像、动作可镜像 5、每个训练动作都有相关介绍，并且涉及的主动肌、协同肌、稳定肌可自定义隐藏。 6、每个三维动作都可以实时调节速度，有6挡速率可供选择。 7、可自动生成GIF动画，方便分享或者教学使用。 8、所有的动作都基于真人动作，通过动作捕捉系统，定性定量分析智能生成虚拟动作。 9、三维动作数据库： 俄罗斯转体、仰卧转体、侧卧屈体、仰卧斜角卷身、站姿杠铃侧屈、站姿侧屈、肩展俯卧撑、俯卧撑水平肩展、绳索跪姿转体、跪姿弹力带转体、弹力带阻力深蹲、弹力带仰卧起坐、杠铃颈前深蹲、杠铃站姿髋屈伸、坐姿脊柱伸展、站姿哑铃耸肩、跪姿单腿屈伸、单腿臀桥、屈膝髋后伸、单腿髋水平伸展、相扑深蹲、手臂上举单腿屈髋、台阶单腿站立、髋关节前屈(屈髋练习)、后侧弓步蹲、侧弓箭步加、弹力带深蹲、史密斯深蹲、高位后侧弓步深蹲、单手哑铃抓举、坐姿腿伸展、杠铃深蹲、杠铃跪姿深蹲、杠铃并腿式深蹲、弓箭步蹲、哑铃深蹲、哑铃酒杯深蹲、站姿髋内收、坐姿腿内收、站姿髋外旋加外展、站姿交替膝屈曲、坐姿单腿膝屈曲、罗马尼亚硬拉、站姿绳索膝屈曲、坐姿腿弯举器、俯卧式腿弯举器、俯卧弹力带腿弯举、站姿弹力带单腿膝屈曲、站姿单腿屈膝髋伸展、杠铃屈膝髋伸展、站立提踵、单脚提踵、原地垂直纵跳、站立杠铃提踵、站姿哑铃单腿提踵、史密斯提踵、仰卧直腿提踵、坐姿提踵、蹲姿提踵、坐姿杠铃提踵、坐姿哑铃提踵、坐姿史密斯提踵、坐姿弹力带提踵、哑铃跪姿髋屈伸、哑铃单腿硬拉、罗马椅髋屈伸、杠铃跪姿髋屈伸、反手引体向上、坐姿托臂弯举、牧师凳杠铃臂弯举、上斜哑铃臂弯举、站姿过顶绳索臂弯举、站姿绳索臂弯举、仰卧绳索臂弯举、坐姿臂弯举、站姿弹力带臂弯举、弹力带交替锤式臂弯举、坐姿托臂弹力带臂弯举、站姿杠铃臂弯举、坐姿哑铃交替臂弯举、窄距俯卧撑、背后臂屈伸、钻石俯卧撑、仰卧杠铃肱三头肌屈伸、仰卧哑铃肱三头肌屈伸、颈后哑铃臂屈伸、跪姿单臂哑铃臂屈伸、双杠臂屈曲、站姿绳索肱三头肌下压、肱三头肌下压、站姿单臂弹力带臂屈伸、坐姿单臂弹力带臂屈伸、站姿弹力带颈后臂屈伸、俯身弹力带臂屈伸、站姿哑铃臂弯举、站姿绳索高位臂弯举、坐姿哑铃腕屈曲、站姿绳索肩关节外旋、站姿绳索肩关节内收、站姿绳索肩关节内旋、单腿平衡侧平举、单杠反向划船、肩关节水平外展俯卧撑、宽距俯身划船、站姿绳索水平后拉、站姿弹力带单臂飞鸟、站姿哑铃前平举、绳索单臂侧展、坐姿哑铃推肩、站姿弹力带提拉、弓步火箭推、站姿肩部推举、弓步前平举、坐姿弹力带推肩、侧卧哑铃直臂肩外展、哑铃仰卧卷身、仰卧起坐、绳索飞鸟、小燕飞、弹力带上斜推胸(胸大肌上束)。 | 1
48 | 理疗动作捕捉设备（含动作数据分析软件） | 一、功能总概 1.基于惯性传感器的专业级全方位动作捕捉系统，具有全身无线数据传输、低延迟高精度、高电磁耐受性等多种先进特性。专有的嵌入式数据融合系统、人体动力学系统和物理引擎算法，高效捕捉大型动态运动，为使用者提供平滑而准确的动作捕捉数据，适用于从影视特效到舞台表演展示的一系列应用。 二、主要硬件参数 惯性传感器 1、传感器尺寸 43mm x 33mm x 20mm* 2、传感器重量 15.8g 3、陀螺仪 ±2000dps/ 4、加速计 ±32g 5、最小分辨率 0.02degrees 6、静态姿态精度 Roll 0.7°, Pitch 0.7°, Yaw 2° 7、工作电压 5VDC 8、工作电流 40mA 9、传感器旋转角度精度<0.01°，位移累计误差<15cm, 姿态数据延迟<10ms，数据输出帧率：240帧/妙，波动±0.02° 10、数据计算帧率≥800Hz 11、数据输出帧率：24/25/30/50/60/90/96/100/120/240Hz可选 12、电池容量 280mAh 13、工作时长 5 Hours 14、数据计算帧率 800Hz 15、数据输出帧率 60/90/96/100/120/240Hz 16、接口类型 2-pin Contactor 17、工作频段 2400MHz~2483MHz 18、发射功率 20dBm(max) 19、天线增益 1.5dBi 20、配套专用工作站1台。 数据收发器 1、尺寸 130mm*100mm*30mm 2、重量 420g 3、工作电压 5VDC or PoE 4、工作电流 120mA 5、接口类型 miniUSB(type-AB)+RJ45 6、工作频段 2400MHz~2483MHz 7、发射功率 20dBm(max) 8、天线增益 3dBi 9、捕捉范围≥100M 动捕手套 1、手套尺寸 S/L/M 2、手套重量 105g 3、陀螺仪 ±2000dps 4、加速计 ±8g 5、最小分辨率 0.02degrees 6、静态姿态精度 Roll 0.7°, Pitch 0.7°, Yaw 2° 7、工作电压 1.1-1.5VDC 8、工作电流 50mA 9、电池容量 5号电池 10、工作时长 5 Hours/ 5小时 11、数据计算帧率 800Hz 12、数据输出帧率≥60/90/96/100/Hz 13、工作频段 2400MHz~2483MHz Set of Full Body Straps with bases/全身绑带(带底座) 高性能和耐用的尼龙基面料，可调节收紧带，使其适合所有类型的身体； 三、软件参数 1、自由切换捕捉模式 1.1、光惯混合全身（11-16个传感器 + 1-6个追踪器） 1.2、光惯混合全身（11-16个传感器+ 1-6个追踪器） 1.3、纯惯17节点全身（17 传感器） 1.4、纯惯上半身模式（11个传感器） 1.5、纯惯下半身模式（7个传感器） 1.6、纯惯单臂模式（3个传感器） 2、软件可升级成光学惯性混合模式，支持开启分锁指模式，支持迷你悬浮窗控制，支持外部时码输入，支持VRPN数据格式的输出，支持根据运动解剖学定义的相关角度计算出的数据。 3、磁状态轨迹显示：将空间中的磁场数据进行视觉化呈现，帮助用户找到最适合做惯性动作捕捉的场地位置 4、完整插件与软件整合：可实时数据传送至Unreal，Livelink，Unity，Maya，MotionBuilder，iClone，VRPN，Process Simulator，FaceRig，BOB，Notch等软件； 5、软件支持Windows 7/10； 6、系统校准≤10秒； 7、可以自由调节数据播放速度，从1/10到10倍可选； 8、支持自定义骨骼角色，可以设置头长、身高、脚长、手长、臂展、肩宽、盆骨高度和宽度等值； 9、支持导出FBX、BVH、Biped BVH等格式数据； 10、导出设备首尾帧支持加入Tpose； 11、一台电脑服务器支持同时跟踪5个演员，可扩展多台服务器系统； 12、多功能动捕软件界面：更精致流畅的可视化界面，信号、磁场、电量等实时查看功能，新的算法库提供了更准确的实时动捕和后处理数据的精准度，减少工作量； 13、可精确捕捉跳跃、腾空旋转、翻滚、上下楼梯、俯卧撑、大动态和极限速度等动作； 14、支持虚拟道具捕捉； 15、多界面操作模式，捕捉界面/编辑界面/项目管理界面共存； 16、支持TCP和UDP的实时广播，开放C语言API数据端口； 四、Axis Analyze动作数据分析 1.Axis Analyze是一个动捕后处理软件，可以接入Axis Studio的动作捕捉数据进行分析并导出。分析数据包括：运动轨迹、关节活动度、关节坐标系 2.可显示每个关节在整个运动过程中走过的轨迹线，以及右侧图标区域可显示整个运动过程中每个关节的坐标变化。3D视图中轨迹线可以通过轨迹按钮控制是否显示。 2.可分析运动过程中的问题，制定更好的训练方案。例如跑步比赛中需要核心收紧，可以通过观测hip的坐标变化来判断核心是否收紧，核心不紧的话hip在跑动中左右晃动较多，表现在位移中就是坐标变化更大。 3.可分析关节活动度，包含每个关节在额状面、矢状面、水平面（借用了人体解剖学的概念，就是空间内互相垂直的三个面）内绕轴转动的角度。3D视图区域用标签实时显示角度转动数值，右侧用图显示整个运动过程的角度数值。每个关节角度显示与否在右侧图表区域上方选择。3D视图内角度可以通过左上角按键选择显示/不显示。 4.可以用来分析某种动作是否规范，为训练提供更直观科学的数据反馈。 5.坐标系直接显示在3D视图区域对应关节上，可以通过左上角按键控制开关。这个可以用来检测传感器数据是否正确。 | 1
49 | 专业有氧测试功率车 | 技术参数： 1、测试受试者身体工作能力及最大吸氧量测试，广泛应用于健身评估、体育科研、医疗康复等领域，配套测试电脑。 2、内置Astrand、WHO、YMCA、PWC等经典测试程序，同时允许科研人员编制和储存新的测试程序。 3、测试指标：恒心率、恒功率、恒阻力等。 4、阻力方式：机械提供阻力，测试结果更加精确。 5、中文操作系统，软件控制功率车自动运行；软件内置五个程序进行测试。分析软件可实时显示受试者的转速、心率、阻力、功率,并绘出这些参数的变化曲线；测试结束系统自动对结果进行分析，显示每秒钟的心率、转速、功率等指标以及最大摄氧量的相对值和绝对值，并对结果进行评价和分级，搭配测试电脑。 6、可存储、打印、分析测试结果，也可自行设置训练方案。 7、机械及电子双重校准，数字准确权威。 8、可调高度坐椅，带方管的稳定底座，易于搬运的轮子。 9、长：1405mm宽：640mm高：1240mm | 1
50 | 心率遥测系统 | 团体心率遥测系统： 1、设备全中文操作界面。 2、设备实时监测20人训练数据，遥测距离半径200 米。 3、数据通过蓝牙实时由心率传感器向平板传输，设备无需任何主机站（转接器）。 4、云端账户最多可以建立10个队伍，不同队伍可以在不同场地同时训练监测，最后数据汇总到同一账户上。 5、实时监测：心率、心率区、距离、速度、速度区、心率百分比，训练负荷，冲刺次数。 6、离线监测：无距离限制，数据可以储存62小时，训练后所有数据可以回传查看和分析。 7、云端账户可查看的数据包含：心率区数据、速度区数据、功率区数据、心肺负荷数据、肌肉负荷数据。 8、心率变异性R-R数据采集和输出，R-R数据采集无需任何耗材。 9、可定制心率区、速度区。 10、训练后速度、距离和冲刺分析功能。 11、训练后GPS热点图位置查看。 12、训练可做标记，可分阶段建立训练报告。 13、可输出训练数据：心率、速度、距离、加速度、步频、恢复时间等。 14、训练数据可以导出至Excel，可以输出训练原始数据表。 15、平板显示器彩色触屏，屏幕大于等于9.7英寸，内存大于等于32G。 16、传感器内置GPS传感器，10Hz MEMS运动传感器，200Hz（3D加速度计、陀螺仪和磁力计）和心率传感器。 17、传感器配有LED显示，显示：心跳符号、队员编号、电池电量显示和GPS信号。 18、传感器配置390 mAh 可充电锂电池，充电时长3小时，使用时长10小时。 19、弹性带内置硅胶点，避免滑脱。 20、数据同步盘配置2800 mAh 可充电锂电池，同时为平板和20个传感器充电和数据同步。 21、充电线配有多种不同标准的转换头，适用于不同国家和地区使用。 心率表10块： 1.手表实时监测的数据包含：心率、心率区、卡路里消耗、速度、距离和速度区等。 2.采用ELIXIR生物感测技术可以监测更多的人体生理数据。 3.腕式ECG监测功能。 4.血氧饱和度监测功能。 5.夜间皮肤温度测量功能。 6.手表内置双频GPS，可获取准确的速度、距离相关数据。 7.手表标配心率带，可以监测采集心率变异性R-R数据。 8.手表可以自定义手表视图。 9.夜间恢复数据追踪功能。 10.睡眠监测功能。 11.基于心率的组间休息指引功能。 12.全天候心率追踪功能。 13.腕式跑步功率监测功能。 14.日常训练指导功能。 15.最大摄氧量评估功能。 16.深呼吸指导功能。 17.跑步训练计划功能。 18.二十四小时活动量追踪功能。 19.心肺恢复测试、腿部恢复测试、步行测试、跑步测试和骑行表现测试功能。 20.详细的卡路里消耗来源分析功能，得到运动时消耗的蛋白质、糖类（碳水化合物）和脂肪的消耗占比数据。 21.超过150种运动项目可以选择，训练数据可以同步到手机和网上云端查看，数据查看分析和导出心率原始数据表。 22.支持长达50个小时的连续训练监测时间。 23.防水性： 50米（可游泳），手表彩色触摸屏。 | 1
51 | 超声骨密度仪 | 1.测量方法：通过测量宽带超声衰减（BUA）和超声速度（SOS）,估算出跟骨部的骨质指数（OI） 2.测量方式：全干式(无须温控装置)、双向超声波发射与接收。无辐射，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）建议检测年龄范围3-100岁（实际可测0-100岁）。 3.测量部位：足跟骨 4.油囊探头或水囊探头 5.探头频率：0.5MHz±15% 6.测量时间：≤21秒， 测试重复性：SOS≤0.3%， 测量误差：SOS≤±1%，测试重复性：BUA≤0.1%。 7.定标（校正）：人体仿真模块自动定标 9.内置参考数据库：亚洲人，欧洲，中东人及非洲人数据库 10. 骨密度测试软件支持双操作系统：微软Windows系统和安卓Android系统。标准双USB接口输出，具备外接Windows系统 和安卓Android平板电脑。设备内置热敏打印机，可外出单机操作，或者设备直联连接笔记本电脑、台式机、平板电脑使用，且可通过电脑外接不同型号打印机输出报告。 11.探头间距：自动调整探头测量间距与足跟部直接接触。 12.结果指标齐全： 成人：T值、Z值、OI（骨质指数）、SOS（声速）、 BUA（超声振幅衰减） 儿童：Z值、SOS（声速）、 BUA（超声振幅衰减） 13.动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使操作人员轻松完成检查。 14.设备自检功能，可自动提示设备在检测过程中出现的问题。 15.诊断报告输出：测试数据自动诊断，可自定义显示报告内容，包括显示客户LOGO，输入诊断信息，选择隐藏部分参数等。 16.完整的互联网功能和通信协议，多接口支持：PACS/HIS网络系统接口、身份证信息读取接口、数据库视图接口、文件读写接口、Web Service接口和微信扫码自助获取报告接口。 17.数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份数据等；测量结果可导出成EXCEL、DOC等格式，便于使用单位进行数据统计和分析。 18.动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。 19.设备自检功能，可自动提示设备在检测过程中出现的问题，包括：设置错误，模块放置不准确，测试部位放置是否正确。 20. 全中文彩色报告单，并内置营养处方报告；提供A4、B5、16K、58mm热敏等尺寸报告，方便随时预览、打印。 | 1
52 | 动脉硬化检测仪 | 1、可检测ABI(踝臂指数)：踝臂指数,检测下肢动脉闭塞程度,以评估心脑血管发病风险； 2、可检测baPWV（肱踝脉搏波传导速度）：国际公认的动脉硬化指数，需测量分段PWV； 4、检测参数（包括但不限于）：DIA(舒张压)、SYS(收缩压)、PP(脉压差)、%MAP(平均动脉压)、STI(收缩时间间隔)、ABI(踝臂指数)、BAI(臂踝指数)、ECG(心电波形)、PCG(心音波形)、ET/PEP(射血指数)、ET(射血时间)、PEP(射血前期)、UT(脉波上行时间)、PVR(脉搏体积记录)、AI(反射波增强指数)、BMI(体质指数)、baPWV（踝臂脉搏波传导速度） 5、四肢同步检测，能够四肢同步测量ABI、baPWV和血压等参数； 6、标配心率变异功能，包括：R-R间隔均值、R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、R-R直方图、R-R趋势图、心电图判断心血管自主神经功能； 7、滤波技术，可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波滤掉，以保证结果准确； 8、加压方式：气泵自动加压；线性放气：通过算法自动控制实现线性放气； 9、标配运动负荷试验模式软件: 设备带有独特的运动负荷试验软件，并生成专业报告，以便进一步确诊ABI处于临界状态或间歇性跛行的人群是否存在下肢动脉疾病；含ABI历史数据趋势图、血压检测列表。 10、配备有2个心电夹，心音探头和心音加重物； 11、专用袖带：4只专用袖带同步或异步进行信号采集； 12、独立的系统维护软件：用户可进行气路静态气密性，心电，心音功能检测； 13、支持对接医院HIS系统，多数据接口支持。 14、报告格式≥4种。 15、核心性能指标： 1)心率性能：测量范围：30次/分-300次/分;测量误差：±1次/分或±1%取最大值； 2)心音性能：频率响应：43.1Hz ～ 300Hz； 3)血压量程：OKPa（0mmHg）～ 39.6KPa（297mmHg）； 4)分辨率：0.133KPa（1mmHg）; 5)可重复性：≤ 0.533KPa（4mmHg）； 6)压力传感器准确性：±0.4KPa（±3mmHg）; 7)泄气：压力从260mmHg降到15mmHg的时间≤10S，实测1.34S； 8)寿命：满足大于等于一万次满量程循环。 16、病例回放功能：回放采集的心电、心音、左臂、右臂、左踝、右踝六个通道的波形图； 17、三种检测模式：四肢同步检测、单侧检测、单肢体检测； 18、PVR测定方法：空气容积脉搏法； 19、充气目标值的设置：可根据受检者情况调整充气目标值至最佳状态，提升结果准确性。 20、设备可测：大动脉僵硬度值（PWV）是国际公认的动脉硬化指数，含cfPWV（颈动脉-股动脉PWV）和baPWV（肱-踝脉搏波传导速度），cfPWV≈baPWV≈PWV；可检测含颈动脉、股动脉、肱动脉（桡动脉为肱动脉分支），踝动脉等的PWV。 21、参考数据库需＞9100例病例。 | 1
53 | 心肺功能测试系统 | 1、技术参数 1.1 流量传感器: 数字涡轮式永久性使用 1.1.1 流速范围: 0 - 16 L/S 1.1.2 分辨力: 4ml 1.1.3 通气量范围: 5-300 升/分钟 1.1.4 精确度: +3% 1.1.5 阻力: 在流速为3L/S时, <0.6cmH20 s/L 1.2 肺功能仪主机硬件要求: 1.2.1 体积约: 33 厘米 x 41厘米x 16厘米 1.2.2 重量约: 6 公斤 1.3 环境传感器: 1.3.1 温度范围: 0-50ºC 1.3.2 气压范围: 400-800 mmHg 1.3.3 湿度范围: 0-100% 1.4 软件功能: 1.4.1 受检者数据管理 1.4.2 以图表方式重现数据 1.4.3 测试期间实时数据显示 1.4.4 实时显示检测期间的FVC, SVC, MVV图形及报表 1.4.5 在测试期间的流量－容积环， 在FVC上 1.5 数据管理：可自定义编辑报告模板和数据输出格式、支持通过HL7协议与医院HIS系统连接或建立工作站。 2 测试项目 2.1 常规肺通气功能检查 2.1.1 FVC用力肺活量检查 2.1.2 SVC慢肺活量检查 2.1.3 MVV每分钟最大通气量检查 2.1.4 流速-容积容量环，在FVC上 2.2 有儿童操作模拟软件 2.3 气道激发试验测定（气道收缩／气道扩张试验）软件 2.4 配有3升校正筒进行质量控制 3 测量参数 3.1 常规肺通气功能参数: FVC, SVC, FEV1, PEF, PIF, FEV1/FVC%, FEV1/VC%, FEF25-75%, Vmax25%, Vmax50%, Vmax75%, FET100%, VEXT, FIVC, EVC, ERV, IRV, VE, Rf, Vt, Ti/Ttot, MVV等。 3.2 气道激发试验（软件）：PD10，PD15，PD20等。 | 1
54 | 足底压力检测系统 | 2.传感器类型：48 HV矩阵传感器 3.传感器尺寸：0.73 cm² 4. 传感器厚度：0.15 mm 5. 传感器数量：不少于2300 6. 传感器寿命：＞1,000,000次 7. 最大承受压力：≥100 N/cm² 8. 采集频率：≤ 86个影像/秒 9. 重复误差：0.98% 10. 产品功能及测试项目 10.1. 静态（站立）测试： （1）检测分析脚的形态，定义足部类型（正常足、扁平足、高弓足、拇指外翻、跖骨压力过高等） （2）检测脚压和足底压力分布的平均值 （3）检测ARCH宽度，压力最高点 （4）可以进行身体重心测试、对称测试和压力平衡测试 （5）检测前脚掌压、后脚掌压、和前脚掌/后脚掌的压力比 （6）根据检测结果进行分析和诊断，对风险和潜在风险进行评估，并给出建议。 10.2. 动态（步行）测试： （1）检测动态（行走）足底的压力分布 （2）检测压力最高点对称度 （3）可以检测分析理想的步行轨迹、每个部位的压力度 （4）可以进行左右压力曲线图型对比 （5）可以回放步态行程，对压力变动的中心进行分析 （6）检测分析动态（行走时）左右脚的行走角度和时间 （7）根据动态 （行走）检测得出的左右侧身体弯曲程度、脚跟落地和步行角度的测试结果，进行分析和诊断，对其风险和潜在风险进行评估。 10.3. 平衡性测试（前庭测试）： （1）分析睁眼/闭眼状态下身体重心移动的轨迹，得出对应的平衡性分数和稳定性报告 （2）根据性别、年龄、身高等进行5个等级的评估 （3）可以进行闭目难立症（Romberg） （4）测试力量和压力中心的曲线图、数据对比图和压力中心动态图 11. 结果报告： 报告多样化，有总体报告、足底压力分布图、静态站立足底压力分析评价报告、动态步行足底压力分析评价报告、和平衡能力分析评价报告，针对不同功能提供详尽的测试数据 12. 软件系统： 具有强大的完善的软件系统，实现数据检索、储存、历史数据追踪和备份等多种功能；中文界面，中文报告 13. 检测年龄范围：6-99岁 14. 测试区域：410×410 mm 15. 配置：配套专用移动台车，电脑工作站，专用移动包，彩色打印机 | 1
55 | 人体数据测试仪 | 1.康复功能地胶80套 1）厚度：3.0mm。根据实训教室功能进行个性定制功能分区，采用打印+复合工艺生产；3D打印技术，进口油墨，环保无污染，永不褪色。 2）结构：表面覆盖UV保护层，防水防滑，易清洁；加厚纯PVC耐磨层，使用寿命长，摩擦系数均衡；玻璃纤维层，使尺寸稳定，不变形；底层封闭式PVC发泡缓冲，回弹性强，减震吸音，保护膝关节 2.按摩床8套 1）规格：(长）190cm*（高）80cm*（宽）65cm 床架材质：木质 床垫：高回弹海绵+pvc皮质 3.高级半身心肺复苏模拟人2套 1） 本模型为成年男性上半身，采用高分子材质，肤质仿真度高。 2）解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头部可水平转动，有利于清除异物。 3）胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位。 4） 心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物，可进行胸外按压。 5） 可进行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 6） 瞳孔示教：观察双侧瞳孔散大与缩小。 7） 模拟标准气道开放。 8） 可进行人工手位胸外按压，正确的按压深度5-6cm。 9） 可进行人工口对口呼吸（吹气），吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600m-1000ml≤）。 10） 操作周期：按压与人工吹气30:2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作。 11） 操作频率：100-120次/分。 12） 操作方式：训练操作。 4.FMS功能性运动测试套件1套 1）可测试各种功能性运动、身体稳定性以及灵活性。根据测试结果推荐训练从而改善身体不平衡状态以及某些较弱功能。 2）测试项目：深蹲、跨栏步、弓步、肩关节活动性、主动直腿上台躯干稳定性俯卧撑及旋转稳定性。质量轻、方便携帶，内配测试所需 各种配件 5.Y-BalanceTestKit运动功能筛查评估测试套件1套 1）作为功能性运动系统的一个组成部分，Y平衡试验是一个彻底的研究但是简单的方法来演示功能对称和性能以及测试一个人的受伤的风险。Y平衡测试协议是通过多年的研究开发性能改善和伤害预防使用明星游览平衡试验。这个设备和协议是高度准确，可用于测量前后康复性能，改进后性能增强程序，健身项目的动态平衡，恢复活动准备。运动功能筛查评估测试套件可以拆卸，方便携带。装备非常耐用。包括旅行袋 6.置物柜1套 1）优质木材打造，总面积不低于12平方木，内置多层隔板放置物品，实际造型以使用方确认为准 7.文化配套2套 1）顶部改造：顶部喷涂环保黑色颜料漆，而后制作轻钢龙骨方通吊顶，至整间教室，喷涂前墙面、地面做好环境保护措施。 2）灯光改造：顶部安装方通线条灯，尺寸与方通间隔相符，数量不少于46盏 3）电路改造：根据场地实际设备使用需求，进行电路明装线槽改造。改造数量不少于15个。 4）文化氛围：室内不少于6副符合实训室教学内容挂图。 7.中央实验台桌（含凳子）2套 1）全钢结构，含配套试剂架，凳子10张。总体尺寸：（长*宽*高）4000*1500*850mm（±5mm）。 2）产品标准：1.2.1、GB/T 3325—2008 金属家具通用技术条件。 3）GB24820—2009 实验室家具通用技术条件。 4）台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点， 5） 实验台下柜体： 6） 柜体：柜体为整体焊接结构，承重稳定性能好, 规格设计符合人工美学；主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,滑轨、铰链连接部分采用1.2mm厚优质冷轧钢板；经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊；柜体表面经脱脂、硅烷、陶化、水洗等7道前处理，采用环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理，强吸附、抗酸碱。 7） 抽屉：主体采用1.0mm优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,其余材质同柜体。 8） 门板：门板为双包结构，增强抗压性；主体采用1.0mm优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,其余材质同柜体；内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 9） 背板：活动可拆式背板或固定背板, 主体采用1.0mm优质冷轧钢板，经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,其余材质同柜体。 10）层板：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,其余材质同柜体；箱体内设有托架，位置任意可调。 11）滑轨：采用静音承重走珠导轨，开合平稳、承重力强、耐磨、耐腐蚀。 12） 合页：采用不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启180度以上，闭合循环寿命高。 13）拉手：采用不锈钢拉手或1.0mm冷轧钢板折弯一体成型内扣手,扣手可根据客户需求选择喷涂其它颜色, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱美观大方。 14） 调整脚：调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异,可自由调整高低。 8.运动一体化体测仪（体能考核系统）1套 1）操作系统：基于Android 7.1 2）摄像头：1080P高清摄像头 3）主体材质：钢化玻璃液晶触控屏+铝合金电镀磨砂 4）外形尺寸： 5）主机：1700mm（高）*460mm（宽） 6）底座：108mm（高）*480mm（宽）*900mm（长） 7）支架：200（高）*451mm（宽）*600（长） 8）包装尺寸： 9）主机：1810mm*220mm*610mm 10）底座：1010mm*577mm*180mm 11）支架：570mm*437mm*525mm 12）仪器重量：约68kg 13）屏幕尺寸：32英寸 14）屏幕类型：1920*1080 IPS高清触控电容屏 15）测量方法：8点接触式电极，多频生物电阻抗分析技术 16）测量频率：20,100 kHz 17）测量电流：约280uA以内 18）消耗功率：60VA 19）身高测量：高频超声波传感 20）肺活量测量：高精度气压传感 21）输出值： 22）身高、体重、BMI、体脂率、肌肉率、水分、内脏脂肪、皮下脂肪、去脂体重、蛋白质、骨量、体脂重量、基础代谢、腰臀比、身体年龄、理想体重、体重控制建议、脂肪控制建议、肌肉控制建议、体型判定、节段脂肪与肌肉分析、骨骼肌率、骨骼肌重量、肥胖程度、热量摄入建议、生物电阻抗值、人体成分近期趋势、舒张压、收缩压、静态心率、血氧浓度、平衡能力、肺活量、敏捷反应、体姿态高低肩、脊柱侧弯、驼背、骨盆前倾、头侧倾、o型腿、膝超伸、头身比、枕间距、肩宽、臂展、腰围、臀围、臂围、大腿围度、上半身长度、下半身长度、大腿长度、小腿长度、成长曲线、成长评分、运动建议等 23）报告类型：移动端报告查看/A4报告纸打印/WEB端管理后台 24）数据存储：离线存储10000份数据报告 25）输入电压：AC 220V，50/60Hz 输出电压：DC 12V,5A 26）传输端口：USB3.0/蓝牙/有线/无线 27）测试身高范围：80-200cm 28）测试体重范围：0-200kg 29）测量年龄范围：3-99岁 30）操作环境：需要连接互联网 9.台式血压计6台 1）工作方式：手动，特点：水银式，类型：上臂式，类别：水银血压计 10.皮脂厚度6台 1）人体的脂肪大约有2/3贮存在皮下组织，通过测量皮下脂肪的厚度，不仅可以了解皮下脂肪的厚度，判断人的肥瘦情况，而且还可以用所测得的皮脂肪厚度推测全身的脂肪的数量，来评价人身组成的比例。这是评定人身组成简便的方法。 11.自动尿液分析仪（含测试试纸）2套 1）测定原理：反射率及色品分析，测试项目：具体项目由配套使用的尿试纸条决定，测试波长：≥3个，测试速度：120 次/小时±5%，显示液晶：240×128 液晶显示器，报告存储：可自动存储病人数据，测试结果储存数量≥10000，可按日期、尿样编号及项目检索，稳定性：变异系数（CV，%）≤1.0，显示器：LCD液晶显示器，≥5英寸，打印：内置热敏打印机 12.心电图机（含测试纸）2套 1）屏幕： 7寸彩屏 2）工作模式： 手动、自动、节律、存储四种模式 3）电源： 交/直流两用，内置大容量可充电锂电池 4）通讯接口： USB、RS232通讯接口 5）导联： 标准12导联，12导联同步采集 6）打印功能： 高精度热敏打印 输入阻抗： >50MΩ 7）交流滤波： 50Hz/60Hz 8）肌电滤波器： 25Hz/45Hz 9）频率响应： 0.05-160Hz 10）输入回路电流： ≤0.1uA 11）噪声电平： ≤15uVp-p 12）耐极化电压： ±500mV 13）共模抑制比： ≥120dB 14）时间常数： ≥3.2s 15）定标电压： 1mV 16）患者漏电流： <10uA 17）灵敏阈： <20uVp-p 18）道间干扰： <0.5mm 19）采样率： 12Bit/1000Hz 13.亮点闪烁仪4套 1）闪烁频率可调范围：4.0HZ～60.0HZ 2）闪烁频率显示精度：±0.1HZ 3）亮点颜色：红，绿，黄 4）环境温度：0～40℃ 5）功 耗：<5W 6）电 源：220V22V AC50HZ 7）遮光罩：200×150×60mm3 14.彩色分辨视野计4套 1、视野半圆弧环:Φ480mm，弧长±90° 2、视点标志:Φ10、6、5、3、1.5mm共25个插件 3、颜 色：红、黄、绿、蓝、白五种 4、记录圆盘:Φ200mm 滑板75×30mm2 5、视野图纸:Φ190mm，9个圆周的极坐标纸10张 6、托架平台:120×55mm2 15.深度知觉测试仪4套 可测试双眼对距离或深度的视觉误差的最小阀限。 1、比较刺激移动速度分快慢二档,四个按键：快50mm/s；慢25mm/s，并标识“快进”、“快退”，“慢进”、“慢退” 2、比较刺激与标准刺激的横向距离为：45mm 3、比较刺激移动方向可逆。 4、比较刺激移动范围：±200mm 5、电 源：220V，50HZ 6、光 源：萤光灯，12W 16.反应时测定仪4套 1、简单反应时测时范围：100μs～99.9999s 2、选择反应时测时范围：100μs～99.9999s 3、使用环境温度：0～40℃ 4、分辨率：100μs 5、精 度：1/10000±1个字 6、时间显示：8位高亮度LED数码管 7、刺激呈现：红、绿、黄、蓝半导体发光二极管，压电蜂鸣器 8、反应键：四孔光电式无触点反应键 9、使用电源：交流220V±22V 50HZ 17.跳跃测试系统1套 手持式计算机可以显示单次跳跃的跳跃高度 , 腾空时间 , 以及四次跳跃的平均触地时间、高度、腾空时间 • 测试训练者敏捷性与往返跑 • 可以计记录 60 次跳跃的平均高度、触地时间以及初 15 次与末 15 次跳跃时腿部功率，并计算受试者的无氧工作能力 • 具有较大的接触面（ 69 厘米 X69 厘米） • 测试结果极为准确，并具有可重复性，避免测试者主观臆断 • 便携，使用方便，可以在数秒钟之内完成测试 • 电池驱动 18.无线光电测速仪1套 1、 一款无线计时系统，无须传输线。 2、 可以测量奔跑过程中不同距离的实时速度。 3、 精确到千分之一秒。 4、 可以对300m长距离进行测试，也可进行往返跑与敏捷性测试。 5、 可以将起跑分成2个阶段进行测试。 6、 内存中可分别记忆199次测试结果。 7、 测试结果可传至电脑。 8、 可采用三种触发计时方式： 1.释放压力时开始计时 2.声音触发启动计时 施加压力时开始计时 19.血乳酸分析仪（含试纸）1套 样品量：0.2ul 测量范围：0.5mmol/L-25.0mmol/L 血球容积范围（Hct）：20-70% 精密度：Hct 范围 35 – 50%：0.5 – 6.7 mmol/L 血乳酸 0.2 mmol/L，6.8 – 25.0 mmol/L 血乳酸3 % Hct 范围 20 – < 35% >50 – 70%：0.5 – 7.5 mmol/L 血 乳酸0.3 mmol/L，7.6 – 25.0 mmol/L 血乳酸 4 % 测量原理：使用乳酸氧化酶进行乳酸的酶测量电流测定 测试持续时间：10秒 测试温度范围：+10 °C - +45°C 测试湿度范围：10 - 85%相对湿度（试纸最长为 2 分钟） 存储温度：-18 °C - +8 °C（试纸在容器中）和/或-20 °C - +50 °C 最高使用海拔：最高4000米 数据存储：500 个乳酸测试数值及日期、时间、心率及台阶试验，心率存 储超过 30 小时数据转移：通过蓝牙 LE v4.1 电源：2 x 3 V CR2450（3V、锂电池、纽扣型电池） 无线电系统：蓝牙频带：2.402 - 2.480 GHz 20.血红蛋白测试仪（含试纸）2套 显示范围:血红蛋白 <7g/dL(4.3mmol/L) >26g/dL(16.1mmol/L) 仪器适用条件:操作温度：10-40℃\储存温度：10-30℃\相对湿度：10-90% 污染等级：2级 电源：一枚3V（CR2032）纽扣型锂电池 约可测1000次 检测试纸：100片试纸 21.骨骺透视仪手持X光机1套 性能参数 输出图像尺寸 5英寸 观察厚度 ≤320mm 分辨率 ≥30LP/cm 输出屏亮度 ≥200lm X球管高压 45—90kv X球管电流 0.25—0.5mA X射线漏率 ≤1mGy/h 功耗 200w 电源 220v50Hz 22.握力计3套 测力范围：0~1000牛顿(N) 刻度值：10牛顿(N) 精度：±3% 23.电子背力计3套 1、测量范围:0~40k1 2、分度值:1kg 3、示值误差:1/40F,S 4、电源:1节9V叠式电池(电池用户自配) 5、工作环境:0~40°℃<90%RH,贮存温度-10~50°<75%RH 6、功能:背力峰值保持,开关/清零,定时关机,过载指示 24.关节角度评定尺5套 35×18×5cm 25.人体形态测量尺5套 1、人体形态测量尺包括：长马丁尺、中马丁尺、短马丁尺、直脚规、游标卡尺、围度尺、足长测量仪、指间距尺 26.Acthgraph体动记录仪30套 采用3轴原始加速度(单位为重力加速度)和佩戴胸带式心率检测仪记录活动信息，在软件中进行数据转换后可得到以下数据，包括原始加速度(单位为重力加速度)、体力活动强度、能量消耗、梅脱值、佩戴时间，心率、R-R间隔、身体姿势、步数、睡眠时间和效率等。 GT3X+动态监测器采用3轴加速度计和活动记录器专有数字过滤算法，用以测量人体运动的量和频率。GT3X+动态监测器结合了ActiLife软件应用程序，提供客观准确的身体活动和睡眠测量，包括原始加速度、活动计数和矢量幅度、能量支出、步骤采用、体力活动强度、身体的位置、睡眠时间量和环境光。便携式GT3X+显示器可以24小时穿带在腰部、手腕、或脚踝，适合所有年龄和身体条件的用户。GT3X+与之前所有的活动变化记录仪监测设备型号*兼容。 27.生物冰箱1套 能效等级：一级能效 变频/定频：定频 高度：100cm及以下 面板材质：钢化玻璃 制冷方式：直冷 宽度：60cm以下 总容积：100L以下 主色系：银灰系 门款式：双门 深度：50.1cm以下 | 1
56 | 仪器置物柜等配套设施 | 1.文化配套2套 1）顶部改造：顶部喷涂环保黑色颜料漆，而后制作轻钢龙骨方通吊顶，至整间教室，喷涂前墙面、地面做好环境保护措施。 2）灯光改造：顶部安装方通线条灯，尺寸与方通间隔相符，数量不少于46盏 3）电路改造：根据场地实际设备使用需求，进行电路明装线槽改造。改造数量不少于15个。 4）文化氛围：室内不少于6副符合实训室教学内容挂图。 7.中央实验台桌（含凳子）2套 1）全钢结构，含配套试剂架，凳子10张。总体尺寸：（长*宽*高）4000*1500*850mm（±5mm）。 2）产品标准：1.2.1、GB/T 3325—2008 金属家具通用技术条件。 3）GB24820—2009 实验室家具通用技术条件。 4）台面采用12.7mm厚实芯理化板，表面具备合理的耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点， 5） 实验台下柜体： 6） 柜体：柜体为整体焊接结构，承重稳定性能好, 规格设计符合人工美学；主体采用1.0mm厚优质冷轧钢板,滑轨、铰链连接部分采用1.2mm厚优质冷轧钢板；经过激光数控切割及数控折弯成型后焊接而成,焊接部分打磨、抛光，平滑过渡处理，焊点无毛刺漏焊；柜体表面经脱脂、硅烷、陶化、水洗等7道前处理，采用环氧树脂粉末静电喷涂,防腐处理，强吸附、抗酸碱。 7） 抽屉：主体采用1.0mm优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,其余材质同柜体。 8） 门板：门板为双包结构，增强抗压性；主体采用1.0mm优质冷轧钢板,经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,其余材质同柜体；内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用。 9） 背板：活动可拆式背板或固定背板, 主体采用1.0mm优质冷轧钢板，经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,其余材质同柜体。 10）层板：主体采用1.0mm优质冷轧钢板，经过激光数控切割及数控折弯成型焊接而成,其余材质同柜体；箱体内设有托架，位置任意可调。 11）滑轨：采用静音承重走珠导轨，开合平稳、承重力强、耐磨、耐腐蚀。 12） 合页：采用不锈钢合页，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可开启180度以上，闭合循环寿命高。 13）拉手：采用不锈钢拉手或1.0mm冷轧钢板折弯一体成型内扣手,扣手可根据客户需求选择喷涂其它颜色, 表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱美观大方。 14） 调整脚：调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异,可自由调整高低。 2.运动心理实验台5套 一、产品功能要求： 心理学综合实验系统需涵盖实验心理学、普通心理学、认知心理学、应用心理学、工程心理学、发展心理学等多个学科领域，包括变量实验、反应时、传统心理物理法、现代心理物理法、感觉实验、知觉实验、学习与记忆、现代认知心理学、情绪和个性、应用性实验、工程心理学、体育实验、儿童发展心理学、普通心理学演示实验等十余个实验类别，可完成近百个实验项目。系统具有良好的拓展性，软件升级方便，同时可外接各种心理实验仪器，拓展实验项目。 二、系统构成： 心理实验系统软件、综合测试器及其附件、暗适应测试器、深度知觉测试器、两点阈辨别器、痛阈测试器、棒框测试器、动觉后效辨别器、重量鉴别器、动觉方位辨别器、实验桌。 三、参数要求： 1、系统界面包括实验项目、数据中心和个人中心三大功能模块；学员可以自主选择实验项目、设置参数；实验数据会自动保存在学员端，支持报告搜索、排序、查看、删除、下载等功能；支持个人信息修改。 2、综合测试器：与系统软件配套使用，集手指灵活仪、动作稳定仪、反应时仪、双手协调仪、闪光融合仪等五大仪器与一体。 1）面板简洁、操作方便，测试项目涵盖面广，与计算机即插即用、测试数据实时上传，体现出多功能、数字化、智能化的特色。 2）接口：DisplayPort接口（简称DP接口），接口处不易松动脱落，为实验的数据通讯提供了稳定的保障。 3）反应误差：按键的反应时与计算机的计数值同步，数据传输实时同步误差为≤±10 ms。 4）按测试功能划分为综合测试区、旋钮测试区、动作稳定测试区、手指灵活测试区等区域： a.综合测试区：5个应答按钮；光刺激：LED三色灯，呈现红黄绿三色； b.旋钮测试区：左、右两个旋钮； c.动作稳定测试区：9个孔洞，直径Φ13～Φ2.5 mm，测笔1支，测试端直径Φ2 mm； d.手指灵活测试区：包括插拔、翻转、旋转，3组插孔：插拔孔Φ2 mm、翻转孔Φ4 mm、旋转孔Φ5 mm；组插件：插针Φ2×25 mm，磁棒Φ4×25 mm，螺栓M5×25 mm。 5）附件包括：单锤敲击器、双足脚踏器、收纳盒（内含DP线、测笔、敲击棒、插针、磁棒、螺栓、眼罩）。 3、实验桌：功能分区清晰，收纳合理，现代简约风格。 1) 桌面尺寸长宽约为1400mm×700mm，高度780cm，可同时容纳两人； 2) 键盘和鼠标置于抽拉式托架中，可轻松收纳至桌底； 3) 布线和电脑机箱皆收整于安装专用柜体中。 4) 大容量收纳抽屉用于放置常用仪器和配件； 5) 多媒体转接盒：多功能隐藏式插座信息盒，弹起式设计，方便使用，不用时合上即可；转接盒上的接口与柜内的电脑连接，方便外接设备；包括一个电脑电源开关，一个实验系统专用DP接口，两个USB接口，一个3.5mm耳机接口，一个麦克风接口； 6) 电动升降机：稳固不晃动，支持一键升降，支持微调显示屏的倾角，满足不同身高与视角的使用者需求； 7) 23英寸高清显示屏，画面细腻，高色彩精准； 8) 总电源接口、网络接口适应多种布线环境； 9) 头戴式重低音立体声耳机，隔音效果优良，高气密性耳垫令佩戴更舒适； 4、暗适应测试器： 1) 外形尺寸约为：470mm×235mm×330mm(L×W×H) 2) 工作电压：12V 3) LED背光：9W 4) 接口：DisplayPort接口（简称DP接口），接口处不易松动脱落，为实验的数据通讯提供了稳定的保障。 5) 将仪器通过专用接口和计算机连接，实现数据的实时通信和处理。 6) 整个实验过程完全自动化，在无主试的情况下，被试即可独立完成整个实验的测试。 7) 外形符合人体工程学设计，可根据测试者的坐高调节角度，满足个性化需求。 8) 内置7寸液晶屏，自主显示测试过程。 5、深度知觉测试器 1) 由深度知觉测试箱体和移动杆控制盒组成。 2) 箱体外形尺寸约为：530mm×235mm×300mm(L×W×H) 3) 移动杆控制器尺寸：125mm×60mm×26mm(L×W×H) 4) 工作电压：12V 5) LED灯: 20W 6) 比较刺激移动速度分快慢二档，移动范围：±200mm 7) 比较刺激与标准刺激的横向距离为42mm 8) 接口：DisplayPort接口（简称DP接口），接口处不易松动脱落，为实验的数据通讯提供了稳定的保障 9) 具有精密深度位移机构和移动速度调节装置。 10) 外形符合人体工程学设计，可根据测试者的坐高调节角度，满足个性化需求。 11) 将仪器通过专业接口和计算机连接，实现数据的实时通信和处理。 12) 整个实验过程自动化。在无主试的情况下，被试也可独立完成整个实验的测试。 13) 被试可使用“移动杆控制盒”控制移动杆的速度、移动的方向，支持粗调和微调。 14) 支持设置LED的亮度，满足在不同明度环境中测试的个性化需求。 6、两点阈辨别器： 1) 外形尺寸约为：300mm×155mm×42mm(L×W×H)； 2) 工作电压：12V 3) 测试范围：0～150mm 4) 测试精度：0.05mm 5) 游标卡尺的卡钳精磨成刺激用针，测试精度高，使用方便。 7、痛阈测试器： 1) 外形尺寸约为：195mm×270mm×40mm(L×W×H) 2) 工作电压：12V 3) 5mA恒流输出 4) 输出电压：0～50V 5) 接口：DisplayPort接口（简称DP接口），接口处不易松动脱落，为实验的数据通讯提供了稳定的保障。 6) 采用隔离变压器与高速光耦等元器件，确保人体不与电源直接接触，保障测试者的安全。 7) 电流上升速度分为高、中、低3档，从0V上升到50V的时间间隔分别是60s、90s、120s。l 8) 将仪器通过专业接口和计算机连接，实现数据的实时通信和处理。 9) 整个实验过程自动化，在无主试的情况下，被试即可独立完成整个实验的测试。 8、棒框测试器： 1) 外形尺寸约为：425mm×235mm×395mm(L×W×H) 2) 棒框尺寸：棒90mm ，框100mm×100mm，线宽2mm 3) 工作电压：12V 4) 接口：DisplayPort接口（简称DP接口），接口处不易松动脱落，为实验的数据通讯提供了稳定的保障。 5) 棒、框图形前端有观测圆筒，可避免外界的干扰，测试时无需在暗室中进行。 6) 角度支持自动调节及零位手动校准功能。 7) 外形符合人体工程学设计，可根据测试者的坐高调节角度，满足个性化需求。 8) 在实验系统中有非常逼真的模拟场景，增强了测试的趣味性和实时性。 9) 整个实验过程自动化，在无主试的情况下被试也可独立完成整个实验的测试。 10) 设有主、被试选择功能。当选择主试时，主试可在实验过程中实时查看棒框的的移动过程和实时角度数据；若为被试，则不可查看。 9、EP-S 723M 动觉后效辨别器： 1) 外形尺寸约为：850mm×170mm×100mm(L×W×H) 2) 工作电压：12V 3) 接口：DisplayPort接口（简称DP接口），接口处不易松动脱落，为实验的数据通讯提供了稳定的保障。 4) 材料与尺寸：A 标准刺激：600mm×40mm×40mm(L×W×H)，B 插入刺激：600mm×80mm×20mm(L×W×H) 5) 将仪器通过专业接口和计算机连接，实现数据的实时通信和处理。 6) 在实验系统中有非常逼真的模拟场景，增强了测试的趣味性和实时性。 7) 整个实验过程自动化。在无主试的情况下，被试也可独立完成整个实验的测试。 8) 主、被试皆可在实验过程中实时查看手指触摸的位置。 10、EP-S 512M 重量鉴别器： 1) 外形尺寸：340mm×270mm×42mm(L×W×H) 2) 刺激块组成： A 标准刺激：100g一块 B 比较刺激：112g、108g、104g、100g、96g、92g、88g各一块，100g(黑色)一块，100g（大体积）一块 3) 分辨率 ：4g，精度：0.4g 4) 不同重量的刺激块具有相同外形 5) 少量刺激块可完成多项实验 11、EP-S 723M 动觉方位辨别器： 1) 底座尺寸约为：495mm×455mm×83mm(L×W×H) 2) 工作电压：12V 3) 圆半径：半径182.5mm，刻度0～100° 4) 手腕悬臂：旋角范围：0～100°，长度：450mm，最大宽度：100mm 5) 接口：DisplayPort接口（简称DP接口），接口处不易松动脱落，为实验的数据通讯提供了稳定的保障。 6) 通过陀螺仪与加速度传感器经过数据融合算法得出角度数据，角度测量精确度高。 7) 双刻度设计，节省空间，设计巧妙。上刻度是右手腕从右向左0～100°旋转；下刻度是左手腕从左向右0～100°旋转。 8) 将仪器通过专业接口和计算机连接，实现数据的实时通信和处理。 9) 整个实验过程自动化，在无主试的情况下被试也可独立完成整个实验的测试。 四、实验内容： 1、变量实验 有无反馈对速度估计准确性的影响、迷宫实验、两点阈测量、动觉后效实验。 2、反应时 视觉简单反应时、听觉简单反应时、视觉选择反应时、听觉选择反应时、视觉辨别反应时、听觉辨别反应时、反应时（自定义）。 3、传统心理物理法 平均差误法测线段长度、极限法测明度差别阈限、恒定刺激法测频率差别阈限、恒定刺激法测重量差别阈限、对偶比较法制作颜色爱好量表、等级排列法制作心理顺序量表、极限法测定几种频率的听觉绝对阈限 。 4、现代心理物理法 信号检测论（有无法）、比较不同频率的声音、信号检测论（迫选法）、信号检测论（评价法）、信号检测论（再认法）、信号检测论（有无法）先定概率下的重量鉴别。 5、感觉实验 闪光融合频率、影响闪光融合频率（CFF）的因素、动觉方位测差别阈限、痛阈与耐痛阈测定、暗适应。 6、知觉实验 时间知觉（无反馈）、时间知觉（有反馈）、速度知觉（无反馈）、速度知觉（有反馈）、深度知觉、空间知觉、似动现象。 7、学习与记忆 不同报告方法的瞬时记忆容量、短时记忆（图形再认）、空间位置记忆广度、系列位置效应、不同学习材料的记忆广度、长时记忆（比较有无意义材料的不同）、概念形成、学习迁移、前摄作用和倒摄作用、集体学习曲线、动作技能迁移（镜画实验）。 8、现代认知心理 表象的心理旋转、句图匹配、短时记忆的视听觉编码、短时记忆的信息提取方式、平行扫描与系列扫描、错误记忆现象中的内隐性、内隐记忆、字词错觉、认知方式对表象心理旋转的影响、非对称视觉搜索实验（有无特征）、非对称视觉搜索实验（多少特征）、空白试验法、问题解决（河内塔）。 9、情绪和个性 认知方式的测定（棒框仪）、认知方式的测定（镶嵌图形）、动作稳定性实验 。 10、应用性实验 手指灵活性测试、双手协调、注意的优先现象、注意集中（追踪实验）、注意广度、注意分配、划消测验、Stroop效应、神经活动的强度特征、神经活动的灵活性、音乐能力测试。 11、体育测试 光反应时间（手）、光反应时间（脚）、声反应时间（手）、声反应时间（脚）、被动反应、综合协调反应(手，脚)、时间与空间的判断。 12、儿童发展心理学 天平任务、类比和推理、工作记忆容量的测试 。 13、普通心理学演示实验 知觉的选择性、知觉的整体性、知觉的恒常性、错觉、注意的起伏、想象力、观察力、螺旋后效、颜色知觉。 14、工程心理学 色标大小对颜色编码绝对辨认的影响、国定道路交通标志的混淆实验研究、警戒作业绩效的测定、广告悦目测试、工程心理学演示实验。 3.听觉实验仪5套 1、频率显示：6位液晶屏 2、输出音频波形：正弦波 3、频率范围：25HZ～20KHZ(含25Hz，50Hz、100Hz、200Hz、400Hz、800Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、15000Hz、18000Hz、20000Hz共15个定点频率) 4、频率误差：小于5% 5、波形失真度：小于3％(1000HZ，－10DB) 6、频率响应：25～20KHZ(±1DB) 7声音强度显示：液晶屏 8、声音强度显示范围：0～99分贝 9、输出：左右两声道，4路 10、输出功率：负载200欧姆，5毫瓦 11、信噪比：≥90分贝 12、耳机：立体声耳机 13、耳机阻抗：200欧姆 14、使用电源：交流220±22伏 4.条件反射器5套 1、击电压：2100V(负载2MΩ) 2、电 源:AC220V±10% 50Hz 3、声音刺激：壳内蜂鸣器 4、光刺激：面板上红、绿色指示灯 5、电刺激：面板上两个电极 6、仪器背面有四个微动开关，作为刺激控制开关 5.注意分配仪5套 1、光刺激：八个Φ3mm高亮发光管乱续排放，八个发光管对应八个目标键 2、声刺激：采用8Ω/0.5W瓦动圈式扬声器发声 声反应键（高音：红，中音：绿，低音：灰） 3、手指灵活性针测试插板：一块（Φ1.6mm×100） 4、最大计时时间：240 秒 5、设置时间范围：1～4(分钟) 6、正确次数显示范围：0～999次 7、错误次数显示范围：0～999 次 8、主振频率：12MHz 9、供电电源：AC 200V±22V 50HZ 6.反应时运动时测定仪5套 1、反应时间的计时范围：0.0001～999.9999S 2、运动的时间计时范围：0.0001～9.9999S 3、可设置的实验次数：10，20，30，40，50次 4、计时分辨率：0.0001秒 5、运动目标：8个 6、电源电压：AC220V±22V 7.皮肤电测试仪2套 1、显示范围：0～±50μA 2、灵敏度：＜10mV 3、可交直流两用 4、交流供电:AC220V±22V 50HZ 5、直流供电:DC9V 叠层电池二块 6、环境温度：0～40℃ 8.数字式皮阻皮温计5套 1、电击电压：2100V (负载2MΩ) 2、电 源:AC220V±10% 50Hz 3、功能一：皮阻测试（测量范围1Ω～20 M） 4、功能二：皮温测试 5、显示屏：3.5位液晶显示（最大显示1999） 6、测温范围：-40～150℃ 7、取样率：2～3次/s 8、温度误差：±1℃ 9、工作温度：0℃～40℃ 9.速度知觉测试仪5套 1、光刺激有快慢档任选。 2、可调节挡板远近距离。 3、计时器可反映被试的提前量或滞后量。 4、刺激光点由50个LED光源组成依次点亮。 5、慢速：4S±0.5S 6、快速：2S±0.5 10.迷宫5套 1、使用电源：直流9～12伏 2、一个具有20个盲巷的方形迷宫，迷宫有起点与终点。 3、最大记录进入盲道次数：999次 4、计时精度：≤0.001 5、使用电源：AC 9～12V 11.双臂调节器5套 1、本设备由：主机（含三种图形板：双五角星，双六边形，双三角形）加计时计数器构成。 2、计时范围：0.00～99999.99秒 3、计时精度：0.001 4、显示误差：±1/100秒 5、计数范围：0～999秒 12.镜画仪5套 1、本设备由：主机（含三种图形板：双五角星，双六边形，双三角形）加计时计数器构成。 2、遮板与平面镜：能遮挡及观察整幅图案，平面镜尺寸：140×200mm； 3、最大显示时间：9999.99秒 4、最大记录次数：999次 5、重 量：3kg 6、外型尺寸：300×220×240mm3 7、时范围：0.00～99999.99 秒 8、计时精度：10-3 9、显示误差：±1/100秒 10、计数范围：0～999秒 13.打印机1套 打印功能：非自动双面 类型：黑白 最大支持幅面：A4 纸张输入容量：0-149页 扫描功能：平板式 基础功能：复印，扫描，打印 输稿器：不支持输稿器 连接方式：USB 打印速度：0-24页/分 14.仪器置物柜1套 优质木材打造，总面积不低于12平方木，内置多层隔板放置物品，实际造型以使用方确认为准 | 1
（二）通风及空调改造
1 | 实验室、实训室空调 | APF(全年能源消耗率) ≥ 4.8 冷媒 R32 能效等级 1级 制冷量(W 12200(2700～12550) 制冷功率(W) 4650(710～5400) 制热量(W) 13600(2600～15400) 制热功率(W) 4000(700～5200) 室内机噪音低风dB(A) 23 室内机噪音高风dB(A) 46 室内机噪音超高风dB(A) 50 室外低风dB(A) / 室外高风dB(A) 58 循环风量(m³/h 2060 制冷适用面积(m²) 54-80 制热适用面积(m² 54-80 电压/频率V/HZ 380V3N-/50Hz | 164
2 | 实验室、实训室空调 | APF(全年能源消耗率) ≥ 4.0 冷媒 R32 能效等级 2级 制冷量(W) 7290(900-9160) 制冷功率(W) 2040(320-3150) 制冷电流（A） 9.4(1.5-14.4) 制热量 9800(900-12140) 制热功率(W) 2860(320-4210)+2000 制热电流(A) 13.2(1.5-19.4)+93 室内机噪音低风dB(A) 26 室内机噪音高风dB(A) 42 室内机噪音超高风dB(A) 46 室外低风dB(A) 48 室外高风dB(A) 56 循环风量 1300 制冷适用面积(m²) 32-48 制热适用面积 m² 36-49 电压/频率V/H⁷ 220V/50HZ | 3
3 | 实验室、实训室空调 | APF(全年能源消耗率)≥ 4.8 冷媒 R32 能效等级 2级 制冷量(W) 3510(150-4500) 制冷功率(W) 855(70-1400) 制冷电流(A) 4(0.4-6.6) 制热量(W) 4800(150-6030) 制热功率(W) 1160(70-1750) 制热电流(A） 5.4(0.4-8.2) 室内机噪音低风dB(A) 18 18 室内机噪音高风dB(A) 35 35 室内机噪音超高风dB(A) 41 41 室外低风dB(A 38 38 室外高风dB(A) 50 50 循环风量(m³/h 710 710 制冷适用面积(m² 15-23 制热适用面积(m² 17-23 电压/频率V/HZ 220V-/50Hz | 7
4 | 实验室通风 | 1.1风机采用具有耐酸碱的防腐玻璃钢离心风机。 1.2 70°防火蝶阀碳钢材质。产品符合GB 15930-2007«建筑通风和排烟系统用防火阀门»、CNCA-C18-02:2014«强制性产品认证实施规则 火灾防护产品»、CCCF-HZFH-03«强制性产品认证实施规则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品»。 1.3 风管制作及安装应严格遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的有关规定。风管材料的选择：本项目选用PVC塑料风管，必须保证全新材料制造。风管制作、安装均应符合GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》； 风管断面形状的选择：风管断面形状有圆形和矩形，两者相比，各有优略，根据建筑空间的差异及性能要求不同灵活应用。 1.4 根据48间实验室楼层、实验室之间的距离需做5.5KW、7.5KW、11KW通风系统个5套，每套系统包含玻璃钢离心式通风机、消音器、变频器、70°防火蝶阀、PLC控制器、变频控制箱各1套，以及电线电缆、管材等。 | 15
5 | 空调辅材 | 分歧管66套，连接铜管及铜管保温530米，连接铜管及铜管保温860米，冷凝水管1500米，通讯线1600米，冷媒130Kg，（氧气、乙炔、氮气、支吊架、五金件，帆布)等1批。 | 1
6 | 空调安装调试 | 本项目所有多联机室内机、多联机室外机安装调试，吊运装费1项 | 1
（三）电气及智能化改造
1 | 互联网出口下一代防火墙 | 1、性能描述：网络层吞吐量：80G，应用层吞吐量：35G，全威胁吞吐量：10G，并发连接数：1600万，HTTP新建连接数：60万，电源：冗余电源，接口：4千兆电口+4千兆光口SFP+8万兆光口SFP+。含：软件升级(*5年);产品质保(*5年)。 2、具备对新型大规模DDoS攻击、APT攻击的防护功能。 3、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。 4、支持Web漏洞扫描功能，可扫描检测网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞。 5、支持IPV6环境部署，包括接口/区域配置、路由配置等网络适应性功能，支持核心常用安全功能，包括僵尸网络，IPS漏洞防御，WEB应用防护等，支持协议一致性（包括但不限于Core、NDP、Autoconfig、PMTU、ICMPV6）和协议健壮性检测（IPv6畸形报文、ICMPv6畸形报文、其他协议畸形报文），支持IPV6的地址转换、双栈的过渡技术。 6、支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，并给出恶意邮件的提示，支持根据邮件附件类型进行文件过滤。 7、支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库，可识别主机的异常外联行为。 8、产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 | 2
2 | 互联网出口全网行为管理 | 1、性能描述：网络层吞吐量（大包）：30G，应用层吞吐量：15Gb，带宽性能：10Gb，每秒新建连接数：200000，最大并发连接数：8000000。电源：冗余电源，接口：4千兆电口+4千兆光口SFP+4万兆光口SFP+。含：软件升级(*5年);产品质保(*5年)。 2、支持统计和控制用户终端每天上网时间，并支持排除应用或特殊端口后的灵活流量统计方法。 3、实时提供用户流量排名、应用流量排名、所有线路应用流速趋势、流量管理状态、连接监控信息。 4、支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作。 5、支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类。 6、支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况。 7、支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证。 8、支持对终端应用联网管控，可设置禁止或允许访问互联网，禁止或允许访问指定IP地址，离线时继续生效。 | 1
3 | 安全感知管理平台 | 1、性能描述：存储容量：28T，在带宽性能1Gbps时存储时长：1500天/1Gbps。接口：4千兆电口+2万兆光口。含：软件升级(*5年);产品质保(*5年)。 2、支持页面展示业务脆弱性风险分布，不同严重级别业务分布，漏洞类型分布图，漏洞整体态势等，支持7天、30天统计。 3、支持感知终端资产，可定义终端/ip组、主机名、用户名、用户邮箱等信息，并支持基于流量自动识别终端。 4、支持终端的详细分析，包含风险评估、对内网影响、攻击阶段分布、风险等级趋势、安全事件举证等信息。 5、外部威胁感知展示包含高危攻击、残余攻击、暴力破解、成功的事中攻击、邮件威胁、文件威胁、外部风险访问。 6、支持自定义分支管理权限，分支管理员具备独立的管理页面，可设置分支管理员权限，如类型、责任人、管理范围、页面权限、设备权限等。 7、支持综合安全风险、主机安全风险、脆弱性感知、外部威胁感知、工单报告、摘要报告、处置报告多种方式呈现，可快速生成月度、季度、年度报表，摘要报告支持至少三种导出方式，至少包含ppt、pdf、doc，满足客户不同场景的汇报需求。 8、支持责任人管理功能，可对资产进行全生命周期管理，包括自动识别资产、入库审核、离线资产识别、自动识别资产图库、手动导入资产退库、自定义资产名称等。针对自动识别资产退库功能，可设置全局退库时间，数据更新时间。支持主机资产分级管理，责任人管理。 | 1
4 | 潜伏威胁探针 | 1、性能描述：网络层吞吐量：≤4.5Gbp，应用层吞吐量：≤1.5Gbp。规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：480GSSD，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。含：软件升级(*5年);产品质保(*5年)。 2、支持主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 3、能够对网络通信行为进行还原和记录，以供安全人员进行取证分析，还原内容包括：TCP会话记录、Web访问记录、SQL访问记录、DNS解析记录、文件传输行为、LDAP登录行为。 4、具备多种的入侵攻击模式或恶意URL监测模式,可完成模式匹配并生成事件,可提取URL记录和 域名记录,在特征事件触发时可以基于五元组和二元组(IP对)进行原始报文的录制。 5、支持对外联行为分析、间歇会话连接分析、加密通道分析、异常域名分析、上下行流量分析等在内 的多场景网络异常通信行为分析能力。 6、支持基于IP和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，支持24小时/7天/最近30天/永久或者自定义时间阻断威胁。 7、支持敏感信息检测功能，内置身份证、MD5、手机号码、银行卡号、邮箱等敏感信息，可自定义敏感信息检测策略选择组合的敏感信息，可基于IP统计和连接统计2种方式进行命中次数统计。 8、支持传输协议审计日志，包括https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、AD域、WEB登录、FTP、TELNET、ICMP 、SNMP 、SSL 、SSH、SIP 、ONVIF 、NFS 、SOCKS 、dhcp、netbios_nbns、全流量元数据审计、数据库审计协议等。 | 2
5 | 终端安全管理系统 | 1、性能描述：产品是软件形态，包含管理平台和终端Agent软件，管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统；Agent软件支持32位和64位的Windows系统和64位的Linux系统；提供不少于80服务器版点位授权；包含五年软件升级服务。 2、支持自动收集终端资产状况，包括：主机名、在线/离线状态、IPv4地址、MAC地址、操作系统、终端Agent版本、病毒库版本、最近登录时间、最近登录的用户名。 3、支持控制台动态更新显示全网终端安全状态分布，包括：终端总数、已失陷、高可疑、低可疑，支持下钻到对应的终端列表。 4、支持杀毒扫描、入侵检测、合规检查的日志根据统计周期、终端名称、IP地址等多维度的查询和展示。 5、支持微隔离日志根据统计周期、终端名称、五元组信息等多维度的查询和展示； 6、支持杀毒扫描、入侵检测、合规检查和微隔离日志的导出。 7、支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量。 8、支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端。 9、支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况。 | 1
6 | 备份系统 | 1、性能描述：内存：64GBDDR4，系统盘：240GBSATASSD，缓存盘：固态硬盘-480G-SSD*2，固态硬盘-960G-SSD*1;数据盘：机械硬盘8T*4;标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：2千兆电口+2万兆光口。含：光纤线-多模-LC-LC-3M;万兆多模-850-300m-双纤;软件升级(*5年);产品质保(*5年);存储容量授权-32T。 2、在不停机情况下，既能够通过向集群中添加存储节点，也能够向节点内添加硬盘的方式，在业务不中断情况下实现灵活扩容。 3、配置多数据中心部署，通过设置策略可实现多中心的对象数据进行同步或异步复制，当某中心故障，其它数据中心可实现自动接管，保障业务的连续性。当故障中心修复可实现数据反同步，保障数据一致性。多中心可实现统一管理运维。 4、支持文件审计功能，通过该功能可以在管理平台方便的过滤文件创建、删除及元数据修改相关操作的日志，从而在文件状态出现异常时，可以通过此功能进行追溯。 5、提供一个统一的全局命名空间，系统内所有节点的存储资源被整合为一个超大容量的文件存储空间，资源完全共享，避免存储空间因为提前划分造成浪费，文件系统内任意数据可通过任意节点进行读写访问。 6、支持为文件夹开启WORM保护功能，文件进入被保护状态后只能被读取，无法被修改或删除，对关键数据实行写保护，杜绝病毒破坏，非法篡改。内置WORM独立时钟系统，被保护文件不会因系统时间变化而提前退出保护状态。 7、支持X86架构的任意虚拟主机、私有云/超融合云主机和公有云主机，提供整机应用级定时和CDP备份保护。 8、应急接管时无需另配置恢复主机，备份系统可自建应急接管虚拟主机，无需集成/配置第三方虚拟化平台，降低因虚拟化平台兼容性而导致的恢复风险。 | 3
7 | 安全托管服务 | 1、服务化形式交付，围绕资产、漏洞、威胁、事件四个要素，通过云端安全运营中心和安全专家团队有效协同7*24H持续性开展网络安全保障工作，构建持续（7*24小时）、主动、闭环的安全运营体系。（本次开通三年10个资产授权）。 2、支持检查支撑信息化业务的主机操作系统、数据库、中间件的基线配置情况，确保达到相应的安全防护要求。检查项包含但不限于帐号和口令管理、认证、授权策略、网络与服务、进程和启动、文件系统权限、访问控制等配置情况。 3、支持分析判断主机是否感染了勒索病毒；是否已感染勒索病毒文件；根据已发生的漏洞攻击行为分析判断否存在勒索病毒攻击等。 4、支持针对漏洞利用攻击行为、Webshell上传行为、Web系统目录遍历攻击行为、SQL注入攻击行为、信息泄露攻击行为、口令暴力破解攻击行为、僵尸网络攻击行为、系统命令注入攻击行为及僵尸网络攻击行为进行分析评估，判断攻击行为是否成功以及业务风险点。 5、支持提供不少于每月一次针对服务范围内的资产的系统漏洞和Web漏洞进行全量扫描，并针对发现的漏洞进行验证，验证漏洞在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害。 6、实时抓取互联网最新漏洞与详细资产信息进行匹配，对最新漏洞进行预警与排查。预警信息中包含最新漏洞信息、影响资产范围。 7、实时监测网络安全状态，对病毒事件自动化生成工单,及时进行分析与预警。病毒类型包含勒索型、流行病毒、挖矿型、蠕虫型、外发DOS型、C&C访问型、文件感染型、木马型。 8、支持专家将威胁事件的分析过程详细记录到对应的威胁事件工单里，便于工单流转和过程回溯。当专家处置完威胁事件后，将对应的威胁事件进行关闭，完成整个威胁闭环过程。 9、安全专家每月对招标方的安全设备的防护策略进行检查，确保安全设备上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果。云端服务平台应当具备丰富的策略检查工具（要求不少于40种策略检查的工具），支持排查安全设备防护策略配置的合理性。 10、提供的服务成果展示门户（或用户Portal），可以直观的管理服务过程中生产的服务报告和交付物，包括但不限于《准备阶段文件》、《特殊时期值守报告》、《运营周报》、《运营月报》、《运营季报》、《威胁情报》、《年度汇报》、《事件总结报告》。 | 1
8 | 管理电脑 | 管理电脑最低配置要求主机+显示器；屏幕尺寸≥23英寸；处理器：inteli5；内存容量：32GB；硬盘容量：256GBSSD+1T | 17
9 | 无线路由器 | 1、支持802.11ax标准，采用硬件独立的四射频设计（支持四张射频卡同时工作在5G频段），整机空间流≥8条，最大无线速率≥4.13Gbps，； 2、≥1个千兆光口，≥1个100M/1000M/2.5G电口（支持802.11af/at受电）,≥1个10/100/1000M以太网端口（支持对物联网单元供电），USB口≥1个； 3、内置智能天线，可以识别终端位置方向； 4、AP可使用额外的一个射频独立进行实时、全频段安全扫描，避免传统分时段、单频段的扫描盲区，同时不占用通信射频资源，无线性能不受损，保障移动终端的无线体验和安全； 5、内置蓝牙5.0，可为移动终端提供蓝牙连接； 6、支持802.11w防御 Deauth攻击，支持CPU保护策略，支持WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3、WEP（64/128位）数据加密方式； 7、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投AP的IK防护测试级别至少达到IK09； 8、支持微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证； 9、具备IP51及以上防尘防水等级; 10、整机最大终端接入数不小于1500个； 11、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信; 12、支持PPPoE client、IPsec VPN、NAT路由功能； 13、支持Telnet、TFTP、WEB管理，支持手机端APP、微信服务号远程运维管理。 | 2
10 | 红外枪机 | 1.400万像素CMOS图像传感器； 2.电动变焦镜头，焦距3.5-12mm，支持自动聚焦、一键聚焦； 3.分辨率不小于2688×1520； 4.日夜两用模式，ICR滤片式自动日夜切换; 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 6.支持三码流传输； 7.符合ONVIF；GB/T28181； 8.具有不少于1个RJ45输入接口、1个音频输出接口、1个电源输入接口； 9.支持SD卡存储； 10.红外灯应具有自动或手动开关功能； 11.红外距离不小于70m米； 12.摄像机能够在-30~60摄氏度环境下稳定工作； 13.支持DC12V和POE供电，支持DC12V电源返送； 14.防护等级不低于IP67； 15.支持拌线检测、区域入侵、物品遗留、徘徊检测、人员聚集、停车检测、人脸检测； | 1048
11 | 红外半球摄像机 | 1.200万像素1/2.8〃CMOS，最大传输图像1920x1080； 2.日夜两用模式，ICR滤片式自动日夜切换； 3.定焦镜头，标配2.8mm，4mm/6mm可选； 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 5.支持三码流传输； 6.符合ONVIF；GB/T28181； 7.具有不少于1个RJ45输入接口、1个音频输出接口、1个电源输入接口； 8.支持红外功能，红外照射距离最大可达20米； 9.完备的网络协议，内置WEB，支持IE访问、配置等操作； 10.支持2D+3D数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理； 11.支持DC12V和POE供电； | 7
12 | 智能高速球型摄像机 | 1.800万像素CMOS图像传感器； 2.电动变焦镜头，焦距 5.9-104mm，20倍光学 ，支持自动聚焦、一键聚焦； 3.分辨率不小于3840 × 2160； 4.信噪比大于或等于58dB； 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 6.视频码率:128Kbps~8Mbps;支持三码流同时输出;双路高清码流可分别独立设置不同的高清分诞率,顿率与码率； 7.在网络直连环境，摄像机稳定工作前提下，通过 IE11，由摄像机抓图，对比秒表时差，取5次中最小值；延时应小于200ms。 8.水平解析度大于或等于1800线。 9.支持预置位断电记忆； 10.预置位大于或等于300个 11.符合ONVIF；GB/T28181； 12.支持SD卡存储； 13.最大红外距离等于或大于140m米； 14.摄像机能够在-30~60摄氏度环境下稳定工作； 15.防护等级不低于IP67； 16.采用AC24V供电； | 4
13 | 枪机支架 | 铝合金材质、安装方式：壁装或吊装 | 1048
14 | 球机支架 | 铝合金材质、安装方式：壁装或吊装 | 4
15 | POE交换机 | 1.固化千兆电口≥24个，固化1G/2.5G光接口≥2个 2.8个电口支持PoE/PoE+远程供电，最大供电功率370W 3.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps 4.工作温度0°-45° 5.所投设备具有节能设计，功耗≤403W 6.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 7.支持流量平衡方式可配置、支持LACP、支持静态路由 8.支持统一云管理，网络信息尽在掌握，运维管理简单高效 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web | 67
16 | 核心交换机 | 1、独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个 ，固化电源槽位≥4个 2、交换容量≥308.9Tbps，包转发性能≥57600 Mpps 3、业务单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52 4、主控引擎与业务板卡完全物理分离,支持1≥N虚拟化和N≥1虚拟化，且支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化 5、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像 6、支持VLAN的镜像 7、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议，支持手动隧道 8、支持自动隧道，ISATAP 9、支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息 10、支持SDN和SDN Ready功能，符合OpenFlow 1.3协议标准 11、采用模块化操作系统，支持多进程备份及不中断业务升级特性 12、本次实配：≥2个电源，≥2个引擎，≥96个千兆光口，≥24个复用千兆电口，≥12个万兆光口 | 1
17 | 千兆单模光模块 | 1、千兆单模SFP光模块 2、波长≥1310nm 3、最大传输距离≥10km | 116
18 | 43寸液晶监视器 | 1.采用液晶面板，具有高亮度、高对比度、广视角、宽色域、防灼伤特点； 2.采用直下式LED背光系统，亮度更均匀、色彩还原更真实、功耗更低； 3.内置3D数字梳妆滤波和3D数字图像消除移动噪点和降噪技术，有效过滤噪声和消除移动移动噪点； 4.支持自动温控系统，实时调整风扇转速，降低整机温度、提高整机可靠性，确保长期稳定运行； 5.接口丰富，支持多路复合视频、VGA、DVI、HDMI组合输入； 6.支持4K信号输入拼接，支持DP环通（选配）； 7.支持365天 x 24小时长时间工作，寿命长达6万小时； 8.全金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰； | 11
19 | 液晶监视器 | 1.液晶屏显示尺寸：≥75英寸；LED背光源；DLED；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256级, 液晶屏达到A级标准。 2.抗光强度：在照度400Klux环境下正常工作； 3.触摸分辨率：32768×32768 4.对比度≥5000:1，色域覆盖率（NTSC）≥90%，整机待机状态下节能≥98%，亮度均匀性≥90%，亮度≥500cd/㎡； 5.高清编解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840×2160)超高清视频； 6.扬声器及音效：功率15W*2，支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效。 7.前置接口：为方便教师使用，具备至少前置一路HDMI 2.1 Compatible输入；三路USB3.0，一路全功能Type-C，USB 接口和Type-C支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用。 | 1
20 | HDMI线 | 接口类型：HDMI2.0，长度：3-5米，支持最高传输带宽为18Gbps，支持4KUHD视频分辨率，60帧，支持HDR功能 | 11
21 | 主干电源线 | RVV3*2.5 3芯护套线 铜芯多股软线 国标 | 6700
22 | 六类网线 | 1.线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 锯齿形骨架，内齿外圆护套，改善电气传输性能 2.标准：YD/T1019-2023 3.通过标准最高传输频率250MHz测试 4.导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00±0.008mm 5.屏蔽方式：U/UTP，线对采用 “十”字骨架隔离 6.护套材料：PVC，护套颜色：浅蓝，护套外径：6.3±0.3mm 7.包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 8.安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ | 258
23 | 4芯单模铠装光缆 | 1.标准：YD/T3350.2，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3 2.光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3（OS2）、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22. 3.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N 4.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm 5.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 6.敷设方式：管道、非自承架空 7.安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ | 7500
24 | 4口光纤终端盒 | 1.标准：YD/T 925 2.安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙 3.带光纤熔接盘，1个光缆进线口，1个固定PG头，1个光缆护套固定装置和光缆加强件固定装置 4.端口数量：4口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 5.光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 6.外壳表面处理：静电喷塑黑色 7.工作温度：-5℃~+40℃ 8.工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 102
25 | LC-LC跳线 | 1.依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 2.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 3.光纤类型与护套颜色：单模：G.657.A2（B6a2）黄色. 4.加强材料：芳纶纱 5.光缆芯数与护套外径：单芯：2.0mm/双芯：2.0×4.0mm（“8字形”） 6.紧包与护套材料：LSZH 7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8.互换性：≤0.2dB，回波损耗：单模：≥50dB，多模：≥35dB 9.重复性≥1000次 10.工作温度：-20℃~+60℃ | 816
26 | LC双工法兰盘 | 1.标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2.材料：氧化锆陶瓷套管 3.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 4.重复性：≥500次 5.互换性：≤0.2dB 6.工作温度：-20℃~+60℃ | 816
27 | LC尾纤 | 1.依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 2.高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 3.光纤类型与护套颜色：单模：G.657.A2（B6a2）黄色. 4.加强材料：芳纶纱 5.光缆芯数与护套外径：单芯：2.0mm/双芯：2.0×4.0mm（“8字形”） 6.紧包与护套材料：LSZH 7.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8.互换性：≤0.2dB，回波损耗：单模：≥50dB，多模：≥35dB 9.重复性≥1000次 10.工作温度：-20℃~+60℃ | 816
28 | 光纤熔接 | 定制 | 816
29 | 无线网桥 | 1.LAN口类型：电口； 2.LAN口输出：2.5G； 3.WAN口接入：千兆网口； 4.天线：内置； 5.支持IPV6； 6.散热方式：自然散热； | 7
30 | 9U壁挂机柜 | 标准19"机柜，600*450*500mm 9U，黑色，承重60KG；前玻璃门，后钢板。 | 15
31 | 服务器机柜 | 600*1000*2000mm 42U，黑色，承重1000KG；前玻璃门，后钢板门，标配，标配1个8位PDU，2个风扇单元，3块托盘，40套螺丝，支撑脚及脚轮。 | 2
32 | 解码器 | 1.嵌入式设计，音视频同步解码输出； 2.2路HDMI高清输出； 3.1路HDMI高清输入； 4.最大4K高清解码输出； 5.支持4K/800W/500W/1080P/720P 高清视频解码； 6.支持 1/4/6/8/9/16 画面分割显示； 7.支持符合onvif协议的高清网络摄像机视频解码输出； 8.支持报警输入输出接口； 9.支持RS232和RS485数据端口； 10.支持平放安装和侧立挂装，方便电视墙工程应用； | 10
33 | 集中存储 | 64位处理器；内存≥32GB；网络接口≥4个RJ45千兆网口；视频解码支持h.264或h.265；硬盘接口36个SATA以上；标准36块8TB企业级硬盘；支持RAID0、1、5、6、10、Hot-Spare；录像类型：支持图片/视频录像方式；支持定时录像、手动录像、事件录像、报警录像等多种录像方式；支持配合平台转发完成报警预录功能；支持按时间查询，支持按手动、定时、事件、报警、智能报警等多种录像方式查询；支持按时间下载；支持N+M集群管理；支持监测硬件运行状态、系统运行状态及服务运行状态；具有统一管理UI界面；支持日志下载；支持主动注册功能；支持声、光方式报警；支持Onvif，GB 28181等接入协议； 支持N+M集群管理；支持前端断网时间段内SD卡中的录像回传到设备中；支持RTP、RTSP、UDP、ONVIF、GB/T28181、HTTP等网络协议；可提供SDK开发包供第三方开发 | 9
34 | 管理电脑 | 类型：主机+显示器；屏幕尺寸≥23英寸；处理器：intel i5；内存容量：8GB；硬盘容量：硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HD | 1
35 | 接入服务器 | 1.处理器：Intel Xeon 64位多核处理器； 2.端口数量：2； 3.端口类型：RJ45； 4.端口标准：10/100/1000Base-Tx； 5. 以太网最大传输距离：CAT5 UTP 100m； 6.内存：32G； 7.硬盘：SATA/SAS； 8.硬盘盘位：6； | 1
36 | 管理服务器 | 1.处理器：Intel Xeon 64位多核处理器*2； 2.端口数量：2； 3.端口类型：RJ45； 4.端口标准：10/100/1000Base-Tx； 5. 以太网最大传输距离：CAT5 UTP 100m； 6.内存：64G； 7.硬盘：SATA/SAS； 8.硬盘盘位：6； 9.为满足用户对系统性能的需求，所投服务器基于第三代英特尔至强可扩展处理器的条件下，在 SPEC 基准测试 SPECpower_ssj2008 中性能测 试值≥13000。 | 1
37 | 安消防点位信息采集、录入 | 定制 | 1
38 | 软件基础模块 | 1.可实现校内现有安防系统的无缝对接，实现视频监控、录像查看、回放、下载，以及电视墙管理、用户配置、管理等功能。 2.应能兼容利旧现有监控中心拼接解码产品。 3.能对目前学校在用的安防子系统进行兼容，并4.承诺在未来5年内能对学校建设的不同品牌安消防子系统提供兼容。 5.平台软件应采用BS架构，所有功能均可在web页面上使用，无需借助客户端操作。 6.平台具备对音视频数据进行标准化转换，对于接入的不同厂商音视频流，可转化为标准的H.264/H.265码流，支持通过国标协议或定制接口向第三方平台提供标准化音视频数据。 7.平台采用模块化设计，可根据性能及功能需要进行扩容。 8.具备完善的高可用部署方案，支持集群化部署，支持应用层的负载均衡。 9.支持虚拟化部署方案，满足未来学校建设信息化云平台后可移植到校园云上运行。 10.平台软件可支持在国产化硬件服务器上运行，可支持在鲲鹏和海光架构的服务器硬件上运行。 11.平台具备完善的系统运维能力，可对前端子系统、中心服务器硬件、系统平台软件服务等进行多维度的运维监控。 | 1
39 | 车辆管理模块 | 1、可与校内现有车辆管理系统进行对接，实现机动车及非机动车通行数据的采集及远程控制。 2、支持学校定制化非机动车车牌扫描，手持终端的使用流程可以依据校方管理流程进行定制化修改直至满足用户使用需求。 | 1
40 | 智慧消防管理模块 | 1.可与校内现有火灾报警主机对接，在不影响现有消防系统使用及功能的情况下，实现接收火灾报警主机的报警信息、主机运行状态、故障信息等。 2.支持根据学校需求定制评估模型，结合消防基础信息及系统运行情况自动化完成对监控场景的消防安全运行评估。 3.支持动火审批管理，实现针对用火施工作业有效监管。 4.支持对常用消防档案进行管理，支持电子档案查阅。 | 1
41 | 门禁管理模块 | 可与校内现有校园南门人员出入口系统进行对接，实现通过平台对人脸出入口系统进行远程监管，可对人员通行记录进行监控和查询，可通过平台对前端通道闸进行远程控制。 | 1
42 | 用户信息传输装置 | 主电：AC 220V 50Hz(1A) 电压变化范围（187V~242V）； 备电：12V4.5Ah铅酸蓄电池，备用电源可连续使用时间：大于12小时； 功耗：<15W； 液晶屏规格：256×128点； 数据传输方式：TCP/GPRS 通讯接口：RS232/RS485 开关量输出：无源输出，允许接入电流小于25mA； 开关量输入：直流5V和无源触点； | 1
43 | 空调 | 立式变频空调；冷暖方式：冷暖。制冷量≥7210W，制热量≥9700W。 | 2
44 | UPS | 1、容量20KVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，嵌入机架式安装时高度≤3U，。 2、为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出、单进单出，通过液晶屏幕和触摸屏实现切换。 3、人机界面采用液晶屏、LED指示灯，人性化设计。 4、输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%，整机效率：＞96%，带载能力强：输出功率因数最高可达1，供货时要求提供泰尔检验报告证明。 5、宽输入频率，输入频率范围要求：40~70Hz。 6、UPS逆变器具备较强过载能力：110% 负载可长期运行；125% 负载 15min 后转旁路；150% 负载 1min 后转旁路。 7、具备大充电电流，1-10A可现场设置，可根据现场灵活调整 。 8、电池电压宽范围可调：24～40节连续可调，可根据现场灵活调整 。 9、具备蓝屏中文显示，可显示UPS整机工作状态与参数，当主机出现故障时可显示故障代码，具备历史记录导出功能，方便设备日常运维。 10、液晶屏具备重力感应检测显示功能，可以根据机器机架式或塔式安装方式，自动切换横屏或竖屏显示。 11、液晶屏支持主机温度显示，方便监测温度异常情况发生。 12、输出 360/380/400/415( 线电压）Vac，兼容性强，更具灵活性满足多国家负载供电需求。 13、为了满足现场集中监控要求，UPS主机需标配通讯功能标配 RS485、EPO，可支持 RS232、干接点、SNMP 。 | 1
45 | 蓄电池 | 12V100AH，续航2小时，, 1. 蓄电池容量：12V100AH，使用阀控式密封铅酸蓄电池，使用过程无需补充水，完全密封，不渗漏液体，无酸性气体溢出。 2. 蓄电池温度使用范围：（放电：-15～50℃/充电：0～40℃ /贮存：5～40℃） 3. 采用严格认证的高品质部件，并经过严格的运行测试，使自放电极小；空运不受限制，符合航空运输IATA/ICAO 标准中特别条款A67。 4. 设计寿命：蓄电池浮充设计寿命可达6年及以上（25℃）。 5. 极小的自放电电流：要求蓄电池自放电所造成的容量损失每月小于4％。 6. 充电过程中：要求均充至90%以上容量时应进入浮充使电池达到最大容量。 7、蓄电池与UPS主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 | 32
46 | 电池连接线 | 电池与电池之间的连接线缆；BVR16mm² | 32
47 | 电池柜 | 定制，尺寸（宽、深、高）mm795×905×1210 | 1
48 | 配线架 | 1.标准19英寸机架式安装，高度：1U 2.平面型配线架，采用模块化设计，可提供24口，48口规格 3.后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 4.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 5.标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 6.IDC：磷青铜，金针：磷青铜表面镀金，线缆保护盖：PC 材料 7.进线方式：180°进线，IDC：45° 8.卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 9.插头与插座插合次数：≥1000次，导线端接次数：≥250次 10.最高传输频率：250MHz 11.工作温度：-10℃～+60℃ | 68
49 | 插座 | 10孔插座 | 80
50 | 防水箱 | 定制 | 10
51 | 管材、桥架 | 定制 | 1
52 | 辅材 | 管材接头、水晶头等 | 1
53 | 安装（人工） | 布线、摄像机安装、UPS安装、桥架安装、监视器安装、 | 1
54 | 设备调试 | 软硬件统一调试；摄像机、交换机、显示设备、平台等调试 | 1
（四）生物制药智慧学术会议系统建设
1 | LED显示屏 | 一、LED显示屏： 1．像素构成：表贴三合一 2．像素间距≤1.86mm 3．像素密度≥288906点/㎡ 4．模组分辨率(W*H ):172*86 5．模组尺寸(W*H ) 320×160mm 6．单元面积 0.0512㎡ 7．模组重量 (kg)：0.48±0.05 8．白平衡亮度（nits）≥600 9．色温：1000-39000K可调 10．对比度≥6000:1 11．功耗：峰值功耗≤300W ，平均功耗≤100W 12．可视角：水平≥170°，垂直≥170° 13．亮度均匀≥98% 14．刷新率≥3840Hz 15．换帧频率：50&60Hz，支持120Hz等3D 显示技术 16．休眠模式黑屏功耗：休眠模式带电黑屏功耗(W)≤20W/㎡ 17．灰度等级≥256级，18bit 18．色度均匀性：在±0.001Cx，Cy 之内 19、面积：32平米 二、视频处理器： 1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱; 2、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置; 3.、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备; 4、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等; 5、支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等; 6、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息； 7、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作; 8、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作; 9、系统支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示; 10、支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用; 11、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows、麒麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作; 三、LED播放软件 1、整个LED显示系统的信号和LED屏幕、多视频处理器统一由一套管理软件，通过控制主机或者触摸屏进行配置、管理和调用。 2、能够完成信号的调度和支配使用功能； 3、支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示； 4、系统支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得； 5、支持在线、离线场景编辑； 6、支持日志记录，操作可追溯； 7、支持多语言功能，方便切换； 8、C/S架构，操作平台和服务分离，控制便捷、执行效率高； 9、为了操作的安全性，需要场景设置和设备管理操作分离； 10、支持自动的场景、节目播放、开关控制，适应各时段、多类型显示需求； 11、支持单屏，多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作的需要； 四、配电柜 1.额定功率：40KW，输出路数：≥12路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有过流、过压、短路、断路、过载、浪涌等保护功能 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含PLC模块控制，具有远程控制功能、定时功能。 5.支持通过PLC软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 五、钢结构 室内钢结构设计,采用Q235B国标材料，上下各包边5公分。 六、无线传屏器 1.标配2个USB传屏器；传屏器可以通过USB接口、TYPE-C接口实现无线传屏功能；TYPE-C接口最大投屏画面分辨率优于或等同于3840p 30帧；投屏器通过USB接口或TYPE-C接口同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。 2.内置安卓操作系统，系统版本优于或等同于安卓11，采用配置≥Mali-G52 MP2双核，≥Quad-Core A55四核处理器、≥2G内存、≥16GB存储空间。 3.具有多国语言界面，支持切换汉语/英语/法语/德语/西班牙语/意大利语。 4.支持将Windows、Mac OSX、Windows平板、IOS平板/手机、Android平板/手机显示内容以无线形式同屏到任何显示终端上。 5.接收机带载投屏器数量≥16个；同时投屏显示设备≥9个。 6.接收端具有网络设置功能，可连接外部网络；当手机连接接收端投屏时，仍可无线上网。 7.具有BYOM功能，通过个人电脑运行视频会议软件，调用接收机连接的摄像头、麦克风；把拍摄的画面共享到电脑。 8.具有云端投屏功能，通过WEB端，实现远程投屏功能。 9.Andriod和iOS操作系统设备可通过投屏软件推送视频、照片、音乐至接收机。 10.支持用户自定义开机界面；支持定时开关机功能，可设置无线投屏主机定时开关机。 11.支持将硬件发射器配置为主控发射器，主控发射器独享投屏，不受其他设备干扰。 12.支持PC电脑、手机、iPad、同时进行镜像反控，可设置多端同时控制或者主持人控制模式。 13.可在手机发射端发言，语音可直接进入音响系统；发言的同时，可共享视频。安卓手机或苹果手机可以被设定为主讲设备，可以对接收端进行控制。 14.输入端口：USB3.0≥1个；USB2.0≥1个；HDMI 2.0（3840p 30帧）≥1个；输出端口：HDMI 2.0（3840p 30帧）≥1个；AUDIO(小三芯接口)≥1个；RJ45≥1个。 无缝高清矩阵切换器（4K） 1、支持不少于16个HDMI输入，16个HDMI输出； 2、采用全硬件架构，3.4GHz高带宽芯片，无CPU和操作系统； 3、支持HDMI 1.3a协议版本，支持1080P@60Hz、1080P 3D@60Hz及以下分辨率，支持隔行信号； 4、支持RGB4:4:4、YUV4:4:4、YUV4:2:2色彩空间，支持x.v.Color扩展色域标准； 5、支持HDCP解密、蓝光、3D，可确保所有视频信号实时显示，不抽帧，不丢灰，画面清晰流畅； 6、支持按键、红外遥控、RS232串口指令、上位机软件等控制方式； 7、支持EDID自适应功能、学习功能，可适应现场多样化的显示设备，兼容性强； 8、具备长线驱动能力，输入带有自动均衡，可有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动； 9、支持掉电保护功能、一键切换功能、音视频同步切换、串口指令通道切换部分支持代码拆分功能； 10、上位机软件支持情景模式设置、保存、调取等功能； 11、配置1张预监回显卡，通过网口/HDMI口，回传大屏信号到监控端，回传源到网路。网口×2，HDMI×1 12、配置4张4路HDMI信号输入卡，分辨率支持2K@60并向下兼容；支持单/双链路切换，双链模式下支持4K@30并向下兼容；单链路模式极限宽高为2048，双链路模式极限宽高为3840；支持HDCP协议。 | 30.72
2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 3
3 | 音箱（含支架） | 1.额定功率≥300W 2.峰值功率≥1200W 3.最大声压级（额定/峰值）:120dB/126dB 4.标称阻抗：4Ω 5.频率响应：70Hz-20kHz 6.灵敏度≥95dB(1M/1W) 7.喇叭单元：3＂全频×8 | 6
4 | 无线话筒（含天线分配器、话筒天线） | 1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围：≥540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节不低于25个档位。 5.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 6.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态）。 | 2
5 | 话筒天线 | 1.射频频率范围：≥450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：50Ω 4.指向性：≥180度指向 | 1
6 | 数字调音台 | 1.≥7英寸高清触摸屏，分辨率≥1024×600；数字编码器以及专用按键构成的操作面板。 2.≥20路输入：≥12路话筒模拟输入；≥2组立体声输入（≥4个输入）；≥2路S/PDIF数字输入；≥2路USB立体声播放， 3.≥12路输出：≥2路MAINLR母线输出；≥4路AUX辅助输出；≥2路MONITORLR监听输出；≥2路AES/EBU输出；≥2路S/PDIF数字输出； 4.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV音频格式；USB声卡支持多轨录音及播放； 5.≥8个DCA编组、≥8个静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 6.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 7.每路输出通道具有≥8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 8.输入内置自适应陷波反馈抑制算法、自动混音； 9.延时、合唱、混响、变调等多种效果器类型； 10.支持≥255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用； 11.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； 12.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁； 13.通道名自定义。 14.支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统全功能控制软件。 | 1
7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥12路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥12路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 3.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。（提供设备界面截图佐证） 4.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 5.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 6.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 7.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 1
8 | 音频矩阵系统 | 1.采用C/S架构，用户登录软件后支持统一管理同一网络下所有解码终端、编码终端设备，实时显示各个设备的MAC地址、IP地址、在线状态、任务状态、输入/输出音量、通道优先级等运行状态。 2.多路混音输出：单路输出通道支持4路音源同时混音输出。 3.矩阵切换：任意输入音源可切换到任意输出设备。 4.优先级抢占：可设置输入优先级，执行任务时按优先级高者进行抢占。 5.场景管理：具有场景配置功能，可根据现场使用配置不同方案，一键切换场景，快速调用。 6.IO触发：可通过设备的IO口关联不同场景，触发后调用场景。 7.设备管理：可统一管理不同网段的设备，配置网络、自动上下线功能。 8.音频音量调节：输入、输出通道音量调节。 9.矩阵关系导出：可查看某一路输入音源关联对应输出，并可将数据一键导出计算机本地。 10.矩阵切换锁定/解锁：设置好输入输出的矩阵关系后，具有界面锁定功能，锁定后不可操作界面，通过解锁后可重新调整矩阵关系。 11.一键清空：通道输入、输出矩阵关系可一键清空。 12.多语言管理：系统适配中/英文，可一键切换语言。 13.混音开关状态根据场景联动，调用场景后根据场景混音状态自动切换，下发混音开关状态给终端，支持手动开关。 | 1
9 | 全数字会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。（提供软件界面截图） 3.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。（需提供设备接口图佐证） 4.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节≥10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 5.具有≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.具有≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，具有客户端、WEB端控制方式，可供PC软件或浏览器控制。 8.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供软件界面截图） 9.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者话筒出现故障时，会议能继续正常进行。 10.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 11.PC软件可查看在线无线话筒的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线话筒、单独关闭某个无线话筒。 12.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 13.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 14.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后报警信息会同步至话筒界面和主机界面。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 15.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能。 18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 21.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 22.具备主机双机热备功能，可设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 | 1
10 | 全数字会议系统软件 | 1.支持查询历史会议，并支持复制拷贝历史会议信息到新建会议。 2.支持查看参会名单和会议人员座位图。支持会议室模拟排位功能，支持自动和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整实时保存并下发给终端。 3.支持电子铭牌广播，管理员可以在会议前将电子铭牌广播到设备上。 4.支持创建（及编辑、删除、查看）多个会议投影，会前可直接预览投影效果，会议中可以任意切换会议投影。 5.支持投票参数设置，支持单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注；支持投票结果实时投屏展示，支持三种投屏方式（文字、柱状图、饼状图）。 6.会议中支持集中控制管理终端，控制有线话筒发言最大数量、无线话筒发言最大数量、话筒模式、全局音量控制、译员机话筒模式、发言总控制、广播信息，以及对无线话筒关机控制，可对所有话筒设置各个通道的音量大小。 7.支持会议服务呼叫，会中及时接收会议服务信息并进行处理；可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。 8.会议结束后支持会议议程查看，可查看会议过程中签到数据、投票详细数据。 9.会议结束后可查看会中服务记录，统计会议服务数据。 10.会议后可导出统计，可选择导出签到信息、投票信息、会议总表、日志记录、会议服务。 11.支持数字会主机配置管理，可设置主机网络、注册信息，并控制话筒升降等操作。 12.支持会议室可视化布局配置管理；会议室可拖拽添加不同终端、可自动扫描终端、可批量添加不同终端，并可关联话筒单元。 13.支持对主机所有接口进行音频调节，可对接口进行总音量、EQ、延时调节，方便会场音效自由调整。 14.支持语音转写角色分离，可配置4种角色分离模式，实现一套系统多种模式输出。 15.支持数据备份和恢复，系统数据可保存到本地，可通过恢复功能还原系统数据。 | 1
11 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 1
12 | 会议话筒（1+19） | 1.采用电容触摸按键。咪杆高度（或长度）≤240mm。 2.单元采用非压缩音频传输技术，≥48K采样率，等同或优于80Hz-16KHz带宽音质。 3.单元采用100M网络传输，网络连接采用网线手拉手。 4.单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 5.采用≥4.3英寸全彩触屏。 6.同声传译支持≥63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 7.单元支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 8.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 9.每个单元内置独立的web服务器，支持≥四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数. 10.单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 11.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12.单元具有≥5 段 EQ 调节功能。 13.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14.单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 15.单元支持web页面固件升级功能。 16.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 17.单元在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟，选择否时，时钟将隐藏。 | 20
13 | 会议话筒 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.代表机具有申请发言功能，通过主席机批准申请人发言。 13.采用≥4.3英寸全彩触屏，咪杆长度≤240mm。 14.具备≥3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 10
14 | 无纸化主机（含软件） | 1.无纸化ELEC服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传分发、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 2.采用CPU配置不低于四核（参考的配置不低于I7） 3.采用内存配置≥8G 4.采用硬盘容量≥1TB 5.具有千兆网络接口（RJ45） | 1
15 | 无纸化流媒体主机（含软件） | 1.内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 2.支持HDMI信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 3.支持HDMI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.配置≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 5.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 6.要求服务器的CPU配置不低于四核（参考配置不低于I5），内存配置≥4G，硬盘为固态硬盘且容量≥128GB。 7.具备视频输入接口：≥1×HDMI；具备视频输出接口：≥1×HDMI；具备音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口、≥1×3.5mm音频输出接口；具备≥2×RS-232、≥4×USB接口。 | 1
16 | 无纸化会议终端（含软件） | 1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用 2.支持无纸化会议模式和Windows模式，可任意切换。 3.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/ docx /xls/ xlsx /ppt /pptx/ pdf /txt/jpg/png等，参会人只可看到有权限的文件。 4.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。 5.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。 6.结束会议终端自动清除本地会议文件。 7.具有≥4×USB、≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×LAN、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥1×DC端口、≥1×COM口 8.采用CPU配置不低于I5处理器（四核） 9.采用内存配置≥4G 10.采用硬盘容量≥128GB 固态硬盘 11.具有千兆网络接口（RJ45） | 20
17 | 无纸化升降器 | 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，显示屏采用主屏+副屏双屏设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作。 2.产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；支持对接中控主机，实现控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电。 3.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作 4.前屏显示尺寸≥15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达≥1920*1080P；副屏显示尺寸≥11.6英寸，显示分辨率达≥1366*768，对比度≥800：1，用于显示参会人员信息等电子铭牌信息。 5.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 6.设备可通过中控软件进行集中控制，可使主机通过RS232/RS485协议进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 7.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 8.要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 | 20
18 | 语音转写主机、音频编码器、语音识别服务、语音转写会议后台、语音转写会议大屏、语音转写会议客户端软件 | 1.语音识别引擎服务器满足现代会议室对节约环保及便捷需求等功能，运用大规模的语言模型，智能预测语境，提供智能断句和标点符号的预测，可对结果中出现数字、日期、时间等内容格式化成规整的文本，可在会议过程中提供实时字幕，实现直播效果，语音识别引擎服务器实时转写，快速形成会议纪要等功能。 2.采用CPU配置不低于或等于六核 3.采用内存配置≥DDR4 64GB 4.采用硬盘容量≥1TB 5.具有≥2路千兆网络接口 6.具有视频输出接口：≥1×HDMI、≥1×VGA；具备其他接口：≥8×USB2.0、≥4×USB3.0、≥1×PS/2、≥1×MIC in、≥1×Line out。1.实时语音转写：是对音频流做实时语音识别，可以做到“边说话边同步输出文字”的效果。 2.语音识别准确率：普通话准确率最高可达≥98%（清晰普通话中文语音实时转写效果）。 3.支持多种音频编解码格式：目前实时语音转写支持 pcm、wav、speex、speex-wb、opus 等音频编解码算法。非实时转写只支持 mp3、wav、wma、mp4、avi、pcm、m4a 格式音频。 4.文本后处理：语音转写私有云支持对识别结果语句智能预测其对话语境，提供智能断句和标点符号的预测，同时也支持数字规整和替换列表能力。 5.支持中文普通话、英文、中英文混合。中文普通话引擎支持中文中夹带英文单词、简单的英文语句。中英文混合引擎可在中文和英文语境下自由切换。支持将实时外部音频信号转换成文字文本，转写文本可按照发言人角色进行自动分离。支持设置自动分段、语气词过滤、禁忌词屏蔽以及添加系统热词，优化文本显示。支持对文本中重点或存疑内容进行标记。支持查找文本关键词、按发言人显示文本等功能。支持文本编辑，允许编辑单句，修改错别字。 2.支持录制会议音频，可查看录制音频的名称、大小、音频长度、发言人以及时间等基本信息。音频支持选择不同发言人分别导出或按照整场会议全部导出，同时支持二维码分享的方式下载音频文件。文件支持wav、mp3等音频格式。 3.支持批量导入 mp3、wav、wma、mp4、avi、pcm、m4a等多种格式的音频文件并快速转写成文字文本，可进行语言选择和语气词过滤设置；支持批量下载或二维码分享音频和转写文本文件，同时可对无效文件进行删除操作。可查看音频文件名称、文件大小、音频长度、上传时间、语音选择以及转写状态等信息。 4.支持预先设置语气词。开启语气词过滤后，转写文本中的语气词将被删除。 5.支持按照智能语义（仅支持中英文）、VAD+字数、VAD+关键字、关键字等多种方式进行自动分段，可自定义说话停顿时间以及字数。 6.支持统计转写时长、文档数量、会议次数、参会人数等会议数据并支持以柱状图和折线图的方式呈现。支持按照周、月、年以及自定义时间段的方式查询并导出数据。1.屏幕支持浮窗字幕的形式展示语音转写文本内容，同时设置大屏字幕字号，字幕位置可支持上停靠和下停靠，同时支持显示样式有单行、双行、三行、全屏等四种样式。 2.支持自定义已转写文字、未转写和角色名文字的字体颜色和字体的透明度。 3.支持可自定义Logo图片，支持自定义Logo的显示与隐藏。 4.支持字幕背景颜色和背景颜色的透明度调节；支持自定义全屏投屏背景颜色或背景图更换，支持自定义全屏背景的透明度设置。 5.支持会中的会议纪要生成二维码图片分享。 6.支持历史会议中，会议纪要、录音文件生成二维码图片分享。1.支持将实时外部音频信号转换成文字文本，转写文本可按照发言人角色进行自动分离。支持设置自动分段、语气词过滤、禁忌词屏蔽以及添加系统热词，优化文本显示。支持对文本中重点或存疑内容进行标记。支持查找文本关键词、按发言人显示文本等功能。支持文本编辑，允许编辑单句，修改错别字。 2.支持编辑会议纪要，对会议重要内容进行记录。纪要文本支持字体类型、字体大小、加粗、斜体、下划线等自定义设置。采用二分屏对照转写文本的方式，记录人员可直接将转写文本内容复制到纪要文本中。支持二维码分享或下载纪要文件，并对会议纪要进行归档。 3.支持实时显示转写字幕，支持对字幕进行logo、会议名称、字体大小、转写文字颜色和透明度、显示行数、停靠位置以及背景颜色和透明度进行设置。 4.支持在同一场会议中添加中文、方言、外国语等多种语音引擎，实现语音转文本。管理员可在参会人员中绑定人员所需要的语言引擎。(需要购买对应语言的语音识别引擎，默认支持中文普通话） 5.支持录制会议音频，可查看录制音频的名称、大小、音频长度、发言人以及时间等基本信息。音频支持选择不同发言人分别导出或按照整场会议全部导出，同时支持二维码分享的方式下载音频文件。文件支持wav、mp3等音频格式。 6.支持批量导入 mp3、wav、wma、mp4、avi、pcm、m4a等多种格式的音频文件并快速转写成文字文本，可进行语言选择和语气词过滤设置；支持批量下载或二维码分享音频和转写文本文件，同时可对无效文件进行删除操作。可查看音频文件名称、文件大小、音频长度、上传时间、语音选择以及转写状态等信息。 7.支持转写文本编辑，播放器、时间轴及文本区互相同步定位。支持词汇替换，快速修改相同错误词汇。 8.支持预先设置语气词。开启语气词过滤后，转写文本中的语气词将被删除。 9.支持按照智能语义（仅支持中英文）、VAD+字数、VAD+关键字、关键字等多种方式进行自动分段，可自定义说话停顿时间以及字数。 10.支持统计转写时长、文档数量、会议次数、参会人数等会议数据并支持以柱状图和折线图的方式呈现。支持按照周、月、年以及自定义时间段的方式查询并导出数据。1.具备≥16路输入接口，同时支持≥16路音频平衡输入采集。 音频编码器： 1.支持混音模式下可支持≥4096路角色分离。 2.支持各通道独立调节音量值配置。 3.支持≥两种编码传输模式选择：FIFO模式/混音模式。 4.支持通过串口识别不同控制通道的名称，实现角色分离转写。 5.支持配置各通道自动检测，自动采集音频上传服务器。 6.支持通过局域网在线固件升级。 7.采用嵌入式计算技术和DSP音频处理技术，启动时间＜1s。 | 1
19 | 网络主机 | 1.具有≥48个网络端口，≥4个万兆SFP+光纤口，≥1个控制口。 2.支持网口和光纤线热插拨，支持双备份链路。 3.支持胖瘦一体化，具有智能交换机和普通交换机两种工作模式。 4.通过网络管理平台可实现一键快速替换故障设备。 5.具有 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能时，可大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6.提供友好的Web管理界面，1:1还原交换机端口和面板状态，可方便、快捷查看交换机端口工作状态、流量趋势等。 7.采用“零部署”上线方式，交换机接上网线后自动展示在待激活列表，无需配置，一键即可激活。同时控制器还能对故障交换机进行一键重启和替换，最大程度节省运维时间。 8.具有自动化拓扑生成功能，设备接线后，管理平台自动生成网络拓扑，并且能够直接在拓扑上进行设备配置。 | 1
20 | 摄像机（4K） | 1.采用全新一代SONY 1/2.5英寸、最大851万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2.高品质真800万超高解析度的4K超广角镜头，12倍光学变焦，水平视场角可达71°。 3.支持HDMI 1.4b规格，可直接输出4K无压缩数字视频。 4.支持低功耗休眠/唤醒，休眠状态下功耗低于400mW。 5.可显示HDMI输出分辨率，帧率和IP地址等信息。 6.支持HDMI1.4b高清输出，另配备3G-SDI接口，有效传输距离最高长达150米（1080p30）,亦支持USB视频输出。HDMI、LAN、USB或3G-SDI、LAN、USB可同时输出2路高清数字信号。 7.多种控制方式，可使用RS232、网络以及USB，可对摄像机进行控制。 8.支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用。 | 4
21 | 录播主机 | 1.采用一体化硬件ARM+DSP设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制系统模块。 2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理功能。 3.支持AAC音频编码，音视频同步录制。采用H.264/H.265视频编解码技术，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，最高分辨率可达≥3840*2160。 4.主机具有≥2TB的存储空间，用于存储录制内容。 5.主机具备≥1路HDMI输入接口，≥1路HDMI输出接口，≥1路VGA输出接口，≥2路控制接口，≥2路USB接口，≥2路音频输入接口，≥1路音频输出接口。 6.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。 7.支持录制MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种视频格式。支持≥三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持≥2种自定义画面布局。 8.支持对接数字会议系统，实现跟踪联动功能。当发言人打开数字话筒，摄像机即可联动指定位置拍摄发言人，最多可同时控制≥3台云台摄像机。 | 1
22 | 高清视频终端（4K） | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统。 2.支持ITU-T H.323、SIP准协议；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P60fps。 3.支持本地≥ 2路4K HDMI信号合成为1路4K信号作为主流发送远端，支持≥10种合成布局；支持三屏三显功能。 4.支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 5.支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。 6.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 7.支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 8.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力。 9.无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 10.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到功能。 11.支持查看音频、主流视频、辅流视频的媒体信息，可查看协议、格式、码率、收发包数量、收发包数据量、丢包率、丢包数、抖动、延时、收发地址、是否加密等信息。 12.支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 13.支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 14.支持CIF、4CIF、720P、1080P、4K视频分辨率。 | 1
23 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 3.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 4.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 5.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 6.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 7.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 8.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 9.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 10.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 11.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 12.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 13.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 14.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 | 1
24 | 充电箱、发射器、触摸屏电源管理器4套等 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。1.设备采用操作系统不低于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥五点触控，摄像头像素≥500W。 2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。 3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。 4.具有距离传感器，支持可感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。 5.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况。 6.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，最大负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。8.4英寸麒麟980影音娱乐游戏学习平板电脑8GB+128GB WIFI 1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路ELEC电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 | 1
25 | 配套家具 | 1、中间会议桌（6.2米）面板厚度为2.5厘米，其他为1.8厘米 主体免漆三聚氰胺饰面板门板颗粒板，造型部分材料优于主体材料，优质五金(质保五年)防潮防腐仿虫等； 2、条形会议桌（弧形57米）面板厚度为2.5厘米，其他为1.8厘米，主体免漆三聚氰胺饰面板门板颗粒板，造型部分材料优于主体材料，优质五金(质保五年)防潮防腐仿虫等； 3、条形会议桌（直形19.6米） 面板厚度为2.5厘米，其他为1.8厘米 主体免漆三聚氰胺饰面板门板颗粒板，造型部分材料优于主体材料，优质五金(质保五年)防潮防腐仿虫等，符合国家环保标准； 4、椅子128把，优质加厚西皮，实木框架，底漆+面漆（质保3年)防潮防腐仿虫等； 5、操作台 2000mm宽 ， 1180mm高 ，1.0mm厚； 符合国家环保标准 成品：符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001的要求。 | 1
26 | 线材 | 1、4K HDMI线6根； 2、300芯金银线300米； 3、RVV3*2.5电源线100米： 4、六类网线3箱； 5、铜芯护套线RVV3*0.5，200米； 32镀锌线管。6、连接线：.长度：30m.HDMI版本：2.0版本 视频带宽：18Gbps 分辨率：480P,720P,1080i,1080P,3D ，4K @60Hz(4:4:4) 7、ELEC音频连接线一批 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） 8、电源管理器 （1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 3.具备≥8路ELEC电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。 6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电） 9、机柜： 42U机柜，600*800*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1
四、中医标本馆
序号 | 货物名称 | 拟采购设备参数
1 | LCD显示屏 | 1.整机采用铝合金外框，超窄边框,超薄机身，边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或突起后散热设计, 背面具备安全散热孔。设备表面无明显的凹痕、划伤、 裂缝、变形和污染。表面涂层均匀，不起泡、无龟裂、 无脱落和其他机械损伤,金属零部件无锈蚀和机械损伤蚀锈，防潮耐盐雾,应用于多种环境。壁挂或移动支架安装, 拆卸方便，各操作开关、按键灵活 2.屏幕采用≥110英寸UHD超高清LED A规显示屏，4mm防爆钢化玻璃，DLED式背光源，显示比例16:9 ;物理分辨率:3840x2160 ;可视角度≥178°.屏幕亮度≥400cd/㎡,响应速度8ms ,对比度≥1200:1，色彩度1.07B(8bit+Hi+FRC) 3. 设备支持windows系统和安卓系统一健切换，系统版本不低于Android 9.0 ,内存不低于8G ,存储不低于64G，4核A73 CPU，1.8GHZ处理器，支持电子白板、视频会议、文稿演示、多屏互动等功能 4. 具有前置接口： Type-C*1，Public USB*2，Touch-USB*1，HDMI IN*1 5. 具有后置接口：HDMI IN*2、DP IN*1、VGA IN*1、USB2.0*1、USB3.0*2、Touch-USB*1、RJ45*2（1000M）、MIC IN*1、Audio IN*1、RS232 IN*1、HDMI OUT*1、SPDIF OUT*1、Audio OUT*1 6. 双 LAN 口桥接，支持 Android 系统、OPS(Windows 系统)和外置 PC 多系统网络桥接 7. 全功能Type-C:支持3840*2160@60Hz DP显示、60W PD供电、高速USB数据传输； 8. 支持USB跟随，安卓及OPS下均可接入U盘等设备正常识别 9. 支持HDMI-OUT环通输出，可连接录播设备实时录播/双屏同屏输出显示 10. 设备采用红外触控技术，中间90%区域精度 为±1mm；功耗小于2W，在windows系统及安卓系统下，支持≥20个触控点，支持≥6点同时书写，触摸分辨率32767×32767 11. 设备内置非独立外扩展摄像头，像素≥1300万，支持4K@30fps视频拍摄，对角线视场角≥84° 12. 设备内置非独立外扩展的6阵列数字麦克风，拾音距离≥8m，拾音角度向前180°,支持AEC、AGC回声消除、自动增益、语音增强、稳态噪声抑制功能 13. 设备内置2.4G、5G双频双路wifi接发装置，可在连接Wifi同时，通过热点实时共享网络，互相独立，网络连接/分享流畅快捷；满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，同时整机只需连接一根网线，即可实现windows及android系统同时联网； 14. 内置蓝牙模块，支持蓝牙5.2音频输入输出，支持扬声器、麦克风输入输出，数据传输功能 15. 内置NFC模块，读写距离小于30mm 16. 支持全通道批注，4K&nbsp; UI显示，画质清晰细腻 17. 支持4k@30fps投屏；免驱动投屏，支持分屏时触控回传，在无线投屏模式下，通过自带的电子白板支持反向控制PC和移动端的共享桌面 18. 可把手机当作大屏幕的鼠标、遥控器、键盘、空鼠进行触控操作；可把手机摄像头的图像和声音实时传送到大屏幕上；支持客户端内文件一键推送到智能平板上播放； 19. 侧边栏支持智能隐藏，当用户再次触碰屏幕时，侧边栏按钮再次出现 20. 支持一键节能，一键熄屏，既能有效降低屏幕功耗，又能快速唤醒 21. 自带 Android 系统，可选配插拔式 OPS，兼容I5，I7多种配置的OPS模块 22.配套壁装支架 | 1
2 | 定制全息成像装置 | 投影仪： 1.芯片：DLP显示技术，芯片尺寸≥0.67英寸 2.分辨率：≥1920×1200 3.光源：激光光源，光源寿命≥20000小时 4.亮度：≥8000/8500（中心） 5.对比度：≥3,000,000:1 6.亮度均匀性：≥90% 7.镜头：支持标准镜头和短焦镜头可选，根据场景定制。 8.镜头位移：支持垂直水平方向电动镜头位移，垂直：下100%,上60%；水平：±40% 9.信号接口：输入：HDMI×2；VGA×1；DVI×1 10.控制接口：输入：RS232×1；RJ45*1（网络控制） 输出：IR 3D OUT×1；USB-A×1；M3×1（有线红外） 11.色域：≥REC.709。 12.功耗：功耗≤550W，待机功耗≤0.5W 13.3D：支持DLPlink 3D、红外3D 14.颜色调整：支持RGBYCMW七色调整 15.投影产品必须通过国家CCC认证 配套软件：支持几何校正（包括曲面几何校正和球面几何校正）； 支持投影仪颜色一致性，支持投影机亮度差调节； 支持网络远程控制 支持黑暗场景下的黑亮度调节功能，在全黑室内场景下能完全消除黑亮带 支持控制显示终端的实时回显功能，回显分辨率为1920×1080，帧率不小于每秒30帧，要求回显内容与投影到幕上内容完全一致 支持同屏多窗口显示（任意缩放、漫游、叠加、覆盖、分层），同时支持多窗口等比例分屏显示 支持预案调用模式，支持显示内容的脚本编辑功能，能够保证开机之后调用编辑好的脚本和预案进行预定内容的显示 支持系统意外停电设置保存功能，保证下次开机后仍然运行相同配置和预案 输入通道数：多路VGA/DVI；多路复合视频输入；最高输入分辨率1920×1080；支持高清SDI信号输入 支持HDMI信号输入 支持Max、Maya、Sketchup、AutuCAD、PowerPoint、Word等各种应用程序的环幕全屏或者多窗口显示； 通过Unis UVCM 系列无线指控系统，能够进行网络远程3G回显示，可以远程观看融合大屏幕上的显示内容。 激光雷达： 探测范围0.1-20 m @ 90%反射率，0.1-8 m @ 10%反射率，重复精度 ±30 mm，扫描范围 270° 采样率 45 kHz，点云数据合并 1/2/4/8 点，扫描帧率 10/15/20/25/30 Hz，最小角分辨率 0.08° 光电特性，电源电压 DC12V-24 V，工作电流 0.17A/12 V（典型），激光光源 905 nm class I，功耗 2 W， 其他：数据传输接口 Ethernet 100BASE-TX，启动时间 ＜10 s，指示灯，电源指示灯，状态指示灯，环境光 >50000 lx，工作温度 -10℃~55。 | 1
3 | 定制生境（物理沙盘信息化展示系统） | 道地药材生境分布系统： 1. 特色化UI 界面展示江西省（景德镇市）可交互式地形，通过操控装置进行药材分布的动态展示； 2. 选取江西省道地药材进行展示，包括：黄精、灵芝等； 3. 对道地药材的分布在地图上进行标记说明； 4. 可通过设备终端，选择指定药材，在地图上定位其生长位置； 5. 可通过设备终端，进行药材搜索； 6. 每味药材可查看详细的图文信息：拼音、拉丁名、来源、性味归经、功能主治、产地分布、采收加工、药材性状； 7. 每味药材匹配对应音频介绍；根据当地特色生境，软件内置5 个配套实拍生境讲解视频，视频包含文字及声音旁白介绍；每个视频时长不低于2min。 | 1
4 | 语音导航系统 | 发射器感应距离：不小于半径20m， 接收器内存：≥512MB, 充电方式：USB 充电。 音频素材由甲方提供，配音内容不少于600 字。 | 20
5 | 定制贵重药材模型 | 1、运用三维扫描技术制作超高精度药材模型标本，匹配精美的UI 界面，具体功能如下： （1）通过三维扫描技术建立超高精度中药材展示模型，系统含有50 味超高精度中药材展示模型； （2）对中药3D 模型多角度展示，药材3D 模型可自动旋转，进行360 度三维全息展示； （3）可通过触摸屏进行药材品种切换，同时与数字模型相结合，配套图文讲解药材信息。 2、超高精细数字模型，均采用实体中药样本通过多光谱扫描技术进行三维重建，具体技术参数如下： （1）建模软件采用3ds Max、Substance Painter、Adobe Photoshop、ZBrush； （2）比例按照真实1:1 比例； （3）面数不少于5000 三角面； （4）材质需有Color,Normal,Roughness,Metallic,Displacement 等五张贴图特殊材质效果需要特殊表现； （5）模型必须在世界坐标中心。模型的RotateXYZ 值必须为0，Scale 值必须为1。模型中心点必须在模型的中心位置。模型面数分配合理。 （6）药材模型纹理细节实现全方位特写展示，达到极高的现实还原度，药材扫描精度要求达到0.1-0.5mm。 （7）部分药材可提供多个模型样本进行挑选。 3、该系统能够匹配全息交互展示装置。为保证疫情期间教学需求，提供1 个智慧教育云平台教师账号一年使用权，并配上相应的药材资源。 1、教师可拥有对平台上资源上传、发布、编辑、上传的管理权限，平台资源数量不少于5000 个。可自主编辑资源名称、资源标签、资源介绍、资源封面。支持上传内存在0-600M的单个文件，支持图片、MP3、MP4、office、加密3D 互动程序等多种文件格式。 2、教师可对课程进行编辑管理，添加课程介绍、资源、试卷、虚拟仿真实验；修改基础内容；删除课程；发布课程。 3、教师可以用平台自带微课制作程序对课程在线录制。 4、教师编辑平台课程，并通过鼠标拖拽，直接对课程所有资源进行排序。 5、教师可将平台资源通过超链接方式嵌入PPT 中。 6、教师账号具备在线咨询功能，可以对操作使用问题实时互动解答。 7、可在智慧教育平台内查看超高精度药材模型内容。 | 50
6 | VR设备 | 头戴式设备2×3.5 英寸AMOLDE 屏，可拆卸HI-RES Audio认证耳机，90HZ 刷新率，110 度视场角，支持SteamVR 追踪技术，最大支持6×6 的游玩区域， 水平视场150°，垂直视场110°，控制手柄支持Steam VR 追踪技术2.0 ； | 100
7 | VR工作站 | GPU: 显存容量不小于6G； CPU: 主频不小于3GHz，核心数量不小于八核心， 线程数不小于八线程； RAM: 16 GB+； 存储：固态512G+机械1T 1拖50+ | 2
8 | VR显示屏 | 1.整机屏幕采用65 英寸UHD 超高清LED 液晶屏，具备防眩光效果; 2.整机采用全金属外壳，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，钢化玻璃表面硬度≥9H。整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 3.整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 4 智能平板视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471 标准，LB 限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 5.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 6.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 7.采用红外触控方式，支持Windows 系统中进行20 点或以上触控。 8.整机内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300 万，摄像头视场角≥135 度，整机摄像头支持大于等于10 米距离时实现AI 识别人像。 9.支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 10.功能部分： 10.1.整机具备至少6 个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 10.2.整机摄像头支持人脸识别、点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60 人。 10.3.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。整机内置2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，前10W 高音扬声器2 个，上20W 中低音扬声器2 个，额定总功率60W。 10.4.支持课堂简易录播功能，整机内置非独立外扩展的4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 10.5.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 10.6.整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 10.7.无PC 状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB 和SVG 格式导出。支持10 种以上平面图形工具。支持8 种以上立体图形工具。 10.8.嵌入式Android 操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 10.9.在嵌入式Android 操作系统下，能对TV 多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 | 1
9 | 野外采摘VR体验系统（5个生境） | 一、软件技术与功能 1、平台技术： 1.1 服务器端通讯采用WPF、VR 虚拟现实交互技术。 1.2 客户端研发采用C#.net 以Framework 4.0 框架开发。 2、虚拟仿真实训技术：2.1 模型制作：采用3dMax 建模。2.2 场景构建：采用Unity3d 5.x 游戏引擎。2.3 漫游控制：通过手柄控制虚拟人物进行前进、后退、采摘等操作。 二、软件模块：1. 生境类型：对沙漠、海洋、雪山寻常很难到达并进行动植物采集的生境，进行3d 场景还原； 2. 生境标准：场景需是动态变化的，每个生境根据其特性，需具有风吹、流动的水体等效果； 根据生境和动植物，添加对应的音效，如风声、水声等； 3. 生境植被：每个生境根据其特性，选取代表性动植物进行采集： 1 沙漠：可对肉苁蓉、甘草进行VR 采集 2 海洋：可对海马、珍珠进行VR 采集 3 雪山：可对天山雪莲、冬虫夏草VR 采集 4. 内容功能：需包含以下内容和功能：E17 1 小地图：显示当前生境需采集动植物所处位置； 2 任务进度：可随时对采集进度情况进行查看； ③模式切换：有自由和游览两种模式： 自由模式：以第一视角进行动植物采集； 游览模式：通过固定游览路线进行场景漫游体验； ④信息介绍：每个动植物需有详细的信息介绍，包括来源、形态、生长环境等；语音：每个动植物根据其特征，匹配对应音频信息介绍 | 1
10 | 动植物生态园展示平台 | 1、该区域通过真是场景再现的方式展示动植物标本模型，通过标本之间的融合，更好的表现动植物药材与日常生活的关联； 2、该平台在展示内容上需包含适合中草药生长的常见地理环境。展示区内包含江西特色资源生物兽类、鸟类、昆虫等不少于300种，植物标本灵芝、天麻、黄精等不少于100种。 3、采用多媒体工程机三维动画投影的方式模拟真实的野外大自然的风景，动画模拟树、草地多种动物活动场景，配动物标本构出一副生态园、各种造型逼真，整个园景大气美观，配模拟动物叫声及音响系统反复播放。 配置：3D动画制作,三维模型，动画渲染，AE后期特效;工程投影机2台，投影技术：DLP 显示芯片：0.7英寸 投影机特性：互动 亮度：5000流明 亮度均匀值：90% 对比度：10000:1 标准分辨率：XGA（1024*768） 最高分辨率：1400*1050 光源类型：超高压汞灯 灯泡功率：330W 灯泡寿命：正常模式：1500小时，经济模式：2000小时 投影参数 变焦方式：手动变焦 方式：手动聚焦 变焦比：1.25倍 光圈范围：F=2.46-2.56 实际焦距：f=22.82-28.49mm 投影比：标配镜头：1.6-2.0:1 超短焦定焦镜头：0.8:1 长焦镜头：2.0-3.0:1 投影距离：1.25-17.62m 投影尺寸：37-300英寸 屏幕比例：4:3/16:9 色彩数目：1677万色 色轮：第二代 亮丽色轮 梯形校正：手动，垂直： n;30度 投影方式：正投，背投，桌面，吊顶 扫描频率：水平：15.30-90KHz 垂直：50-85HZ 视频兼容性：SDTV（480i），EDTV（480p），HDTV（720p，1080i/p），含专用吊架；MEDIA MASTER PV3.0；融合网格矫正软件；融合主机：I7/8G/500G/两块独显/工控；音响系统：AV功率放大器，含主扩音箱两只；原装三条VGA线，电源线。 | 1
11 | 中医药文化器具展柜 | 1、材质:柜体背面为国标轻钢龙骨支架; 2、柜体规格为6700*2600*600mm，主要材质为 18mm 厚实不复合奥松集成板材，局部采用实木贴面板开放漆工艺;柜体内侧横立面采用油画布饰面:柜体外加10mm厚透明钢化玻璃封闭，玻璃高度为 1800mm; 3、柜体正面上端离房顶 350mm 处采用采用轻钢龙骨支架，9mm 高强度石膏板饰面，表面采用硅藻泥工艺饰面柜体离地面 400mm 处采用轻钢龙骨支架，15mm 实木复合奥松集成板材打底，9mm 高强度石膏板饰面，表面采用硅藻泥工艺饰面。柜体里面顶部采用 15mm 实木复合奥松集成板材造型吊顶，外加亚克力灯箱饰面。 4、展柜灯光采用 T5 冷光源，保证采光良好。 5、成品符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001的要求 | 20
12 | 炮制技术文化展柜 | 1、材质:柜体背面为国标轻钢龙骨支架; 2、柜体规格为 7500*2600*1200mm，主要材质为 18mm厚实木复合奥松集成板材，局部采用实木贴面板开放漆工艺:柜体内侧横立面采用油画布饰面，柜体外加 10mmm厚透明钢化玻璃封闭，玻璃高度为 1800mm; 3、柜体正面上端离房顶 350mm 处采用采用轻钢龙骨支架，9mm 高强度石膏板饰面，表面采用硅藻泥工艺饰面柜体离地面 400mm 处采用轻钢龙骨支架，15mm实木复合奥松集成板材打底，9mm 高强度石膏板饰面，表面采用硅藻泥工艺饰面。柜体里面顶部采用 15mm 实木复合奥松集成板材造型吊顶，外加亚克力灯箱饰面。 4、展柜灯光采用 T5 冷光源，特殊设计电路，保证采光良好。 5、成品符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001的要求 | 20
13 | 民族、贵细药材展区 | 1、材质:柜体背面为国标轻钢龙骨支架; 2、柜体规格为 2000*2600*600mm，主要材质为18mm厚实木复合奥松集成板材，局部采用实术贴面板开放漆工艺:柜体内侧横立面采用油画布饰面，柜体外加 10mm厚透明钢化玻璃封闭，玻璃高度为 1800mm; 3、柜体正面上端离房顶 350mm 处采用采用轻钢龙骨支架，9mm 高强度石膏板饰面，表面采用硅藻泥工艺饰面柜体离地面 400mm 处采用轻钢龙骨支架，15mm 实木复合奥松集成板材打底，9mm 高强度石膏板饰面，表面采用硅藻泥工艺饰面。柜体里面顶部采用 15mm 实木复合奥松集成板材造型吊顶，外加亚克力灯箱饰面。 4、展柜灯光采用 T5 冷光源，保证采光良好。 5、成品符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001的要求 | 20
14 | 浸渍标本展示柜 | 1、材质:柜体背面为国标轻钢龙骨支架; 2、柜体规格为 2400*2600*600mm，主要材质为 18mm厚实木复合奥松集成板材，局部采用实木贴面板开放漆工艺:柜体隔板采用 18mm 厚实木复合奥松集成板材，局部采用实木贴面板开放漆工艺: 3、柜体正面上端离房顶 350mm 处采用采用轻钢龙骨支架，9mm 高强度石膏板饰面，表面采用硅藻泥工艺饰面柜体离地面 400mm 处采用轻钢龙骨支架，15mm 实木复合奥松集成板材打底，9mm 高强度石膏板饰面，表面采用硅藻泥工艺饰面。柜体里面顶部采用 15mm 实木复合奥松集成板材造型吊顶，外加亚克力灯箱饰面。 4、展柜灯光采用 T5 冷光源，保证采光良好。 5、成品符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001的要求 | 4
15 | 原药材、饮片标本展示柜 | 1、材质:柜体背面为国标轻钢龙骨支架: 2、柜体规格为 2600*2600*900mm，主要材质为 18mm厚实木复合奥松集成板材，局部采用实木贴面板开放漆工艺:柜体内侧横立面采用油画布饰面:柜体外加 10mm厚透明钢化玻璃封闭，玻璃高度为 1800mm: 3、柜体正面上端离房顶 350mm 处采用采用轻钢龙骨支架，9mm 高强度石膏板饰面，表面采用硅藻泥工艺饰面柜体离地面 400mm 处采用轻钢龙骨支架，15mm 实木复合奥松集成板材打底，9mm 高强度石膏板饰面，表面采用硅藻泥工艺饰面。柜体里面顶部采用 15mm实木复合奥松集成板材造型吊顶，外加亚克力灯箱饰面。 4、展柜灯光采用 T5 冷光源，保证采光良好。 5、成品符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001的要求 | 4
16 | 腊叶标本展示柜 | 1、材质:主体框架采用轻钢龙骨、木龙骨混合材质;外观造型美观，设计合理，推拉式设计方使蜡叶标本的更换。 2、本区域采用冷光射灯光源，保证采光良好，国标五金配件固定。 3、规格:6400*2600*20mm。 4、成品符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001的要求 | 10
17 | 方剂标本展柜 | 1、材质:柜体背面为国标轻钢龙骨支架; 2、柜体规格为5000*2600*400mm，主要材质为 18mm 厚实木复合奥松集成板材，饰面采用实木贴面板开放漆工艺； 3、柜体采用特殊造型，需定制； 4、展柜灯光采用 T5 冷光源，特殊设计电路，保证采光良好。 5、成品符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001的要求 | 10
18 | 医药成果展示柜 | 1、材质:柜体背面为国标轻钢龙骨支架; 2、柜体规格为 6000*2600*800mm，主要材质为 18mm 厚实木复合奥松集成板材，局部采用实木贴面板开放漆工艺;柜体内侧横立面采用油画布饰面;柜体外加 10mmn厚透明钢化玻璃封闭，玻璃高度为 1800mm; 3、柜体正面上端离房顶35mm 处采用采用轻钢龙骨支架，9mm 高强度石膏板饰面，表面采用硅藻泥工艺饰面:柜体离地面400mm处采用轻钢龙骨支架，15mm实木复合奥松集成板材打底，9mm 高强度石膏板饰面，表面采用硅藻泥工艺饰面。柜体里面顶部采用 15mm 实木复合奥松集成板材造型吊顶，外加亚克力灯箱饰面。 4、展柜灯光采用 T5 冷光源，保证采光良好。 5、成品符合GB/T 3324-2017、GB 18584-2001的要求 | 5
19 | 浸渍标本 | 1、浸制标本规格:120*450mm 圆形玻璃标本瓶，采用密封胶密闭，浸制液配方科学，防腐处理，植物颜色接近保真，展示药材植物的原有生长形态。 2、标牌:每种药材采用亚克力标牌，介绍内容为:拉丁文、别名、植物属种、药用部位、生境分布、功效等 3、标本数量:300 种，名单协商确定。 常春藤、东北南星、红花、白蔹、石蒜、林荫银莲花(鹅掌草)、菥冀、淫羊藿、紫花碎米荠、白扁豆、天仙子、枳、吴茱萸、喜树、蓝刺头、刺参、华北耧斗菜、锦带花、玉凤花、黄帚橐吾、腊梅、白花龙胆、米口袋、人参三七、西洋参、川贝母、紫背天葵、水母雪莲、齿苞筋骨草、马先蒿、北五味、黄花草木犀、药用牡丹、贯众、金毛狗脊、冠果忍冬、厚朴、白及、马兜铃、山茱萸、枇杷、薏苡、大麦、小麦、燕麦、密蒙花、七里香、白毛夏枯草、金银木、瓶黄精、老鸦瓣、阴香、牛蒡子、木棉花、乌柏、芫花、苍耳、青蒿、加拿大一枝黄花、益母草、蒲公英、辛夷、银杏、锦灯笼、皂角、白茅根、佛手、陈皮、化橘红、槟榔、黄连、千里光、藏红花、土枸杞、莱菔子、月季、罂粟、山胡椒、常山、夹竹桃、栝楼、车前、瓜叶乌头、八角、钩藤、旋覆花、黑龙骨、花楸、砚壳花椒、黄芪、新疆贝母、拐枣、铁线莲、川贝母、万寿竹、常春油麻藤、结香、淡竹叶、石菖蒲、牵牛、木姜子、木瓜、猪毛蒿、白头翁、怀山药、怀菊花、毫菊、杭白菊、野菊花、土元胡、浙贝母、山槐、栀子、覆盆子、三颗针、白蜡树、羊蹄甲、虎舌兰、玉竹、柽柳、杠柳、大蓟、紫金牛、三角梅、四照花、海桐叶白英、贡菊、黄常山、金纽扣、牛白藤、千里香、连翘、白芍、北沙参、千年健、玫瑰花、党参、附子、红参、牵牛子、三棱、秦艽、干姜、香薷、玄参、紫草、京大戟、小蓟、太子参、苍术、射干、银杏、胡黄连、苏木、藜芦、卷丹白术、钩藤、徐长卿、野菊、地黄、通草、红景天、桔梗、绵马贯众、鸡血藤、甘遂、龙牙草、延胡索、桂枝、桑寄生、毛莨、天冬、桑枝、降香、川贝母、虎杖、牡丹皮、大血藤、乌药、白头翁、厚朴、忍冬、山慈菇、地榆、肉桂、海风藤、甘草、拳参、杜仲、皂角刺、白附子、银柴胡、黄柏、青风藤、夜交藤、天花粉、白鲜皮、川木通、槲寄生、槐角、络石藤、月季花、老鹳草、明党参 | 400
20 | 固化标本 | 1、材质:标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕;标本无明显气泡和杂质。 2、产品尺寸规格:300*200*18mm(误差士2mm)，数量>30种。 3、物理性能指标:产品应为透明度较高的无色树脂，在厚度为10mm的测试条件下，透光率不小于90%。产品应有足够的硬度，在厚度为10mm的测试条件下，其30洛氏硬度应大于120R。 4、植物:采用新鲜药用植物压制吸水，保持药用植物的原有茎、叶、花、果实种的原型形态和红、黄、绿、紫、粉、等多种颜色的色泽。经严格消毒、防虫蛀、无霉变，永久保存。立体感强，美观大方。 5、标本清单:人参、天麻、半夏、党参、半枝莲、荜菝、龙葵、浙贝母、延胡索、黄连、丹参、笕麦冬、麻黄、金钱草、广藿香、荆芥、薄荷、穿心莲、青蒿、石斛、木贼、紫花地丁、益母草、肉苁蓉、茵陈、淡竹叶、瞿麦、半边莲、蒲公英、马齿苋等。 | 300
21 | 原药材标本（含个子货、饮片、动物、矿石类药用标本） | 1、标本规格:90*300mm 圆柱形标本瓶，采用密封胶封口； 2、特殊外形的原药材标本采用青花瓷盘盛放； 3、标牌:每种药材不干胶标牌，介绍内容为:拉丁文、别名、药材来源、产地、性味归经、功能主治等。 4、数量:366种，清单协商确定。 1 麻黄76 大黄151 女贞子226 旋覆花301 竹节参 2 木贼麻黄77 番泻叶152 化橘红227 川贝母302 华山参 3 中麻黄78 芦荟153 青皮228 浙贝母303 甘草 4 防风79 火麻仁154 枳实229 竹茹304 白扁豆 5 禹白芷80 郁李仁155 川木香230 天蓝黄305 乌梅 6 祁白芷81 甘遂156 广木香231 白花前胡306 五倍子 7 杭白芷82 芫花157 云木香232 紫花前胡307 罂粟壳 8 华细辛（段）83 白牵牛子158 沉香233 桔梗308 金樱子 9 辽细辛（段）84 黑牵牛子159 擅香234 胖大海309 芡实 10 蒿本85 巴豆160 川楝子235 海藻310 覆盆子 11 辛夷86 红大戟161 乌药236 昆布311 蛇床子 12 薄荷87 独活162 香附237 苦杏仁312 土荆皮 13 牛蒡子88 威灵仙163 天仙藤238 百部313 密陀僧 14 杭菊89 乌头164 急性子239 紫菀314 乌梢蛇 15 亳菊90 川乌165 大腹皮240 款冬花315 金钱白花蛇 16 滁菊91 天仙子166 枳实241 葶苈子316 斑蝥 17 汞菊92 虎杖167 山楂242 九节菖蒲317 穿山甲 18 北柴胡93 伸筋草168 神曲243 过路黄318 牡蛎 19 南柴胡94 海风藤169 建曲244 天花粉319 石决明 20 升麻95 丁公藤170 麦芽245 朱砂320 珍珠母 21 葛根96 雪上一枝蒿171 谷芽246 酸枣仁321 羚羊角 22 淡豆豉97 秦九172 莱菔子247 柏子仁322 山羊角 23 大豆黄卷98 络石藤173 鸡矢藤248 灵芝323 地龙 24 浮萍99 雷公藤174 阿魏249 夜交藤324 全蝎 25 木贼100 老鹳草175 使君子250 合欢皮325 蜈蚣 26 黄荆101 五加皮176 槟榔251 远志326 僵蚕 27 知母102 桑寄生177 鹤草芽252 罗布麻327 人工牛黄 28 天花粉103 金毛狗脊178 雷丸253 钩藤328 麝香 29 淡竹叶104 徐长卿179 南鹤虱254 天麻329 蟾酥 30 栀子105 盐肤木180 北鹤虱255 密环菌330 鹿茸 31 夏枯草106 广藿香181 小蓟256 白芍331 鹿角 32 决明子107 佩兰182 大蓟257 苏合香332 鹿角胶 33 密蒙花108 苍术183 地榆258 石菖蒲333 鹿角霜 34 黄芩109 厚朴184 侧柏叶259 安息香334 紫河车 35 味连110 砂仁185 白茅根260 野山参335 蛤蚧 36 云莲111 砂仁壳186 苎麻根261 西洋参336 冬虫夏草 37 雅莲112 白豆蔻187 三七262 生晒参337 海马 38 川黄柏113 豆蔻壳188 茜草263 红参338 龟甲 39 秦皮114 草果189 蒲黄264 高丽参339 鳖甲 40 苦参115 石菖蒲190 降香265 太子参340 五灵脂 41 白鲜皮（段）116 山奈191 白芨266 黄芪341 海螵蛸 42 金银花117 茯苓192 仙鹤草267 白术342 桑螵蛸 43 忍冬藤（段）118 茯苓皮193 景天三七268 白扁豆343 乌贼骨 44 穿心莲（段）119 茯神194 菊叶三七269 甘草344 石膏 45 板蓝根120 薏苡仁195 川芎270 栆345 芒硝 46 贯众121 猪苓196 延胡索271 刺五加346 滑石 47 蒲公英122 泽泻197 郁金272 绞股蓝347 花蕊石 48 紫花地丁（段）123 香加皮198 莪术273 饴糖348 礞石 49 土茯苓124 木通199 姜黄274 蜂蜜349 磁石 50 鱼腥草（段）125 川木通200 乳香275 银耳350 龙骨 51 大血藤126 关木通201 没药276 淫羊藿351 龙齿 52 射干127 通草202 五灵脂277 巴戟天352 代赭石 53 马勃128 瞿麦203 丹参278 仙茅353 珍珠母 54 白头翁129 萹蓄204 红花279 杜仲354 冰片 55 鸦胆子130 地肤子205 西红花280 川续断355 樟脑 56 半边莲131 海金沙206 桃仁281 肉纵容356 阳起石 57 白花蛇舌草132 石韦207 益母草282 锁阳357 紫石英 58 小慈姑133 金钱草208 泽兰283 补骨脂358 明矾 59 毛慈姑134 虎杖209 怀牛膝284 益智仁359 胆矾 60 地黄135 半边莲210 川牛膝285 菟丝子360 雄黄 61 熟地136 天胡荽211 鸡血藤286 沙苑子361 硫磺 62 玄参137 附子212 王不留行287 熟地黄362 白矾 63 牡丹皮138 白附片213 马钱子288 生地黄363 升药 64 赤芍139 盐附片214 骨碎补289 白芍364 轻粉 65 紫草140 黒附片215 血竭290 何首乌365 炉甘石 66 青蒿141 干姜216 川乌291 北沙参366 萆薢 67 地骨皮142 肉桂217 草乌292 南沙参 68 银柴胡143 吴茱萸218 雪上一枝蒿293 麦冬 69 胡黄连144 小茴香219 半夏294 天冬 70 黄连145 八角茴香220 水半夏295 玉竹 71 小蘗146 丁香221 天南星296 黄精 72 十大功劳147 母丁香222 胆南星297 枸杞子 73 木贼148 高良姜223 禹白附298 五味子 74 马鞭草149 红豆蔻224 关白附299 黄芪 75 石斛150 花椒225 白芥子300 沉香 | 50
22 | 全国道地药材标本 | 1、标本规格:90*300mm 圆柱形标本瓶，采用密封胶封口； 2、特殊外形的原药材标本采用青花瓷盘盛放； 3、标牌:每种药材不干胶标牌，介绍内容为:拉丁文、别名、药材来源、产地、性味归经、功能主治等。 4、药材知识展板：实木集成玻璃展板；写真图画覆面。 | 150
23 | 道地药材分布智能沙盘交互平台 | 一、软件参数 1.程序分为操作端和显示端； 2.投影沙盘又称数字沙盘投影、虚拟三维数字沙盘系统，是实体模型与虚拟影像相结合。投影沙盘以计算机技术为核心的现代高科技手段生成逼真的三维图像模型，借助投影显示设备或其他显示设备把计算机上的图像模型显示到台面上； 3.使用 UDP通讯，点击道地省份地图，实体沙盘出现对应光圈，同时对应省份灯亮起； 4.通过数字投影引线的方式，将点击省份的药材信息在一侧的一体机上进行显示； 5.显示内容包含药材图，来源，性味归经，功能主治。 二、硬件参数 1、激光投影机: 1)亮度:6500lm，分辨率:1024*768，投影距离:投影机吊架将投影机架设在空中，距离地面(投影介质)的距离2.84.控制平板:米为佳。规格:10.8英寸3)投影环境:互动投影的成像区域背景色为白色或银白色,投影面积大小不设限。 二、硬件参数 1、激光投影机: 1)亮度:6500lm，分辨率:1024*768； 2)投影距离:投影机吊架将投影机架设在空中，距离地面(投影介质)的距离2.8米； 3)投影环境:互动投影的成像区域背景色为白色或银白色,投影面积大小不设限制； 4)在投影面触控时，要求投影介质相对规则、平整，以达到最佳的指触效果。非规则平面时,要求雷达附近无遮蔽物即可。 5)显示介质可以倾斜，但是必须是在水平面上倾斜，不允许凹凸。 6)辅材:投影机吊架、线材。 2、工控融合主机:CPU:15-3370/内存:8G/硬盘:120G固态硬盘、专业显卡支持6路DVI输出及扩展功能/操作系统:win10pro64位/配450W电源/带远程唤醒功能/能支持4路1920*1080分辨率输出； 3、控制平板:安卓终端1台、屏显尺寸≥10.4英寸、电容屏，CPU1.3GHz，内存容量 4G，硬盘容量:128G，双核，多点触摸； 三、显示要求： 1.A 规屏。 2.显示尺寸:65 寸触控一体机。 3.显示分辨率:3840*2160。 4.亮度:350cd/m2。4。 5.对比度:4000:1 6.可视角度:178°0； 四、外观要求 1.整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，整机前置无丝印快捷键或标识。 2.背部采用一次成型防火材料，拒绝拼接结构。 3.前置下边框通体提供隐藏式触摸笔存放位置。 4.整机前置接口、按键标识采用镭射激光中文标识，不接受易擦除的丝印标识。 五、触摸要求 1.支持 Windows、Android 下十点触摸。 2.触摸响应时间<6 毫秒。 3.触摸有效识别≥2 毫米。 4.触摸精准性:整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5m，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于 3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。5.红外触摸模块采用便捷式维修方式，直接拆卸护角后即可以对触摸模块进行维护 6.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度110KLUX(勒克司)环境下仍能正常工作7.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点、多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 8.触摸设备采用 USB与计算机无驱动连接 9.提供触摸检测程序对设备进行自检，通过检查程序可以查到到每一个红外灯的工作情况。 六、系统要求 1.采用安卓9.0CPU DRAM2G Flash 16G。2.安卓主界面采用 K 背光和 UI显示画面更细腻，主界面显示软件可以通过拖拽的方式进行自定义。3.安卓下提供时钟、截屏、计算器、录音、录屏、相机等功能。时钟可以设置成指针时钟或数字时钟，并支持闹铃、定时器、秒表等时钟功能，截屏可以在任意通道下进行。 | 1
24 | 中医药炮制互动系统 | 软件参数 1、该系统帮助学生学习中药炮制相关理论知识，了解并学习传统中药炮制方法并且熟悉现代炮制工艺流程，针对不同的加工工具与加工方法，模拟整个加工操作过程，包括净选、洗药、干燥、切药、炒炙、蒸制等过程。2、本系统界面新颖、典雅。内容丰富，详实可靠，客观、生动、准确地展现了中药炮制。图文并茂，音频同步介绍的表达方式，能有效地帮助学生了解中草药，提高自生能力，同时也是各大植物标本馆、陈列室和科研机构的理想工具。3、本系统外形美观，操作方便。系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题。由于触摸屏作为学习终端，所以可以全天候的向学生开放，不需要教师管理。4、实用道具含研钵、药捻子、熬药砂锅等常见中药材炮制器具。5、硬件配置:≥55 寸 LED 触控屏，分辨率>1920*1080，10 点触控，对比度:5000:1，亮度300cd/m'，可视角度>178°(H/V);运行终端:CPUi7/内存8G/硬盘 256GSSD/Win10系统。 | 1
25 | 中医药虚拟全息成像系统 | 借助三维虚拟成像技术，能够完美的展现当地具有特色的药用植物生长过程，角度的展示这个生长过程，形象生动，趣味性和适用性更强，色彩还原度好、使用寿命长，能反复利用。 1.能精准反应药用植物的色泽、形态、质感、性状特征，画面设计精美，模型设计依据真实药用植物造型比例正确，能精确展现植物生长周期动画。2.360 全息通过 socket 在局域网下可与平板电脑进行连接,实现了客户端和服务端之间信息实时交互，同时传输数据时间短，性能高。3.平板电脑与 360 全息操作界面相互独立,平板电脑点击显示三维植物模型，360全息也同步显示植物模型，延迟低，响应时间在1/ms内。4.点击平板电脑端界面上切换按钮，360全息显示的植物模型会进行切换，解决了传统全息无法选择的难题，使用者能够自由操作，真正做到了人机交互。5.双指可控制三维植物模型的 360°旋转、放大、缩小查看植物的任意部位，可用于科普与讲解。 6.系统包含天麻、半夏、党参、人参、三七、冬虫夏草等不少于10种中药材生长周期动画数据。 7、全息成像:360全息幻影成像柜体，采用6mm聚晶玻璃，专业滤光镀膜及钢化处理:LED显示器15.6寸4台,亮度1050CD+/m';采用1分4分屏器;360°幻影成像玻璃尺寸为≥1米x1米x0.36 米，整体实现 360°展示。8、硬件配置:≥23.8寸触控屏，分辨率>1920*1080，10点触控，对比度:5000:1，亮度 250cd/m*，可视角度>178°(H/V):运行终端:CPUi5/内存8G/硬盘256GSSD/Win10系统。 | 1
26 | 腊叶标本 | 1、标本规格:400*450mm，边框采用樱桃红色 PC 材质 2、工艺配套:新鲜药用植物压制吸水(满足高等教育教学示教标本展示特点)，经严格消毒、无虫蛀、无霉变，永久保存。采用正8开(271mmx390mm)450g做固定白色台纸，边框采用仿古全木框架。内饰多层卡纸，双金边精工制作，立体感强。标本右下角附采集记录标签，注明中文名、学名、科属、效用、药用部位、产地等，外形尺寸与标本架相匹配，便于安装。 3、标牌:标牌介绍内容为:拉丁文、别名、植物属种、药用部位、生境分布、功效等。 4、数量:400 种、清单协商确定。 天麻、半夏、党参、艾、白术、白花前胡、白勒、白茅、白及、蓖麻、薄荷、白芷、车前、侧柏、稠李、草石蚕、长蕊万寿竹、臭牡丹、苍术、柽柳、苍耳、地黄、灯台树、大蓟、地榆、杜鹃、党参、东北点地梅、独角莲、鹅绒藤、防风、枫杨、刚毛忍冬、野葛、杠板归、鬼针草、枸杞、钩树、瓜木、杠柳、栝楼、黄 和芪、黄连、虎杖、胡枝子、红花、花旗杆、花葶乌头、花椒、花萝、荷青花、何首乌、含笑、黄水枝、藿香、红毛七(类叶牡丹)、接骨草、绞股蓝、韭菜、接骨木、金银忍冬、夹竹桃、爵床、蒺藜、菊芋、决明、江南星蕨、荚、荆芥叶狮耳花、鸡腿堇菜、金荞麦、金丝皇菊、苦瓜、阔叶麦冬、苦糖果、柳叶马鞭草、老鹳草、芦苇、辣椒、草、连翘、林荫银莲花、龙葵、麦冬、毛曼陀罗、曼陀罗、木槿、马鞭草、美丽胡枝子、马兜铃、木芙蓉、牡丹、莓叶委陵菜、玫瑰、女贞、南方六道木、牛筋草、牛尾独活、南蛇藤、佩兰、蒲公英、枇杷、球果堇菜、秦艽、茜草、三亚乌药、丝瓜、山梅花、山鸡脚、芍药、鼠尾草、珊瑚樱、石榴、山楂、桑、石菖蒲、石韦、三角枫、茼麻、铁皮石斛、铁线莲、菟丝子、天南星、天名精、橐吾、万寿菊、无患子、委陵菜、卫茅、五角枫、望江南、小林朴树、西洋参、小蓟、香青、玄参、狭叶旋覆花、辛夷、狭叶十大功劳、细香樟树、小蘖、豨莶草、喜树、玉蜀藜、野罂粟、野菊花等。 | 400
27 | 药用动物标本 | 1、动物标本形象逼真，工艺制作精美，仿真皮毛经防腐杀菌处理。部分我方提供的为动物标本（20种）。 2、动物标本尺寸:比例参照成年自然大动物制作，共76种。 3、标本符合我国野生动植物保护法要求，来源合法、手续齐全。需提供收藏证原件、及其他法律程序要求文件的复印件或影印件（如进出口准许、报关文件、检疫检验等）。2. 标本种类、数量与合同内附清单相符：物种名称以拉丁名为准；数量以实际动物个体为准，以“件”为单位。如有组合可用“对、套”等单位，但需要具体说明，比如：雌雄各一组成一对。 4. 标本形态外观要求自然逼真。皮毛柔顺自然；开口及缝合线隐蔽，修补痕迹不明显，身体各部位颜色，姿态及异眼符合该物种实际自然状况。 5. 标本无霉变、虫蛀、缺毛、破损等现象，假体结实，装架安全牢固，重心稳定。 6. 标本运输包装摆放合理，包装箱牢固不破损，做好防水浸、防油污等防护措施，标本与箱体，标本与标本间不发生摩擦碰撞，以至皮毛磨损、肢体折断。 7. 除标本基本信息外，供货方有义务配合甲方，提供标本有关的其他生物学信息（如产地，性别，野生或人工养殖等）。 8. 标本清单： 埃及鸻Piuvianus aegptius埃及圣鹮Threskiornis aethiopicus安哥拉疣猴Colobus angolensis 白翅黑鸨Afrotis afraoides白顶歌鵖Cossypha albicapilla白腹鸨（雌雄各一）Eupodotis senegalensis白脸树鸭Dendrocygna Viduata赤猴Erythrocebus patas赤掌柽柳猴saguinus midas粗尾婴猴Otolemur crassicaudatus 大食蚁兽Myrmecophaga tridactyla大眼斑雉Argusianus argus黛安娜长尾猴 Cercopithecus diana德氏弯嘴犀鸟Tockus deckeni德氏长尾猴Cercopithecus neglectus 短尾雕Terathopius ecaudatus尔氏长尾猴 Cercopithecus lhoesti二趾树懒Choloepus didactylus非洲灵猫Civettictis civetta非洲水雉Actophilornis africanus非洲无爪水獭Aonyx capensis凤头鹑鸠GEOTRYGON VERSICOLOR刚果孔雀 Afropavo congensis 缟椰子猫Hemigalus derbyanus古巴火烈鸟Phoenicopterus ruber古巴硬毛鼠Capromys pilorides冠翠鸟Corythornis cristatus灌丛铜翅鸠PHAPS ELEGANS黑白噪犀鸟Bycanistes subcylindricus 黑带卷尾猴Cebus olivaceus黑耳鸢Milvus migrans lineatus黑冠鸨Neotis denhami黑马羚hippotragus niger黑眉信天翁Thalassarche melanophris黑头白鹮Threskiornis melanocephalus黑尾鹳Ciconia maguari黑猩猩Pan troglodytes红背丛尾猴Chiropotes chiropotes红额美狐猴Eulemur rufus红吼猴Alouatta seniculus红胸巨嘴鸟Ramphastos dicolorus红嘴弯嘴犀鸟Tockus erythrorhynchus狐鼬Eira barbara虎猫Leopardus pardalis黄背小羚羊Cephalophus silvicultor 黄鼻信天翁Thalassarche chlororhynchos黄肩巧织雀Euplectes macrourus灰凤冠雉Pauxi Pauxi 灰颊白睑猴Lophocebus albigena 㺢㹢狓 Okapia johnstoni假面野猪Potamochoerus larvatus节尾猴Callimico goeldii巨鹱Macronectes giganteus蓝鸨Eupodotis caerulescens 蓝喉鸣冠雉Pipile cumanensis蓝胸翡翠鸟Halcyon malimbica丽色极乐鸟Diphyllodes magnificus栗嘴巨嘴鸟Ramphastos swainsonii 林地翡翠鸟Halcyon senegalensis领簇舌巨嘴鸟Pteroglossus torquatus领狐猴Varecia variegata鹭鹤Rhynochetos jubatus旅鸽（灭绝）Ectopistes migratorius绿头太阳鸟Cyanomitra verticalis马岛鹦鹉Coracopsis vasa 马来灵猫Viverra tangalunga马六甲蜂猴Nycticebus coucang帽带企鹅Pygoscelis antarctica棉顶绒saguinus oedipus冕弯嘴犀鸟Tockus alboterminatus 青猴Cercopithecus mitis肉垂凤冠雉Crax Globulosa 三條紋夜猴 Aotus trivirgatus闪蓝翠鸟Alcedo quadribrachys狮尾狒Theropithecus gelada狮尾猴Macaca silenus | 1
28 | 中草药分布查询系统 | 1、中草药资源分布查询系统，通过 65 英寸 LED 壁挂触摸一体机，操作整个查询系统，中草药分布查询系统和中药查询多媒体系统整合在一个互动平台上，通过文字、图像、动画、高清晰视频、音频等数字资源生动地一体地展现给使用者，能给使用者最大的视觉冲击和前所未有的触摸感觉。 地中药布 询分务 2、中药查询系统可通过笔画、功效分类、拼音字母三中搜索方式操作。系统内容包含 20 万字和 15000 幅图片，论述了全国 25000 余种药物的名称、来源、别名原植(动、矿)物、生境分布、药材性状、采收加工功效主治、性味归经等知识。 硬件技术参数: 1、全钢制机柜，外表面进口金属烤漆，防锈、防磁、防静电; 2、65 英寸LCD 彩色壁挂液晶显示器 3、分 辨 率:4096X4096pt;响应时间:16ms，寿命:单点触摸寿命 1000 万次;酷睿双核处理器，内存 1024硬盘 120G;工作环境:温度:.-20C-+60C;湿度:40%-80%:外形尺寸: 1400X500 X 250 mm:; 重量: 45kg 3、65 英寸LCD 电阻触摸屏: 4、内置进口双声道、立体声环绕功放音响系统，音量可调节。 | 1
29 | 虚拟生物制药教学平台 | 软件内容: 1、虚拟药用植物园:flash 动画页面设计(可通过动画展示整个园区概况)，园区功能及简介资料整理与撰写形成药用植物园所需资料。虚拟植物药用园动态动态页面设计(可实现图片信息实时展示)，信息实时发布功能开发。 2、数字中药标本馆:根据需方需求，建立数字中药标本室，展示药材的形式以及简介。 3、以专业课程为基础，建立中药饮片识别、药材鉴定学习系统。 4、以教学课程为基础，建立炮制虚拟学习系统。 5、制作单位具有自主开发软件实力。 6、制作前期和需方沟通，采纳建议，量身定做。 | 1
30 | 除湿机 | 一、技术参数 适用面积(层高 2.9m): 60-110 平方 日除湿量:58 升/天 按键方式:轻触式按键 除湿类型:强力除湿 除湿原理 :冷却除湿 显示方式:LED 液晶显示 电源电乐:220V/50Hz 电流:4A 输入功率:1030W/870 湿度控制:带湿度显示,微电脑自动控制 运转噪音:48dB 压缩机种类:上海日立产旋转式 水箱及排水方式:自带 10 升大水箱,可接排水管自动排水 过滤网:银离子杀菌净化过滤网 机器尺寸:高640*长340x 宽 390(mm) | 10
31 | 新风系统 | 满足场馆换风功能，定制管道，由全热交换器、镀锌铁制管道、送风管、百叶送风口、回风口 (带过滤网) 组成。 1.吊装式:新风换气机组1套。风量不低于1300m3/h，机外余压不低于140Pa，温度回收率:69-73%，功率410W，220V电压，标配液晶显示屏，可定时，显示室内温度，可调风速，有滤网更换提醒功能，配置初效复合G4滤网，活性炭分子筛率网，高效 HEPA13级别滤网，能过滤粉尘异味，甲醛，TVOC，PM2.5， PM10，净化率达99.97%。 2.线型封口:5个；密度:<85kg/m3，导热系数:在室湿(24℃)以下,产品导热系数小于0.06W/mk.烟密度等级[SDR]:0-10，燃烧等级:(不燃A级)，吸水率:≤30%抗弯强度:≥1.8抗返卤性能:无水滴返潮。 3.甲醛释放量:≤1.5(干燥法)耐火温度280℃耐火时间:180min。 4.需具有净化型全热交换新风机POCE节能认证。 5.有效换气率不低于88%，制冷工况焓交换效率不低于52.3，制热工况焓交换效率不低于72.2，洁净空气量不低于245m3/h。净化滤网检测，采用纯天然矿物材质【氧化铝，硅藻纯，冷触媒，3M高效 HEPA13】。 6.全热交换芯体采用抗菌透水膜，可水洗，终身无需更换。7、可满足400平方米室内空间的换风需求。 | 1
32 | 微电脑干燥箱 | 1、在真空条件下对标本进行干燥、热处理； 2、容积60L； 3、内胆304优质不锈钢材料制成 4、配置液晶触控屏 5、柜门闭合松紧能调节，整体成型的进口硅橡胶门封圈，确保柜内高真空度； 6、采用进口无油真空泵，确保柜内高真空度，保证器械在无污染的真空环境下； 7、配备高效空气过滤器，过滤精度0.22微米，确保换气流程中进入舱内的空气洁净无尘防止对器械的二次污染； 8、智能保护:断电补气保护、漏电保护、防止温度保护、传感器保护； 9、内置针式打印机，打印时间日期、设备信息、程序过程参数等信息 | 2
33 | 毒气熏蒸柜 | 电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2% 控温范围：室温+5～250℃ 分辩率：1℃ 波动度：±1℃（100℃） 均匀度：±1℃（100℃） 输入功率：1100W 外形尺寸（mm）：740×530×630 载物托架：2块 定时范围：0～999分钟 紫外线辐照强度≥2400μW/cm2 尺寸：可满足大型大型哺乳动物（成年亚洲黑熊）熏蒸需求。 | 2
34 | 实体解剖镜 | 1、具有投射照明和反射照明系统； 2、变焦驱动：水平旋钮系统 每一放大倍数处的点停定位机构：可开关 变倍比：7:1（0.8×至5.6×） 放大倍数刻度：0.8，1，1.25，1.6，2，2.5，3.2，4，5，5.6 物镜固定：螺丝固定无铅 | 20
35 | 生物显微镜 | 1、综合放大倍数400×； 2、具有照明系统； 3、具有可更换的目镜、物镜 | 20
36 | 沉浸式闻香识药 体验交互平台 | 一、该平台通过软硬件交互的互动方式展示，采用软件互动技术、沉浸式投影技 术、射频传感技术，配合实物造景及药材标本构成，打造沉浸式识药体验，观众 可沉浸在整个场景中，更好的认识中草药。 二、该平台包含草药感应模块、软件交互模块与沉浸投影模块。其中草药感应模块，需具有展现药材色、形、味等真实物理特征的功能:软件交互模块需具有展示不少于 20种药材选项及药材特征介绍的功能;沉浸投影模块需具有展示不同虚拟场景的功能。 三、草药感应模块: 1.通过识别技术，将实体药材放在物体识别桌面上，程序自动识别药材; 2.药材识别后，在屏幕拖动药材，相应的UI介绍会跟随识别物进行移动 3.显示植物的相关信息，如性味归经，功能主治，来源等: 4.在识别桌，通过手势滑动，即可将图片投射到前方拼接屏上，做到双互动; 5.支持多个识别同时进行识别，在识别过程中，做到毫秒级相应，无卡顿现象: 6.显示信息包括图片，视频，以及语音讲解: 7.包含人参、天麻、半夏、党参、川尊、何首乌、黄精、重楼、三七、白茂等不少于20种药材。 8.标本识别单元:规格:70mm;药材标本包埋于安全无毒的透明树脂块中。标本边角平滑美观，标本表面打磨平整，无明显伤痕;标本无明显气泡和杂质。药材:正品特级选装个货或饮片，药材部位:入药部分的枝叶、根茎、果实、花。经过高温除湿干燥，除虫杀菌处理，保持药材的外形、色泽，药材无虫蛀、发霉变色、走油现象。 四、软件交互模块:1、药材的形态特征、药用部分、性味与归经、功效等内容。平台内的中草药包含人参、天麻、半夏、党参、川、何首乌、黄精、重楼、三七、白茂等不少于20种药材，在触控屏幕上点击药材缩略图可查看。*2、该系统需包含药材的基源生长动画(动画包含植物生长过程，能精准反应药用植物的色泽、形态、质感、性状特征，且模型设计依据真实药用植物，造型比例正确，生长完毕后必须显示完整植株)，饮片模型(提供上述 20 种以上药材超高清药材或饮片扫描模型图片像素不低于 4096*4096 像素，且图片与扫描模型是同一品种)，图片(提供上述 20 种以上药材 3DMax 源文件，提供纹理贴图，金属光泽度贴图，法线贴图)，文字介绍及语音播报。 五、沉浸投影模块:1.运用高清投影机，投影内容包含山地、林地、草地等场景，将实体造景与虚拟画面融合，达到一种全新的体验感受。 2.激光投影机X3: 3.亮度:65001m，分辨率:1024*7684.投影距离:投影机吊架将投影机架设在空中，距离地面(投影介质)的距离 2.8； 六、工控融合主机: 1.显卡:Nvidia GeForce GTX 1650 或更高; 2.处理器:Inteli5-9400; 3内存:4GB或更高; 4.硬盘:120SSD; 5.视频输出:HDMI; 6.USB 端口:USB 2.0; 7操作系统:windows10; 七、硬件配置: 1.尺寸范围:55”显示色彩10 bit(8bit+FRC)，1073.7M;2.像素间距.63x.63mm; 3.亮度700cd/m2(nit)或450cd/m2对比度4000:1典型 4.可视角度水平/垂直:178度典型 5.视频响应时间13毫秒典型; 控制方式OSD;6 7.分辨率1920x1080或3840*2160: 8.触摸点的个数 80点排斥手掌; 9识别SDK 通信协议TUIO; 10.触摸点速度<12 毫秒; 11.Marker最多可同时识别26个 12.透光率>87%; 13.触摸通信USB; 14.准确度 >99%真实的位置; 15.触摸刷新速度<10毫秒最多20点同时用手指输入; 16.支持开发平台 Windows C++，Unity3D，Ventuz; 17.支持操作系统Windows8/Android/Linux/Mac;18.(最大值)操作环境0-+0 度，相对湿度，无冷凝90%; 19.储存环境-10度-+60度 视频输入 DVI，VGA，HDMI，DP(HDCP);20.音频5W+5w@8VESA模式400mmx400mm;21.电源内部110/220VAC电源功率消耗165瓦。 | 1
37 | 中医药炮制互动系统 | 一、软件参数 1、该系统帮助学生学习中药炮制相关理论知识，了解并学习传统中药炮制方法，并且熟悉现代炮制工艺流程，针对不同的加工工具与加工方法，模拟整个加工操作过程，包括净选、洗药、干燥、切药、炒炙、蒸制等过程。2、本系统界面新颖、典雅。内容丰富，详实可靠，客观、生动、准确地展现了中药炮制。图文并茂，音频同步介绍的表达方式，能有效地帮助学生了解中草药,提高自生能力，同时也是各大植物标本馆、陈列室和科研机构的理想工具。3、本系统外形美观，操作方便。系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题。由于触摸屏作为学习终端，所以可以全天候的向学生开放，不需要教师管理。 4、实用道具含研钵、药捻子、熬药砂锅等常见中药材炮制器具。5、硬件配置:≥55寸LED 触控屏，分辨率>1920*1080，10 点触控，对比度5000:1，亮度300cd/m，可视角度≥178°(H/V);运行终端:CPUi5/内存8G硬盘256GSSD/Win10系统 | 1
38 | 室外采摘体验平台 | 1、该展项在造景中融入中式元素，配合多种真实药材展示，使观众直观了解真实药材的形态特征。 2该展项包含中式装饰标牌，名医雕像 2 尊。 3、该展项中草药包含天麻、半夏、党参、重楼、白术、远志、益母草、藿香、黄精等不少于20种药材 | 1
39 | 医药化工单元教学体验交互平台 | ①运算机硬件及配套设施建设。硬件及配套设施是仿真实训平台的基础。仿真实训室第一应建设好硬件设施，包括设施硬件、教师机、学生机、局域网互换机、投影仪等，具体要求应依照仿真软件需要进行合理配置。操作系统也应依照教学要求与仿真软件要求进行合理配置。 ②化医药工仿真软件建设仿真软件建设。化工仿真软件建设仿真软件是仿真实训平台建设的核心内容。 ③考核自动评分系统建设。为了及时检查学生的技术培训成效，提高考核效率，结合技术鉴定的需要，减少技术考核中人为因素的误判， 实训基地的实训装置配套技术考核自动评分系统。 | 1